## 技術仕様書詳細
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立安佐市民病院移動型X線透視診断システム）
構成概要 |  |  |  |  | 移動型X線透視診断システムは、Cアーム装置、 X線発生装置及びX線管装置、 X線検出器、画像処理装置、ナビゲーションシステムその他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する技術的要件
| ⅰ | 移動型X線透視診断システムは、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | Cアーム装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | Cアームの内径は73cm以上であること。
|  |  | ⑵ | Cアームの開口部サイズは90cm以上であること。
|  |  | ⑶ | X線焦点とFD間の距離は100cm以上であること。
|  |  | ⑷ | Cアームの円弧スライド回転角度は180°（+90°～-90°）以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | Cアームの横回転角度は360°以上であること。（回転方向は問わない）または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑹ | Cアームの上下動範囲は40cm以上であること。
|  |  | ⑺ | Cアームの前後動範囲は20cm以上であること。
|  |  | ⑻ | Cアームの首振り角度は±10°以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑼ | Cアームのロック／リリースは電磁ロック方式であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑽ | X線ばく射用のハンドスイッチ及びフットスイッチを有すること。
|  |  | ⑾ | Cアームの移動方向はワンハンドル制御可能でであること。
|  |  | ⑿ | Cアームを清潔に保つためＣアーム内部にケーブルが収納されておりケーブル露出が一切ないこと。
|  |  | ⒀ | Cアーム側面から水平方向に照射されるレーザーを有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒁ | Cアームは電動により円弧スライド方向に180度以上の3D撮影が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒂ | Cアームはアイソセントリック機構を搭載しており、3D撮影時に回転中心が変わらないこと。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒃ | Cアームの3D撮影は、30秒間以内に撮影可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  | 2 | X線発生装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | (1) | 高電圧装置はインバーター方式であること。
|  |  | (2) | 最大出力は12kW以上であること。
|  |  | (3) | 管電圧は40～125kVの範囲で設定可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | (4) | デジタル撮影が可能で最大管電流は100mA以上が設定可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | (5) | パルス透視を含む、透視における最大管電流は100mA以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | (6) | パルスレートは15p/s以上の設定が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  | 3 | X線管装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 陽極は回転陽極形式であること。
|  |  | ⑵ | 陽極蓄積熱容量は300,000HU以上であること。
|  |  | ⑶ | ハウジング蓄積熱容量は2,500,000HU以上であること。
|  |  | ⑷ | 水冷による冷却機構を有していること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 焦点サイズは0.5mm以下であること。
|  |  | ⑹ | 面積線量計を有していること。または、同等の機能を有すること。
|  | 4 | X線検出器装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | (1) | X線検出器装置はフラットディテクタ（FD）であること。
|  |  | (2) | 最大視野サイズは30cm×30cmであること。
|  |  | (3) | 視野サイズは3段階設定が可能であり、最大15×15cm以上の拡大撮影が可能であること。
|  |  | (4) | グリッドを有しており、簡便に取り外し可能であること。
|  |  | (5) | 位置決め用のレーザー照射機能を有すること。
|  | 5 | デジタル画像処理ユニットは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 線量・コントラスト・輝度を調整して最適化された画像を表示できる処理機能を有すること。
|  |  | ⑵ | 透視条件はオート及びマニュアル設定が可能であること。
|  |  | ⑶ | LIH(ラストイメージホールド)機能を有していること。
|  |  | ⑷ | 30フレーム/秒にて1分間以上の動画保存が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 本体に保存した透視画像、透視動画は、Cアーム側で切替、選択、再生が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑹ | 画像記録容量は300,000画像以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑺ | 3D撮影のデータ収集は最大400プロジェクション以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑻ | 3D撮影は、16cm×16cm×16cm以上の撮像視野を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑼ | 3D撮影後、自動的に3D断面画像（MPR）とボリュームレンダリングの表示が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑽ | 3D画像上に含まれるスクリューを自動で検出する機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑾ | 3D画像において、金属によるアーチファクトを低減させる機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑿ | BrainLab社のナビゲーションシステムと接続可能であること。
|  |  | ⒀ | DICOM規格でCD-R、DVD及びUSBメモリに画像を記録可能であること。
|  |  | ⒁ | 画像とDICOMビューワを同時に記録可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒂ | DICOM以外の形式で画像及び動画をそれぞれ記録可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒃ | DICOM sendに対応していること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⒄ | DICOM MWMに対応していること。または、同等の機能を有すること。
|  | 6 | テレビモニター及びモニター架台は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | モニターは19インチ以上の液晶カラーモニター2面を有すること。
|  |  | ⑵ | モニター表示マトリクスは1,280×1,024以上であること。
|  |  | ⑶ | モニターの最大輝度は650cd/㎡であること。
|  |  | ⑷ | モニターを積載する台車を有すること。
|  |  | ⑸ | モニタ-画像をDVIにて外部出力する機能を有すること。
|  | 7 | ナビゲーションシステム本体は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 脊椎外科用3Dナビゲーションアプリケーション、脊椎外科用2Dナビゲーションアプリケーション、人工関節置換用アプリケーション、顕微鏡リンクアプリケーションをインストールしていること。
|  |  | ⑵ | 表示ディスプレイを2基備え､ディスプレイは1920×1080 (full HD規格)以上の画像解像度を有し､対角27インチ以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑶ | 位置検出方式は、LED発光体が術中器具に搭載されていない赤外線反射方式のナビゲーションシステムであること｡
|  |  | ⑷ | コンピュータユニットCPUはIntel社製Xeon Quad-Coreプロセッサ相当以上の性能を有すると判断されること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | コンピュータユニット記録装置は500GB以上の総容量を有すること。
|  |  | ⑹ | コンピュータユニットメインメモリは8GB以上であること。
|  |  | ⑺ | 5分間の電源供給が可能な無停電電源装置UPSユニットを本体電源装置の一部として有していること｡または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑻ | 赤外線カメラ、ナビゲーション本体が分離型であること。
|  |  | ⑼ | 操作方法は表示ディスプレイでのタッチパネルのみで可能であること｡
|  |  | ⑽ | OSは、汎用性の高いWindowsベースでありWindows8以上であること。
|  |  | ⑾ | 手術用顕微鏡連動用インターフェイス(接続端子)を有していること。
|  |  | ⑿ | トラッキングカートは表示ディスプレイ上の操作により､カメラ部の上下･左右の微調整が遠隔操作が可能なモータライズ機能を有していること。または、同等の機能を有すること。
|  | 8 | 脊椎外科用3Dナビゲーションアプリケーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 取り込みができる画像データは､CT･ MRI・Fluoro3Dの診断機器から得られる画像であること。
|  |  | ⑵ | レジストレーションはCT画像で行え、リージョンマッチング方式とペアードマッチング方式でレジストレーションが可能であること｡または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑶ | 当該技術仕様書ⅰとの接続が可能であること。接続することでオートマチックレジストレーションが可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑷ | 一般手術器具をナビゲーションポインターとして先端ポイント､軸性を登録できること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | スクリュープランを表示できること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑹ | 3つ以上のナビゲーションポインティングを同時表示できる機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  | 9 | 脊椎外科用2Dナビゲーションアプリケーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | Fluoro2Dの診断機器から得られる画像であること。
|  |  | ⑵ | レジストレーションは専用器具をかざして撮像することで、オートマチックで行えること。または、同等の機能を有すること。
|  | 10 | 人工関節置換用ナビゲーションアプリケーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 人工関節用に開発された専用アプリケーションであること。
|  |  | ⑵ | CT等の術前データを必要としないイメージフリーアプリケーションであること。
|  |  | ⑶ | インプラントのCADデータが表示できること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑷ | 取得した座標情報より、患者に適した3Dモデルを自動表示出来ること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 数値を基にしたリガメントバランスの確認機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑹ | スクリーンショット（表示画像記録保存）機能を有すること｡または、同等の機能を有すること。
|  | 11 | 顕微鏡リンクアプリケーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | ライカ社M530 OH6と接続が可能であること。
|  |  | ⑵ | 手術顕微鏡視野焦点のナビゲーションポインター機能､顕微鏡視野内に腫瘍等のオブジェクトを表示する機能､顕微鏡視野内にナビゲーション画像を表示する機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑶ | プランニングシステムで作成したオブジェクトを用いて、ナビゲーション画面上に拡張現実（Augmented Reality）の表示が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  | 12 | ナビゲーションインストルメント類は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 脊椎外科、人工股関節、人工膝関節用インストルメントを有すること。
|  |  | ⑵ | 使用するすべての術中インストルメントは、ディスポーザブル製品とオートクレーブ滅菌対応製品で構成されていること｡
|  |  | ⑶ | 術中使用するすべてのインストルメントは、コードレス方式であること｡
|  |  | ⑷ | 移動型X線透視診断システムに取り付ける、レジストレーションキットを有すること。
|  |  | ⑸ | 顕微鏡に取り付けるアンテナを有すること。
|  | 13 | 治療計画用プランニングシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 治療計画を実施するプラニングワークステーションは、単独のコンピュータ機器で構成され､ハードウェア､アプリケーション共に治療計画専用であること｡
|  |  | ⑵ | OSは、汎用性の高いWindowsベースでありWindows8以上であること。
|  |  | ⑶ | ディスプレイは、 27インチ以上であること｡
|  |  | ⑷ | コンピュータユニットメインメモリは24GB以上であること。
|  |  | ⑸ | コンピュータユニット記録装置は500GB以上の総容量を有すること。
|  |  | ⑹ | 画像のウインドリングを調整､設定できる機能を有すること｡または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑺ | Axial, Sagittal, Coronalの二次元画像と三次元表示にて､関心領域の観察が表示できること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑻ | スクリュープランとなるトラジェクトリー作成機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | ⑼ | 腫瘍等の輪郭描出し､オブジェクト化できるブラシ機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  | 14 | 周辺機器は以下の要件を満たすこと。
|  |  | (1) | 周辺機器に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | ① | DICOM画像は、病院指定のPACS及び画像再配信システム等と接続すること。
|  |  |  | ② | DICOM患者情報取得は、病院指定のRISと接続すること及び診察券からの患者情報を取得できこと。または同等の機能を有すること。
|  |  |  | ③ | 所要電源は単相100V 20A、または200Vであること。
|  |  |  | ④ | UPSを有していること。
|  |  |  | ⑤ | サーマルプリンターを有していること。
|  |  |  | ⑥ | メーカー推奨のＣアームの専用カバーを１箱付属すること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する技術的要件
| ⅰ | 設置条件等
|  | 1 | 設置場所については本院の職員の指示によること。
|  | 2 | 設置にあたって部屋の改修工事などが必要となる場合は、事前に本院の職員と協議を行い手配すること。
| ⅱ | 撤去、搬入、配管、据付、調整等
|  | 1 | 既存の機器は、本院の職員の指示により指定場所へ撤去移動させること。
|  | 2 | 調達物品の搬入に要する養生及び据え付け、稼動のための調整等を行うこと。
|  | 3 | 新規機器搬入に際しては、事前に本院の職員と打ち合わせを行い、緊急車両等の出入りに支障がないよう搬入ルートの確保を行うこと。
|  | 4 | 機器の設置位置は事前に、仕様・運用形態について本院の職員と十分なシュミレーションを行い協議による決定に従うこと。
|  | 5 | 本院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備工事等があれば、事前に本院と協議を行い手配すること。（一次側電源の容量増を含む）
|  | 6 | 機器搬入、据付、配線、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員と協議し当該職員の指示により可能な限り短期間で行うこと。
|  | 7 | 設置工事は納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 8 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 9 | 本院が用意する改修工事以外に必要な装置架台工事、電源設備工事、LAN配線工事があれば落札者において用意すること。
|  | 10 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は検査終了後に行うこと。
| ⅲ | 修理、障害、教育訓練体制等
|  | 1 | 納入検査後の年度末までは、外的要因以外にて発生した不具合には無償で対応すること。
|  | 2 | FDについて、装置納入年度末までに故障が発生した場合、無償対応すること。
|  | 3 | X線管球について、装置納入年度までに故障が発生した場合、無償対応すること。
|  | 4 | 納入検査確認後1年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 5 | 機器及び装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 6 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  | 7 | 年間を通じて24時間の連絡ができる体制であること。また障害時において復旧のため、通報を受けてから２４時間以内に現場で対応できる体制であること。
|  | 8 | 装置に障害が発生した場合は、夜間、休日も含め迅速に現場に専門技術者を派遣できる体制であること。
|  | 9 | 専門知識を有したスタッフが対応可能であること。
|  | 10 | 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品、及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 11 | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。また随時対応すること。また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
|  | 12 | 装置の運用を円滑にするための技術的なサポートを適切に行うこと。
|  | 13 | 教育訓練用として日本語紙ベースの簡易マニュアル３部とＰＤＦ等の電子媒体１部を提出すること。
|  | 14 | 各装置の操作マニュアルは、日本語紙ベースの簡易マニュアル３部とＰＤＦ等の電子媒体１部を提出すること。
|  | 15 | 主要な機器の製造番号を納品書に明記、または、明細書を作成し提出すること。
| ⅳ | 瑕疵担保等
|  | 1 | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 器の保証期間は1年間とし、保証期間中メンテナンスにかかる費用については、すべて業者が負担すること。なお、消耗品に該当するものは、発注者と受注者とで協議して定めることとする。
|  | 3 | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  | 4 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  | 5 | 瑕疵担保期間の定期点検は年1回以上行うこと。
|  | 6 | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  | 7 | 通常の使用に関して起こった、インストルメントの故障に関して、瑕疵担保期間を含め、7年間保証すること。
|  | 8 | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。
|  | 9 | 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品、及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 10 | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
|  | 11 | ハードの改造を伴わないバージョンアップは、瑕疵担保期間は適宜行うこと。
|  | 12 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| ⅰ | 移動型X線透視診断システムは、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 業務内容
|  |  | ⑴ | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。
|  |  | ⑵ | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。
|  |  | ⑶ | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | ⑷ | 技術員を派遣して行う機器の基本操作や撮影パラメータ、インストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | ⑸ | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | ⑹ | メンテンス情報提供業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | ⑴ | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | ⑵ | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。
|  |  | ⑶ | 機器の定期点検業務は、年１回実施するものとする。ただし、実施日は、国民の祝日及び休日、12月29日から1月4日、並びに5月1日以外の日とする。
|  |  | ⑷ | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | ⑸ | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | ⑹ | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | ⑺ | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | ⑻ | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | ⑼ | 技術員を派遣して行う機器の基本操作や撮影パラメータ、インストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  |  | ⑽ | メンテナンス情報提供業務は、医療機器安全管理に必要である装置の定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | ⑾ | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | ⑿ | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | ⒀ | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | ⑴ | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、周辺機器及びメディア等の消耗品は除くものとする。
|  |  | ⑵ | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
| ⅱ | ナビゲーションシステムは、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 業務内容
|  |  | ⑴ | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。
|  |  | ⑵ | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。
|  |  | ⑶ | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | ⑷ | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | ⑸ | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | ⑹ | メンテンス情報提供業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | ⑴ | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | ⑵ | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。
|  |  | ⑶ | 機器の定期点検業務は、年１回実施するものとする。ただし、実施日は、国民の祝日及び休日、12月29日から1月4日、並びに5月1日以外の日とする。
|  |  | ⑷ | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | ⑸ | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | ⑹ | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | ⑺ | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | ⑻ | 定期交換部品以外の本体に関する修理等の交換部品は、７年間はフルサポート保証すること。ただし、それに含まれない部品代や消耗品は除く。
|  |  | ⑼ | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  |  | ⑽ | メンテナンス情報提供業務は、医療機器安全管理に必要である装置の定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | ⑾ | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | ⑿ | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | ⒀ | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | ⑴ | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、周辺機器及びメディア等の消耗品は除くものとする。
|  |  | ⑵ | 前項に定める事項に要する費用のうち７年間フルサポートに含まれない部品は、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、費用が発生するごとに価格交渉に応じること。
| ⅲ | 治療計画用プランニングシステムは、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 業務内容
|  |  | ⑴ | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。
|  |  | ⑵ | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | ⑴ | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | ⑵ | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。
|  |  | ⑶ | 本体に関する修理等の交換部品は、５年間はフルサポート保証すること。ただし、それに含まれない部品代や消耗品は除く。
|  |  | ⑷ | 修理対応等をする際に、受注者が派遣する技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | ⑸ | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | ⑹ | 修理サポート業務を実施した際には、報告書を作成し、その他の機器の定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | ⑴ | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  |  | ⑵ | 前項に定める事項に要する費用のうち５年間フルサポートに含まれない部品は、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、費用が発生するごとに価格交渉に応じること。