## 技術仕様書（詳細）
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 医療用加速装置は、加速装置本体、治療寝台、操作コンソール、マルチリーフコリメータ（MLC）、ポータルイメージング装置(EPID)、IGRTシステム、呼吸同期照射システムおよび付属品、位置決め用IGRT装置から構成され、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 加速装置本体は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 加速器は、線形加速器であること。
|  |  | 2 | 加速管の構造は、定在波型であること。
|  |  | 3 | 高周波発生源は、間欠照射時のビーム立ち上がり時間が 0.05 秒以内であること。
|  |  | 4 | 加速電子偏向方式は、アクロマティック270度ベンディング方式であること。
|  |  | 5 | 電子銃は、グリッド制御の三極管であること。
|  |  | 6 | エネルギーの切り替えは、エネルギースイッチ機構を使用していること。
|  |  | 7 | 本体駆動および機械的精度は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ガントリ回転中心精度は、半径1.0mm以下 の球内であること。
|  |  |  | 2 | ガントリ回転範囲は、360°以上 であること。
|  |  |  | 3 | ガントリ回転制御が可能であり、その精度は、±0.5°以内 であること。
|  |  |  | 4 | コリメータ回転精度は、半径1.0mm 以下 の球内であること。
|  |  |  | 5 | コリメータ回転範囲は、±90度以上 であること。
|  |  |  | 6 | 定位放射線治療並びに強度変調放射線治療（IMRT）、強度変調回転放射線治療（VMAT）への対応が可能であること。
|  |  |  | 7 | ガントリ・コリメータおよび治療台のトータルアイソセンタ回転中心精度は、半径1.0mm の球内であること。
|  |  | 8 | 線量モニタ部は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | モニタ線量計の構造は、Ｘ線、電子線とも共通で大気の影響を受けない完全密封型であること。
|  |  |  | 2 | モニタ線量計は、主・副構成の独立2系統であること。
|  |  |  | 3 | 主線量モニタの他、バックアップとして副線量モニタにより、+3%以下 または 3MU以下 で照射を停止する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 線量モニタ表示は、4桁以上であること。
|  |  |  | 5 | 照射毎にキャリブレーションを行う機能を有すること。
|  |  |  | 6 | モニタ線量計の再現性は、±1% または 1MU以内 であること。
|  |  |  | 7 | モニタ線量計の直線性は、5MU以上 の積算線量に対して、±1% または 1MU以内 であること。
|  |  |  | 8 | ガントリ角度が 0度 から 360度 のどの角度においても線量測定システムの精度は、±1.5%以内 であること。
|  |  | 9 | X線出力は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | X線の出力エネルギーは、4MV、6MV、10MVを含む最大5種類のエネルギーを切替えて出力が可能であること。
|  |  |  | 2 | 出力線量率は、アイソセンタ位置でＸ線6MV以上の場合は、600MU/min以上、4MVの場合は、250MU/min以上 であること。
|  |  |  | 3 | 高線量率モードの出力線量率は、アイソセンタ位置でＸ線は6MVの場合は、1,400MU/min以上、10MVの場合は、2,200MU/min以上 であること。
|  |  |  | 4 | 固定照射における線量率は、10ステップ以上のステップ可変方式であり、IMRT/VMATにおいては 0MU/min から設定した最大線量率まで無段階での可変が可能であること。
|  |  |  | 5 | X線の最大照射野は、40cm×40cm以上 であること。
|  |  |  | 6 | 平坦度は、±3％以下 であること。
|  |  |  | 7 | 対称度は、2％以下 であること。
|  |  |  | 8 | 主コリメータのＸ線透過率は、0.5％以下 であること。
|  |  |  | 9 | コリメータは、非対称独立駆動機能を有し、いずれかのコリメータの駆動範囲が -10～＋20㎝以上 であること。
|  |  |  | 10 | モノブロックコリメータの駆動で行うダイナミックウェッジ（仮想ウェッジフィルタ）機能及び4方向から挿入可能な物理ウェッジを４種類有すること。
|  |  | 10 | 電子線出力は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 電子線の出力エネルギーは、6～22MeV の最大8種類のエネルギーを切替えて出力が可能であること。
|  |  |  | 2 | 出力線量率は、1,000MU/min以上 であること。
|  |  |  | 3 | 電子線の最大照射は、25cm×25cm以上 であること。
|  |  |  | 4 | 平坦度は、±5％以下 であること。
|  |  |  | 5 | 対称度は、2％以下 であること。
|  |  |  | 6 | 6種類以上の電子線コーンを有すること。
|  |  |  | 7 | X線含有率は、全てのエネルギーにおいて 5％以下 であること。
|  |  | 11 | 回転照射（原体照射）は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ガントリ回転範囲は、±185度以上 であること。
|  |  |  | 2 | CW、CCW双方向回転機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 回転原体照射（Dynamic Conformal Arc）に対応した照射が可能であること。
|  |  |  | 4 | ガントリ角度当たりの線量率は、最大60MU/度以上 で、自動設定機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 後述の多分割コリメータを用いて、照射角度毎に設定された開度データを使用する機能を有すること。
|  | 2 | 治療寝台は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療寝台の構造は、フロア型であること。
|  |  | 2 | アイソセンタ回転範囲は、±95°以上 であること。
|  |  | 3 | 天板の構造・寸法は、カーボンファイバ製で、幅53cm×長さ215cm以上 であること。
|  |  | 4 | 上下駆動範囲は、最低位置は、床から73cm以下、最高位置は、アイソセンタ位置から30cm以上 の駆動域であること。
|  |  | 5 | 前後移動範囲は、前後: 140cm以上 であること。
|  |  | 6 | 左右移動範囲は、±24cm以上 であること。
|  |  | 7 | 治療寝台の天板の上下・左右・前後移動をmm単位で電動制御する機能を有すること。また、左右･前後の移動は、手動でも制御する機能を有すること。
|  |  | 8 | 治療寝台上下移動、前後移動、左右移動、アイソセンタ回転角度をデジタル表示する機能を有すること。
|  |  | 9 | 後方からの照射に対して、上下対向2門、回転照射に対応した天板構造であること。
|  |  | 10 | 治療台の天板は、6軸駆動でかつ自動で角度補正が可能な機能を有すること。
|  | 3 | 操作コンソールは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 23インチ以上の液晶TFTカラーモニタを有すること。
|  |  | 2 | 安全確保のため、インターロック機能を備え、内容を表示することが可能であること。
|  |  | 3 | 放射線治療データマネージメントシステムと接続して、治療パラメータのセットアップおよび照合が可能であること。
|  |  | 4 | 多門照射等で、門ごとに照射室に入ることなく治療が可能な機能を有すること。
|  | 4 | 医療用加速装置本体に直接固定されるマルチリーフコリメータ(MLC)は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 腫瘍の形状に合わせた不整形照射野を作成し、照射を行える機能を有すること。
|  |  | 2 | 上下段の主コリメータの下に内蔵マルチリーフコリメータを有する３段構造であり、上下段両方の主コリメータによりMLCの遮蔽を行い、遮蔽を行った範囲内における漏洩線量が0.02％以下であり、正常組織に対して、十分な遮蔽が可能なこと。
|  |  | 3 | リーフ中央部は、アイソセンタ位置で 5㎜以下 の幅で、複雑な形状の病変にも対応できること。
|  |  | 4 | 各リーフは、独立して駆動し、センターオーバ量が 20cm以上 であること。
|  |  | 5 | マルチリーフの駆動方式は、直線駆動であること。
|  |  | 6 | コリメータの駆動速度は、最速20mm/秒以上 であること。
|  |  | 7 | リーフ位置精度は、±1mm以内 であること。
|  |  | 8 | 放射線治療計画システムにて作成した不整形照射野、原体照射および強度変調放射線治療（IMRT）、強度変調回転放射線治療（VMAT）の開度データによりリーフ開度を設定する機能を有すること。
|  |  | 9 | マルチリーフにて不整形照射野を作成した状態で、ダイナミックウェッジ（仮想ウェッジフィルタ）機能が可能なこと。
|  | 5 | ポータルイメージング装置(EPID)は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像検出器は、医療用加速装置本体に取り付けられ、治療用Ｘ線を用いて画像取得する機能を有すること。
|  |  | 2 | 画像検出器は、患者セットアップの支障にならないように、電動で照射架台に収納する構造であり、上下・前後・左右に遠隔で電動駆動が可能であること。
|  |  | 3 | 画像検出器は、アモルファスシリコン製でフラットパネル検出器であること。
|  |  | 4 | 画像の最大撮影サイズは、アイソセンタで 430×430mm以上 であること。
|  |  | 5 | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  |  | 6 | EPIDディテクターに対する衝突インターロック機能を有すること。
|  |  | 7 | 二重曝射による画像取得機能を有すること。
|  |  | 8 | 基準（リファレンス）画像とEPID画像の位置ズレ量を計算することが可能なこと。
|  |  | 9 | 治療中のリアルタイム画像を最大20フレーム/秒以上で取得する機能を有すること。
|  |  | 10 | 画像取得の解像度は、1,280×1,280以上であること。
|  |  | 11 | 対応線量率は、最大7000MU/minであること。
|  |  | 12 | 画像強調、拡大、回転、距離測定の画像処理機能を有すること。
|  |  | 13 | ガントリ回転による幾何学的誤差を取得し、アイソセンタ位置を補正することにより、取得したIGRT画像の中心誤差0.5mm以内であること。
|  |  | 14 | 治療計画用CT画像より作成したデジタル再構成画像（DRR）と、2方向以上から撮影したX線画像による照合結果から、治療寝台を自動制御可能な機能を有していること。
|  | 6 | IGRTシステム（ｋVイメージングシステム）は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 本体搭載型ｋVイメージングシステムは、撮影・透視が可能なシステムであること。
|  |  | 2 | Ｘ線管球の最大管電圧は、140kV以上であること。また、Ｘ線管球を遠隔で自動収納できること。
|  |  | 3 | Ｘ線システムの検出器は、有効視野200mm×200mm以上のフラットパネル検出器であること。また、画像検出器を上下・前後・左右に遠隔で電動駆動が可能であること。
|  |  | 4 | 透視モード、撮影モードによる画像取得が可能なこと。
|  |  | 5 | 本体搭載型においてコーンビームCT画像の取得が可能なこと。また、取得したコーンビームCT画像が放射線治療計画装置に利用でき、腫瘍形状と位置の変化の評価が可能であること。
|  |  | 6 | ガントリ回転による幾何学的誤差を取得し、アイソセンタ位置を補正することにより、取得したIGRT画像の中心誤差0.5mm以内であること。
|  |  | 7 | 治療計画用CT画像より作成したデジタル再構成画像（DRR）と、コーンビームCT画像及び2方向以上から撮影したX線画像による照合結果から、治療寝台を自動制御可能な機能を有していること。
|  | 7 | 呼吸同期照射システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 呼吸性移動を考慮した、体幹部定位放射線治療に対応するシステムを有すること。
|  |  | 2 | モニタした呼吸位相によってビームのON/OFFによる間欠照射が可能であること。
|  | 8 | 付属品は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室から治療室内の患者の状態を観察するための監視システムを有すること。
|  |  | 2 | 操作室と治療室間のインターフォンシステムを有すること。
|  | 9 | 位置決め用IGRT装置は、以下の用件を満たすこと
|  |  | 1 | Ｘ線管球を２台、Ｘ線検出器を２台有し、床と天井に据え付けを行う固定式であること。
|  |  | 2 | Ｘ線システムは、二方向から撮影できるシステムであること。
|  |  | 3 | Ｘ線管球とX線検出器は使用中に治療寝台がいかなる角度においても物理的に衝突することがない位置に設置されていること。
|  |  | 4 | Ｘ線システムの検出器は、有効面積200mm×200mm以上のフラットパネル検出器であること。
|  |  | 5 | フラットパネルの解像度は512×512ピクセル以上であること。
|  |  | 6 | 治療計画用CT画像より作成したデジタル再構成画像（DRR）と１方向以上から撮影したX線画像を解析し、位置決め誤差を自動で計算し表示する機能を有すること。
|  |  | 7 | 画像処理機能の位置照合で得られたセットアップ誤差値に対応し，治療寝台（上下・左右・前後・ヨウ・ピッチ・ロール）を自動で位置補正できるようシステム化されていること。
|  |  | 8 | 赤外線カメラを有し、患者の体表のマーカー等から位置情報を算出し、患者ポジションの補正とセットアップが行えるシステムであること。
|  |  | 9 | 納入する機器が、設置までの間に機器の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
|  |  | 10 | 納入機器について、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアのバージョンアップについては、納入後１年間は迅速かつ無償で行うこと。
| 2 | 放射線治療マネジメントシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | データベース用サーバは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | データベース用サーバのハードウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | OSは、Microsoft社製 Windows Server 2016 Standard相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | データベースは、Microsoft社製 SQL server 2016 SP2 Standard 相当または、Enterprise相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | CPUは、Intel社製 XeonS 2.1 GHz相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 4 | 主記憶容量は、32 GB以上であること。
|  |  |  | 5 | RAID6+ホットスペア1構成で、実効容量3 TB以上のハードディスクを有すること。
|  |  |  | 6 | 非圧縮時において3 TB以上の容量のLTOバックアップ装置を有すること。
|  |  |  | 7 | 解像度1280×1024ドット相当以上で、対角19インチ相当以上のサイズの液晶モニターを有すること。
|  |  |  | 8 | キーボードおよびマウスを有すること。
|  |  |  | 9 | 停電時に、5分間以上電源を供給する無停電電源装置を有すること。
|  |  | 2 | データベース用サーバのソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者基本情報、治療計画情報、治療結果情報、画像情報を、患者毎のID番号に紐付けて一元管理する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 放射線治療情報システムと照合・記録装置の機能を兼ね備え、それらの情報を１つのデータベースで一元管理できること。
|  |  |  | 3 | ユーザ毎に使用できる機能を制限する権限管理機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 機能毎に、表示、変更、および管理の権限を設定できること。
|  |  |  | 5 | 処方、照射野、セッション、プラン、および校正を承認する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 承認がなければ治療を遂行できないインターロック機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 治療計画装置からDICOM-RTにて治療計画情報を受信して、照射データとして管理する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 照射データが放射線治療装置に送信されて、実際の治療に使用されること。
|  |  |  | 9 | 照射データを変更した場合、誰がいつどのデータ項目を変更したか履歴が残り、ユーザは放射線治療マネジメントシステム上で、容易にその履歴を確認できること。
|  |  |  | 10 | 多門照射、IMRT、およびVMATの照射データを管理できること。
|  | 2 | 治療装置用ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療装置用ワークステーションのハードウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | OSは、Microsoft社製 Windows 10 Pro 64 bit相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | CPUは、Intel社製 Core i5-8600 6C 以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は、16 GB以上であること。
|  |  |  | 4 | 実効容量256 GB以上のハードディスクを有すること。
|  |  |  | 5 | 解像度1280×1024ドット相当以上で、対角19インチ相当以上のサイズの液晶モニターを有すること。
|  |  |  | 6 | キーボードおよびマウスを有すること。
|  |  |  | 7 | 治療室内にもモニター、キーボード、マウスを有し、使用可能であること。
|  |  |  | 8 | 治療装置用ワークステーションのソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 9 | 放射線治療装置と治療セッションを共有し、放射線治療マネジメントシステムで選択された患者の承認されたプラン情報が放射線治療装置に直接送信されて、その患者の治療が行われること。
|  |  |  | 10 | 照射した実施情報を放射線治療装置から受信して線量管理ができること。
|  |  |  | 11 | 放射線治療装置からIGRT画像を自動で受信して管理できること。
|  |  |  | 12 | 患者の臨床用の治療セッションから、QA等を目的とした非臨床用の照射セッションを開始して、治療装置へ治療パラメータを送信し、治療装置から受信した実施情報を、臨床の照射実績とは区別して自動で登録および管理できること。
|  | 3 | 情報編集用ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像参照用ワークステーションのハードウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | OSは、Microsoft社製 Windows 10 Pro 64 bit相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | CPUは、Intel社製 Xeon 4.0GHz相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | GPUは、NVIDIA社製 Quadro （2 GBメモリ）相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 4 | 主記憶容量は、16GB以上であること。
|  |  |  | 5 | RAID1構成で、実効容量512 GB以上のハードディスクを有すること。
|  |  |  | 6 | 解像度1920×1200ドット相当以上で、対角24インチ相当以上のサイズの液晶カラーモニタを有すること。
|  |  |  | 7 | キーボードおよびマウスを有すること。
|  |  | 2 | 画像参照用ワークステーションのソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者基本情報（患者ID、患者氏名、性別、生年月日）およびデジタルカメラ等にて撮影した患者の顔写真を、登録および変更できる治療患者管理機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 患者のスケジュールを管理する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 治療装置のスケジュールを管理する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 医療スタッフのスケジュールを管理する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 任意の実施項目のスケジュールを作成できること。
|  |  |  | 6 | スケジュール画面のレイアウトを、ユーザが変更できる機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 治療情報を表示する画面のレイアウトを、ユーザが自由に変更できること。
|  |  |  | 8 | 治療情報を表示する画面のレイアウト情報を、ユーザがインポートおよびエクスポートできること。
|  |  |  | 9 | ユーザが、任意のデータ入力項目を追加できるデータ管理機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 診断情報として、ICD9、ICD10、およびICD-O3を使用できること。
|  |  |  | 11 | ICDコードを選択すると、非表示であった関連入力項目が、自動で表示されること。
|  |  |  | 12 | 臨床病期分類、および組織学的病期分類を管理できること。
|  |  |  | 13 | 病期分類として、TNMを管理でき、各TNMの説明文が表示されること。
|  |  |  | 14 | TNMの各項目を設定すると自動的にステージ情報が設定され、管理できること。
|  |  |  | 15 | 患者、依頼者、担当者、実施項目、期限日、実施日、およびステータスを管理するタスクを作成できること。
|  |  |  | 16 | 患者、依頼者、担当者、実施項目、期限日、実施日、およびステータスの各項目でタスク一覧をソートして表示できること。
|  |  |  | 17 | ユーザ間で送受信できる簡易メール機能を有すること。
|  |  |  | 18 | 放射線治療症例登録事業（Japanese Radiation Oncology Database: JROD）のデータ項目を登録および管理できること。
|  |  |  | 19 | 放射線治療症例登録事業（Japanese Radiation Oncology Database: JROD）のデータ提出に対応したデータの抽出ができること。
|  |  |  | 20 | 照射録（日報、月報、３ヶ月報、方向利用率を含む）を出力できること。
|  |  |  | 21 | 計画画像と放射線治療装置から受信したIGRT画像を、治療終了後に照合ができること。
|  |  |  | 22 | 部位（プラン）ごとの患者数、治療セッション数、および門数を集計する、部位別統計を出力できること。
|  |  |  | 23 | Microsoft社のOffice Wordと連携した文書作成機能を有すること。
|  |  |  | 24 | あらかじめ登録した文書のテンプレートから文書を作成できること。
|  |  |  | 25 | 文書のテンプレートはユーザが編集できること。
|  | 4 | データコンバージョンは、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 既存MOSAIQのソフトウェアライセンスが継続使用でき、記録されている患者の属性情報および、すべての照射済データを移行すること。
| 3 | 放射線治療計画装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療計画装置は、既設放射線治療計画装置XiO及びMonacoをアップグレードし、2台から構成され、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 放射線治療計画装置のハードウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | OSは、Windows 10 Pro相当以上の性能機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は128 GB相当以上を有していること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは物理容量1 TB相当以上の内蔵ディスクを有し、RAID1構成であること。
|  |  |  | 4 | CPUはIntel社製 Xeon プロセッサー 2.6 GHz相当以上を有していること。
|  |  |  | 5 | ネットワークカードは1000Base-T/TX規格でTCP/IPをサポートすること。
|  |  |  | 6 | モニターは解像度1920×1200ドット相当以上で24インチ相当以上の液晶モニターを有していること。
|  |  |  | 7 | キーボードおよびマウスを有していること。
|  |  |  | 8 | システム用に停電時において5分間相当以上電源供給が可能な無停電電源装置を有していること。
|  |  |  | 9 | データ共有のため、Network Attached Storage（NAS）を用意すること。
|  |  | 2 | 放射線治療計画装置のソフトウェア機能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 計画作業を軽減するためマイクロソフト社が推奨するリボンUIを採用していること。
|  |  |  | 2 | ユーザインターフェースの背景色は、Bright mode（白）とDark mode（黒）を有し、ユーザで切り替え可能であること。
|  |  |  | 3 | 画面レイアウトを、ユーザでカスタマイズ可能であること。
|  |  |  | 4 | 3次元線量分布計算が可能な機能を有していること。
|  |  |  | 5 | DICOM3.0規格CT画像をオンラインで取り込み、治療計画に利用できる機能を有すること。
|  |  |  | 6 | CT画像を用いた密度補正機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 体輪郭・内部臓器輪郭がマニュアル入力および自動抽出機能を有すること。
|  |  |  | 8 | Deformable Image Registration技術を用いた自動輪郭描出機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 外照射光子線線量計算アルゴリズムは、モンテカルロ法およびコラプスドコーン法を採用していること。
|  |  |  | 10 | 外照射電子線線量計算アルゴリズムは、モンテカルロ法を採用していること。
|  |  |  | 11 | 固定照射治療計画が可能である機能を有していること。
|  |  |  | 12 | 固定多門照射、回転照射、ノンコプラナ照射の治療計画が可能である機能を有していること。
|  |  |  | 13 | 多分割コリメータに対応した治療計画ができる機能を有すること。
|  |  |  | 14 | ブロック、ウェッジフィルタ、ボーラスを用いた治療計画が可能である機能を有していること。
|  |  |  | 15 | 不整形照射野の治療計画が可能である機能を有していること。
|  |  |  | 16 | 計画を作成するためにテンプレート機能を有していること。
|  |  |  | 17 | 自動画像の重ね合わせ（フュージョン）の機能を有していること。
|  |  |  | 18 | ４D機能によりITVを抽出することが可能な機能を有していること。
|  |  |  | 19 | 最大値投影法・最小値投影法・平均値投影法によるCT画像の画像処理機能を有していること。
|  |  |  | 20 | 2項の放射線治療マネジメントシステムとDICOM-RTにてオンライン接続が可能な機能を有すること。
|  |  |  | 21 | 治療計画の承認による、CT-imageおよびDICOM-RTの自動転送を行う機能を有していること。
|  |  |  | 22 | 同一画面上で複数プランのプランデータを表示や線量表示・比較が可能な機能を有していること。
|  |  |  | 23 | 強度変調照射（IMRT）および強度変調回転照射（VMAT）機能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 24 | ステップアンドシュート方式、スライディングウインドウ方式強度変調照射（IMRT）および回転方式強度変調照射（VMAT）に対応した治療計画機能を有していること。
|  |  |  | 25 | 制約条件を容易にするためにConstrained Optimization機能、Biological Modeling機能を有していること。
|  |  |  | 26 | 高精度な計算結果のためXVMCモンテカルロ計算エンジン機能を有していること。
|  |  |  | 27 | 線量分布のトレードオフのためにMulti Criteria 機能を有していること。
|  |  |  | 28 | 制約条件を予測するSensitivity Analysis機能を有していること。
|  |  | 3 | 放射線治療計画装置のDICOM画像ゲートウェイは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOM画像ゲートウェイはWindowsPC 1台で構成されていること。
|  |  |  | 2 | PACSと接続して、DICOM Q/Rを行う機能を有すること。
|  |  |  | 3 | DICOM RT Viewer機能を有すること。
|  |  |  | 4 | DICOM-RT-DoseデータとDICOM-RT ViewerをCDに書き込む機能を有すること。
|  | 2 | 高精度放射線治療用治療計画システムは、ハードウェア、標準ソフトウェア、オプションソフトウェア、周辺機器から構成され以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ハードウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | システムサーバはドメインコントローラ データサーバの2種類のハードウェアから構成されること。
|  |  |  | 2 | 患者データ記憶領域はRAID10で構成され、物理容量1.2TB以上有すること。
|  |  |  | 3 | オペレーティングシステムはMicrosoft Windows Server 2012相当以上であること。
|  |  |  | 4 | データベースソフトウェアはMicrosoft SQL Server Standard 2012相当以上であること。
|  |  |  | 5 | 放射線治療計画システムのクライアントは2式以上有すること。
|  |  |  | 6 | クライアントの主記憶装置は64GB以上であること。
|  |  |  | 7 | クライアントはキーボード及びレーザーマウスを有すること。
|  |  |  | 8 | クライアントはオペレーティングシステムはMicrosoft Windows 10相当以上であること。
|  |  |  | 9 | クライアントは高速演算を可能とするGPU(Graphics Processing Unit）はNVIDIA Quadro RTX5000相当以上を有すること。
|  |  |  | 10 | 患者データバックアップとして物理容量16TB以上のネットワークアタッチトストレージを用意すること。
|  |  |  | 11 | 各放射線治療計画システムハードウェアは，停電時5分間以上電源を供給する無停電電源装置を有すること。
|  |  | 2 | 標準ソフトウェアは、以下の要件を満たすものを2式以上有すること。
|  |  |  | 1 | 外照射光子線線量計算アルゴリズムは，不均質密度に応じた正確かつ高速な線量計算が行えるコラプスドコーン法及びスーパーポジション法相当のアルゴリズムを有すること。
|  |  |  | 2 | 治療計画の様々な操作に関してUndo/redoが行えること。
|  |  |  | 3 | CT, MRI,PET画像の重ね合わせ（イメージフュージョン）機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 臓器に応じた生体力学的情報と統計情報を基に複数の臓器を同時に自動で輪郭抽出できるモデルベースセグメンテーションとアトラスベースセグメンテーションできる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | アトラスベースセグメンテーションにおいて登録された教師データから複数のアトラステンプレートを使用して自動輪郭抽出を行える機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 固定多門照射，回転照射，原体照射，ノンコプラナ照射の治療計画機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 新たにプランを作成せずにBeamアイソセンタをシフトして計算した線量分布の評価を行えること。
|  |  |  | 8 | コンベンショナル3D-CRT治療計画において，ビームウェイト，MLC形状，コリメータ角度，ガントリー角度，ウェッジ角度のパラメータの最適化が行える3D-CRT最適化機能を有すること。
|  |  | 3 | オプションソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 外照射電子線線量計算アルゴリズムは，モンテカルロ法相当の線量計算アルゴリズムを1式以上有すること。
|  |  |  | 2 | Step & Shoot IMRT,Sliding Window IMRT (dynamic MLC)の固定多門IMRTプランニングが行える機能を1式以上有すること。
|  |  |  | 3 | シングルアークまたはマルチアークの治療計画が行える回転型IMRT(以下VMAT)プランニングが行える機能を1式以上有すること。
|  |  |  | 4 | IMRT，VMATと異なる照射技法のビームを同一プラン，線量制約で同時最適化できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 各最適化ソフトウェア機能は線量率やMLC形状，セグメント数など最適化に関わるパラメータを直接的かつ同時に最適化するDirect Machine Parameter Optimization方式を採用していること。
|  |  |  | 6 | 各最適化ソフトウェアは線量分布上でブラシを使うことで直感的に線量の操作が行える機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 線量制約を追加せず，ボタン1つでターゲット目標線量の制約を保持したままOARに対する線量を下げる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 線量分布のトレードオフをスライドバーで最適化を行うことが出来るMulti Criteria 機能を1式以上有すること。
|  |  |  | 9 | デフォーマブルイメージレジストレーション(以下、DIR)機能を1式以上有すること。
|  |  |  | 10 | DIR機能により初回CT 画像上で作成された輪郭を任意の画像上へ変形させて作成できること。
|  |  |  | 11 | オリジナルプランで計算された線量分布をDIR機能で変形させて異なるCT画像で取り込みが行える機能を有すること。
|  |  |  | 12 | DIR機能で変形させて取り込んだ線量分布をバックグラウンド線量として加味して最適化が行える機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 取り込んだCT画像にDIR機能を用いて変形画像を作成し，その画像上で体内の臓器の動きを考慮した線量計算シミュレーションが行える機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 生物学的評価・最適化がおこなえる機能を1式以上有すること。
| 4 | 放射線治療関連機器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 基準線量計は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作はタッチパネルで日本語表記であること。
|  |  | 2 | Excelから線量計を操作できること。
|  |  | 3 | 0.6ccのFarmer型検出器を2本有すること。
|  |  | 4 | Roos型検出器を１本有すること。
|  |  | 5 | 0.016cc検出器を１本有すること。
|  | 2 | 水等価ファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電子密度比が1.000±0.005以内の30×30㎝の水等価ファントムを18枚有すること。
|  |  | 2 | 各検出器の穿孔加工した30×30㎝の水等価ファントムを4式有すること。
|  |  | 3 | 30×30㎝の骨等価ファントムを4枚有すること。
|  |  | 4 | 30×30㎝の肺等価ファントムを4枚有すること。
|  | 3 | 日常点検測定器は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 出力・平坦度・XY軸対称性測定用に０．３ｃｃの電離箱検出器を5配置していること。
|  |  | 2 | X線エネルギー測定用に０．３ｃｃのカーブした電離箱検出器を４個配置していること。
|  |  | 3 | 電子線エネルギー測定用に０．６ｃｃの電離箱検出器を４個配置していること。
|  |  | 4 | 光照射野チェック用に半導体検出器を１２個配置していること。
|  |  | 5 | 測定結果と計算データを時系列にしてグラフ表示が可能なこと。
|  | 4 | 治療計画セカンダリー評価システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スーパーポジション線量計算アルゴリズムを使用していること。
|  |  | 2 | ウェブベースのアプリケーションで、複数のPCから解析結果を閲覧できること。
|  |  | 3 | 専用のワークステーションを1台有すること。
|  | 5 | 気圧計・温度計は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 精度±0.7ｈPa以内のデジタル気圧計を1台有すること。
|  |  | 2 | 本体精度±0.1度+1digit以内の防水型デジタル温度計を1台有すること。
|  | 6 | 吸引式患者固定具は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 幅７0cm×長さ100cmのナイロン製クッションを5枚有すること。
|  | 7 | 挙上台は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ABS樹脂製で、デルリンハンドグリップを握るタイプの拳上台を2台有すること。
|  |  | 2 | 挙上台に取り付け可能なサポートクッションを有すること。
|  | 8 | 固定具用マクラは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ウレタン製の形状と色の異なるマクラを3種類、各2個有すること。
|  |  | 2 | 透明でX線吸収の少ない、形状と色の異なるマクラを3種類、各2個有すること。
|  | 9 | インデックスバーは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 位置決めピンを含む全ての素材をCFRPをベースにした合成樹脂で作成していること。
|  |  | 2 | 位置決めピンの位置を可変できること。
|  | 10 | サポートクッションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | クローズドセルPEフォーム製で幅48×長さ28cmの三角形のクッションを有すること。
|  |  | 2 | クローズドセルPEフォーム製で幅30×長さ24cmの直方体のクッションを有すること。
|  | 11 | 回転照射検証システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 円筒形で半導体検出器を1380個以上使用していること。
|  |  | 2 | らせん状に検出器が配置され、入射、射出側の検出器位置は重複しないこと 。
|  |  | 3 | 電源・データケーブル１本で、電源供給とデータの両方を送信可能なこと。
|  |  | 4 | 中央部が空洞であり、線量測定やフィルム測定が可能なプラグを挿入可能なこと。
|  |  | 5 | 測定値に基づくDVHと治療計画装置のDVHを比較可能なこと。
|  | 12 | 呼吸移動検証用ファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大20kgまでの任意のファントムを載せて患者の呼吸波形のシミュレーションができること。
|  |  | 2 | ピンの位置を調整することにより、最大1ｃmまでの振幅で横方向の動きが可能なこと。
|  |  | 3 | ソフトウェア上で波形パターンを作成、編集できること。
|  | 13 | 呼吸モニタリングシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 呼吸センサを胸腹部の上に配置し、上下動を波形信号に変換できること。
|  |  | 2 | 患者用モニターは液晶表示パネルで呼吸指示マーカーと呼吸レベルを表示できること。
|  | 14 | 1次元水ファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | アーム操作幅は0.01cm、0.1cm、1cm、10cm刻みで指定可能なこと。
|  |  | 2 | 最大測定深は30cm以上であること。
|  |  | 3 | 各検出器に対応したホルダを有すること。
|  |  | 4 | ソフトウェアでリモート操作が可能なこと。
|  |  | 5 | 自動水面検出機能を有すること。
|  | 15 | 平坦度チェッカーは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 251個の電離箱検出器をXY軸および対角線2軸の4軸に5mm間隔で配列していること。
|  |  | 2 | 32×32cmの照射野サイズが測定できること。
|  |  | 3 | 回転照射検証システムと同じ電源・データケーブル１本で、電源供給とデータの両方を送信可能なこと。
|  | 16 | シンチレータは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線を光量に変換可能なシンチレータを1式有すること。
|  | 17 | 3次元水ファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 3次元走査式水ファントムは、水タンク部、検出器機動部、測定用チェンバから構成されること。
|  |  | 2 | 本体搬送用の4輪がリニアックターンテーブルを完全に跨げること。
|  |  | 3 | 駆動軸に取り付けられた水位センサの3点測定により、レベリングが自動で可能であること。
|  |  | 4 | 手動によるレベリング用のポジショニングデバイスを備えること。
|  |  | 5 | ステッピングモータのポジショニング確定精度は±0.1mm以下であること。
|  |  | 6 | 電位計は水槽本体に内蔵されていること。
|  |  | 7 | 付属のスマートデバイスにより操作が可能であること。
|  |  | 8 | 測定用の容量0.07cc防水型チェンバを2本有すること。
|  |  | 9 | 小照射野用で水ファントム取付式の透過型リファレンス検出器を1本有すること。
|  |  | 10 | 操作・解析用ＰＣを有すること。
|  | 18 | フィルムレス画像解析 品質管理ソフトウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | TG142で推奨されているリニアックの幾何学的検証がリニアックイメージを使用して行えること。
|  |  | 2 | MVイメージの画像QA用ファントムは空間分解能などの評価が可能なこと。
|  |  | 3 | ｋVイメージの画像QA用ファントムは空間分解能などの評価が可能なこと。
|  |  | 4 | 解析可能なファントムは自社以外のファントムに対応していること。
|  |  | 5 | 各モダリティから受け取ったデータをデータベース化し管理可能なこと。
|  |  | 6 | サーバー/クライアント機能を有すること。
|  |  | 7 | モダリティおよび画像の自動認識に対応していること。
|  |  | 8 | 各項目のトレンド解析が行え、pdfレポートが作成できること。
|  |  | 9 | 将来的にMRI解析、PET/SPECT解析、CR/DRの解析、マンモ装置の解析について各モジュールを追加可能なこと。
|  | 19 | 放射線治療計画支援システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 患者の腫瘍縮小・体型変化でアダプティブ治療を行う際、最初の治療計画の輪郭データを使用し、再治療計画用の輪郭データを変形して自動作成する機能を有すること。
|  |  | 2 | 施設の輪郭データをデータベースに登録することが可能であること。
|  |  | 3 | CT、MRI、PET等の画像インポートができること。
|  |  | 4 | マルチモダリティでのオートイメージフュージョンが可能であること。
|  |  | 5 | 勾配ベースのアルゴリズムを使用し、PETデータでターゲットを正確に輪郭作成する機能を有すること。
|  |  | 6 | あらかじめフュージョンしておいたPET/CTのデータや、MRI画像を治療計画CTと変形フュージョンする機能を有すること。
|  |  | 7 | 再発・ブースト治療・アダプティブ治療等、複数の治療計画の線量分布を変形して合算する機能を有すること。
|  |  | 8 | 4D-CT画像の輪郭作成において、1フェーズより全フェーズの輪郭を変形させながら自動生成することが可能であること。
|  |  | 9 | 作成した輪郭データをDICOM-RT形式で出力可能であること。
|  |  | 10 | 様々なソフト機能をシームレスに使用するため、タスク登録式のワークフロー処理が可能であること。
|  |  | 11 | 変形フュージョンの精度を高めるため、変形の評価と修正が可能であること。
|  |  | 12 | 治療の経過に伴い、患者の体格や臓器が計画時からどの程度変化したかを毎回撮像するMVCTをもとにレポートする機能を有すること。
|  |  | 13 | ソフトウェアは日本語表示が可能であること。
|  |  | 14 | 1枚のスライスで描画した輪郭を変形しながら隣接するスライスへ描画していく機能を有すること。
|  |  | 15 | 納入から１年の間にソフトのアップデートがあった場合は無償にてアップデート可能であること。
|  |  | 16 | 自動バックアップ機能を有すること。
|  | 20 | 頭部・頭頸部用患者固定具は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 3点、4点、5点のマルチポイントシェルおよびU型シェルを使用できる頭部・頭頸部用ロングベースプレートを有すること。
|  |  | 2 | 専用のヘッドサポート(6種類)、インデックスバーを有すること。
|  |  | 3 | シェルを加温するためのオーブンを有すること。
|  | 21 | マイクロタイプチェンバーは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 |  水中、空気中、ファントム中での線量計測が可能な0.015ccチェンバーを1式有すること。
|  |  | 2 |  シェル、ガード、コレクタの材質が、堅牢なC552伝導性強化プラスチックで構成されていること。
|  |  | 3 |  防水構造であること。
|  | 22 | 極小照射野用検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 |  検出器サイズが、1 mm x 1 mmおよび1 mm x 3mmのシンチレーション検出器を有すること。
|  |  | 2 |  シンチレーション光の検出および信号処理を行うユニットを有すること。
|  |  | 3 |  防水構造であり、スキャニング測定・ポイントの線量測定が可能であること。
|  |  | 4 |  シンチレータの物理密度が1.05 g/cm3であり、水等価素材であること。
|  | 23 | 定位放射線治療用QAファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ファントム本体は、直径14cmの球体で、半球体に分割でき、中にインサートを収容可能な81㎜×81㎜×35㎜のキャビティが備えられていること。
|  |  | 2 | CT／MR画像システムのQA、位置決めシステムのQAおよび線量測定が行えるファントム構造となっていること。
|  |  | 3 | ファントムの本体中に、イメージングマーカーを配置させるための円筒状のキャビティが4つ備えられていること。
|  |  | 4 | ファントム本体の中にセットするインサートは10種類以上を備えること。
|  | 24 | SRS専用の固定具は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | SRS専用の治療台、固定具があること シェルは10枚/箱
|  |  | 2 | 治療中に患者をサポートし、体の滑り等を防ぐパッドがあること
|  |  | 3 | 小、中、大3種類があり、大きさに合わせて足先等の固定ができる固定具があること
|  | 25 | リニアック用レーザーは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 左右のレーザローカライザはアイソセンター位置に自動的に調整する機能を有すること。
|  |  | 2 | レーザ位置制御最小分解能は 5ｍ先 で 0.1ｍｍ以下 を有すること。
|  |  | 3 | 2500ｍｍ先 で 1500ｍｍ以上 の十字パターンを有すること。
|  |  | 4 | 2500ｍｍ先 で 約 0.8ｍｍ の線幅を有すること。
|  |  | 5 | レーザ発振波長は、515nm 緑色レーザであること。
|  |  | 6 | 緑色レーザは素子直接発光型の長寿命タイプであること。
|  |  | 7 | 天井、サジタル用レーザローカライザは位置調整に専用リモコンを使用し十字パターンの調整が行えること。
|  |  | 8 | リモコン調整はチルト、リニア、回転、フォーカス、光量が可能であること
|  |  | 9 | ３ポイントまでの照射位置の記憶と復帰移動が可能であること
|  |  | 10 | レーザ発振波長は、515nm 緑色レーザであること。
Ⅱ | 性能・機能以外の要件
| 1 | 搬入、据付、配線、配管、調整について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品であること。
|  | 2 | 本調達に伴う工事（搬入、据付調整をいう）を行うこと。
|  | 3 | 事前に、仕様・運用形態について関係者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけでなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 4 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、本院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 6 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
| 2 | 製品保証について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  | 2 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  | 3 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 4 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| 3 | 障害対応について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 障害時における復旧のため、通報を受けてから24時間以内に現場で対応できる体制であること。
|  | 2 | 製造販売元の営業所又は出張所が近郊(広島市内)に在住すること。
|  | 3 | アフターケア・サービスに於いて、予備製品のストックが迅速に行えること。
|  | 4 | 特に直線加速器の障害支援体制については、連絡網を確立し、障害発生時には直ちに本院からの連絡が可能である状態とすること。 また、必要時には6時間以内に、復旧のための対応を行うこと。
| 4 | 教育体制等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、双方協議の上で実施すること。
|  | 2 | 教育訓練用として、各装置につき操作マニュアル3冊以上を用意すること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | すべての機器の操作マニュアルを、日本語版または英語版いずれかを３部提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
| 6 | その他、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 高エネルギー医療用加速装置納入業者は、厚生労働省関連届出書類、文部科学省関連使用許可申請書類、高周波利用設備届等の届出書類を作成し、本院担当者に提出すること。
Ⅲ | 保守点検の要件
| 1 | 業務の概要
|  | 1 | 定期的に技術員を派遣し、点検や部品交換を実施すること。（定期点検業務）
|  | 2 | 発注者から電話等により問い合わせがあった場合、電話やリモートメンテナンスにより回答・対応すること。（運用サポート業務）
|  | 3 | 障害が発生した場合、技術員の派遣やリモートメンテナンスにより、早急に復旧させること。（緊急修復業務）
|  | 4 | 定期点検や運用サポート業務、緊急修復業務等の履歴管理を行うこと。（メンテンス情報提供業務）
|  | 5 | 機器の基本操作やソフトウェアの仕様方法についてのトレーニングを実施すること。（操作研修）
| 2 | 業務の詳細
|  | 1 | 定期点検業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 定期点検は、技術員を派遣して年4回以上実施することとし、点検日時や点検項目は、事前に発注者と協議し決定するものとする。
|  |  | 2 | 派遣する技術員は、当該システムの製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実施可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 3 | 発注者と協議して定めた定期交換部品や、定期点検の結果により交換が必要となった部品について、交換を実施すること。
|  |  | 4 | 定期点検の実施後、業務実施報告書を作成し、１か月以内に発注者へ提出すること。
|  | 2 | 運用サポート業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 電話等による問い合わせの受付・回答は、24時間体制で実施すること。
|  | 3 | 緊急修復業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 障害が発生した場合、24時間体制で対応することとし、技術員の派遣やリモートメンテナンスにより、早急に復旧させること。
|  | 4 | メンテナンス情報提供業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 定期点検や緊急修復業務、運用サポート業務の履歴管理を行うこと。
|  | 5 | 操作研修は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 発注者からのからの求めに応じ、年１回、操作研修を行うこと。
| 3 | 経費の負担
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用や関連する業務を行うために必要な費用（リモートメンテナンスの通信環境の整備を含む。）は、発注者の承認を得たものを除き、全て受注者の負担とする。