## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回 調達する全身用マルチスライスCT装置は、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市民病院 第1CT室・CT撮影室1、第3CT室 および 広島市立リハビリテーション病院CT室に設置し、それぞれ ガントリ、Ｘ線発生装置、Ｘ線管球、Ｘ線検出器、患者テーブル、操作コンソール、コンピュータシステム、画像処理ソフトウェア、その他周辺機器等から構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | 広島市民病院 第1CT室・CT撮影室1 全身用マルチスライスCT装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ガントリについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャン方式はR/R連続回転方式であること。
|  |  | 2 | スキャン時間はフルスキャンで1回転0.35sec以下であること。
|  |  | 3 | ガントリにチルト機構を備えていること。
|  |  | 4 | 開口径は直径700mm以上であること。
|  |  | 5 | ガントリに患者息止め指示機能を有すること。
|  |  | 6 | ガントリに操作コントロールパネルを2か所以上有すること。
|  | 2 | X線発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は72kW以上であること。
|  |  | 2 | 管電圧は最大135kV以上かつ4種類以上選択可能なこと。
|  |  | 3 | 管電流は最小20mA以下、最大600mA以上が選択可能なこと。
|  | 3 | X線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管熱容量は7.5MHU相当以上であること。
|  |  | 2 | 冷却率は最大1,070kHU/分以上であること。
|  |  | 3 | 焦点は2種類以上であり、最小焦点サイズが0.9㎜×0.8㎜以下であること。
|  |  | 4 | X線管球ターゲットの熱膨張による焦点移動を抑制する機構を有すること。
|  | 4 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 体軸方向の列数は実装で64列以上であること。
|  |  | 2 | 回転方向のチャンネル数は実装で736ch以上であること。
|  |  | 3 | ビューレートは2,460ビュー/秒以上であること。
|  |  | 4 | 撮影スライス厚は0.625mm以下であること。
|  | 5 | 患者テーブルについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天板最低高は床面から500mm以下であること。
|  |  | 2 | 水平移動速度は150mm/秒以上であること。
|  |  | 3 | 天板幅は420mm以上であること。
|  |  | 4 | 精度が保証される患者搭載最大荷重は227kg以上であること。
|  | 6 | 操作コンソールについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | モニタ・キーボード・マウスは２式以上用意し、撮影中も別の患者の画像処理が行えること。不可の場合は、自社画像処理端末もしくはサブコンソールを用意すること。
|  |  | 2 | 画像再構成時間はヘリカルスキャンにて、最大60画像/秒以上であること。
|  |  | 3 | メモリ容量は8GB以上であること。
|  |  | 4 | 磁気ディスク容量は生データ用・画像データ用合わせて2TB以上であること。不可能の場合は、自社画像処理端末もしくはサブコンソールを有すること。
|  |  | 5 | 画像保存容量は460,000画像以上であること。不可の場合は別置きの画像保存用端末にて補完すること。
|  |  | 6 | 画像保存の記録媒体はCD-RまたはDVDで可能であること。
|  |  | 7 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、Q/R SCP、MWMに対応していること。
|  |  | 8 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS(CT本体および造影剤自動注入器)、PACS(CT本体および造影剤自動注入器)、3Dワークステーション等と接続すること。
|  | 7 | スキャン性能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャンFOVは500mm以上が選択可能であること。
|  |  | 2 | コンベンショナルスキャンで最大128スライス/回転以上の画像再構成が可能であること。
|  |  | 3 | ダイナミックボリュームスキャン(4Dスキャン)時の１連続スキャンは最大60秒以上であること。
|  |  | 4 | ヘリカルスキャンの撮影範囲は最大1850mm以上であること。
|  |  | 5 | 心臓CT検査において最大2セグメント以上で心電同期再構成可能であること。
|  |  | 6 | 心臓CT検査において最短時間分解能は70msec以下であること。
|  |  | 7 | 心臓CT検査において不整脈対策機能を有すること。
|  |  | 8 | 逐次近似応用画像再構成機能を有すること。複数種類がある場合は、全て搭載すること。
|  |  | 9 | 逐次近似画像再構成を応用した金属アーチファクト低減機能を有すること。
|  |  | 10 | インジェクター同期撮影が可能で、インジェクターとClass4同期する機能を有すること。
|  | 8 | 第1CT室 CT撮影室1の周辺機器については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 天井懸垂型の造影剤自動注入装置を用意すること。注入器はMWM接続およびPACSとの接続を行うこと。
|  |  | 2 | 操作机1式を用意すること。
|  |  | 3 | 操作椅子4台を用意すること。
|  |  | 4 | 操作室用収納棚1式を用意すること。
| 2 | 広島市民病院 第3CT室 全身用マルチスライスCT装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ガントリについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャン方式はR/R連続回転方式であること。
|  |  | 2 | スキャン時間はフルスキャンで1回転0.28sec以下であること。
|  |  | 3 | ガントリにチルト機構を備えていること。不可の場合は、患者ポジショニングサポート機能の3Dカメラを有する、またはスキャン時間が1回転0.2sec以下に耐えうる機構であること。
|  |  | 4 | 開口径は直径780mm以上であること。
|  |  | 5 | ガントリに患者息止め指示機能を有すること。
|  |  | 6 | ガントリに操作コントロールパネルを2か所以上有すること。
|  | 2 | X線発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は90kW以上であること。
|  |  | 2 | 管電圧は最大135kV以上かつ4種類以上選択可能なこと。
|  |  | 3 | 管電流は最小20mA以下、最大900mA以上が選択可能なこと。(2管球の合算は認める)
|  | 3 | X線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管熱容量は6.8MHU相当以上であること。
|  |  | 2 | 焦点は2種類以上であり、最小焦点サイズが1.0mm×0.7mm以下であること。
|  |  | 3 | X線管球ターゲットの熱膨張による焦点移動を抑制する機構を有すること。
|  | 4 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 体軸方向の列数は実装で128列以上であること。(検出器の合算は認める)
|  |  | 2 | ビューレートは2500ビュー/秒以上であること。
|  |  | 3 | 撮影スライス厚は0.625mm以下であること。
|  | 5 | 患者テーブルについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天板最低高は床面から500mm以下であること。
|  |  | 2 | 水平移動速度は200mm/秒以上であること。
|  |  | 3 | 天板幅は420mm以上であること。
|  |  | 4 | 精度が保証される患者搭載最大荷重は220kg以上であること。
|  | 6 | 操作コンソールについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 2台以上のモニタを装備し、検査の進行と同時に画像再構成、多次元画像処理、画像転送等の処理ができること。
|  |  | 2 | 画像再構成時間はヘリカルスキャンにて、最大60画像/秒以上であること。
|  |  | 3 | メモリ容量は8GB以上であること。
|  |  | 4 | 磁気ディスク容量は生データ用・画像データ用合わせて2,000GB以上であること。不可の場合は別置きの保存用端末にて補完すること。
|  |  | 5 | 画像保存容量は800,000画像以上であること。不可の場合は自社画像処理端末もしくはサブコンソールを用意すること。
|  |  | 6 | 画像保存の記録媒体はCD-RまたはDVDで可能であること。
|  |  | 7 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、Q/R 、MWMに対応していること。
|  |  | 8 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS(CT本体および造影剤自動注入器)、PACS(CT本体および造影剤自動注入器)、3Dワークステーション等と接続すること。
|  | 7 | スキャン性能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャンFOVは500mm以上が選択可能であること。
|  |  | 2 | コンベンショナルスキャンで最大128スライス/回転以上の画像再構成が可能であること。
|  |  | 3 | ダイナミックボリュームスキャン(4Dスキャン)時の１連続スキャンは最大60秒以上であること。
|  |  | 4 | 急性期脳梗塞の治療判断のため、全脳Perfusionを撮影した場合、本体または別途3DWSにて頭部Perfusion、4DCTA解析が可能で、Perfusionについてはペナンブラとコアの体積が自動で判別、また同時に自動でミスマッチ解析が可能な端末を第3CT室、血管造影室および画像診断室に設置/接続すること。
|  |  | 5 | ヘリカルスキャンの撮影範囲は最大1850mm以上であること。
|  |  | 6 | 心臓CT検査において最短時間分解能は70msec以下であること。
|  |  | 7 | 心臓CT検査において不整脈対策機能を有すること。
|  |  | 8 | 逐次近似応用画像再構成機能を有すること。
|  |  | 9 | 逐次近似画像再構成を応用した金属アーチファクト低減機能を有すること。
|  |  | 10 | デュアルエナジー撮影ができ、異なる2種類のＸ線エネルギーを照射した場合、0.5msec以下での高速スイッチング方式または2管球2検出器方式のデュアルエネルギー撮影および解析が可能であること。
|  |  | 11 | インジェクター同期撮影が可能で、インジェクターとClass4同期する機能を有すること。
|  | 8 | 第3CT室の周辺機器については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 天井懸垂型の造影剤自動注入装置を用意すること。注入器はMWM接続およびPACSとの接続を行うこと。
|  |  | 2 | 操作机1式を用意すること。
|  |  | 3 | 操作椅子4台を用意すること。
|  |  | 4 | 操作室用収納棚1式を用意すること。
|  |  | 5 | 室内及び廊下における監視用カメラ（カラー）及び液晶カラーモニタを必要数備えること。
|  |  | 6 | 天井懸垂型のスライド式点滴支柱を必要数備えること。
|  |  | 7 | 心臓CT検査用の心電計を備えること。
| 3 | リハビリテーション病院 CT室 全身用マルチスライスCT装置について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ガントリについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャン方式はR/R連続回転方式であること。
|  |  | 2 | スキャン時間はフルスキャンで1回転1.0sec以下であること。
|  |  | 3 | ガントリにチルト機構を備えていること。不可の場合は、デジタルチルト機能を有すること。
|  |  | 4 | 開口径は直径650mm以上であること。
|  | 2 | X線発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は24kW以上であること。
|  |  | 2 | 管電圧は最大130kV以上かつ4種類以上選択可能なこと。
|  |  | 3 | 管電流は最小20mA以下、最大200mA以上が選択可能なこと。
|  | 3 | X線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管熱容量は2.0MHU以上であること。
|  |  | 2 | 冷却率は最大330kHU/分以上であること。
|  |  | 3 | 焦点は、1.1mm×1.3mm以下であること。
|  |  | 4 | 被ばく低減の為、ビーム成形フィルタを搭載していること。
|  | 4 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 体軸方向の列数は実装で16列以上であること。
|  |  | 2 | 回転方向のチャンネル数は実装で700ch以上であること。
|  |  | 3 | ビューレートは900ビュー/秒以上であること。
|  |  | 4 | 撮影スライス厚は1.0mm以下であること。
|  | 5 | 患者テーブルについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天板最低高は床面から500mm以下であること。
|  |  | 2 | 水平移動速度は100mm/秒以上であること。
|  |  | 3 | 天板幅は320mm以上であること。
|  |  | 4 | 精度が保証される患者搭載最大荷重は180kg以上であること。
|  | 6 | 操作コンソールについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作コンソールモニタは１8インチ以上のカラーモニタを有すること。
|  |  | 2 | 画像再構成時間はヘリカルスキャンにて、最大10画像/秒以上であること。
|  |  | 3 | メモリ容量は8GB以上であること。
|  |  | 4 | 磁気ディスク容量は生データ用・画像データ用合わせて480GB以上であること。不可の場合は別置きの保存用端末にて補完すること。
|  |  | 5 | 画像保存容量は260,000画像以上であること。不可の場合は別置きの画像保存用端末にて補完すること。
|  |  | 6 | 画像保存の記録媒体はCD-RまたはDVDで可能であること。
|  |  | 7 | DICOM3.0対応で、Storage SCU 、MWM、MPPSに対応していること。
|  |  | 8 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS、PACS、3Dワークステーション、患者情報修正端末、ドライイメージャー等と接続すること。
|  |  | 9 | 広島市民病院へ導入予定の線量管理システムが使用できるように接続しRDSR情報送信を行うこと。また、線量データを可視化・分析できること。
|  | 7 | スキャン性能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャンFOVは430mm以上が選択可能であること。
|  |  | 2 | コンベンショナルスキャンで最大16スライス/回転以上の画像再構成が可能であること。
|  |  | 3 | ヘリカルスキャンの撮影範囲は最大1000mm以上であること。
|  |  | 4 | 逐次近似応用画像再構成機能を有すること。複数種類がある場合は、全て搭載すること。
|  |  | 5 | インジェクター同期撮影が可能であること。
|  |  | 6 | 逐次近似法を用いた金属アーチファクト低減機能を有すること。もしくはノイズやアーチファクトを低減するためシンチレータ、フォトダイオード、ADコンバータがアナログ回路不要の一体型検出器であるフルデジタル検出器を搭載すること。
|  | 8 | リハビリテーション病院 CT室 付属品について以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 広島市民病院が導入した同機種の造影剤注入装置（デュアルタイプ）を導入し、天吊にて装置と連動すること。
|  |  | 2 | 造影剤加温器を１台備えること。
|  |  | 3 | 机（1400×700）、椅子２、棚２（扉ありとなし）を備えること。
|  |  | 4 | 加湿機能付き空気清浄機を2台備えること
|  |  | 5 | 管理用デスクトップ型PCを１台備えること。モニタは27インチ以上であること。またソフトウエアはマイクロソフトワード、エクセル、パワーポイント、ファイルメーカーが可能なこと。
|  |  | 6 | 検査室内及び廊下における監視用カメラ（カラー）及び液晶カラーモニタを２つ備えること。
|  |  | 7 | 天井懸垂型のスライド式点滴支柱をU字型と一本型を備えること。
|  |  | 8 | 電源設備工事など設備の工事が必要な場合、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  |  | 9 | CT検査室の壁紙の貼り替え及びドアの補修を行うこと。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  |  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 5 | 設置工事は納入予定日、講じ予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 6 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 |  | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | 6 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 |  | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。
|  |  | 3 | 定期点検業務は年１回以上実施するものとする。
|  |  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  |  | 10 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 |  | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、X線管球交換を含め受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  |  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  |  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。