## 技術仕様書（詳細）
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 磁気共鳴診断装置は、ガントリー本体、制御処理システム、撮像アプリケーション・画像処理システムから構成され、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ガントリー本体は、マグネット・ガントリーシステム、傾斜磁場システム、患者寝台、ＲＦシステムから構成され、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | マグネット・ガントリーシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | マグネット形式は超電導で稼働静磁場強度は3Tであること。
|  |  |  | 2 | マグネット重量は7.2t(㌧)以下であること。（マグネット、ヘリウム充填時）
|  |  |  | 3 | ガントリボア中心部の最小径は70cm以上であること。
|  |  |  | 4 | 静磁場の均一性はVRMS測定法において40cm球状領域の0.4ppm以下であること。
|  |  |  | 5 | 通常検査において液化ヘリウムの消費量はゼロリットル/時間以下であること。
|  |  |  | 6 | ガントリに設置された高精細赤外線カメラにより、患者の呼吸性の動きを認識し同期が可能であること。もしくは、コイル内に内蔵されたセンサーにより同期信号を取得可能であり、横隔膜ナビゲーターエコー法及び同期デバイスの装着無しに同期信号を取得する方法を有すること。本機能を有さない場合は、INCAワイヤとプリアンプのみで構成された体幹部用フレキシブルコイルを2式提案して体幹部の画質向上を担保すること。
|  |  |  | 7 | ガントリ前面に患者情報などが確認できる液晶パネルが装備されていること。
|  |  | 2 | 傾斜磁場システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 傾斜磁場強度は、3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大44mT/m以上の出力が可能であること。
|  |  |  | 2 | スリューレートは、3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大200mT/m/ms以上であること。
|  |  |  | 3 | ソフトウェアによる静音機能を有すること。
|  |  |  | 4 | システムの電源容量130kVA以下であること。
|  |  | 3 | 患者寝台は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者寝台の最大耐荷重は、220kg以上であること。
|  |  |  | 2 | 患者寝台の最低高は、床上70cm以下であること。
|  |  |  | 3 | 患者入れ替え効率の観点から、水平移動が325mm/s以上の速度で可能で、天板とフレームで構成されるトローリーシステムを有すること。本機能を有さない場合は、本体から着脱可能な脱着寝台を2式提案すること。
|  |  |  | 4 | 患者寝台の天板が複数の連続した撮像断面に自動的に移動する機能を用いて、200cm以上の広範囲の撮像が可能であること。
|  |  | 4 | RFシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | RFシステムは、デジタル信号方式であること。
|  |  |  | 2 | 各患者の撮像領域に対して予め得られたRF分布マップをもとに、位相と強度および波形を最適に算出したRF波を複数RFアンプから同時送信できる技術を搭載し、局所SAR上昇の低減が可能であること。
|  |  |  | 3 | RF出力は、2アンプ2ポート以上で合計で30kw以上であること。
|  |  |  | 4 | 受信RFプラットフォームは、同時受信チャンネル数が64チャンネル以上であること。 コイルエレメント数、同時接続数での応札は不可とする。
|  |  |  | 5 | 19チャンネル以上の頭頸部用フェイズドアレイコイルを有すること。 円背の患者に対応するためにチルトが可能であること。
|  |  |  | 6 | 頭頚部用フェイズドアレイコイルは、コイル内にシムコイルを内蔵すること。 もしくは極性の異なるb0画像からEPIの歪みを補正する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 32チャンネル以上の頭部用フェイズドアレイコイルを有すること。
|  |  |  | 8 | 寝台内蔵で40チャンネル以上の全脊椎用フェイズドアレイコイルを有すること。
|  |  |  | 9 | デジタル変換器がコイル内に内蔵され、サイズが前面の1枚で70×55cm以上の腹部骨盤用フェイズドアレイコイルを有すること。 もしくは前面の1枚で30チャンネル以上の腹部骨盤用フェイズドアレイコイルを2式有すること。
|  |  |  | 10 | 腹部骨盤用フェイズドアレイコイルが患者に直接触れることなくポジショニングできる専用補助具を有すること。
|  |  |  | 11 | 7チャンネル以上の両乳房撮像専用フェイズドアレイコイルを有すること。
|  |  |  | 12 | 8チャンネル以上の膝関節専用ハードタイプのフェイズドアレイコイルを有すること。
|  |  |  | 13 | 8チャンネル以上の汎用巻き付けフェイズドアレイコイルを有すること。 7チャンネル以下の場合は、汎用巻き付けフェイズドアレイコイルを、異なるサイズで3式有すること。
|  |  |  | 14 | 多目的に使用できる円形フレキシブルコイルを、異なるサイズで3式有すること。
|  |  |  | 15 | 前面の1枚で36チャンネル以上の全下肢専用フェイズドアレイコイルを有すること。 1-1-4-8項コイルが180cm以上をカバー可能かつ、 非造影下肢血管撮像の2D/3Dそれぞれに圧縮センシング法が併用可能な場合は応札可とする。
|  |  |  | 16 | 上記提案コイルを収納できる移動型カートおよび棚を準備すること。
|  | 2 | 制御処理システムは、コンピュータシステム、操作コンソールから構成され、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | コンピュータシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ホストコンピュータのオペレーションシステムは、WindowsもしくはLinuxであること。
|  |  |  | 2 | ホストコンピュータ及びイメージプロセッサのメモリ容量は6GB以上であること。
|  |  |  | 3 | 画像再構成時間（256×256マトリクス,FOV100%）は、60,000recon/秒以上の処理が可能であること。
|  |  | 2 | 操作コンソールは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者登録時に妊娠の有無の選択、SARおよびB1+rms、dB/dt、スルーレイトを任意の値に指定し、設定値以上の各出力にならないようにパラメータを自動管理できること。本機能を有さない場合は安全性の観点から、ゲート型の金属探知機を提案すること。
|  |  |  | 2 | オートボイス機能を有し、多国語のアナウンスができること。
|  |  |  | 3 | ワークフロー効率化の観点から、自動スライス設定などの撮像支援機能を有する場合はすべて提案すること。
|  | 3 | 撮像アプリケーション・画像処理システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 撮像性能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 撮像視野は、最大500mm以上あること。
|  |  |  | 2 | 2次元撮像での最小スライス厚は、0.5mm以下であること。
|  |  |  | 3 | 3次元撮像での最小スライス厚は、0.1mm以下であること。
|  |  | 2 | 撮像機能および手法は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ベクトル心電同期、脈波同期、呼吸同期、横隔膜同期を有していること。
|  |  |  | 2 | K空間を放射状に充填する体動補正機能を有すること。パラレルイメージングが併用可能なこと。
|  |  |  | 3 | 局所のみを励起することで、折り返しアーチファクトを抑制可能な撮像手法を有すること。
|  |  |  | 4 | パラレルイメージング法、圧縮センシング法がそれぞれ可能であること。
|  |  |  | 5 | 圧縮センシング法が2D拡散強調画像に併用可能であること。 もしくは複数断面を同時に励起し後から展開するMultiband技術が拡散強調画像に併用可能であること。
|  |  |  | 6 | 圧縮センシング法が頭部ルーチン検査(DWI,2DT1W,2DT2W,2DFLAIR,2DT2*W,MRA)にすべて併用可能であること。本機能を有さない場合は、頭部もしくは頭頚部領域の単体で48チャンネル以上のフェイズドアレイコイルを有すること。
|  |  |  | 7 | ラディアルサンプリングによる自由呼吸下の腹部造影ダイナミック検査が可能で、圧縮センシングもしくはKWICフィルタによるエコーシェアを併用することで高い時間分解能を得ることが可能であること。もしくは2pointDIXONにViewsharingを併用した高速撮像法を有すること。
|  |  |  | 8 | 圧縮センシング法が同期を用いた3D MRCPに対応可能であること。
|  |  |  | 9 | 圧縮センシング法が整形領域の2DGRE法や2DTSE法と併用可能であること。 2DTSE法におけるMultiband技術もしくはMDMEによるマルチコントラスト再構成が可能な場合、応札可とする。
|  |  |  | 10 | 圧縮センシング法が心電同期を併用した心筋シネ撮像に併用可能であること。 もしくは、パラレルイメージングとView sharingを併用して心筋シネ撮像を高速化できること。
|  |  |  | 11 | DIXON法はTSE法およびGRE法に併用可能であること。
|  |  |  | 12 | DIXON法は6point以上かつMulti peak fat model法を用いた脂肪含有率の測定が可能であること。
|  |  |  | 13 | 金属アーチファクト抑制技術として、VAT法が可能であること。
|  |  |  | 14 | 3D高速スピンエコー法のリフォーカスパルスのフリップアングルは、組織T1値およびT2値を考慮した制御が可能であること。
|  |  |  | 15 | Phase cycling法によりバンディングアーチファクトを抑制したSSFP法が可能であること。
|  |  | 3 | 撮像アプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 拡散強調画像を複数断面同時に収集し、後から展開するMultiband技術が可能であること。
|  |  |  | 2 | 低いb値の拡散強調画像のデータから、高いb値の画像を計算にて出力できる機能を有すること。
|  |  |  | 3 | TSE法による拡散強調画像、もしくはK空間をリードアウト方向にセグメントし歪みを低減した拡散強調画像を有すること。
|  |  |  | 4 | TSE法による拡散強調画像がブレイドを回転させて動き補正を行うマルチショット撮像であること。 もしくは拡散強調画像の高画質の観点から、傾斜磁場強度は3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大60mT/m以上の出力が可能であること。
|  |  |  | 5 | 位相マスク処理された磁化率強調画像撮像において、マグニチュード画像および位相強調画像の評価が可能であること。
|  |  |  | 6 | 3D ASL法が可能で、rCBFマップがカラーで評価できること。
|  |  |  | 7 | 腫瘍の質的評価として、腫瘍内のアミド基の取り込みを画像化するAPTイメージングと解析画像が作成可能であること。 もしくは装置と連動した振動デバイスによるMRエラストグラフィーにて腫瘍の質的評価が可能であること。
|  |  |  | 8 | 腫瘍の術前評価として、拡散テンソル画像、全身対応MRS、fMRIの撮像と解析が可能であること。
|  |  |  | 9 | Bipolar Motion Sensitizing GradientをもちいたBlack Blood プレパルス(iMSDE)を用いて血管壁や腕神経叢の評価が可能であること。もしくは血管壁の評価として、ベクトル解析やWSS解析、エネルギーロス解析が可能なワークステーションを別途提案すること。
|  |  |  | 10 | インプラントや心臓を除外した腋窩から乳腺領域の形状を自動認識したB0マップ情報から、周波数選択型脂肪抑制パルスの中心周波数を装置が自動で決定する機能を有すること。もしくは乳腺バイオプシーキット一式を提案すること。
|  |  |  | 11 | 頭頚部領域において、生体の形状を自動認識したB0マップ情報からシミングが可能であること。 もしくは磁化率の影響を抑えるためのポジショニング補助具を2式有すること。
|  |  |  | 12 | 脂肪抑制を併用した3次元T1グラディエントエコー法は、K空間のゴールデンラディアルサンプリングを用いて自由呼吸下撮像が可能であること。もしくは2pointDIXONにViewsharingを併用した高速撮像法を有すること。
|  |  |  | 13 | 3D Arterial spin labeling法を用いた非造影頭部MRAが可能であること。
|  |  |  | 14 | 心筋機能検査において、3D Coronary MRA、CINE、Perfusion、2D/3D LGEおよび各種マッピング（T2*、T2およびT1マップ）の撮像ができること。
|  |  | 4 | 本体コンソール画像処理は、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 脳T2* Perfusion解析マップ（rCBF, rCBV, Time to Peak (TTP), Time of Arrival）がカラー解析できること。
|  |  |  | 2 | 流速測定画像から、カラーで流速解析が可能であること。
|  |  |  | 3 | 複数回のステッピング撮像を行ったとき、各画像をつなぎ合わせる機能を有すること。
| 2 | 周辺機器及び備品、アップグレード関連は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 金属探知機（ハンディ・スタンド）は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ハンディ型の金属探知機MAGGUARD-H(フジデノロ株式会社)１台を有すること。
|  |  | 2 | タワー型の金属探知機MAGGUARD-S(フジデノロ株式会社)１台を有すること。
|  | 2 | 監視カメラシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MR室用の監視カメラと表示モニタを有すること。
|  | 3 | 造影剤自動注入機は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 造影剤自動注入器Sonic Shot7(根本杏林堂)１台を有すること。
|  | 4 | 造影剤ルート用天板は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 寝台に設置可能な造影ルート確保用の拡張天板を有すること。もしくは非磁性の注射台を有すること。
|  | 5 | 検査室内オーディオデバイスは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MR検査患者用のオーディオデバイスiMag(スタープロダクト株式会社)を有すること。
|  | 6 | 3T対応MRI対応車いす・ストレッチャーは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MRI対応の車椅子１台を有すること。
|  |  | 2 | MRI対応のストレッチャー１台を有すること。
|  | 7 | MRI精度管理ファントムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 09-101 Pro-MRIファントム(アクロバイオ株式会社)を有すること。
|  | 8 | MRI対応生体情報モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | Invivo社製 Expression MR200を２式有すること。
|  |  | 2 | 耐磁性1500G以上であること。
|  | 9 | MRI対応非磁性体モニタシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MRI対応モニタシステムとして、Invivo社製 SensaVueを１式有すること。
|  |  | 2 | 耐磁性5000G以上であること。
|  | 10 | DICOMゲートウェイは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 非DICOM規格のデータをDICOM化し、当院PACSへ転送可能なゲートウェイシステムを有すること。
|  | 11 | MRIプロテクターは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 発熱や火傷リスク軽減のため、MRIプロテクター(メディカル・エイド株式会社)を有すること。
|  | 12 | 患者管理用PCは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MRIデータ管理用PC（最新バージョンでマイクロソフト社製エクセル、ワード、パワーポイントを含む）を有すること。
|  | 13 | VSRAD解析用PCは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | VSRAD処理用のPCを有すること。
|  | 14 | 3D用ワークステーション（VINCENT）を有すること。
|  | 15 | ワークステーション用クライアント端末を有すること。
|  | 16 | レーザプリンタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | VSRAD結果印刷用（A3対応カラープリンター）を有すること。
|  | 17 | 既設ネットワーク接続との接続を行うこと。
|  | 18 | MRI対応ペースメーカ用除細動器は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 除細動器を有すること（MRI対応ペースメーカ患者撮影時に必須の為）
|  | 19 | 空気清浄機を有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外の要件
| 1 | 搬入、据付、配線、配管、調整について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品であること。
|  | 2 | 本調達に伴う工事（搬入、据付調整をいう）を行うこと。
|  | 3 | 事前に、仕様・運用形態について関係者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけでなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 4 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、本院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 6 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
| 2 | 製品保証について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  | 2 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  | 3 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 4 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| 3 | 障害対応について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 障害時における復旧のため、通報を受けてから24時間以内に現場で対応できる体制であること。
|  | 2 | 製造販売元の営業所又は出張所が近郊(広島市内)に在住すること。
|  | 3 | アフターケア・サービスに於いて、予備製品のストックが迅速に行えること。
| 4 | 教育体制等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、双方協議の上で実施すること。
|  | 2 | 教育訓練用として、操作マニュアル3冊以上を用意すること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | すべての機器の操作マニュアルを、日本語版または英語版いずれかを３部提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
Ⅲ | 保守点検の要件
| 1 | 業務の概要
|  | 1 | 定期的に技術員を派遣し、点検や部品交換を実施すること。（定期点検業務）
|  | 2 | 発注者から電話等により問い合わせがあった場合、電話やリモートメンテナンスにより回答・対応すること。（運用サポート業務）
|  | 3 | 障害が発生した場合、技術員の派遣やリモートメンテナンスにより、早急に復旧させること。（緊急修復業務）
|  | 4 | 定期点検や運用サポート業務、緊急修復業務等の履歴管理を行うこと。（メンテンス情報提供業務）
|  | 5 | 機器の基本操作やソフトウェアの仕様方法についてのトレーニングを実施すること。（操作研修）
| 2 | 業務の詳細
|  | 1 | 定期点検業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 定期点検は、技術員を派遣して年2回以上実施することとし、点検日時や点検項目は、事前に発注者と協議し決定するものとする。
|  |  | 2 | 派遣する技術員は、当該システムの製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実施可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 3 | 発注者と協議して定めた定期交換部品や、定期点検の結果により交換が必要となった部品について、交換を実施すること。
|  |  | 4 | 定期点検の実施後、業務実施報告書を作成し、１か月以内に発注者へ提出すること。
|  | 2 | 運用サポート業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 電話等による問い合わせの受付・回答は、24時間体制で実施すること。
|  | 3 | 緊急修復業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 障害が発生した場合、24時間体制で対応することとし、技術員の派遣やリモートメンテナンスにより、早急に復旧させること。
|  | 4 | メンテナンス情報提供業務は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 定期点検や緊急修復業務、運用サポート業務の履歴管理を行うこと。
|  | 5 | 操作研修は、以下のとおり実施すること。
|  |  | 1 | 発注者からのからの求めに応じ、年１回、操作研修を行うこと。
| 3 | 経費の負担
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用や関連する業務を行うために必要な費用（リモートメンテナンスの通信環境の整備を含む。）は、発注者の承認を得たものを除き、全て受注者の負担とすること。
|  | 2 | 当該保守点検業務契約に含まれ、無償交換の対象となる高額部品の修繕・交換回数は、コールドヘッド２回、マザーボード２回、各種コイル１回、ＲＦアンプ１回、各種グラジェントアンプ１回を予定しているが、詳細については保守点検業務開始前に発注者及び受注者が協議して確定するものとすること。