## 技術仕様書（詳細）
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達する多目的デジタルX線TVシステムは、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 X線TV室1、X線TV室2等に設置し、それぞれX線透視撮影寝台、近接操作卓、高電圧発生装置、Ｘ線管球、Ｘ線検出器、モニタ、画像収集及びDR装置本体機能、画像保管機能、その他周辺機器等から構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | X線TV室1については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | Ｘ線透視撮影寝台については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | Ｘ線透視撮影寝台は、Ｘ線管装置とＸ線平面検出器を対向して保持するＣアーム機構を搭載していること。 （Ｃアーム一体型寝台）
|  |  | 2 | Cアームはオーバーテーブルチューブ方式（以下AP）とアンダーテーブルチューブ方式（以下PA）の切換ができること。
|  |  | 3 | 圧迫筒とバリウムカップホルダ、肩当、被験者用握り棒、フットレストを搭載すること。
|  |  | 4 | テーブルサイドで検査を進める際の透視・撮影ができるフットスイッチを用意すること。
|  |  | 5 | 被験者体幹部固定バンドを用意すること。
|  |  | 6 | 寝台起倒範囲は、立位89゜～水平位0゜～逆傾斜-45゜以上であること。
|  |  | 7 | 大型モニタシステムを用意し、ディスプレイはレイアウトが多数選択できること。
|  |  | 8 | 嚥下造影検査対応として、寝台を立位又は逆立位にした状態で、床からFPD中心束までの距離が53cm以下であること。53cmより高い場合には、電動昇降かつリクライニング機能を備えた嚥下用チェアを用意すること。
|  |  | 9 | 術者用の被ばく防護として検出器に散乱線防護用カーテン（鉛当量：0.125ｍmPb以上、1面防護式（術者側））が装備できる構造としそれを有すること。または、天井吊式術者被ばく用防護板を用意すること。
|  |  | 10 | 天板装着用防護垂れを装備すること。
|  |  | 11 | 天板の最大許容患者質量は、天板水平時は159kg以上であること。
|  |  | 12 | 面積線量計を搭載していること。または被ばく線量管理として、透視及び撮影の線量値を換算法にて表示できること。
|  |  | 13 | 撮影室壁から天板手前の距離を2000mm確保すること。2000mmの確保ができない場合にはX線TV室1の拡張工事を行うこと。
|  | 2 | 近接操作卓については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 撮影室側に、遠隔操作卓と同等の操作環境を有する近接操作卓を備えること。
|  |  | 2 | 可動式にて近接操作が行え、透視及びデジタル撮影が可能であること。
|  | 3 | 高電圧発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 発生方式はインバータ方式であること。
|  |  | 2 | 最大出力は、50KW以上であること。
|  |  | 3 | 最大管電圧が、150KV以上であること。
|  |  | 4 | 最大管電流は、800mA以上であること。
|  |  | 5 | 最短撮影時間は1msec以下であること。
|  |  | 6 | 自動露出機能を有すること。または透視条件から自動で条件設定ができること。
|  |  | 7 | インターホンシステムは双方向同時会話が可能であること。
|  |  | 8 | 自己診断機能を有し、メッセージが表示されること。
|  |  | 9 | 透視及び撮影が可能なフットスイッチを装備すること。
|  | 4 | Ｘ線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管球冷却方式は、油冷または空冷方式であること。
|  |  | 2 | 焦点サイズは小焦点0.4mm以下、大焦点0.7mm以下であること。
|  |  | 3 | 陽極の最大蓄積熱容量は600kHU以上であること。
|  |  | 4 | 透視モードは、連続及びパルス透視が可能であること。
|  |  | 5 | 波尾のないパルス透視が可能であること。
|  |  | 6 | パルスレートは5段階以上の設定が可能なこと。
|  | 5 | Ｘ線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 間接変換方式の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）であること。
|  |  | 2 | 有効視野サイズは一辺が42×42cm以上であること。
|  |  | 3 | 4種類以上の視野サイズを選択切り替えできかつ、最小視野サイズは一辺が12×12cm以下を設定可能であること。
|  |  | 4 | 撮影像の濃度分解能は 16bit以上であること。
|  |  | 5 | 画素ピッチは150μm以下であること。
|  |  | 6 | キャリブレーションはX線を曝射せず、またオートキャリブレーション機能を搭載していること。
|  |  | 7 | 撮影室側の特別な温湿度管理を行うことなく、通常の温湿度環境（検査に適した環境）で使用可能なこと。
|  | 6 | モニタについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 撮影室側のライブモニタは、19インチ以上で1280×1024画素以上の液晶モニタであること。
|  |  | 2 | 操作室のライブモニタは、19インチ以上で1280×1024画素以上の液晶モニタであること。
|  |  | 3 | 操作室のリファレンスモニタは、19インチ以上で1280×1024画素以上の液晶モニタであること。
|  |  | 4 | 撮影室のライブモニタは、最高輝度800cd/㎡以上を有していること。
|  |  | 5 | 操作室側のライブモニタは、最高輝度800cd/㎡以上を有していること。
|  |  | 6 | 操作室側でも内視鏡像が確認できるよう卓上型モニタ(10inch程度、壁に設置しない)を用意すること。
|  |  | 7 | 撮影室のモニタは、天井走行式のモニタ台に搭載し、X線照射中のステータスビューとケーブルキャリアを用意すること。
|  |  | 8 | 撮影室の天井走行式のモニタ台に透視像、撮影像、内視鏡像、超音波画像、PACS像を表示すること。
|  | 7 | 画像収集及びDR装置本体機能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視像は、1024×1024画素以上かつ12bit以上であること。
|  |  | 2 | 撮影像は、1024×1024画素以上かつ12bit以上で、DICOM形式での保存が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影モードは、単発撮影、連続撮影、分割撮影が可能であること。
|  |  | 4 | 連続撮影は、最大6fps以上の収集が可能であること。
|  |  | 5 | 撮影像は、最大3072×3072画素以上、12bit以上での収集が可能であること。
|  |  | 6 | 撮影画像直前までの透視収集が可能であること。
|  |  | 7 | 透視収集は、最大15fpsが可能であること。
|  |  | 8 | 透視収集モードを有すること。
|  |  | 9 | 透視像のラストイメージホールド(L.I.H)が可能であること。
|  |  | 10 | 透視/撮影画像を複数の周波数帯域に分解し､分解した各周波数帯域それぞれに適切な処理を行うことで､リアルタイムにノイズを除去し､残像､コントラストの低下なく高画質を実現する機能を有していること。または、マルチ周波数処理、動き追従型のノイズ低減処理を用いて、ノイズ低減、高画質を実現する機能を有していること。
|  | 8 | 画像保管機能については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 大容量高速ハードディスクを複数台装備し、収集ﾃﾞｰﾀは直接本体ハードディスクに保存され、2重化された画像保存が可能であること。本体で２重化できない場合は専用の画像保管装置を準備し、画像保管のバックアップを図ること。
|  |  | 2 | 画像用ハードディスク容量は320GB以上であること。
|  |  | 3 | DVDドライブ・USB接続機能を有すること。
|  |  | 4 | 本体の画像保存は、撮影像1024×1024画素以上、12bit以上で、70,000画像以上可能であること。
|  | 9 | X線TV室1その他周辺機器等については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | バックアップ用に天井懸垂型モニタアーム最高輝度800cd/㎡以上の19インチ、2面式を1式用意すること。
|  |  | 2 | モニタ切替システムを用意すること。
|  |  | 3 | 透視録画システムを導入し接続を行うこと。
|  |  | 4 | 透視録画システムは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像データの保存期間は3ヶ月以上可能であること。
|  |  |  | 2 | 当院のRISからオーダー情報の取得を行うこと。
|  |  |  | 3 | 録画機器は、X線ＴＶ室１、X線TV室２及びX線TV室３に用意すること。
|  |  |  | 4 | 録画データの持ち出しについて履歴管理できること。
|  |  |  | 5 | 録画データの参照及び編集可能である専用端末を1台用意すること。
|  |  |  | 6 | 5の端末用の机やバックアップHDDを必要数用意すること。
|  |  | 5 | 当院放射線情報システムとのMWM、Storage、SRの接続を行うこと。
|  |  | 6 | RIS端末を1式用意すること。
|  |  | 7 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS、PACS、患者情報修正端末等との接続を行うこと。
|  |  | 8 | 今年度導入予定の線量管理システムが使用できるように接続しRDSR情報送信を行うこと。また、線量データを可視化・分析できること。
|  |  | 9 | X線照射スイッチと同期したランプを検査室の内側と外側に設置し、多方向から照射中確認ができること。
|  |  | 10 | 照明１式を操作室、検査室とも設置し、LEDの調光式とすること。
|  |  | 11 | 手術部門システム FortecORSYS 端末追加改修を行い、1式用意すること。
|  |  | 12 | 薬品庫を監視するための録画機能付き(１か月以上保存)監視カメラモニタを2式用意すること。および既存の監視カメラシステムと接続し整合性をとること。
|  |  | 13 | 低反発マット(天板用)を用意すること。
|  |  | 14 | 天井懸垂型のスライド式点滴支柱をU字型と一本型を備えること。
|  |  | 15 | 内装（天井、床（危険地帯の色分けを含む）、壁）、天井架台補強、パーティション解体、手元用照明、口型汚物流し取り付け、資材棚、流し台、ロールカーテン取り付け、撮影室扉内開きへ変更の工事を協議のうえ行うこと。
|  |  | 16 | 備え付け棚１式、900×2100×600(棚)、900×900×450(棚)、900×900×450(引き出し付き棚)を用意すること。
|  |  | 17 | 笑気・圧縮空気・余剰ガス回収管を設置すること
|  |  | 18 | 酸素、吸引管を検査室の角に移動すること
|  |  | 19 | カーボン製または炭素繊維強化プラスチック（CFRP)製のアームレスト２組用意すること
|  |  | 20 | テーブルサイドコンソールを用意すること
| 2 | 広島市民病院 X線TV室2については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | Ｘ線透視撮影寝台については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | オーバーテーブルチューブ方式であること。
|  |  | 2 | 寝台起倒範囲は、立位89゜～水平位0゜～逆傾斜-89゜以上であること。
|  |  | 3 | 圧迫筒とバリウムカップホルダ、肩当、被験者用握り棒、フットレストを搭載すること。
|  |  | 4 | テーブルサイドで検査を進める際の透視・撮影ができるフットスイッチを用意すること。
|  |  | 5 | 被験者体幹部固定バンドを用意すること。
|  |  | 6 | 大型モニタシステムを用意し、ディスプレイはレイアウトが多数選択できること。
|  |  | 7 | 寝台起倒速度は、最高6.5°/s以上であること。
|  |  | 8 | 立位起倒時は、事前に設定した角度で起倒を自動的に止めることができること。
|  |  | 9 | SID（焦点～FPD間）は、110～140cm以上の範囲で可変できること。
|  |  | 10 | 天板水平時の許容患者質量は、水平時最大200kg以上であること。
|  |  | 11 | 散乱線防護用カーテン（鉛当量：0.125ｍmPb以上、4面防護式）を有すること。
|  |  | 12 | 面積線量計を搭載していること。または被ばく線量管理として、透視及び撮影の線量値を換算法にて表示できること。
|  |  | 13 | 撮影室壁から天板手前の距離を2460mm確保すること。2460mmの確保ができない場合にはX線TV室2の拡張工事を行うこと。
|  | 2 | 近接操作卓については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 可動式にて近接操作が行え、透視及びデジタル撮影ができること。
|  |  | 2 | パルス透視のレイトを設定できること。
|  |  | 3 | 透視線量を3段階以上のモードに切替できること。
|  | 3 | 高電圧発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 発生方式はインバータ方式であること。
|  |  | 2 | 最大出力は、50KW以上であること。
|  |  | 3 | 最大管電圧が、150KV以上であること。
|  |  | 4 | 最大管電流は、800mA以上であること。
|  |  | 5 | 最短撮影時間は1msec以下であること。
|  |  | 6 | 自動露出機能を有すること。または透視条件から自動で条件設定ができること。
|  |  | 7 | インターホンシステムは双方向同時会話が可能であること。
|  |  | 8 | 自己診断機能を有し、メッセージが表示されること。
|  |  | 9 | 透視及び撮影が可能なフットスイッチを装備すること。
|  | 4 | Ｘ線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管球冷却方式は、油冷または空冷方式であること。
|  |  | 2 | 焦点サイズは小焦点0.4mm以下、大焦点0.7mm以下であること。
|  |  | 3 | 陽極の最大蓄積熱容量は600kHU以上であること。
|  |  | 4 | 透視モードは、連続及びパルス透視が可能であること。
|  |  | 5 | 波尾のないパルス透視が可能であること。
|  |  | 6 | パルスレートは5段階以上の設定が可能なこと。
|  | 5 | Ｘ線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 間接変換方式の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）であること。
|  |  | 2 | 有効視野サイズは一辺が42×42cm以上であること。
|  |  | 3 | 4種類以上の視野サイズを選択切り替えできかつ、最小視野サイズは一辺が12×12cm以下を設定可能であること。
|  |  | 4 | 撮影像の濃度分解能は 16bit以上であること。
|  |  | 5 | 画素ピッチは148μm以下であること。
|  |  | 6 | キャリブレーションはX線を曝射せず、またオートキャリブレーション機能を搭載していること。
|  |  | 7 | 撮影室側の特別な温湿度管理を行うことなく、通常の温湿度環境（検査に適した環境）で使用可能なこと。
|  | 6 | モニタについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室のライブモニタは、19インチ以上で1280×1024画素以上の液晶モニタであること。
|  |  | 2 | 操作室のリファレンスモニタは、19インチ以上で1280×1024画素以上の液晶モニタであること。
|  |  | 3 | 操作室側のライブモニタは、最高輝度700cd/㎡以上を有していること。
|  |  | 4 | 操作室側でも内視鏡像が確認できるよう卓上型モニタ(10inch程度、壁に設置しない)を用意すること。
|  |  | 5 | 撮影室のモニタは、天井走行式のモニタ台に搭載し、X線照射中のステータスビューとケーブルキャリアを用意すること。
|  |  | 6 | 撮影室の天井走行式のモニタ台に透視像、撮影像、内視鏡像、超音波像、PACS像を表示すること。
|  | 7 | 画像収集及びDR装置本体機能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視像は、1024×1024画素以上かつ14bit以上であること。
|  |  | 2 | 撮影像は、1024×1024画素以上かつ16bit以上で、DICOM形式での保存が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影モードは、単発撮影、連続撮影、分割撮影が可能であること。
|  |  | 4 | 連続撮影は、最大6fps以上の収集が可能であること。
|  |  | 5 | 撮影像は、最大2840×2840画素以上、16bit以上での収集および画像処理が可能であること。
|  |  | 6 | 撮影画像直前までの透視収集が可能であること。
|  |  | 7 | 透視収集は、最大15fpsが可能であること。
|  |  | 8 | 透視収集モードを有すること。
|  |  | 9 | 透視像のラストイメージホールド(L.I.H)が可能であること。
|  |  | 10 | 透視/撮影画像を複数の周波数帯域に分解し､分解した各周波数帯域それぞれに適切な処理を行うことで､リアルタイムにノイズを除去し､残像､コントラストの低下なく高画質を実現する機能を有していること。または、マルチ周波数処理、動き追従型のノイズ低減処理を用いて、ノイズ低減、高画質を実現する機能を有していること。
|  | 8 | 画像保管機能については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 大容量高速ハードディスクを複数台装備し、収集データは直接本体ハードディスクに保存され、2重化された画像保存が可能であること。本体で２重化できない場合は専用の画像保管装置を準備し、画像保管のバックアップを図ること。
|  |  | 2 | 画像用ハードディスク容量は320GB以上であること。
|  |  | 3 | DVDドライブ・USB接続機能を有すること。
|  |  | 4 | 本体の画像保存は、撮影像1024×1024画素以上、16bit以上で、70,000画像以上可能であること。
|  | 9 | X線TV室2その他周辺機器等については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | バックアップ用に天井懸垂型モニタアーム2面式を1式用意すること。
|  |  | 2 | 当院放射線情報システムとのMWM、Storage、SRの接続を行うこと。
|  |  | 3 | RIS端末を1式用意すること。
|  |  | 4 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS、PACS、患者情報修正端末等との接続を行うこと。
|  |  | 5 | 今年度導入予定の線量管理システムが使用できるように接続しRDSR情報送信を行うこと。また、線量データを可視化・分析できること。
|  |  | 6 | X線照射スイッチと同期したランプを検査室の内側と外側に設置し、多方向から照射中確認ができること。
|  |  | 7 | 照明１式を操作室、検査室とも設置し、LEDの調光式とすること。
|  |  | 8 | 酸素、吸引管を検査室の角に移動すること。
|  |  | 9 | 脱衣カゴ（フレーム付1段キャスターなし1台、カゴのみ16個）、検査着（半ズボンL10枚、LL10枚）、丸イス（キャスター付き5台）、ロッカー6人用2段×4個、操作室用のイス(手すりなし)を2台用意すること。
|  |  | 10 | 低反発マット(天板用)を用意すること。
|  |  | 11 | 天井懸垂型のスライド式点滴支柱をU字型と一本型を備えること。
|  |  | 12 | 内装（天井、床（危険地帯の色分けを含む）、壁）、天井架台補強、パーティション解体、口型汚物流し取り付け、資材棚、流し台、ロールカーテン取り付けの工事を協議のうえ行うこと。
|  |  | 13 | 放射線防護衣用のハンガーラックを２個用意すること。
|  |  | 14 | 体位固定具、天板装着用マジックテープバンドをそれぞれ2組用意すること。
|  |  | 15 | 備え付け棚１式、900×900×450(棚)を2個用意すること。
| 3 | その他周辺機器については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ウイルス対策として、USBメモリ式ウイルス検索駆除ツールを2式用意すること。
|  | 2 | X線TV室3のRIS端末を1台用意すること。
|  | 3 | コストチェック用及び検査準備用のRIS端末を3台用意すること。
|  | 4 | 照射録印刷用としてA3対応レーザープリンターを1台用意すること。
|  | 5 | 本件に関し必要な配線工事をすること。
|  | 6 | すべてのRIS端末に、Microsoft Office（Word、Excel、Powerpoint）及びFileMakerを用意すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  |  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 6 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | 保健所への届け出申請書類(漏洩線量測定など)の作成を支援すること
|  |  | 4 | 不要になった装置・機器類(ポータブル撮影装置2台を含む)の撤去を行うこと。
|  |  | 5 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 |  | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | 5 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  |  | 6 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | 7 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 |  | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 定期点検業務は、X線透視撮影装置は年2回以上、モニタは年1回以上実施するものとする。
|  |  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品以外の部品も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  |  | 10 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 |  | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、X線管球交換を含め受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  |  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  |  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。