## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達する全身用マルチスライスCT装置は、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市民病院 第1CT室 CT撮影室2に設置し、それぞれ ガントリ、Ｘ線発生装置、Ｘ線管球、Ｘ線検出器、患者テーブル、操作コンソール、コンピュータシステム、画像処理ソフトウェア、その他周辺機器等から構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | 広島市民病院 第1CT室 CT撮影室2 全身用マルチスライスCT装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ガントリについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | スキャン方式はR/R連続回転方式であること。
|  |  | 2 | ガントリ開口径は780㎜以上であること。
|  |  | 3 | 最短回転速度は0.28秒以下であること。
|  |  | 4 | ガントリー操作コントロールパネルがガントリー前面に2ヶ所以上装備されていること。
|  |  | 5 | システム全体の設備電源は300kVA以下であること。
|  | 2 | X線発生装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 定格出力は1つの発生装置につき100kW以上であること。
|  |  | 2 | 設定電圧は70、80、100、120、140kVを含む5種類以上の選択できること。
|  |  | 3 | 設定管電流は管球１つにつき最大740mA以上であること。
|  | 3 | X線管球については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線管熱容量は、6.8 MHU相当以上であること。
|  |  | 2 | 焦点寸法は2種を有し、大焦点は1.6mm×1.2mm以下、小焦点は1.0mm×0.7mm以下であること。
|  |  | 3 | X線管球ターゲットの熱膨張による焦点移動を自動検知する機能を有すること。
|  | 4 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検出器の体軸方向列数は、合計で128列以上であること。
|  |  | 2 | １基の検出器の体軸（Z軸）方向の検出器幅は38mm以上であること。
|  |  | 3 | １基の検出器に搭載されている回転方向検出ch数は、実装(実効は不可)で730ch以上であること。
|  |  | 4 | X線検出器素子数は70,000素子以上で構成されていること。
|  |  | 5 | 電子ノイズの影響を受けないため、シンチレーター、フォトダイオード、DASは一体成型で、アナログケーブルを一切使用しない構造であること。
|  |  | 6 | データ収集のプロジェクション数は最大4,200ビュー/秒または4,200プロジェクション/回転以上であること。
|  |  | 7 | X線検出器構造は1回のスキャンデータから異なるスライス厚を構成できる構造であること。
|  |  | 8 | CT値の測定範囲が、ー10,240HU以下〜＋30,170HU以上であること。
|  |  | 9 | 空間分解能は0.30mm以下であること。
|  |  | 10 | 密度分解能が5.0mm/0.3%以下または5.0mm/3HU以下（20cmCATPHAN=公称値）であること。
|  | 5 | 患者テーブルについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 撮影テーブルの最低高は50cm以下であること。
|  |  | 2 | 水平位置精度が保証される荷重は220kg以上であること。
|  |  | 3 | 撮影範囲は2,000ｍｍ以上であること。
|  |  | 4 | 水平移動速度は400mm/秒以上であること。
|  |  | 5 | 撮影テーブルエンドに心電同期用心電図端子を装備していること。
|  | 6 | スキャン性能については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 位置決めスキャンは1,900mm以上撮影できること。
|  |  | 2 | コンベンショナルスキャンは2,000㎜以上撮影できること。
|  |  | 3 | コンベンショナルスキャン1回転で最大38mm以上撮影できること。
|  |  | 4 | コンベンショナルスキャン1回転で350スライス以上のコンベンショナルスキャンのデータが再構成可能であること。
|  |  | 5 | 螺旋スキャンは1,800mm以上撮影できること。
|  |  | 6 | 螺旋スキャンにおいて最小収集コリメーション厚は0.625mm以下であること。
|  |  | 7 | 螺旋スキャンにおいて0.1mm間隔で再構成できること。
|  |  | 8 | 螺旋スキャンにおいてボリュームピッチで1.5以上撮影できること。
|  |  | 9 | コンベンショナルおよび螺旋スキャンにおいて、位置決め用データからXYZ軸の管電流制御が可能で、画像SDをもとに設定ができること。または撮影中に180°前のデータをリアルタイムにフィードバックを行いながら管電流制御が可能であること。
|  |  | 10 | スキャン領域は、最大500mm以上であること。
|  |  | 11 | 60秒以上の連続スキャンができること。
|  |  | 12 | コーン角アーチファクトを補正した画像再構成ができること。
|  |  | 13 | CTサイノグラムデータにて、統計的ノイズモデルを適用した遂次近似再構成を応用して、画像ノイズ低減率を5段階以上で変更選択できること。
|  |  | 14 | 逐次近似法を応用した金属アーチファクト低減画像計算が可能であり、仕様項目1-6-13で示す逐次近似法応用再構成と併用が可能であること。
|  |  | 15 | 撮影後、画像を自動的にダイレクトにMPR処理ができること。
|  |  | 16 | 造影検査時に関心領域内濃度を自動感知し最適タイミングで撮影開始できる機能を有すること。
|  |  | 17 | 心臓同期撮影モードを有すること。
|  |  | 18 | 1心拍心電図同期撮影にて得られたデータセットから、動態ベクトル解析法を用いて冠動脈毎に動きを解析し動きの抑制された画像の再構築が可能であること。またはハーフリコンにおける最短時間分解能（ハードウェア時間分解能）が75msec以下であること。
|  |  | 19 | デュアルエナジー撮影は、同一回転位相のデータ収集において80kv,140kvそれぞれの管電圧撮影が0.5msec未満の時間差で行えること。または2管球2検出器方式であること。
|  |  | 20 | 体軸方向に38mm以上のX線ビーム幅でデュアルエナジー撮影が出来ること。
|  |  | 21 | デュアルエナジー撮影のFOVはコンベンショナルスキャン・螺旋スキャン共に330mm以上であること。
|  |  | 22 | 4D撮影ができること。
|  | 7 | 操作コンソールについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 制御コンピュータのCPUはintel社製PentiumXeon 3.2GHz又は、それ相当以上の性能を有すること。
|  |  | 2 | 主メモリの物理的容量は16GB以上有すること。
|  |  | 3 | 磁気ディスクはイメージ用、生データ用合わせて200GB以上であること。
|  |  | 4 | 画像保存データ数は、512マトリクスで500,000画像以上であること。
|  |  | 5 | 操作用モニタは1台以上のモニタを装備し、検査の進行と同時に画像再構成、多次元画像処理、画像転送等の処理ができること。
|  |  | 6 | 対角19インチ以上で、表示解像度が1,280×1,024ドット以上の液晶カラーモニタを1台有すること。
|  |  | 7 | インジェクターとClass4同期する機能を有すること。
|  |  | 8 | 画像再構成中でも、画像観察、3次元処理の並行処理ができること。
|  |  | 9 | 検査後に自動で3か所に画像データを転送できること。
|  |  | 10 | 画像再構成時間は、最速60画像/秒以上であること。
|  |  | 11 | DICOM3.0規格に準拠し、既存のRIS、PACS、3Dワークステーション等と接続すること。
|  |  | 12 | 画像保存の記憶媒体はCD-R又はDVD-Rであること。
|  |  | 13 | 生データ又は画像データを本体磁気ディスク以外の媒体（メディア）に保存ができること。
|  |  | 14 | 領域抽出機能および削除機能を有し、臓器、血管の抽出・削除ができること。
|  |  | 15 | 線量管理装置へRDSR情報送信を行うこと。
|  |  | 16 | Deep Learning技術を用いた画像再構成法または、モデルベースのフル逐次近似画像再構成ならびにBowtie Filterなどの付加フィルターとは別にX線エネルギーを高エネルギーにシフトさせる可動式フィルターを有すること。
|  |  | 17 | デュアルエナジー解析機能として、仕様項目1-6-21で示すデュアルエナジー撮影で得られたデータから物質特性を利用し仮想単色X線CT画像、ならびにヨード画像や仮想単色X線画像の作成が可能な解析機能をCTコンソールとは別媒体にて有すること。
|  | 8 | 第1CT室 CT撮影室2の周辺機器については以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 天井懸垂型の造影剤自動注入装置を用意すること。注入器はMWM接続およびPACSとの接続を行うこと。
|  |  | 2 | 注入器は撮影室内での注入条件、圧力グラフが確認できること。
|  |  | 3 | 注入器は造影剤の到達タイミングや血流速に合わせて任意に生食への切り替えができること。
|  |  | 4 | 操作机1式を用意すること。
|  |  | 5 | 操作椅子4台を用意すること。
|  |  | 6 | 操作室用収納棚1式を用意すること。
|  |  | 7 | DualEnergy用の性能評価ファントムを用意すること。
|  |  | 8 | 患者監視用のカメラ及びモニタを装備すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  |  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | チラーを設置する場合は、チラー配管、チラー用給排水、チラー電源は受注者の負担で工事を行うこと。また、チラー設置場所、チラー用給排水工事、チラー電源工事については当院担当者と事前に協議を行うこと。
|  |  | 5 | 電源について４線が必要な場合は、４線タイトランスは受注者が用意すること。また、これにかかる経費は受注者で負担すること。
|  |  | 6 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 7 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 8 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 |  | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | 6 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 |  | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 定期点検業務は年4回以上実施するものとする。
|  |  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 9 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | 10 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 11 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 12 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 |  | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、X線管球交換を含め受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  |  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  |  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。