## 技術仕様書詳細
構成概要 |  |  |  | 今回調達する放射線画像ネットワークシステムは、広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）に設置し、それぞれ診断支援画像処理ネットワーク、放射線画像診断読影システム、統合データ管理システム、放射線読影支援PC、放射線レポート・部門システム、被ばく線量管理システム、画像取り込み・ディスクパブリッシャー、その他周辺機器等から構成され、以下の要件を満たすこと。
技術仕様項目
Ⅰ | 調達物品に備えるべき技術的要件（性能、機能に関する要件）
| 1 | 診断支援画像処理ネットワークシステム（PACS）
|  | 1 | 診断支援画像処理ネットワークシステム（PACS）
|  |  | 1 | 基本機能
|  |  |  | 1 | 放射線科各画像診断装置（CR、DR、CT、MR、DSA、RI、フィルムデジタイザー、3Dワークステーション等）から発生する標準規格DICOM(ver.3.0)の画像データをオリジナルで運用管理できること。なお、接続する画像診断装置に関しては、現在接続されている装置全てが対象である。詳細は接続画像診断装置一覧を参照のこと。
|  |  |  | 2 | 本院既存の画像管理サーバ（PACS/Centricity：GEヘルスケアジャパン社製）に保存されている画像データの原本を新PACSシステムサーバへ全て移行すること。移行終了後はデータが漏れなく正確に移行されたかを検証し、結果を書面で提示すること。移行方法に関しては、別途当院担当者と打ち合わせの上進めること。
|  |  |  | 3 | 電子化診療録サーバシステムとシングルサインオンを実現するため、部門システムとしてユーザー情報を統合管理する機能を備え、HISユーザーマスタを定期的に取り込み、同一の統合ユーザー情報として部門側でも管理できること。
|  |  |  | 4 | 画像とデータベースをバックアップする機能を有すること。また、これを世代管理することで、障害時、災害時におけるデータの消失を最小限にする機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 稼動期間中、基本的にバックアップ作業には職員が関わらないシステムであること。
|  |  |  | 6 | 1日24時間、365日安定稼働するシステム構成であること。また、万一障害が発生した場合であっても、速やかにサービスマンが派遣できる保守体制として、広島市内に障害対応窓口を備えていること。また、リモートメンテナンスによる障害対応の切り分けが行え、障害の影響を最小限にくい止めることができる機器構成であること。
|  |  |  | 7 | 今回調達する「PACSシステム」が保存・管理する画像データを簡易に検索・参照するために統合管理システムと密に連携を取り、当院全ての電子化診療端末から閲覧可能であること。または同等の機能を有すること
|  |  |  | 8 | PACSビューワを連携している電子化診療端末において、当院指定端末にてPACSビューワ上から既設3Dシステム（富士フイルム社製：VINCENT）が連携し起動できること。
|  |  |  | 9 | 当院指定のシステムに担当者と協議のうえ、接続・設定を行うこと。その費用をすべて含むこと。
|  |  | 2 | 画像サーバ機能
|  |  |  | 1 | DICOM規格に準拠し、下記のサービスクラスをサポートしていること。
|  |  |  | 2 | C-STORE SCP CR/CT/MR/SC/NM/US/US-MultiFrame/XA/RF/RT/MG/DX/PET
|  |  |  | 3 | C-STORE SCU CR/CT/MR/SC/NM/US/US-MultiFrame/XA/RF/RT/MG/DX/PET
|  |  |  | 4 | C-FIND SCP Patient Root Query/Retrieve Find
|  |  |  | 5 | C-FIND SCP Study Root Query/Retrieve Find
|  |  |  | 6 | C-MOVE SCP Patient Root Query/Retrieve Move
|  |  |  | 7 | C-MOVE SCP Study Root Query/Retrieve Move
|  |  |  | 8 | C-FIND SCU Study Root Query/Retrieve Find
|  |  |  | 9 | C-MOVE SCU Study Root Query/Retrieve Move
|  |  |  | 10 | 上記2～9の接続を特別なゲートウェイを介さずにDICOM通信を行うこと。
|  |  |  | 11 | 各画像診断装置から受信したDICOM画像は、DICOM規格に準拠したオリジナル画像(可逆圧縮)で保存すること。
|  |  |  | 12 | サーバを効率的に稼動、管理するため、サーバハードウェアの構成は仮想的環境で構成する機能を有すること。障害発生時にはスタンバイサーバに自動的に切り替えてサービスを継承するアーキテクチャであること。
|  |  |  | 13 | 画像記録媒体は、SAN（Storage Area Network）方式にて構成されたストレージ装置であること。SANの管理はサーバとは独立して行う機能を有すること。
|  |  |  | 14 | SANと各サーバとの接続はファイバチャネルを経由して接続される機能を有すること。サーバからSANへの全てのパスも二重化され、パスの障害時にも自動的に片系で処理継続が可能な機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 今回導入する高精細モニタの輝度管理とキャリブレーションをサーバ側で一元管理可能にすること。
|  |  |  | 16 | 放射線DICOM画像は一度短期保存PACSで受信したデータを遅滞なくDICOM Storageで原本扱いの統合データ管理システムへ転送する機能を有すること。 翌日以降に追加されたシリーズももれなく転送すること。
|  |  |  | 17 | WADO-RS,QIDO-RSをサポートしていること。
|  |  |  | 18 | IHE IOCM統合プロファイルの、Change Requester削除等の情報連携と同等の機能を当院構築のVNAと連携することができること。
|  |  |  | 19 | 接続仕様等詳細については、統合データ管理システムメーカーを協議すること。
|  |  |  | 20 | RIS・所見レポートシステムサーバを共有できる環境を導入すること。
|  |  | 3 | 画像配信システム
|  |  |  | 1 | リスト表示機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 2 | PACSサーバ内に保存されているデータを以下のフォルダに自動的に分類することが可能であること。 （（1）本日の検査（2）本日の検査：モダリティ別（3）最近1週間の検査（4）最近1週間の検査：モダリティ別（5）全検査（6）全患者）
|  |  |  | 3 | 患者リストには「患者ID」「患者氏名」「性別」「生年月日」「検査種別」「検査日時」を表示できること。
|  |  |  | 4 | リストに表示された検査を各項目でフィルタリング（検索）できること。
|  |  |  | 5 | リストに表示された検査を各項目でソート（並べ替え）できること。またソートは第3ソートまで可能なこと。
|  |  |  | 6 | リスト上に検査のサムネイル画像を表示できること。
|  |  |  | 7 | 検査画像表示、電子カルテ連携機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 8 | リストで選択した検査画像を表示できること。
|  |  |  | 9 | WEBブラウザ（URL指定）を利用して指定された検査画像を表示できること。
|  |  |  | 10 | WEBブラウザ（URL指定）を利用して指定された検査画像を表示する際、ユーザ情報（ユーザID）を引き継いでビューアを起動できること。
|  |  |  | 11 | 過去検査リスト、画像サムネイル機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 12 | 検査画像表示時に同一患者の過去検査リストを表示できること。
|  |  |  | 13 | 過去検査リストを各項目でソートできること。
|  |  |  | 14 | 過去検査を現在表示されている検査に追加して比較表示する際、現在検査に施した処理（W/L値、拡縮、パンなど）が初期化されないこと。
|  |  |  | 15 | サムネイルバーには過去検査リストで選択されているすべての検査のサムネイルが表示できること。
|  |  |  | 16 | 過去検査リストおよびサムネイルバーを非表示にできること。
|  |  |  | 17 | シリーズレイアウト操作機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 18 | サムネイルバーからシリーズ画像のサムネイルをドラッグ＆ドロップしてシリーズを上書き/挿入表示できること。
|  |  |  | 19 | シリーズ画像の操作によりシリーズをコピー/移動/入れ替えして表示できること。
|  |  |  | 20 | マス目を塗りつぶす形式にてシリーズの表示レイアウトを変更できること。
|  |  |  | 21 | 検査に含まれるすべての画像を1シリーズ（全画像シリーズ）として表示できること。
|  |  |  | 22 | シリーズ画像内で「前シリーズ」「次シリーズ」「シリーズ一覧」を指定してシリーズを切り替えできること。
|  |  |  | 23 | 画像操作機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 24 | シリーズ画像に対して、以下の画像操作ができること。 （階調変更、拡大・縮小、移動、ページング、部分拡大（虫めがね）、左右反転、上下反転、左右90度回転、180度回転、画像フィット表示、ピクセル等倍表示）
|  |  |  | 25 | シリーズ画像に対して、以下の画像処理操作ができること。 （階調プリセット処理、白黒反転処理、シャープネス/肺強調処理、ぼかし処理）
|  |  |  | 26 | W/L値の数値入力によりシリーズ画像の階調を変更できること。
|  |  |  | 27 | マウスホイールを利用してシリーズ画像を拡大・縮小表示できること。
|  |  |  | 28 | シリーズ画像をページングするためのスライダーバー機能を利用できること。
|  |  |  | 29 | シリーズの最初および最後の画像へワンアクションで移動できること。
|  |  |  | 30 | シリーズ画像をシネ表示（昇順/逆順表示、開始、停止、速度調整）できること。
|  |  |  | 31 | DICOMフレームレートを考慮して動画像をシネ表示できること。
|  |  |  | 32 | シリーズ画像をダブルクリックすることで1モニタに対してシリーズ表示レイアウトを1×1表示でき、再度ダブルクリックすることにより1×1表示を解除できること。
|  |  |  | 33 | 画像上でマウスポイントを移動することで、FORが同一で別シリーズの画像上の同一位置に自動的にポインタが表示され3次元動作できること。
|  |  |  | 34 | 画像のDICOMヘッダ情報を一覧で表示できること。
|  |  |  | 35 | アノテーション、計測、オーバレイ機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 36 | 画像上で以下のアノテーションを付加・計測できること。 画素値、距離、角度、テキスト、矢印、矢印＋テキスト、楕円、楕円ROI、正円ROI、矩形ROI、多角形ROI
|  |  |  | 37 | 領域の自動認識によりアノテーション（多角形ROI）を付加・計測できること。
|  |  |  | 38 | 4点および6点計測法を用いて、2つの線分の長さおよび比率を計測できること。
|  |  |  | 39 | 画像のPixel Spacingを補正して計測できること。
|  |  |  | 40 | PET画像のSUV値を計測できること。
|  |  |  | 41 | ROIアノテーションにおいて「面積」「外周」「長径」「平均」「標準偏差」「最大値」「最小値」を表示できること。
|  |  |  | 42 | オーバレイ情報を匿名化して表示できること。
|  |  |  | 43 | 表示中の画像のリファレンス線を表示/非表示できること。
|  |  |  | 44 | 画質、画像の見え方に関する機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 45 | 画像にモダリティLUTを適用できること。
|  |  |  | 46 | 画像にVOILUT（Sigmoid含む）を適用できること。
|  |  |  | 47 | 画像出力機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 48 | 画像の全体もしくは選択した領域をBitmap形式にてクリップボードにコピーもしくはファイルに出力できること。
|  |  |  | 49 | 選択したシリーズ画像をJpeg/Bitmap形式にてファイルに出力できること。
|  |  |  | 50 | シネ表示された画像をAVIファイルに出力できること。
|  |  |  | 51 | シリーズ連携機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 52 | 以下のシリーズ画像操作に対してシリーズ間の連携ができること。 ページング、拡大・移動、階調・画像処理、虫めがね、回転・反転、領域選択、タンブリング（回転）、レンダリング
|  |  |  | 53 | 拡大・移動連携時に基準位置をずらして移動操作できること。
|  |  |  | 54 | 連携するシリーズを任意に選択できること。
|  |  |  | 55 | 連携するシリーズを同一検査、同一方向の条件にて自動で選択できること。
|  |  |  | 56 | スライス厚が異なるシリーズをページング連携する際、一番近いスライス位置の画像を表示できること。
|  |  |  | 57 | ページング連携時に手動でスライス位置を合わせて同期できること。
|  |  |  | 58 | DICOMタグ情報のスライス位置を利用して、複数シリーズ間で三次元的に同じ位置のイメージおよびポインタを表示（インテリリンク）できること。
|  |  |  | 59 | 操作補助に関する機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 60 | 表示中の検査の表示状態（以下、スナップショット）を一時的に保存し、再復帰できること。
|  |  |  | 61 | 検査を閉じる際にスナップショットを自動で保存するかどうかを指定できること。
|  |  |  | 62 | スナップショットを保存する際にタイトルを指定できること。また、再復帰時に保存されたタイトルを指定して表示できること。
|  |  |  | 63 | ユーザがある端末で保存したスナップショットをサーバにアップロードし、別の端末にて再復帰できること。
|  |  |  | 64 | 過去検査リスト、サムネイルバー、シリーズ画像上で検査日が異なる検査を識別できること。
|  |  |  | 65 | ビューアからオンラインヘルプが利用できること。
|  |  |  | 66 | 当院指定端末でPACSビューワ上から既設3Dシステム（富士フイルム社製：VINCENT）が連携し起動できること。
|  |  |  | 67 | 動画における画像ビューワ機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 68 | 電子カルテへの配信を含め、圧縮せず、現画質のまま動画を配信できること。尚、本機能を搭載する端末は、院内インフラの負荷も考慮し、当院担当者の指示の端末へ搭載させることとする。
|  |  |  | 69 | 検査・画像を選択した際、画像が動画の場合、自動的に再生されること。
|  |  |  | 70 | DICOMタグ内の心電図情報をオーバーレイとして表示できること。
|  |  |  | 71 | 撮影角度をRAO、LAO、CAU、CRAで表示できること。
|  |  |  | 72 | VariableFrameRate（撮影中にフレームレートが変化する撮影法）の動画も、DICOMタグに指定された再生速度で再生されること。
|  |  |  | 73 | 画面を分割表示した際、異なる再生速度の画像を配置しても、それぞれの分割画面が独立して、DICOMのタグで指示された速度で再生されること。
|  |  |  | 74 | DSA撮影した検査で、DICOMタグ（0028,6100：Mask Subtraction Sequence）に値のあるDA画像の場合、マスクフレーム位置などの情報を読み取り、自動的にDSAで表示すること。また、任意の操作でDAとしても表示できること。
|  |  |  | 75 | 動画再生中であっても、拡大、画質などの調整ができること。
|  |  |  | 76 | ワンクリックで前回と比較表示を開始できること。
|  |  |  | 77 | 汎用画像としてmp4（H264）、AVI、JPEG、PNGに変換できること。
|  |  |  | 78 | 汎用画像に変換する際、画面上に表示されている属性情報を消去して変換する機能を有すること。
|  |  |  | 79 | 動画における計測機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 80 | 超音波検査画像において、2D（距離、面積、体積）、M-Mode(距離、時間、傾き）Doppler（速度、時間、傾き、VTI）計測機能を有すること。
|  |  |  | 81 | 超音波検査画像において、心臓部位別の距離や面積、部位・flowごとの流速や時間、EFBiPlaneの計算やなど、一般的な心エコー計測・計算する機能を有すること。
|  |  |  | 82 | 超音波検査画像において、分割表示時にどの分割画面でも計測できること。例えば、左右に4チャンバービューを配置し、左で拡張末期、右で収縮期を計測できること。
|  |  |  | 83 | ビューワで計測した画像を、DICOM Secondaly Caputureとしてサーバに保存できること。
|  |  |  | 84 | ビューワで計測した結果は自動的に保存され、後日修正できること。
|  |  |  | 85 | 動画におけるデータ管理機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 86 | DICOM3.0に準拠し、DICOMマルチフレームを受信・保存できること。
|  |  |  | 87 | 放射線静止画画像など他の院内で発生したDICOM画像と分離せず、同一データベースで管理できること。
|  |  |  | 88 | 他システム連携については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 89 | 統合アーカイブシステム（VNA：Vendor Neutral Archive）との連携運用に関する基本要件は以下を満たすこと。
|  |  |  | 90 | 当院指定の放射線画像システム（PACS）、内視鏡ファイリングシステム、超音波画像システムはVNAと接続し、データの送受信を行うこと。
|  |  |  | 91 | VNAからデータ取得のインターフェースは、標準規格であるDICOM WADO/QIDOの機能を用いて連携すること。
|  |  |  | 92 | 動画（カテ）レポートの連携に関する基本要件は以下を満たすこと。
|  |  |  | 93 | 別で準備するカテReportシステムとAccessionNumber、PatientIDなどDICOM情報をキーとした、URLで起動する連携機能を有すること。
|  | 2 | 統合管理システム
|  |  | 1 | 基本機能
|  |  |  | 1 | 診療情報統合管理・参照システムは、各部門システムにて発生する検査画像・レポート情報・検査情報のデータ情報を一元的に管理し、時系列をはじめとする各種の参照方法を有するシステムであること。
|  |  |  | 2 | 診療情報統合管理・参照システムとして以下のような機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 診療情報統合管理・参照システムで管理する全てのデータを対象に患者単位で、タイムライン表示、サムネイル表示、レイアウト表示の3パターンの表示機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 電子カルテシステムと連携し、患者基本属性等の取得ができること。また、電子カルテからの起動の際、患者IDや利用者IDの受け渡しを行い、シングルサインオンができること。
|  |  |  | 5 | 診療科または利用者個人設定で表示可能な診療データの組み合わせを登録できる機能を有すること。
|  |  | 2 | 電子カルテシステム連携機能
|  |  |  | 1 | 電子カルテシステムとの患者基本情報の連携機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 電子カルテシステムとの利用者情報の連携機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 臨床検査部門システム等で発生し、電子カルテシステムにて管理される検体検査結果データの連携機能を有すること。但し詳細はHISメーカー/当院担当者と協議の上、決定するものとすること。
|  |  | 3 | 部門システム連携機能
|  |  |  | 1 | 以下システムと連携し、画像やレポート等の診療データ連携機能を有すること。
[5 empty] | 1 | PACSシステム
[5 empty] | 2 | 放射線レポートシステム
[5 empty] | 3 | カテレポートシステム
[5 empty] | 4 | ビデオシステム
[5 empty] | 5 | 内視鏡システム
[5 empty] | 6 | エコー管理システム
[5 empty] | 7 | 病理システム、なお本システムとの連携は担当ベンダー/当院担当者と協議の上、最終決定することとする。
|  |  | 4 | タイムライン表示機能
|  |  |  | 1 | 患者単位に、横軸に時間軸、縦軸に診療データ種別にマトリックス形式に配置し、時系列に診療データの発生状況を俯瞰し、参照できる機能を有すること。または同等の機能を有すること
|  |  |  | 2 | 月毎の診療データ（画像・レポート）の発生分布をグラフ化して表示するタイムラインバー機能を有すること。
|  |  |  | 3 | タイムラインの時間軸は、診療データの存在する日付単位、履歴単位（最新、1回前、2回前等）の表示切替機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 電子カルテシステムとの連携により取得した検体検査結果データを時系列に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | タイムライン表示された診療データが、画像・レポートの場合は、「画像」及び「レポート」ボタンを表示し、ボタン選択により、該当情報を拡大表示できる機能を有すること。
|  |  |  | 6 | タイムライン表示されたデータを複数選択し、レイアウト表示機能を呼び出すことにより、比較表示が可能であること。
|  |  | 5 | サムネイル表示機能
|  |  |  | 1 | システムで管理する全てのデータを対象として、患者単位に、その患者と関連する全てのデータを一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 一覧表示の際、データの種別が識別できるよう、サムネイル形式で表示する機能を有すること。またサムネイルの大きさは、スライダーにて自由に拡大・縮小ができること。
|  |  |  | 3 | 一覧表示では、データ単位、データ発生日単位、データ種別単位で分類・並び替えが行えること。
|  |  |  | 4 | 一覧表示されるデータを、データ種別や検査種別で絞り込む機能を有すること。
|  |  | 6 | レイアウト表示機能
|  |  |  | 1 | 文書及び画像を表示する枠を2×1、2×2、4×4などの均等分割の他、不均等分割も含めて自由に配置でき、同時に複数のデータ種別や複数の過去データとの比較表示が容易にできること。
|  |  |  | 2 | 表示される診療情報項目及びその初期配置にレイアウトセット名称を付与して記憶できること。また、配置を診療科，部門等共通及び利用者別に設定可能であること。
|  |  |  | 3 | 単一もしくは複数の診療データ（画像、レポート等）を配置したレイアウトは、利用者個人（または診療科共通、または院内共通）でレイアウト名称を付与して単一または複数のタブに記憶できること。
|  |  | 7 | 診療データへのタグ付け機能
|  |  |  | 1 | 表示している診療データにタグ付けを行う機能を有すること。またその際、テキストによるコメントも入力できること。
|  |  |  | 2 | 診療データにタグ情報を登録する際、タグを付けたユーザーやそのユーザーの診療科の情報も付加し、後述するデータ表示機能にて活用できること。
|  |  |  | 3 | 利用者自身や利用者と同一の診療科のスタッフがタグ付けした診療データだけを簡単な操作で絞り込み、最大化表示して連続的に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 診療データを表示する際、簡単な操作でそのデータにタグ付けしたスタッフの一覧やタグが付けられた日時、スタッフ毎のコメント情報を表示する機能を有すること。
|  | 3 | 仮想サーバ
|  |  | 1 | PACSシステムサーバハードウェア仕様
|  |  |  | 1 | PACSシステムのサーバは画像管理システムサーバ１式（PACSデータベースサーバ、PACSストレージサーバ、PACS DICOMサーバ、ドメインコントローラサーバ、テストサーバ）、放射線部門システムサーバ、放射線レポートシステムサーバ、診療情報統合管理・参照システムサーバと読影用画像解析サーバ、バックアップサーバから構成され、各機能が分散し、拡張性・高信頼性・高速性に優れたシステム体系であること。各サーバを効率的に稼動、管理するため、サーバを構成するPACSデータベースサーバ、PACSストレージサーバ、PACS DICOMサーバ、ドメインコントローラサーバ、テストサーバ、放射線部門システムサーバ、放射線レポートシステムサーバ、診療情報統合管理・参照システムサーバは仮想化環境で構成すること。各サーバは仮想ホストとして、物理的なサーバハードウェア（HA）3台へ搭載すること。また以下に記載するCPUや主記憶装置、OSやHDドライブなどの各物理的構成部品の仕様については、下記要件と同等以上の性能を有した調達時期の最新モデルで提供すること。また、放射線部門システム・放射線レポートシステムを仮想サーバに乗せるかどうかについては別途当院担当者と協議の上、決定することとする。
|  |  |  | 2 | データバックアップを管理するサーバを備え、サーバを停止することなく且つ業務に支障がでないようにバックアップを作成できること。または同等の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 各サーバ類を接続するためのSW-HUBを備えていること。
|  |  |  | 4 | 本サーバは当院提供のラックに格納すること。設置に関しては当院担当者の指示に従いうこなうこと。
|  |  |  | 5 | 本サーバは当院設置の無停電電源装置と接続し、電源共有を受け予期せぬ停電等に対応すること。詳細は当院担当者と協議の上、決定すること。
|  |  | 2 | 各サーバ類は下記仕様を満たすこと。
|  |  |  | 1 | データベースサーバとして仮想ホストを1台分確保すること。
|  |  |  | 2 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 3 | ストレージ兼DICOMサーバとして仮想ホストを2台分確保すること。
|  |  |  | 4 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 5 | DICOMサーバとして仮想ホストを2台分確保すること。
|  |  |  | 6 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 7 | ビューワサービスサーバとして仮想ホストを2台分確保すること。
|  |  |  | 8 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 9 | ドメインコントローラサーバとして仮想ホストを1台分確保すること。
|  |  |  | 10 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 11 | テストサーバとして仮想ホストを1台分確保すること。
|  |  |  | 12 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 13 | 放射線部門システムサーバ、放射線レポートシステムサーバとして仮想ホスト2台分確保すること。
|  |  |  | 14 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 15 | 診療情報統合管理システムサーバとして仮想ホストを5台分確保すること。
|  |  |  | 16 | OSはMicrosoft Windows Server 2016相当以上であること。
|  |  |  | 17 | 仮想サーバ（HA）は下記の要件を満たす装置を3台有すること。
|  |  |  | 18 | 仮想サーバーを動作させるための物理サーバーのCPUはインテルXeonプロセッサーSilver 4116（2.10GHz/12コア）×2 相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 19 | 主記憶容量は224GB相当以上であること。
|  |  |  | 20 | 仮想化環境はVmware ESXi6.5u2相当で構成すること。
|  |  |  | 21 | 内蔵ディスク装置は300GB以上のRAID1＋オンラインスペア相当以上の構成とすること。
|  |  |  | 22 | ファイバチャネルI/FとしてHBA（Host Bus Adapter）相当以上を有し、リダンダント構成相当以上であること。
|  |  |  | 23 | 画像保存用ディスクストレージは，下記の要件を満たす装置を1台以上有すること。
|  |  |  | 24 | SAN（Storage Area Network）構成であること。
|  |  |  | 25 | 画像保管専用としてストレージ装置は実効容量150TB相当以上のRAID6相当以上の構成とすること。
|  |  |  | 26 | 放射線読影用サーバは下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 27 | CPUはインテルXeonプロセッサーGold6134（3.20GHz/8コア）相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 28 | 主記憶容量は128GB相当以上であること。
|  |  |  | 29 | OSはWindows Server 2016 Standard Edition相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 30 | 内蔵ディスク装置は2.4TB以上のRAID6＋オンラインスペア相当以上の構成とすること。また、画像キャッシュ領域はSSD 800GB以上のRAID1相当以上の構成とすること。
|  |  |  | 31 | ネットワークI/Fは10ギガビットイーサネットコントローラー×2 相当以上であること。
|  |  |  | 32 | 放射線読影用画像解析サーバは下記の要件を満たす装置を有すること。
|  |  |  | 33 | CPUはインテルXeonプロセッサーGold6154（3.00GHz/18コア）相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 34 | 主記憶容量は128GB相当以上であること。
|  |  |  | 35 | OSはWindows Server 2016 Standard Edition相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 36 | 内蔵ディスク装置は36TB以上のRAID6＋オンラインスペア相当以上の構成とすること。
|  |  |  | 37 | ネットワークI/Fは10ギガビットイーサネットコントローラー×2 相当以上であること。
|  |  |  | 38 | バックアップサーバは下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 39 | CPUはインテルXeonプロセッサーE-2144G v3（3.60GHz/4コア）相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 40 | 主記憶容量は16GB相当以上であること。
|  |  |  | 41 | OSはWindows Server 2016 Standard Edition相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 42 | 内蔵ディスク装置は3TB以上のRAID5＋オンラインスペア相当以上の構成とすること。
|  |  |  | 43 | ネットワークI/Fは10ギガビットイーサネットコントローラー×2 相当以上であること。
|  |  |  | 44 | 画像長期保存用としてLTO6テープライブラリを実装すること。
|  |  |  | 45 | 管理者用端末のハードウェアスペック（PACSシステム用）は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 46 | CPUはIntel Core i8500(3.00GHz)相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 47 | 主記憶容量は4GB相当以上であること。
|  |  |  | 48 | OSはWindows 10 Professional 64bit 日本語版 相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 49 | モニタのインチサイズは17インチ以上であること。
| 2 | 放射線診断科読影システム
|  | 1 | 放射線読影システム（ビューワ機能）
|  |  | 1 | リスト表示機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | PACSサーバ内に保存されているデータを以下のフォルダに自動的に分類することが可能であること。（1）本日の検査（2）本日の検査：モダリティ別（3）最近1週間の検査（4）最近1週間の検査：モダリティ別（5）全検査（6）全患者
|  |  |  | 2 | 患者リストには「患者ID」「患者氏名」「性別」「生年月日」を表示できること。
|  |  |  | 3 | リストに表示された検査を各項目でフィルタリング（検索）できること。
|  |  |  | 4 | リストに表示された検査を各項目でソート（並べ替え）できること。またソートは第3ソートまで可能なこと。
|  |  |  | 5 | リスト上に検査のサムネイル画像を表示できること。
|  |  | 2 | 検査画像表示、電子カルテ連携機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | リストで選択した検査画像を表示できること。
|  |  |  | 2 | 検査画像を開く際、モダリティなどの条件により、過去検査画像を同時に表示するかどうかを選択できること。
|  |  | 3 | 読影プロトコル機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ユーザおよびモダリティごとにあらかじめ設定された表示フォーマット（以下、読影プロトコル）に従いシリーズ画像をスタック/タイル表示できること。
|  |  |  | 2 | 読影プロトコルではシリーズ表示順、シリーズ表示レイアウト、イメージ表示レイアウト、過去検査（最大6検査）、過去シリーズ画像を指定できること。
|  |  |  | 3 | 読影プロトコルでシリーズ表示レイアウトを指定する際、検査内のシリーズ数に応じて最適にレイアウトを変更する自動レイアウト機能を選択できること。
|  |  |  | 4 | 読影プロトコルは複数登録でき、検査画像表示後にユーザが切り替えできること。
|  |  |  | 5 | 読影プロトコル適用後に表示される画面（以下、プロトコルステップ）が複数にわたる場合、前後および任意のプロトコルステップに切り替えできること。
|  |  |  | 6 | 読影プロトコルをユーザがモダリティごとに設定できること。
|  |  |  | 7 | 現在表示しているレイアウトを元に読影プロトコルを設定できること。
|  |  | 4 | 過去検査リスト、画像サムネイル機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査画像表示時に患者情報パネル（患者番号、患者名、性別、検査時年齢、検査日、検査項目群、オーダ番号）を表示できること。
|  |  |  | 2 | 検査画像表示時に同一患者の過去検査リストを表示できること。
|  |  |  | 3 | 過去検査リストをモダリティで絞り込みできること。その際、複数のモダリティを指定できること。
|  |  |  | 4 | 過去検査リスト内の検査数が多い場合、リストをスクロールするのではなくリストおよびサムネイル領域を拡張表示して検査およびサムネイルを選択できること。
|  |  |  | 5 | 過去検査を現在表示されている検査に追加して比較表示する際、現在検査に施した処理（W/L値、拡縮、パンなど）が初期化されないこと。
|  |  |  | 6 | サムネイルバーには過去検査リストで選択されているすべての検査のサムネイルが表示できること。
|  |  |  | 7 | サムネイルバーに表示するサムネイルの行数を指定できること。
|  |  |  | 8 | 過去検査リストおよびサムネイルバーを非表示にできること。
|  |  |  | 9 | シリーズの表示順をThinスライスシリーズ、Thickスライスシリーズ、スカウト画像シリーズなどの塊の順で表示できること。
|  |  | 5 | シリーズレイアウト操作機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | サムネイルバーからシリーズ画像のサムネイルをドラッグ＆ドロップ、ダブルクリックしてシリーズを上書き/挿入表示できること。また、ドラッグ&ドロップの際に、ミニレイアウト画面を表示して、そこにドラッグ&ドロップすることでシリーズ画像を表示できること。
|  |  |  | 2 | シリーズ画像のサムネイルをドラッグ＆ドロップしてシリーズを上書き/挿入する際、複数のシリーズを指定できること。
|  |  |  | 3 | シリーズ画像の操作によりシリーズをコピー/移動/入れ替え/削除して表示できること。
|  |  |  | 4 | マス目を塗りつぶす形式にてシリーズの表示レイアウトを変更できること。
|  |  |  | 5 | 検査に含まれるすべての画像を1シリーズ（全画像シリーズ）として表示できること。
|  |  |  | 6 | 同一シリーズのThinスライス画像とThickスライス画像が存在する際に、ビューワ上でワンボタンでThin／Thickスライスシリーズの表示を切り替えできること。
|  |  | 6 | 画像操作機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | シリーズ画像に対して、以下の画像操作ができること。 （階調変更、拡大・縮小、移動、ページング、部分拡大（虫めがね）、左右反転、上下反転、左右90度回転、180度回転、画像フィット表示、ピクセル等倍表示）
|  |  |  | 2 | シリーズ画像に対して、以下の画像処理操作ができること。 （階調プリセット処理、白黒反転処理、シャープネス/肺強調処理、ぼかし処理）
|  |  |  | 3 | W/L値の数値入力によりシリーズ画像の階調を変更できること。
|  |  |  | 4 | マウスホイールを利用してシリーズ画像を拡大・縮小表示できること。
|  |  |  | 5 | シリーズ画像をページングするためのスライダーバー機能を利用できること。
|  |  |  | 6 | シリーズの最初および最後の画像へワンアクションで移動できること。
|  |  |  | 7 | シリーズ画像をシネ表示（昇順/逆順表示、開始、停止、速度調整）できること。
|  |  |  | 8 | シリーズ画像をシネ表示する際、シネ操作パネル（ボタンアイコンなど）を使用せずにマウス操作のみで昇順/逆順表示、開始、停止、速度調整ができること。
|  |  |  | 9 | DICOMフレームレートを考慮して動画像をシネ表示できること。
|  |  |  | 10 | シリーズ画像をダブルクリックすることで1モニタに対してシリーズ表示レイアウトを1×1表示でき、再度ダブルクリックすることにより1×1表示を解除できること。
|  |  |  | 11 | 画像上でマウスポイントを移動することで、FORが同一で別シリーズの画像上の同一位置に自動的にポインタが表示され3次元動作できること。
|  |  |  | 12 | 画像のDICOMヘッダ情報を一覧で表示できること。
|  |  |  | 13 | 形状認識（部位認識）を利用して、脊椎および肋骨の骨ラベリングが行えること。
|  |  | 7 | アノテーション、計測、オーバレイ機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像上で以下のアノテーションを付加・計測できること。 （画素値、距離、角度、テキスト、矢印、矢印＋テキスト、フリーハンド、線分比、楕円ROI、正円ROI、矩形ROI、多角形ROI、フリーハンドROI、フリーハンド長さ）
|  |  |  | 2 | 領域の自動認識により距離計測を自動補正できること。
|  |  |  | 3 | 領域の自動認識によりアノテーション（多角形ROI）をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）付加・計測および修正できること。
|  |  |  | 4 | 領域の自動認識により3Dアノテーション（VOI）をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）付加・計測および修正できること。
|  |  |  | 5 | 領域の自動認識による3Dアノテーション（VOI）の体積を表示できること。
|  |  |  | 6 | 4点および6点計測法を用いて、2つの線分の長さおよび比率を計測（心胸隔比計測）できること。
|  |  |  | 7 | 形状認識（部位認識）を利用して自動で心胸隔比を計測できること。
|  |  |  | 8 | 画像のPixel Spacingを補正して計測できること。
|  |  |  | 9 | PET画像のSUV Max値およびSUV Peak値を計測できること。
|  |  |  | 10 | ROIアノテーションにおいて「面積」「平均」「標準偏差」「最大値」「最小値」「長径」「外周」「中央値」「長さ」を表示できること。
|  |  |  | 11 | オーバレイ情報を匿名化して表示できること。
|  |  |  | 12 | 表示中の画像のリファレンス線を表示/非表示できること。
|  |  |  | 13 | マニュアルにて腫瘍トラッキング機能を利用できること。
|  |  | 8 | 画質、画像の見え方に関する機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像にモダリティLUTを適用できること。
|  |  |  | 2 | 画像にVOILUT（Sigmoid含む）を適用できること。
|  |  | 9 | 画像操作モードに関する機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | マウスの右、左、中、左右（両押し）ボタンのそれぞれに画像操作機能を割り当てることができること。
|  |  |  | 2 | 画像操作モードの切り替えおよび画像操作をキーボードショートカット、コントロールバー（アイコンバー）、右クリックメニューにて実施できること。
|  |  |  | 3 | 画像操作モードの切り替えおよび画像操作をボタンメニュー（ツールボックス）にて実施できること。
|  |  | 10 | 画像出力機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 選択したシリーズ画像をJpeg/Bitmap/Png/Tiff形式にてファイルに出力できること。また、出力時に複数の画像を1枚の画像として出力できること。
|  |  |  | 2 | 選択したシリーズ画像をPPT形式にてファイルに出力できること。
|  |  |  | 3 | シネ表示された画像をAVIファイルに出力できること。
|  |  |  | 4 | フュージョン画像、再構成画像を別シリーズとしてPACS上に保存できること。
|  |  | 11 | シリーズ連携機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 以下のシリーズ画像操作に対してシリーズ間の連携ができること。 （ページング、拡大・移動、階調・画像処理、虫めがね、回転・反転、アノテーション、領域選択、タンブリング（回転）、レンダリング）
|  |  |  | 2 | 拡大・移動連携時に基準位置をずらして移動操作できること。
|  |  |  | 3 | 連携するシリーズを任意に選択できること。
|  |  |  | 4 | 連携するシリーズを同一検査、同一方向の条件にて自動で選択できること。
|  |  |  | 5 | ページング連携時にスライス位置合わせ情報を計算して自動でスライス位置合わせできること。
|  |  |  | 6 | ページング連携時にビューワ画面内で（別画面を起動せずに）形状認識（部位認識）を利用して自動でスライス位置合わせできること。
|  |  |  | 7 | スライス厚が異なるシリーズをページング連携する際、一番近いスライス位置の画像を表示できること。
|  |  |  | 8 | ページング連携時に手動でスライス位置を合わせて同期できること。
|  |  |  | 9 | DICOMタグ情報のスライス位置を利用して、複数シリーズ間で三次元的に同じ位置のイメージおよびポインタを表示（インテリリンク）できること。
|  |  | 12 | 操作補助に関する機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ユーザがある端末で行ったビューワの設定を、ユーザ自身で別の端末にも反映できること。
|  |  |  | 2 | 画像に対して行った操作を「元に戻す」「やり直す」「すべて元に戻す」「すべてやり直す」ことができること。
|  |  |  | 3 | 表示中の検査の表示状態（以下、スナップショット）を一時的に保存し、再復帰できること。
|  |  |  | 4 | 検査を閉じる際にスナップショットを自動で保存するかどうかを指定できること。
|  |  |  | 5 | スナップショットを保存する際にタイトルを指定できること。また、再復帰時に保存されたタイトルを指定して表示できること。
|  |  |  | 6 | ユーザがある端末で保存したスナップショットをサーバにアップロードし、別の端末にて再復帰できること。
|  |  |  | 7 | 過去検査リスト、サムネイルバー、シリーズ画像上で検査日が異なる検査を識別できること。
|  |  |  | 8 | ビューワからオンラインヘルプが利用できること。
|  |  | 13 | AI技術を用いて設計された機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DeepLearning技術を用いて設計した臓器認識機能（肺および肺区域、肝臓、腎臓、脾臓、大腰筋、骨、体表）をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）利用できること。
|  |  |  | 2 | DeepLearning技術を用いて設計した臓器ラベリング機能（椎体、肋骨、肺区域）をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）利用できること。
|  |  |  | 3 | DeepLearning技術を用いて設計した臓器認識機能および臓器ラベリング機能で処理した結果を基に、個々の椎体および肋骨を個別に位置合わせを行い、経時サブトラクション処理を行うことで、信号値の差分をビューワ画面内に（別画面を起動せずに）表示できること。または同等の機能を有すること
|  |  |  | 4 | 3の機能について、領域を指定して、差分処理結果をオーバーレイしていない過去検査画像と現在検査画像の同じ領域をワンボタンで並べて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | DeepLearning技術を用いて設計したCT画像のThickスライスデータから仮想的にThinスライスデータを作成する機能をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）利用できること。
|  |  |  | 6 | 3、5の機能について、任意のシリーズを選択してビューワ上で処理実行指示を出せること。
|  |  |  | 7 | DeepLearning技術を用いて設計した臓器認識機能および臓器ラベリング機能で処理した結果を基に、腫瘍トラッキング機能を利用できること。
|  |  |  | 8 | DeepLearning技術を用いて設計した肺結節検出機能をビューワ画面内で（別画面を起動せずに）利用できること。
|  |  |  | 9 | DeepLearning技術を用いて設計した肺結節検出機能は、肺結節の見逃し防止に効果があることが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で認められている医療機器の機能であること。
|  |  |  | 10 | DeepLearning技術を用いて設計した肺結節性状分析機能（性状分析・結果表示・所見文候補提示）を利用できること。
|  |  |  | 11 | 肺結節性状分析機能で表示された所見文候補を選択して、レポートシステムにワンボタンで転記できること。また、転記する際に対象病変を中心としたキー画像をレポートシステムに同時に貼付けることができること。
|  | 2 | 放射線読影システム(端末）
|  |  | 1 | 読影端末は下記の要件を満たす装置を10台有すること
|  |  |  | 1 | CPUはIntel Core i8500（3.0GHz）相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は4GB相当以上であること。
|  |  |  | 3 | OSはWindows 10 Professional 64bit 日本語版 相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 4 | モニタ構成はプライマリーモニタと拡張モニタ4面以上構成であり、プライマリーモニタのインチサイズは19インチ以上であること。
|  |  |  | 5 | 拡張モニタは2M以上で3面以上の構成で提案すること。また、JESRA X-0093（管理グレード1）を満たしているモニタであること。
|  |  |  | 6 | Microsoft office Home and Businessを導入すること
| 3 | 統合データ管理システム
|  | 1 | 統合データ管理システム
|  |  | 1 | 基本事項として以下要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | 各画像診断装置から発生するDICOM(ver.3.0)規格の画像データ及びレポートデータ等の非DICOMデータのデータバックアップシステムとして管理運用が可能であること。
|  |  |  | 2 | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、当院の運用管理規程に基づき診断に用いた確定データが改ざんされることなく診断当時と同様に読み出せること。
|  |  |  | 3 | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、運用必要相当分のオリジナルデータを安定的に保存すること。
|  |  |  | 4 | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、保存されているデータを院内の電子カルテ端末等で遅滞なく表示可能であること。
|  |  |  | 5 | 当院電子カルテシステムとの情報連携を行うこと。
|  |  |  | 6 | 下記に記載の各部門システムから転送されるDICOM画像データ及び確定レポートデータの受信及び保存管理運用を行うこと。
[5 empty] | 1 | 放射線画像管理システム（DICOM画像）
[5 empty] | 2 | 放射線レポートシステム（レポートデータ）
[5 empty] | 3 | 内視鏡画像管理システム（DICOM画像）
[5 empty] | 4 | 内視鏡レポートシステム（レポートデータ）
[5 empty] | 5 | 循環器動画システム（DICOM画像）
[5 empty] | 6 | 循環器用カテーテルレポートシステム（レポートデータ）
[5 empty] | 7 | 超音波画像管理システム（DICOM画像）
[5 empty] | 8 | 超音波用レポートシステム（レポートデータ）
[5 empty] | 9 | 病理用レポートシステム（レポートデータ）
[5 empty] | 10 | 文書管理管理システム（スキャンデータ）
|  |  |  | 7 | 当院既設放射線画像管理システムから全ての過去画像データの移行を行うこと。またその際に必要な既設システムのデータベース枯渇対策も実施すること。
|  |  |  | 8 | 当院既設循環器動画システムから全ての過去画像データの移行を行うこと。
|  |  |  | 9 | 当院既設超音波画像管理システムから全ての過去画像データの移行を行うこと。
|  |  |  | 10 | 当院既設内視鏡画像管理システムから全ての過去画像データの移行を行うこと。
|  |  |  | 11 | 当院既設放射線レポートシステムから全ての過去画像データの移行を行うこと。
|  |  |  | 12 | 当院既設循環器用カテーテルレポートシステムから全てのレポートデータの移行を行うこと。
|  |  |  | 13 | 当院既設内視鏡レポートシステムから全ての過去画像データの移行を行うこと。
|  |  |  | 14 | 当院既設病理用レポートシステムシステムから全てのレポートデータの移行を行うこと。
|  |  | 2 | 統合データ管理サーバの基本機能として、以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOMサーバ機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 2 | 各放射線画像診断装置から発生するDICOM(ver.3.0)規格の画像データをオリジナル画像で管理運用を行うこと。
|  |  |  | 3 | DICOMサーバとしてサポートしている機能については、DICOM Conformance Statementが提示できること。
|  |  |  | 4 | VNA(Vendor Neutral Archive)基本機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 5 | VNAには、DICOMデータだけでなく非DICOMデータも格納・管理することができること。
|  |  |  | 6 | 非DICOMデータの管理にあたり、IHE XDS.b統合プロファイルをサポートしていること。
|  |  |  | 7 | 画像サイズ変更機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 8 | VNA内に格納した画像サイズを変更(圧縮)については以下の機能を有すること。
|  |  |  | 9 | VNAに格納したDICOMデータを、自動的に再圧縮することができること。
|  |  |  | 10 | 再圧縮する際、事前に指定した条件に従い、機械的に実行すること。
|  |  |  | 11 | 再圧縮条件は、DICOMタグに格納された情報を使用して、作成できること。
|  |  |  | 12 | 圧縮時には、以下の圧縮方法が指定できること。 (JPEG Lossy/JPEG Lossless/JPEG 2000 Irreversible/JPEG 2000 Lossless/RLE)
|  |  |  | 13 | 圧縮の実行状況を確認できる画面を用意していること。
|  |  |  | 14 | VNA内に格納した画像サイズを変更(削除)については以下の機能を有すること。
|  |  |  | 15 | VNAに格納したデータを、自動的に削除することができること。
|  |  |  | 16 | 削除する際、事前に指定した条件に従い、機械的に実行すること。
|  |  |  | 17 | 削除条件は、DICOMデータに対して、DICOMタグに格納された情報を使用して、作成できること。
|  |  |  | 18 | 削除条件は、非DICOMデータに対して、IHE XDS統合プロファイルにて規定されるメタデータに格納された情報を使用して、作成できること。
|  |  |  | 19 | 削除の実行状況を確認できる画面を用意していること。
|  |  | 3 | DICOMタグ管理機能（タグモーフィング）について以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOMデータを受信する際に、DICOMタグの情報を加工することができること。
|  |  |  | 2 | DICOMタグ情報を加工する際、事前に指定した条件に従い、機械的に実行すること。
|  |  |  | 3 | 条件は、DICOMタグに格納された情報を使用して、作成できること。
|  |  |  | 4 | 加工前のDICOMタグ情報は、プライベートタグに待避できること。
|  |  |  | 5 | DICOMデータを送信する際に、DICOMタグの情報を加工することができること。
|  |  |  | 6 | DICOMタグ情報を加工する際、事前に指定した条件に従い、機械的に実行すること。
|  |  |  | 7 | 条件は、DICOMタグに格納された情報を使用して、作成できること。
|  |  |  | 8 | プライベートタグ内に、受け取り時に待避したDICOMタグ情報が格納されている場合、その情報を復元することができること。
|  |  | 4 | 他システムとの情報連携機能について以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | IHE IOCM（Imaging Object Change Management）統合プロファイルをサポートし、以下を満たすこと。
|  |  |  | 2 | Change Requesterとして、削除等の情報を、他DICOMサーバに送信することができること。
|  |  |  | 3 | Change Requesterから送信された、削除等の情報を受信し、適切にVNAに格納したDICOMデータを処理することができること。
|  |  | 5 | RESTful DICOM Webサービスについて以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | WADO-RSをサポートしていること。
|  |  |  | 2 | STOW-RSをサポートしていること。
|  |  |  | 3 | QIDO-RSをサポートしていること。
|  |  | 6 | IHE XDSをサポートし以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | IHE XDS.b統合プロファイルをサポートしていること。
|  |  |  | 2 | Document Repositoryの機能を有すること。
|  |  |  | 3 | Document Registryの機能を有すること。
|  |  |  | 4 | Document Consumerの機能を有すること。
|  |  |  | 5 | IHE XDS-I統合プロファイルをサポートしていること。
|  |  |  | 6 | Imaging Document Sourceの機能を有すること。
|  |  |  | 7 | Document Repositoryの機能を有すること。
|  |  |  | 8 | Document Registryの機能を有すること。
|  |  |  | 9 | Document Consumerの機能を有すること。
|  |  | 7 | 公開データベース機能について以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 統合データ管理サーバと他社の画像ビューワ間等の画像データ通信において、DICOM標準規格での通信と比較して高速アクセスを可能とするため下記の機能を満たすための公開用データベースシステムを提供すること。
|  |  |  | 2 | 他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションは、公開用データベースシステムからODBCにて取得・表示したい画像データの各種情報を取得することができること。
|  |  |  | 3 | 他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションは、DICOM RESTfulサービスを用いて画像ストレージから画像データを取得することができること。または同等の機能を有すること。
|  | 2 | 統合データ管理サーバ
|  |  | 1 | 統合データ管理サーバのデータ参照機能として、以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | データ参照の基本機能として以下を満たすこと。
|  |  |  | 2 | 指定された患者ID配下のデータを参照できること。
|  |  |  | 3 | データ参照のための同時アクセスライセンスが100ライセンス以上必要であること。
|  |  |  | 4 | マトリクス表示・リスト表示機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 5 | 指定患者の保有する情報をマトリクス形式およびリスト形式で表示できること。
|  |  |  | 6 | 縦軸は日付とし、当該患者の情報が存在する日付のみ時系列に降順で表示できること。
|  |  |  | 7 | ドキュメントの有無をサムネイルを使って視覚的に把握できること。
|  |  |  | 8 | 横軸は、XDSメタデータを使用して作成できること。
|  |  |  | 9 | 横軸として使用するXDSメタデータは、システム標準設定だけでなく、ユーザーが任意に選択肢から切り替えることができること。
|  |  |  | 10 | 横軸を構成する各列の並び方について、列内に含まれるデータ日付が降順になるように、左から順番に表示されること。
|  |  |  | 11 | サムネイルの大きさを変更し、1画面の表示データ範囲を調整できること。
|  |  |  | 12 | 同一枠内に複数サムネイルがある時は、表示枠を広く取り複数表示させるか、常に最新の1つを表示させたうえでサブウィンドウにて表示させるか選択できること。
|  |  |  | 13 | マトリクス表示とリスト表示を、切り替えることができること。
|  |  |  | 14 | リスト表示する項目、順序は導入時に、設定可能なXDSメタデータを提示し、その中より指定することができること。
|  |  |  | 15 | リスト表示において、データをXDSメタデータの情報をもとにソートする機能を有すること。
|  |  |  | 16 | ドキュメントごとに、XDSメタデータの内容を確認できること。
|  |  |  | 17 | 同じReference ID(XDSメタデータ)を持つ2つのデータを同時に表示させることができること。
|  |  |  | 18 | マトリクスおよびリストにおいて、ユーザーが参照したいデータのみ表示するためのフィルター機能を有すること。
|  |  |  | 19 | フィルター条件として、メタデータが使用できること。
|  |  |  | 20 | フィルター条件は、フィルターセットとしてユーザー毎に保存することができること。フィルターセットは、随時追加、変更できること。
|  |  |  | 21 | ユーザー毎のフィルターセットの保存数は上限なく、作成・保存できること。
|  |  |  | 22 | 頻用するフィルターセットは画面上部に5つ以上貼付できること。添付されたフィルターセットをクリックすることで、フィルター機能が作動すること。
|  |  |  | 23 | フィルター起動中にリスト表示に切り替えた場合は、その状態を継承できること。
|  |  |  | 24 | フィルター設定条件データのみの表示と、全データ表示とともにフィルター設定条件データはハイライト表示する機能を有すること。
|  |  |  | 25 | フィルター設定条件データのみの表示の場合、背景色の変更等、ユーザーがフィルターを適用し絞り込み表示されていることがわかる機能を有すること。
|  |  |  | 26 | ユーザー毎に随時、任意のサムネイルにフラグの貼付及び削除ができること。
|  |  |  | 27 | 自身がフラグを貼付したデータのみを絞り込んで表示できること。
|  |  |  | 28 | データの存在の有無はタイムラインバー上にドットで示すことができること。
|  |  |  | 29 | 表示されたドットをクリックすると、ドットに相当する日付位置にジャンプできること。
|  |  |  | 30 | フラグが貼付されたデータが存在する時は、ドットに色を付けて、その位置が確認できること。
|  |  |  | 31 | サムネイル表示されている画像データを表示する際に他システムへの起動連携が可能なこと。
|  |  | 2 | DICOM画像表示機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ActiveX等のプラグインを用いることなく、Webブラウザのみで画像参照機能が提供されるシステムであること。
|  |  |  | 2 | 画像表示において、画像データはハードディスクへの書き込み保存はせず、クライアント端末のメモリに展開するのみであること。
|  |  |  | 3 | クライアント端末のOSはWindows・Mac OS X 10.7.5以降・iOS6以降に対応していること。
|  |  |  | 4 | クライアント端末のWebブラウザは、Microsoft IE10以降・Firefox・Google Chrome・Safari V6以降に対応していること。
|  |  |  | 5 | Web表示画面からオリジナル画像データを参照できること。
|  |  |  | 6 | 過去検査画像リストは検査モダリティでフィルタリングできること。
|  |  |  | 7 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの画像表示が可能であること。
|  |  |  | 8 | 階調処理・ズーム・移動ができること。
|  |  |  | 9 | 上下反転・左右回転・白黒反転ができること。
|  |  |  | 10 | DICOMマルチフレーム画像についてはDICOMタグに指定された秒間フレームの値で自動的に再生することが可能であること。
|  |  | 3 | データ管理機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 職種ごとに、参照可能なドキュメント種類を制御できること。
|  |  |  | 2 | 指定された日付範囲の文書一覧を表示できること。
|  |  |  | 3 | 指定された文書種、診療科に絞込み文書検索し、一覧表示できること。
|  |  |  | 4 | 文書・画像修正履歴管理ができ、旧版の参照ができる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | データ管理機能に関して受信・送信エラー情報の出力機能を有すること。
|  |  |  | 6 | いつ誰がどのドキュメントにアクセスしたかについて、ログを記録する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | システム管理者権限により、ドキュメント･レポートの論理的削除を行えること。
|  |  |  | 8 | IHE-ATNAに準拠したログを出力できること。
|  |  | 4 | 統合データ管理サーバのハードウエア機能として、以下を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ブレードサーバとシャーシで構成されるハードウェア上で動作すること。
|  |  |  | 2 | シャーシのストレージは、以下の構成以上のものを搭載していること。
|  |  |  | 3 | HDDは600GB(10,000RPM 6Gbps SAS HDD/2.5”) x 14式相当を搭載していること。
|  |  |  | 4 | HDDはRAID 6で構成されていること。
|  |  |  | 5 | SSDは1.6TB(SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5") x 4式相当を搭載していること。
|  |  |  | 6 | SSDはRAID 1+0で構成されていること。
|  |  |  | 7 | 電源は、冗長化されていること。
|  |  |  | 8 | ブレードサーバについては、下記スペックを満たす3式相当を搭載していること。
|  |  |  | 9 | Intel® Xeon® Processor E2660 v4(2.00 GHz, 14 Core) x 2式相当以上の性能を持つプロセッサを搭載していること。
|  |  |  | 10 | 126GB以上のメモリを搭載していること。
|  |  |  | 11 | 光学式ドライブを接続していること。
|  |  |  | 12 | 仮想サーバイメージをバックアップする機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 仮想サーバのメンテナンス時に、計画的に縮退稼働させることができること。
|  |  | 5 | 統合データ管理サーバの1次保存用ストレージとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 1次保管用ストレージとして、下記の性能を持つNASを含むこと。
|  |  |  | 2 | Intel® Xeon® Processor E2630 v2(2.00 GHz, 14 Core) x 2式相当以上の性能を持つプロセッサを搭載していること。
|  |  |  | 3 | メモリは32GB以上を搭載していること。
|  |  |  | 4 | RAID 6で構成されていること。
|  |  |  | 5 | 200TB以上の画像データを保存可能なこと。
|  |  |  | 6 | 電源は冗長化されていること。
|  |  |  | 7 | 1Gb以上の性能を持つ、ネットワークポートを搭載していること。
|  |  | 6 | 統合データ管理サーバの2次保存用ストレージとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 2次保管用ストレージとして、下記の性能を持つNASを含むこと。
|  |  |  | 2 | Intel® Xeon® Processor E2630 v2(2.00 GHz, 14 Core) x 2式相当以上の性能を持つプロセッサを搭載していること。
|  |  |  | 3 | メモリは32GB以上を搭載していること。
|  |  |  | 4 | RAID 6で構成されていること。
|  |  |  | 5 | 200TB以上の画像データを保存可能なこと。
|  |  |  | 6 | 電源は冗長化されていること。
|  |  |  | 7 | 1Gb以上の性能を持つ、ネットワークポートを搭載していること。
|  |  |  | 8 | 本2次保管用ストレージは広島市民病院サーバ室に設置すること。また設置にかかる費用も本調達に含むこと。 但し広島市民病院に受け入れ準備が整い次第行うこと。
|  |  | 7 | データベース・仮想イメージバックアップ用ストレージとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | データベースのバックアップおよび仮想サーバイメージのバックアップ用ストレージとして、下記の性能を持つNASを含むこと。
|  |  |  | 2 | Intel® Xeon® Processor E2630 v2(2.00 GHz, 14 Core) x 2式相当以上の性能を持つプロセッサを搭載していること。
|  |  |  | 3 | メモリは32GB以上を搭載していること。
|  |  |  | 4 | 4TB(SAS 3.5" 7,200rpm) x 8式相当を搭載していること。
|  |  |  | 5 | RAID 6で構成されていること。
|  |  |  | 6 | 電源は冗長化されていること。
|  |  |  | 7 | 1Gb以上の性能を持つ、ネットワークポートを搭載していること。
|  |  | 8 | 画像管理システム機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOM情報修正端末を1式有すること。
|  |  |  | 2 | プロセッサはインテルコアi6500相当以上の性能・機能を有すると判断されるものを有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶装置の容量は16GB以上実装されていること。
|  |  |  | 4 | ギガビット・イーサネット・インターフェースを有すること。通信プロトコルはTCP/IPを実装すること。
|  |  |  | 5 | HDDを搭載し、容量は500GB以上であること。
|  |  |  | 6 | 画像確認用として1MカラーTFTで解像度1280 x 1024以上、サイズ19インチ以上を有すること。
|  |  |  | 7 | OSは、MicroSoft Windows10 64bit英語版相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | セキュリティとプライバシー保護の観点から権限を付与されたユーザーのみが作業可能であること。
|  |  |  | 9 | モダリティからのDICOM画像を受信し、任意の設定時間一時的に滞留させておくバッファ機能を有すること。また画像や画像附帯情報の修正が可能でVNAに出力できる機能を有すること。
|  |  |  | 10 | モダリティから送信された画像データに、オーダ情報を自動マージする機能を有すること。
|  |  |  | 11 | ウィンドウレベル／幅、拡大率、方向を簡易に調整でき、VNAに出力できること。
|  |  |  | 12 | 画像の並び順(image No.)を変更でき、VNAビューワに反映できること。
|  |  |  | 13 | 画像情報の整合性を保つためのDICOMタグ情報の修正ができ、VNAに出力できること。
|  |  |  | 14 | 患者基本情報及びDICOMタグ情報の修正ができ、VNAに出力できること。
|  |  |  | 15 | 修正作業終了後、検査のステータスを変更することでユーザーが追加画像の有無を認識できること。
|  |  |  | 16 | 当院指定のRISをMWM接続すること。
|  |  | 9 | 画像管理用PCを担当者と協議の上3台有すること
| 4 | 放射線読影支援PC
|  | 1 | 放射線読影支援PC
|  |  | 1 | 放射線読影支援PC端末のハードウェアとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | CPUはintel core i8500(3.00Hz)相当異常の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は4GB相当以上であること。
|  |  |  | 3 | OSはWindows10Professional 64bit 日本語版 相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 4 | モニタのインチサイズは17インチ以上であること。
|  |  |  | 5 | Microsoft Officeを各端末にインストールしていること。
| 5 | 放射線レポート・部門システム
|  | 1 | 放射線レポート・部門システム
|  |  | 1 | ハードウェアに関して要件は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本システムで必要とするハードウェアについては、次項以降の各要求機能が正常に動作し、安全性、経済性、省スペース性に優れたハードウェア構成であること。放射線部門業務管理システムを構成するサーバ群は、拡張性、冗長性、OSとアプリケーションプログラムの親和性を重視した構成とするため、仮想環境にて構築・運用するサーバ構成であること。仮想対象のサーバ機能は、所見レポート作成サーバ、放射線診断部門情報サーバ、被ばく線量管理サーバ、医療用コンテンツ管理サーバとし、高信頼性、高速性に優れたシステム体系であること。
|  | 2 | 放射線部門業務管理サーバについて以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 管理サーバの構築については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 放射線部門業務管理サーバはPACSベンダー支給の仮想サーバ上に、所見レポート作成サーバ、放射線診断部門情報サーバ、被ばく線量管理サーバ、医療用コンテンツ管理サーバを構築すること。其々のサーバは下記の要件を満たすこと。もしくは、PACSシステムで提供される仮想環境へ相乗りさせることでも可とする。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は64GB以上であること。
|  |  |  | 3 | CPUはIntel Xeon Silver 16コア以上の性能を有すること。
|  |  |  | 4 | 仮想サーバを提供しているOS（以下ホストOS）はVmware vsphere ESX6相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 5 | 仮想サーバ上で動作するOS（以下ゲストOS）としてWindows Server 2016以上が搭載されること。
|  |  |  | 6 | データ格納用データベースとして、Oracle社製Oracle12c相当のリレーショナルデータベースを使用すること。
|  |  |  | 7 | インストール用のDVD-ROMドライブを搭載すること。
|  |  |  | 8 | 10GBase-T（10Gigabit Ethernet）インタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  |  | 9 | 停電時に5分間以上のサーバへの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
|  |  |  | 10 | 19インチラック実装とすること。
|  |  | 2 | ディスクストレージについては以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 所見レポート作成サーバ、放射線診断部門情報サーバ、被ばく線量管理サーバ、医療用コンテンツ管理サーバのデータ保存領域としてNL-SASのディスクでRAID5+ホットスペア構成で実効8.0TB以上のメインディスクストレージ装置を有すること。もしくは、PACSシステムで提供される仮想環境へ相乗りさせることでも可とする。
|  |  |  | 2 | メインディスクストレージ装置とは別筐体で、所見レポート作成サーバ、放射線診断部門情報サーバ、被ばく線量管理サーバ、医療用コンテンツ管理サーバのバックアップ領域としてNL-SASのディスクRAID5+ホットスペア構成で実効10.0TB以上のバックアップディスクストレージ装置を有すること。もしくは、PACSシステムで提供される仮想環境へ相乗りさせることでも可とする。
|  |  |  | 3 | 各ディスクストレージ装置は放射線部門業務管理サーバと10Gbps以上の伝送速度で接続すること。また、10Gbps対応を導入する事でディスクストレージとの通信を冗長化すること。
|  |  |  | 4 | 19インチラック実装とすること。
|  |  | 3 | 所見レポートシステム(Report）要件
|  |  |  | 1 | 所見レポートシステムは、PACSベンダー支給の読影用端末に相乗り環境で導入すること。
|  |  | 4 | 読影端末要件
|  |  |  | 1 | 読影端末は下記の要件を満たす装置を10台有すること。
|  |  |  | 2 | 下記要件を満たす読影端末（10台）に所見レポートのクライアントライセンスと、プレチェック用RISクライアントライセンスを導入すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は16GB以上であること。
|  |  |  | 4 | CPUはIntel Xeon4コア以上の性能を有すること。
|  |  |  | 5 | 内蔵ディスク装置は物理容量128GB以上のSSD構成とすること。
|  |  |  | 6 | 画像表示用の高精細モニタ、所見レポート作成用の21.3インチ2Mカラー高精細モニタ（解像度1600x1200）1面で構成されること。
|  |  |  | 7 | OSはMicrosoft社製Windows10(64bit)相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 8 | 1000BASE-T（Gigabit Ethernet)インタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  |  | 9 | 内蔵DVD Super Multi Driveを1台有すること。
|  |  | 5 | 放射線診断部門情報システム要件
|  |  |  | 1 | RISクライアントハードウェアは、下記要件を満たす装置を導入すること。また、クライアントライセンス数については部門内のカルテ端末への相乗りも考慮して、RISクライアントライセンスは50式、検像ライセンス数は1式を納入すること。
|  |  |  | 2 | RIS端末は下記の要件を満たす装置を34台有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は16GB以上であること。
|  |  |  | 4 | CPUは、Intel Core i5以上の性能を有すること。
|  |  |  | 5 | 内蔵ディスク装置は物理容量128GB以上のSSD構成とすること。
|  |  |  | 6 | 23インチワイド液晶カラーモニタ1面で構成されること。
|  |  |  | 7 | OSはMicrosoft社製Windows10(64bit)相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 8 | 1000BASE-T以上に対応したインタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  |  | 9 | 内蔵DVD ROM Driveを1台有すること。
|  |  |  | 10 | 無線バーコードリーダを有すること。
|  |  | 6 | 検像RIS端末は下記の要件を満たす装置を1台有すること。
|  |  |  | 1 | 主記憶容量は16GB以上であること。
|  |  |  | 2 | CPUは、Xeon4コア以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 内蔵ディスク装置は物理容量128GB以上のSSD構成とすること。
|  |  |  | 4 | 2Mカラー高精細モニタ1面と23インチワイド液晶カラーモニタ1面のモニタ2面で構成されること。
|  |  |  | 5 | OSはMicrosoft社製Windows10(64bit)相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 6 | 1000BASE-T（Gigabit Ethernet）に対応したインタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  |  | 7 | 内蔵DVD ROM Driveを1台有すること。
|  |  |  | 8 | 無線バーコードリーダを有すること。
|  |  | 7 | RIS周辺機器は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | RIS周辺機器はカラーネットワークレーザープリンタ、ラベルプリンタ、RISスレーブモニタより構成されること。
|  |  | 8 | カラーレーザープリンタは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | カラーレーザープリンタは以下の要件を満たす装置を4台有すること。
|  |  |  | 2 | A4対応カラーレーザープリンタであり、連続プリント速度は25枚／分 (A4)以上であること。
|  |  |  | 3 | 100BASE-TX（Fast Ethernet)以上に対応したインタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  | 9 | ラベルプリンタは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ラベルプリンタは以下の要件を満たす装置を3台有すること。
|  |  |  | 2 | 熱転写方式及び感熱方式兼用で，ヘッド密度が12本/mm（305dpi)以上であること。
|  |  |  | 3 | 用紙サイズが幅25mm～115mm，長さ15mm～397mm(連続発行時)であること。
|  |  |  | 4 | JAN(UPC/EAN)，NW-7，ITF，Code39，Code93，Code128，RSS-14のバーコードを印刷できること。
|  |  |  | 5 | 100BASE-TX（Fast Ethernet)以上に対応したインタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IPとすること。
|  |  | 10 | RISスレーブモニタは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者取違えを防止する目的でRISスレーブモニタを8式有すること。
|  |  |  | 2 | 23インチワイド液晶カラーモニタ1面とスレーブ機器で構成されること。
|  | 3 | 所見レポート作成システム（所見レポート作成システムは、本院で発生した検査に対して読影端末で作成した所見レポートデータの管理・保存と所見確定結果の院内への配信を目的とし、所見管理サーバ機能と所見管理システム機能から構成すること）各詳細機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 所見管理サーバ機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 読影端末にて入力された所見データ及びキー画像を保存できること。
|  |  |  | 2 | システム起動時においてのユーザ認証については、Windowsのユーザ認証だけではなく、アプリケーション間で認証する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 個人情報保護対応機能として、ユーザID、パスワードによるユーザ認証機能、ユーザ毎に操作できる機能を制限するアクセス制御機能、操作の履歴をサーバ上のログに記録する監査証跡機能、一定時間の非操作により画面を非表示とするオートログアウト機能を有すること。また、管理権限を有する特定者が院内ネットワークに接続されている全端末からWebブラウザにてユーザ情報、アクセス制御情報、監査証跡情報を確認できること。
|  |  | 2 | 所見管理システム機能
|  |  |  | 1 | 所見管理システムは、検索一覧画面と所見作成画面で構成され、各画面の構成は、モニタ解像度に関係なく、マウス操作で画面全体のサイズや各表示エリアのサイズを任意に可変できること。
|  |  |  | 2 | スクエア・ワイドのそれぞれのモニタタイプの特性に合わせて最適な画面レイアウトが構成できること。たとえば、スクエアタイプは、情報参照エリアと所見作成エリアの2つの情報表示エリアを有し、情報参照エリアはタブ切替えでオーダ情報、過去所見情報を参照可能であること。ワイドタイプは、横長の特性を活かしてオーダ情報参照エリアと過去所見参照エリアと所見入力エリアなど3つの情報表示エリアとすることで画面切り替えを極力なくす構成であること。
|  |  |  | 3 | 縦型モニタ用のレイアウトを有しており、今回と前回の所見を左右に並べる設定と、上下に並べる設定を端末毎に設定を行えること。
|  |  |  | 4 | 画面背景色は、一般的に電子カルテ画面に近い白を基調とした背景色と画像ビューア画面に近い黒を基調とした背景色の2種類を有すること。
|  |  |  | 5 | 放射線診断部門情報システム（RIS）と連携し、患者属性情報、依頼情報、受付済み、検査済みのステータス情報、検査実績情報等を自動取得できること。
|  |  |  | 6 | 検索一覧画面、所見作成画面で使用頻度が高い機能はファンクションキーにキーアサインできること。また、キーアサインした情報は、各画面の下部エリアに表示できること。
|  |  |  | 7 | ユーザビリティの確保のため、ユーザ毎に検索画面及び所見入力画面の機能をキーアサインできること。
|  |  |  | 8 | モニタに因らず視認性を確保するため、検索一覧や各種情報の表示エリアは各エリア毎にフォントの種類や文字サイズをユーザ毎に変更できること。
|  |  |  | 9 | 必要な情報を素早く認識できる様に今回所見や選択所見の情報表示エリアの表示項目や表示順はユーザ毎に変更できること。
|  |  |  | 10 | 情報表示エリアに表示しきれない場合、ワンクリックで全内容を表示できること。
|  |  |  | 11 | 検索一覧画面、所見作成画面で使用するボタンをユーザ毎に表示・非表示・並び替えができること。また、画面上に全てのボタンが表示できない場合は、シェブロンをクリックすることで非表示と成ったボタンを表示できること。画面上に表示させるかシェブロン内に隠すかの優先順位は、ユーザ毎に設定できること。
|  |  |  | 12 | 患者ID、性別、患者名、検査日、検査種別、部位、依頼科、依頼医、緊急、紹介、作成医、作成日、確定医、確定日、ステータス、配信所見の未確認、確定予定者、画像更新から任意の条件を設定して検索できること。また、検索結果に対してさらに検索条件を追加する絞込検索ができること。
|  |  |  | 13 | 検査日のプリセットは診療当日を含まない2日前迄の検索等細かな条件をユーザ毎に6個迄プリセット登録できること。
|  |  |  | 14 | 任意の項目に対して、複数のキーワードをAND、OR、NOT条件で設定して検索する全文検索機能を有すること。また、キーワードがハイライト表示することで何処に記載されているかを識別できること。
|  |  |  | 15 | 運用を考慮して検索プリセットは2種類用意し、設定後何時までの利用できる検索タブと一時的に使用する簡易タブが利用できること。
|  |  |  | 16 | 検索プリセットは患者ID、性別、患者名、検査日、検査種別、部位、依頼科、依頼医、緊急、紹介、作成医、作成日、確定医、確定日、ステータス情報、配信所見の依頼医確認の有無等の条件でユーザ毎に作成できること。
|  |  |  | 17 | 任意の検索プリセットを自動定周期検索対象に指定できること。また、検索周期は分単位で自由に設定できること。
|  |  |  | 18 | 検索タブ設定数は99個迄登録できること。また、検索タブはログイン時に1操作もせずに指定した検索条件で検索できる代表プリセット設定ができること。
|  |  |  | 19 | 簡易タブは任意の条件で検索した際、自動的に生成されること。簡易タブは10個以上作成でき、システム毎に設定した上限に到達すると自動削除されること。また、手動で削除する際は指定削除や全削除も1操作でできること。
|  |  |  | 20 | 簡易タブはログアウト後も保持され、次回ログイン時も簡易タブとして利用できること。また、簡易タブはラベル名称や自動削除対象外設定を変更できること。
|  |  |  | 21 | 現在表示しているリストの検索条件は常時確認できること。また、検索結果のヒット件数により描画時間を軽減する目的でページネイション設定ができること。
|  |  |  | 22 | 検索結果一覧の表示順をユーザ毎に最大3条件を指定してソートできること。また、検索結果一覧の任意の項目をCSV出力できること。
|  |  |  | 23 | 指導医は検索結果一覧上の未作成所見を作成予定者として指名できること。また、研修医が指導医を確定予定者として指名できること。
|  |  |  | 24 | 所見作成画面に展開することなく、任意に選択した検査の詳細情報や選択患者の過去の詳細情報を詳細情報表示エリアで確認できること。また、詳細情報表示エリアに表示する項目はユーザ毎に任意に指定できること。
|  |  |  | 25 | 詳細情報表示エリアで選択患者の過去の所見履歴を参照できること。また、過去の所見履歴の検索条件はユーザ毎に設定できること。
|  |  |  | 26 | 検索一覧画面から所見作成画面に展開する時に、自動的に当該検査に紐づく画像情報を画像ビューアに表示できること。また、依頼情報（依頼日、依頼科、依頼医、診断名、検査目的、依頼コメント等）撮影情報（検査日時、検査種別、検査室、検査条件、部位情報、使用薬剤、実施コメント、検査技師、担当医師等）、患者情報（患者名、生年月日、性別、入外区分、疾患情報等）を確認できること。
|  |  |  | 27 | 検索結果一覧上で、他ユーザが編集（作成・閲覧）中の検査に対して、誰が編集中であるかが確認できること。また、編集中の検査を選択した場合は、所見作成画面に展開した時に、追加編集ができないことと誰が編集中かをダイアログで知らせる機能を有すること。
|  |  |  | 28 | 検索結果一覧上で、検査済みの検査に対して、画像がサーバに格納されると自動的にステータス情報を変更することができること。
|  |  |  | 29 | 所見確定後、画像サーバに同一検査の追加画像が発生した際、検索結果一覧上で追加画像が発生した事を確認できること。
|  |  |  | 30 | ユーザ毎に確定処理、確定解除、終了等の操作時に表示される確認ダイアログを非表示にできること。
|  |  |  | 31 | 検索結果一覧画面及び所見入力画面上に他のシステムのリンクボタンを6個迄登録できること。
|  |  |  | 32 | 検索結果一覧上で1操作で所見入力画面が展開すること。この際、検査画像を画像ビューア上に連携表示すること。また、所見入力画面展開時に同一患者の電子カルテ画面を連携表示できること。
|  |  |  | 33 | 所見入力補助機能として、文章テンプレート機能を有すること。文章テンプレートは、検査種別、部位単位で登録するモードの検査種別、部位と関連させないお気に入りモードをユーザ毎に作成できること。また、個人テンプレート以外に共通テンプレート、グループテンプレートが有り、各テンプレート間で移動やコピーができること。
|  |  |  | 34 | 検査種別・部位単位モードで作成したテンプレートは、所見作成画面に展開した時に、当該所見レポートの検査情報と連携して自動的に文章候補キーワードとして入力エリアに自動表示する機能を有すること。候補文を選択することで所見エリア及び診断エリアに内容を反映できること。
|  |  |  | 35 | 所見入力画面の所見欄や診断欄に入力した内容についてサイズ、色、太さ、下線、斜体等の文字の修飾が自由に変更できること。また、施した文字の修飾は他の所見端末や確定所見を院内に配信した際、再現できること。
|  |  |  | 36 | 所見入力補助機能として、院内に設置されたどの所見作成端末からでも同一の医療辞書を使用して所見を作成できること。
|  |  |  | 37 | 該当患者に過去所見レポートがある場合、1操作で過去所見レポートを表示できること。また、同一患者の過去所見レポートの所見や診断の内容を1操作でコピーできること。コピーした際、貼り付け先のフォントサイズに合わせて文章をコピーすること。
|  |  |  | 38 | 同一患者の過去所見レポートの文書を1操作にてコピーできる機能を有すること。また、貼付け先エリアのフォントサイズに合わせて文章をコピーすること。
|  |  |  | 39 | 所見作成画面上で、別患者の所見を検索して表示できること。その際に、別患者であることを明示的にするために、画面の背景色を変更すること。
|  |  |  | 40 | 他システムより取得した汎用画像（JPEG、BitMap、PNG形式）の画像をキー画像として登録できること。また、キー画像は最大20枚迄登録できること。
|  |  |  | 41 | キー画像はドラック&ドロップ操作で入れ替えができること。また、登録したキー画像を俯瞰するためにパレット表示ができること。
|  |  |  | 42 | キー画像やシェーマにマーキングする際には、色やよく使う描画ツールをユーザごとに保存して利用できること。また、描画後画像表示エリア外をクリックすることで描画状態を反映したキー画像やシェーマを保存できること。
|  |  |  | 43 | 所見レポートシステムに登録されたキー画像を1枚目にして画像ビューアに表示できること。
|  |  |  | 44 | キー画像を画像ビューアに表示する際には、現在割り付けられている画像を解除することなく、割り付けられていないエリアにキー画像を表示できること。割り付けられていないエリアがない場合には、自動的に分割数を増やし、割り付けられていないエリアを増やしてキー画像を表示すること。
|  |  |  | 45 | 過去所見のキー画像を今回所見にドラッグ＆ドロップでコピーできること。
|  |  |  | 46 | 作成した所見については、保存、仮確定、一次確定、確定と4段階で保存できること。保存時には自動的にその時の画像ビューアの表示レイアウト状態も保存する機能を有すること。再度同じユーザがその所見を表示した際には、所見上に保存された内容と画像ビューアは画像のレイアウトを再現できること。また、進捗ボタンの名称は病院の運用に合わせて変更できること。
|  |  |  | 47 | 確定した所見の修正については、権限をもったユーザのみが修正でき、再度確定した場合には、所見レポートのレビジョンを上げる仕組みをとること。また全レビジョンについて管理を行い、過去のレビジョンも参照できること。研修医が作成した所見を指導医が変更した箇所をハイライト表示できること。
|  |  |  | 48 | 所見の確定解除権限は全ての所見の確定解除権限とログインユーザが確定した所見のみ確定解除できる権限が有ること。
|  |  |  | 49 | 所見は確定したタイミングで報告書を印刷ができること。また、印刷後にステータスを報告済みに変更できること。
|  |  |  | 50 | 所見確定時に重要度を付与することができ、院内への確定所見配信画面上にハイライト表示を行うことができること。
|  |  |  | 51 | 報告書の印刷フォーマットは、当院指定のフォーマットにて出力できること。また、複数ページに対応した印刷フォーマットで印刷できること。
|  |  |  | 52 | 所見確定後も利用できるメモ機能としてシステム単位で管理する共通メモ、ワークグループ単位で管理するグループメモ、個人で管理する個人メモを有すること。利用ユーザやワークグループ内の情報共有としてメモの内容を常時表示できること。また、メモ上に関連データ（Excel、word、PDF等の汎用ファイル）を登録可能なこと。メモとして登録した内容を全文検索対象として利用できること。
|  |  |  | 53 | 患者情報に対する患者メモ機能を有すること。患者メモは所見レポートとは別で管理され、いつでも編集・追加登録が可能なこと。また、全文検索対象項目としても利用できること。
|  |  |  | 54 | 画像診断管理加算2の支援機能としてカレンダ機能を有し、設定した複数の検査種別における翌診療日までに確定した所見レポート件数を管理し、読影率を表示する機能を有すること。また、統計機能として、期間や検査種別を任意に指定して読影率を表示し、CSV出力できること。
|  |  |  | 55 | 所見確認依頼機能として、作成医から別の医師に所見記載内容の確認依頼をシステム上で行うことができ、依頼された側は確認依頼を受けたことが分かるようにポップアップで通知されること。
|  |  |  | 56 | 所見管理システムのユーザ間でやりとりできるメール機能を有すること。受信したメールをフォルダを作成して管理できること。メール作成時にリンクさせたい所見をドラッグ＆ドロップでリンク貼り付けして送信できること。送信する際には、ユーザを選択するだけではなく、複数のユーザをグループとして登録しておくことで、グループを選択しての送信もできること。メール作成時に件名が空欄の場合にダイアログが表示して注意を促すこと。
|  |  |  | 57 | メール受信時は、ポップアップウィンドウがモニタの右下に表示されると共にメールボタンの色が変わって、受信したことを知らせる機能を有すること。また、受信したメールに添付している所見リンク情報をワンクリックするだけで、所見作成画面に展開し、メール文と一緒に所見内容を確認することができること。重要フラグ付きのメールを受信した際、ポップアップのアイコン・背景色が専用デザインと成ること。
|  |  |  | 58 | 所見作成中においても、緊急の読影依頼や電話で急遽対応が必要と成った読影を優先的に対応できるように、検索結果一覧画面とは別に進捗リスト画面を有し、緊急読影依頼が来た場合の一覧表示とユーザ毎に任意の条件で表示する検査リストを切替えて表示できること。緊急で読影が必要な場合に作成中の所見レポートを中断して緊急読影を優先した場合、作成中の所見レポートと画像ビューアの表示レイアウトを保存し、ステータスを読影中にする機能を有すること。中断した所見レポートも一時的に進捗リスト上に表示され、緊急対応後に1操作で中断直前の状態に戻せること。その際、画像ビューアの表示レイアウトも中断前の状態を再現させること。
|  |  |  | 59 | 作成された所見レポートは、システム単位、グループ単位、ユーザ単位でブックマーク登録ができること。検索結果一覧画面では複数の所見を選択してドラッグ＆ドロップでブックマークフォルダへ登録できること。ブックマークは階層管理でき、フォルダ名称の変更や新規追加等の編集を検索結果一覧及び所見作成画面から行う事ができること。
|  |  |  | 60 | 医療用コンテンツ管理システムへ所見レポート上に登録されている患者ID、患者名（カナ、ローマ字、漢字）、生年月日、オーダ番号、キー画像等を連携できること。
|  |  |  | 61 | 検索結果一覧のリストとは別にフォローが必要な患者の情報を管理するチェックリストを有すること。チェックリスト登録済み患者の検査オーダが発生すると自動的にチェックリストに追加され、検査の進捗が管理されること。また、チェックリスト上で選択・表示することで所見入力画面に展開できること。
|  |  |  | 62 | 所見入力後、検索結果一覧に戻った際、予め指定していた検索条件で検索表示できること。また、自動検索された検索結果一覧画面から直前に開いた所見入力画面に1操作で戻る事ができること。
|  |  |  | 63 | HISへ所見確定完了通知を送信できること。通信プロトコルに関しては別途協議の上決定すること。
|  |  |  | 64 | マンモグラフィーガイドライン第3版に対応したマンモグラフィー用テンプレートを有すること。マンモテンプレートは一次読影、二次読影、三次読影に対応し、一次読影後二次読影時に一次読影結果を1操作でコピーできること。また、テンプレート上に病変を最大10個迄登録ができること。
|  |  |  | 65 | 確定所見は、院内ネットワークに接続されている電子カルテ端末からWebブラウザを利用して参照できること。
|  |  |  | 66 | 主治医が依頼した所見結果を参照した履歴を管理できること。また、読影医が依頼医に該当所見に関して注意を促す為のメッセージ付で送付できること。
|  |  |  | 67 | 所見改定時に作成医名、確定医名を未変更・追記・変更から選択して自動登録できること。また、手動で任意に作成医名、確定医名を追加できること。
|  |  |  | 68 | 所見に登録されたキー画像に疾患名を付与して、症例画像として管理・検索できるキー画像タグ機能を有すること。症例画像から所見レポートを連携表示できること。
|  |  |  | 69 | 症例画像の登録は確定後、所見システム上の所見・診断エリアに記載された疾患名をドラック&ドロップして登録する機能を有すること。画像ビューアから登録する際、ウィンドウ上の画像を1枚だけ保存できるだけでなく、複数画像を一括貼り付けしたり、複数のウィンドウに跨る画像を1枚のキー画像として登録できること。
|  |  |  | 70 | 症例画像は疾患名で検索できること。また、症例画像には任意にメモを登録でき、キーワードで登録済みのメモを検索ができること。
|  |  |  | 71 | 症例画像は症例の検討や読影補助に利用できる様に画像パレットのサイズを任意に変更できること。また、症例画像をマウスホィールで拡大・縮小できること。
|  |  |  | 72 | 症例画像登録後、症例画像をフォローエリアに登録することで同一患者で追加の検査画像が発生したことを知らせる機能を有すること。
|  |  |  | 73 | 利用者の利便性を考慮し、既設所見レポートシステムの機能を継承すること。
|  |  | 3 | 医療用コンテンツ管理システムについては以下の要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | 医療用コンテンツ管理システムはノートを取る様に情報を蓄積し、ドキュメント管理やカンファレンスを容易とするシステムで有り、オンラインで活用する医療用スクラップブックで構成されること。各詳細機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 4 | 医療用コンテンツ管理システムサーバ機能
|  |  |  | 1 | クライアント端末で入力されたドキュメント、汎用ファイル、キー画像や所見レポートのリンク情報を管理・保存できること。
|  |  |  | 2 | システム起動時のユーザ認証については、所見レポート作成システムのユーザ情報を利用し、認証できること。
|  |  |  | 3 | 個人情報保護対応機能として、ユーザID、パスワードによるユーザ認証機能、ユーザ毎に操作できる機能を制限するアクセス制御機能、操作の履歴をサーバ上のログに記録する監査証跡機能、一定時間の非操作により画面を非表示とするオートログアウト機能を有すること。
|  |  | 5 | 医療用スクラップブック
|  |  |  | 1 | 医療用スクラップブックは院内の所見レポートシステムと接続できる全ての端末で利用できること。
|  |  |  | 2 | 画面構成は大分類エリア、サマリエリア、メモ編集エリアの3つのエリアで構成されていること。
|  |  |  | 3 | 医療用スクラップブックの大分類エリアは院内で共有する公開用のエリアとユーザ毎に個人で利用する個人用のエリア、履歴、ショートカットに分けられ、各エリアはエリア伸縮タブにより表示・非表示を任意に変更できること。共有する公開用のエリアについては、権限のあるユーザのみが編集を可能とすること。公開用のエリアを編集した場合、排他制御ができること。
|  |  |  | 4 | 大分類エリアには任意にカテゴリを作成でき、カテゴリ内に複数のノートを作成できること。ノート内には複数のメモを登録できること。
|  |  |  | 5 | メモは任意の文字修飾ができること。また、画面のスクリーンショットの取込や段落、段落番号、箇条書き等の文章の書式変更ができること。
|  |  |  | 6 | カテゴリ、ノート、メモは新規作成、名前変更、削除を任意に登録できること。カテゴリに登録されたノートやメモは他のカテゴリへドラック&ドロップで移動できること。また、削除操作する際、ユーザに再確認を促すダイアログを表示すること。
|  |  |  | 7 | 登録されているカテゴリやノートを選択すると登録済みのメモをサマリエリアにカード形式で表示できること。カードはメモタイトル、作成日、更新日、メモの内容（一部）添付ファイルや画像の一部が表示できること。サマリエリアのカードを選択することでメモ編集エリアに登録内容を表示できること。
|  |  |  | 8 | メモはメモ編集エリアから内容の編集ができ、特別な操作無でも変更内容を保存できること。また、メモ登録時にショートカット表示エリアにドラック&ドロップすることで対象メモをダイレクトに表示するリンクを作れること。
|  |  |  | 9 | メモはロールタイプとスライドタイプの2種類から選択できること。スライドタイプのメモの場合、Microsoft PowerPointの形式でインポート、エクスポートができること。
|  |  |  | 10 | メモに汎用ファイル（Officeファイル（Word、Excel、PPT）、PDFファイル、画像データ（bmp、png、jpg）等）をドラック&ドロップで登録できること。
|  |  |  | 11 | 画像ビューアと連携してキー画像を表示中のメモエリアに貼り付けられること。キー画像を貼り付けた際、患者ID、患者名、受付番号、施設名、施設住所、検査ID、SOP InstanceUID、検査UID、シリーズInstanceUID、SOP InstanceUIDを受信できること。また、貼り付けたキー画像をダブルクリックすることで画像ビューア上に、当該画像を1枚目にして表示できること。
|  |  |  | 12 | 所見レポート作成システム、放射線診断部門情報システム（RIS）からユーザ名、パスワードの入力無しで連携表示できること。また、医療用スクラップブックから所見レポート作成システムをユーザ名、パスワードの入力無に連携表示できること。
|  |  |  | 13 | 所見レポート作成システムの検索結果一覧から任意の複数所見レポートのテキスト情報およびキー画像を貼り付けられること。その際、自動的に患者ID、患者名（カナ、ローマ字、漢字）、生年月日、オーダ番号、キー画像等を連携すること。また、連携項目については別途打ち合わせで変更できること。
|  |  |  | 14 | 選択エリアに対してキーワード検索ができること。作成者、最終更新者、作成日、最終更新日での検索ができること。
|  |  | 6 | チャット機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | チャット機能はチャット専用の画面を有し、医療用スクラップブックからの連携起動、デスクトップアイコンからの起動、ポップアップメニューからの起動で画面を表示できること。
|  |  |  | 2 | 医療用スクラップブック画面からは起動アイコンを選択することで表示可能とすること。その際、未読のチャットがある場合には起動アイコンの色を変えて明示的にわかるようにすること。また、アイコンをクリックすることで、未読となっている送信者のリストを表示し、選択することで直接そのチャットを表示できること。
|  |  |  | 3 | ポップアップは相手からのチャットが送信された際に表示できるものとし、何時、誰からチャットがきたかポップアップ上に表示されること。その際、未読の送信者リストを全て表示すること。ポップアップを選択することで、最新で送信されたチャットを表示できること。
|  |  |  | 4 | チャットは、医療用スクラップブックを利用できるユーザが個人毎、またはグループでのやり取りができること。グループは、医療用スクラップブックを利用できる複数のユーザを任意に選択して登録でき、グループ名は自由につけられること。
|  |  |  | 5 | チャットをやり取りしたことのあるユーザおよび自分が登録されているグループはチャット画面上に一覧として表示されること。また、よくやり取りするユーザをわかりやすく表示するためにお気に入りエリアを設け、任意のユーザやグループを複数表示できること。
|  |  |  | 6 | 一覧に表示されているユーザ及びグループのメンバーで画像ビューア、所見レポート作成システム、放射線治療用ビューア、放射線治療部門情報システムにログイン中のユーザにはログインフラグがつくようにし、誰がログイン中かが一目でわかること。また、未読チャットがあるユーザも一目でわかること。
|  |  |  | 7 | チャット画面に表示されているユーザ及びグループを選択することでそのユーザおよびグループとのチャット履歴すべての内容が表示できるエリアおよび新規チャットを入力できるエリアが表示されること。新規入力エリアでは送信したい内容を編集し、送信ボタンを選択することで送信先へ送られること。また、送信ボタンを選択すると、内容が履歴エリアに追加して表示されること。
|  |  |  | 8 | チャット入力エリアでは文字の入力以外に、汎用ファイル（Officeファイル（Word、Excel、PPT）、PDFファイル、画像データ（bmp、png、jpg）等）をドラック&ドロップで登録できること。ファイルやデータはダブルクリックにより、対応するアプリケーションでの表示が可能であること。
|  |  |  | 9 | チャット入力エリアでは画像ビューアで表示している画像を1操作で貼付できること。また相手へ送信することで、貼付された画像のダブルクリックにより、画像ビューアを起動し、対象画像を1枚目にして連携表示できること。
|  |  |  | 10 | チャット入力エリアでは所見レポートのテキスト情報およびキー画像を貼付でき、所見レポート作成システムの所見へのリンクを貼付できること。また相手へ送信することで、リンクを選択することにより、所見システムを起動し、対象のレポートを表示できること。
|  |  |  | 11 | 送信した際には、何時送信されたかが履歴エリアでわかるようにすること。また、グループでのやり取りの場合は、誰が送信したかがわかるようにすること。既読フラグをつけ、相手がチャットをみた際に表示されること。グループでのやり取りの場合は、何人みたかがわかるようにすること。
|  |  |  | 12 | チャットでやりとりした内容をコピーして医療用スクラップブックのメモへ貼付できること。貼付した内容は、チャットと同じ操作で汎用ファイルやデータの参照及び画像ビューア連携、所見レポート作成システム連携ができること。
|  |  | 7 | 所見レポート作成システム（Report）の所見レポートデータの継承に際して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本院既存所見サーバに保存されているキー画像データを含む全データを継承すること。 またその費用を含むこと。
|  |  |  | 2 | 移行に関しては、移行手順（通信プロトコル、移行データ項目・種別）、移行期間、移行後のデータ表示手順（表示項目・種別など）、相手側対応手順を別紙として提示し移行を明確にすること。なお、システム稼動までにデータ移行を終了し、動作証明のこと。
|  |  |  | 3 | データ移行後に機器を撤去する場合には、いかなる方法によってもデータを復元することが不可能な状態にすること。
|  |  |  | 4 | 守秘義務を尊守すること。
|  | 4 | 放射線診断部門情報システム（以下RISという）は、放射線診断業務を円滑に遂行することを目的とし、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 業務管理機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 各画面の構成は、従来のスクエアモニタ表示に加え、ワイドモニタに対応し、横長表示ができること。
|  |  |  | 2 | 患者基本情報として、患者ID、患者名、性別、年齢、生年月日、身長、体重、障害情報を管理できること。
|  |  |  | 3 | 患者基本情報は、病院情報システムからの通信で取得し、病院情報システムからの電文内容に基づき新規登録、変更が可能なこと。また、必要に応じて、再取得要求ができること。
|  |  |  | 4 | 撮影の各進捗を「未受付」「遅刻」「呼出し」「受付済」「検査中」「保留」「再呼出し」「再受付」「検査済」「中止」の各々のステータスで管理できること。これらのステータスは自動で切り替わること。
|  |  |  | 5 | 予定・実績参照、受付、撮影実施一覧などオーダ情報を一覧で表示する画面においては表示項目、表示桁数、表示、文字サイズ、フォント種類、書体（標準・太字・斜体）、表示幅、行の高さを端末毎、画面毎に病院にてオンラインで変更できること。性別に関してはアイコンによる表示ができ、視覚的に男女比率が判断できること。同姓同名と同姓の他の患者の存在を示すアイコンを一覧上で表示が可能なこと。
|  |  |  | 6 | 予定・実績参照、受付、撮影実施一覧などオーダ情報を一覧で表示する画面においては、依頼科、検査機器などの検索条件をプリセット化し、検索ボタンとして任意の検索プリセットを作成できること。
|  |  |  | 7 | 宿直時間帯（夕方～翌日）は、必要なオーダ情報のみ絞り込み、RISの検査一覧画面のリスト表示ができること。宿直モード用の条件と通常条件を1操作で切りかえられること。
|  |  |  | 8 | 一覧上に同性及び同性同名患者がいる場合、一覧上でマーク表示などで注意喚起する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 一覧画面上で任意の検査オーダを選択し、当該オーダの詳細情報が参照できる画面に展開できること。このオーダ詳細確認画面上では、患者基本情報、依頼予定検査日時、検査種別、部位情報等病院情報システムから受信した予約オーダ情報を参照できること。
|  |  |  | 10 | オーダ詳細確認画面上で、画面を切り替えることなく検査目的、臨床診断、アレルギー情報など依頼詳細情報が参照できること。また、該当患者に関する検査履歴が1操作で参照できること。
|  |  |  | 11 | オーダ詳細確認画面上では、当該オーダに関する病院情報システムとの通信履歴などが確認できること。
|  |  |  | 12 | 一覧上で選択した各オーダに対し、検査室、検査機器の変更ができること。
|  |  |  | 13 | 撮影実施情報には、各検査装置についての撮影実施内容が含まれること。
|  |  |  | 14 | 検査実施情報は、RISにて撮影の変更（追加や削除）が発生した場合は、その内容を含めて、病院情報システムへ送信できること。
|  |  |  | 15 | 病院情報システムとの検査予約情報受信、検査実施情報送信の通信履歴をオーダ詳細画面にて確認できること。
|  |  |  | 16 | 検査実績情報を基に、検査種別、方向、部位分類、部位、薬剤、オーダ内容、フィルムなどの統計情報を管理できること。
|  |  |  | 17 | レポートシステムと連携し、検査予約情報及び検査実施情報をオンライン送信できること。
|  |  |  | 18 | 各端末管理機能として、メニュー画面の予定実績、プレチェック、受付、検査、統計等の各機能ボタンの表示・非表示、並び替えを端末毎に設定できること。
|  |  |  | 19 | 共有フォルダやWebURLなど、予め登録する機能に展開するLINK機能を設定できること。
|  |  |  | 20 | 端末毎に、対象検査室、検査機器、印刷時のプリンタ等を指定できること。
|  |  |  | 21 | オーダ毎のRISの操作記録は、ユーザが日常的に使用する画面から、1クリックで展開する画面上で、参照することが可能なこと。
|  |  |  | 22 | 個人情報保護に対応するための技術基準として認証機能、監査証跡機能、監査証跡表示機能を有すること。
|  |  |  | 23 | ユーザ認証はユーザIDとパスワードによる認証機能を有すること。認証情報は画像管理システムデータベース上で一元管理できること。
|  |  |  | 24 | 放射線領域における標準マスタ コード （JJ1032 ：HIS, RIS, PACS, モダリティ間予約, 会計, 照射録情報連携 指針）を32桁で、マスタ管理、統計集計、撮影装置とのＭＷＭ連携での利用が可能であること。
|  |  |  | 25 | 放射線領域における標準マスタ コード （JJ1032 ）を利用し、運用している施設の実績が、国内で10施設以上あること。
|  |  |  | 26 | HISから受信したオーダー情報およびRISで付加した情報を基にして、一覧画面およびから、病棟、病室、オーダ番号、患者番号、依頼科名、依頼医師、検査種名、部位名、連絡メモなどを項目とした、オーダー毎の内容の分かる帳票を印刷できること。また、その帳票は、一覧画面から印字する場合は、複数オーダーについてまとめて印刷ができること。
|  |  |  | 27 | RISの一覧画面上で任意の検査オーダを選択するか、または、当該オーダの詳細情報が参照できる画面に展開し、そこから、患者ID、検査日、受付番号などを受渡しのパラメータとして、他システムの画面に連携・表示が可能であること。他システムの連携時は、RISの画面上で、連携・表示される他システムの名称が視認できること。
|  |  |  | 28 | RIS端末が、複数モニタ構成となっている場合は、RISの画面の初期表示を、どのモニタにするのかを、指定が可能なこと。また、指定したモニタ上で、続けてRISの操作が可能であること。
|  |  |  | 29 | HISから必要な情報を連携できる場合に、腎機能に関する採血検査の結果として、クレアチニンおよびeGFRの判定結果の値とその判定日時を表示するための機能を備えていること。また、判定結果の値の正常・異常を色替え表示するための閾値および文字色・背景色の設定が可能であること。さらに、検査予定日と判定日時の間の期間の閾値を設定し、設定期間を超えた過去の判定日の場合は、判定結果が古いことを示すために、判定結果の値および判定日時を色替え表示するための文字色・背景色の設定が可能であること。クレアチニンについては、性別毎で、判定結果の値の閾値を別々に設定が可能なこと。
|  |  |  | 30 | クレアチニン値から自動でeGFR計算できること。
|  |  |  | 31 | HISからのオーダーの受信後に、RIS側で付加情報（プレチェック指示、連絡メモ、連絡メモ2）を登録することができ、その内容の修正登録時には、RISの操作記録に、修正前のコメントが履歴として残り、RIS画面から、その履歴を参照することが可能であること。
|  |  |  | 32 | 各一覧画面上は、待機中の裏画面（画面操作が不可な状態、非アクティブな状態）から、最前の画面（画面操作が可能な状態、アクティブな状態）に復帰したときには、自動的に一覧のリフレッシュが行われて、その時点での最新のオーダーの一覧として表示がされていること。
|  |  |  | 33 | 各一覧画面上にある、選択中オーダーに対する操作ボタンについて、使用するボタンの選出、画面上での並び順、使用する各ボタンへのファンクションキーの割り当てが、システム設定および端末毎の設定で、任意の設定が可能であること。
|  |  |  | 34 | 注意喚起機能として、一覧画面から詳細画面への展開時に、オーダーの内容、患者情報の内容に応じて、あらかじめ設定した注意喚起情報を、専用のダイアログにまとめて表示する機能を有すること。表示された注意喚起には、1項目毎に、チェックを付け、操作者がその内容について認識したことを確認できること。また、その時に確認したチェック内容については、操作記録として登録され、後から、当該オーダー操作記録において、確認したチェック内容と共に参照することが可能であること。
|  |  |  | 35 | 患者取違えを目的とし、検査室内にスレーブモニタがある場合には、操作室とは異なるレイアウトの患者氏名確認専用画面を有すること。
|  |  |  | 36 | 利用者の利便性を考慮し、既設RISの機能を継承すること。
|  |  | 2 | 検査予約・実績管理機能については以下の要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | 検査日に対する期間検索、患者ID指定検索により一覧表示ができること。また、患者別、撮影装置（検査室）別、入院／外来別、依頼科別、検査ステータス別などを組み合わせた検索条件をプリセット化し、画面上にボタン表示できること。
|  |  |  | 2 | 一覧画面は、表示項目、表示桁数、表示順、文字サイズ、フォント、表示幅を端末毎に設定できること。一覧表示した情報を検査予定表として印刷出力もしくは、CSV出力できること。
|  |  |  | 3 | 一覧上に同性及び同性同名患者がいる場合、一覧上でマーク表示などで注意喚起する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 一覧画面上で任意の検査オーダを選択し、当該オーダの詳細情報が参照できる画面に展開できること。このオーダ詳細確認画面上では、患者基本情報、依頼予定検査日時、検査種別、部位情報等病院情報システムから受信した予約オーダ情報を参照できること。
|  |  |  | 5 | オーダ詳細確認画面上で、画面を切り替えることなく検査目的、臨床診断、アレルギー情報など依頼詳細情報が参照できること。また、該当患者に関する検査履歴が1操作で参照できること。
|  |  |  | 6 | オーダ詳細確認画面上では、当該オーダに関する病院情報システムとの通信履歴などが確認できること。
|  |  |  | 7 | 一覧上で選択した各オーダに対し、複数のオーダーを同時に、検査室、検査機器の変更ができること。
|  |  |  | 8 | 一覧上で選択した各オーダに対し、検査時に表示する連絡メモ情報を登録できること。
|  |  |  | 9 | 連絡メモは受付スタッフ用、技師用に別々の独立した入力フィールドを用意し、入力、参照および帳票への印刷ができること。
|  |  |  | 10 | 同意書確認が必要な検査において同意書確認済みチェックができること。
|  |  |  | 11 | 感染症の確認が必要な検査において感染症確認済みチェックができること。
|  |  | 3 | 放射線科医による検査指示機能については以下の要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | CT、MR検査などで、検査前に放射線科医が検査内容、当該患者の検査履歴情報を確認し、検査指示内容を事前に登録できる機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 検査日、予め設定済みのプリセット検索条件などで検索し、一覧表示できること。
|  |  |  | 3 | 検査指示登録画面では、検査予約情報、過去の検査履歴、前回の検査画像、所見レポート、依頼シェーマなどが参照できること。
|  |  |  | 4 | 指示内容をなるべく統一するために、撮影範囲、造影有無、特殊撮影条件などをあらかじめ登録した文章テンプレートを選択することにより指示情報が作成できること。また、追加コメントとして、フリー入力できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 検査指示情報の登録は、検査一覧画面に戻ることなく、連続して行えること。また、連続登録する場合、指示が無い検査に対して当該オーダが確認済みであることを示すコメントを自動で付加する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 検査指示内容は、検査実施時に確実に参照できること。
|  |  |  | 7 | HISへ患者情報の取得要求ができること。
|  |  | 4 | 受付業務機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 受付専用画面を有していること。
|  |  |  | 2 | 当該患者の受付認識方法は、ID番号の手入力、バーコードリーダで行えること。
|  |  |  | 3 | 当日複数検査がある場合は一括受付処理が行えること。
|  |  |  | 4 | 受付処理時に他の検査予約の有無が表示できること。
|  |  |  | 5 | 受付処理時に、患者の移動方法、注意事項など病院情報システムから受信した患者基本情報に対する変更・追加ができる機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 受付処理時に、患者に関する連絡メモ情報を撮影室に伝達できる機能を有すること。連絡メモは、当該オーダのみに紐づく情報として管理すること。
|  |  |  | 7 | 受付処理時に、検査種別毎に検査待ち（受付済み）患者数が確認できること。
|  |  |  | 8 | すべてのRIS端末において受付処理が行えること。
|  |  |  | 9 | 患者IDの入力やカード読込みにより、当日の該当患者の検査予約情報が表示でき、受付詳細の入力、登録、当日撮影の受付、受付取消しができること。
|  |  |  | 10 | 受付時には、受付番号、患者情報、撮影室、検査開始予定う時刻などが記載される受付票を発行でき、撮影時に本票をもとに本人確認を行えること。また、出力先のネットワークプリンタの場所を、端末毎・検査種別毎で指定ができること。
|  |  |  | 11 | 予約患者の遅刻、入院患者の呼び出し状況を検査室の画面上で確認できる通知機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 夜間当直時は、緊急予約のみを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 病棟患者を呼びだした場合検査進捗を未受付から呼出に変更でき、呼出しステータスの検査を検索できること。
|  |  |  | 14 | オーダ毎に検査室、検査機器を変更できること。
|  |  |  | 15 | 該当患者の検査予定、履歴がボタン操作１つで確認できること。
|  |  |  | 16 | バーコード患者認証のユーザ操作を操作記録として残し、ユーザが一覧上でオーダ毎のに患者認証操作の遂行状況を確認できること。
|  |  |  | 17 | 受付済のオーダーについて、受付した順とは別に、実際に検査を行う順序を任意で指定する機能を装備すること。その機能で指定された任意の順序は、検査室で参照する一覧画面上での表示順序（ソート順序）として、利用が可能であること。
|  |  | 5 | 放射線検査業務機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 一覧画面及び検査種別毎の実施登録専用画面を有すること。
|  |  |  | 2 | 検査業務を3つのグループにしてメニューに割り付ける事が出来る事。また、メニューボタンに表示される文字の変更ができること。
|  |  |  | 3 | 一覧画面では、定周期処理で常に最新の検査状況（未受付、受付済、検査中、検査済、遅刻、呼出中など）が表示できること。
|  |  |  | 4 | 患者の選択においては、受付票のバーコード入力、患者カードの磁気カード読み取りなどにより患者の取り違いを防止する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 一覧画面で、任意の患者を選択することにより、患者の検査詳細画面に切り替わり、検査詳細の表示、実施入力ができること。
|  |  |  | 6 | 核医学検査における一覧画面では、注射オーダ、検査オーダの検索が各々で実施できること。
|  |  |  | 7 | 休日、夜間の検査を考慮し、放射線受付専用画面を用いずに一覧画面から検査オーダの受付ができること。
|  |  |  | 8 | 夜間当直や急な検査室変更の運用を考慮して、放射線診断部門情報端末では他の検査室の検査も実施できること。
|  |  |  | 9 | 夜間当直時は、緊急検査のみを一覧表示できること。
|  |  |  | 10 | 一覧画面で、任意の検査を選択し、その検査の詳細情報を、画面を切り替えることなく参照できること。また、当該患者の検査履歴を1操作にて参照できること。一覧画面に表示されている情報の並べ替え及び表示の有無、文字サイズ、フォント、表示幅を病院にてオンラインで修正できること。
|  |  |  | 11 | 一覧画面で、検査種別毎に検査待ち（受付済み）患者数が確認できること。
|  |  |  | 12 | 病棟・オペ室等のポータブル撮影時は、一覧画面から病棟、病室、オーダ番号、患者番号、依頼科名、依頼医師、検査種名、部位名、優先度（緊急、至急など）などで構成されるポータブル撮影依頼票が印刷できること。
|  |  |  | 13 | 当日検査において同性及び同性同名患者がいる場合、マークを付け注意を促すことができること。また、一覧画面上の同性同名表示・非表示は1操作で切り替えることができること。
|  |  |  | 14 | 一覧画面では、本日の造影剤情報を入院・外来に分け登録できること。登録された造影剤が実施造影剤のデフォルト値として実施情報に登録されること。
|  |  |  | 15 | 入力処理が済んだ検査は、検査一覧画面からリストが消えること。ただし、設定によって表示できること。
|  |  |  | 16 | 検査詳細画面における、患者基本情報表示エリア付近にクレアチニン値、eGFR値の判定の結果値と判定日時が常に表示されていること。
|  |  |  | 17 | 検査詳細画面における、患者基本情報表示エリア表示する身長・体重情報の編集ができること。
|  |  |  | 18 | クレアチニン値、eGFR値は最新の情報に更新できること、検査日の午前0時の情報を自動取得しておくこと。また、患者受付時に当日の検査結果があれば受付時に、更新済みの最新情報で確定されること。
|  |  |  | 19 | 検査詳細画面では、患者に対する連絡メモやコメント情報が登録された場合、画面背景色を変更してユーザに対して注意を促すこと。
|  |  |  | 20 | 検査詳細画面では、患者の進捗状況（未実施、受付済み、検査中、実施済み）に応じて操作が制限され、誤操作を防止すること。
|  |  |  | 21 | 検査詳細画面では、過去の検査履歴、前回の検査画像、所見レポート、依頼シェーマなどを参照できること。
|  |  |  | 22 | 検査詳細画面においては、画面を切り替えることなく検査依頼情報、患者詳細情報、検査履歴情報が確認できること。
|  |  |  | 23 | 検査詳細画面へ展開時に、放射線医の事前指示の有無を確認でき、その詳細内容が参照できること。
|  |  |  | 24 | 検査前に病院情報システムから受信した患者基本情報の障害、妊娠、薬剤禁忌、アレルギー、感染、注意情報の有無がアイコン表示で視覚的に確認でき、有りのアイコンにマウスオーバするとヒント表示でその内容が確認できること。また患者情報表示で全ての情報を確認できること。
|  |  |  | 25 | 病院情報システムから受信する患者基本情報とは別に、放射線部門内で使用する薬歴を管理する機能を有すること。検査種別、検査部位、薬剤名、検査日、症状、処置などが入力、管理できること。薬歴情報の有無は、一覧画面、検査詳細画面で確認できること。
|  |  |  | 26 | オーダ情報の編集（部位情報、撮影情報の追加、変更、削除）を行う機能を有すること。また、編集した内容を実施情報として病院情報システムに送信できること。
|  |  |  | 27 | 複数で人で実施する検査に対してチームとして登録できる機能を有すること。チーム内には検査責任者、最終入力者、検像担当者などの役割を各々登録できること。登録できるコメディカルの人数は、10名まで、医師数は3名までとすること。
|  |  |  | 28 | 撮影担当者とRIS端末操作者が異なる場合、実績情報で両名を管理することができること。また、HISへ送信する実績通信上の担当者を撮影担当者、RIS操作担当者から任意に選択できること。
|  |  |  | 29 | 検査開始時にDICOM MWMプロトコルをサポートする検査装置へ患者属性情報・撮影情報の送信ができること。また、無線Lan環境に対応したポータブル装置については予めセットした属性情報を病棟で撮影時にオンラインで取得できること。
|  |  |  | 30 | 検査終了時にDICOM MPPSプロトコルをサポートする検査装置から実施情報を取得し管理できること。MPPSの内容に、MWMで渡したオーダー以外のオーダー（再撮影オーダー）が存在する場合は、RISの実施情報として、再撮影オーダー分も、取得・反映が可能であること。
|  |  |  | 31 | 各部位毎にフィルム、撮影条件、照射線量の設定ができ、任意に変更できること。
|  |  |  | 32 | フィルム、撮影条件、造影剤等の実施情報は、あらかじめ設定したプリセット情報を自動で反映できること。また、使用器材、手技情報を追加・編集する場合は、マスタ登録した専用のテンプレート画面で簡便に登録できる補助機能を有すること。プリセットの選択・登録操作においては、①常時手動で選択をするのか、②使用頻度の高いプリセットをあらかじめ指定しておき、初期表示で、それを選択済みプリセットとして表示するのか、①、②のいずれかのモードを、端末毎の設定により切り替えができること。
|  |  |  | 33 | 各検査装置が撮影結果（フィルム枚数、撮影条件等）をオンライン送信できる場合は、撮影実施情報として受信できること。
|  |  |  | 34 | ポータブル撮影依頼表をもとに、実施情報の登録を行い、患者検査情報をオンラインで読取り装置へ送信できること。
|  |  |  | 35 | 照射録情報の一部として、技師名の入力・保存ができ、技師名の変更は実施入力中でも実行できること。
|  |  |  | 36 | 検査に関わらない患者毎のコメントが入力でき、当該患者の全ての検査時にコメント表示できること。
|  |  |  | 37 | 該当患者の検査種別毎のコメントを入力でき、該当する検査種別の検査時のみコメント表示できること。
|  |  |  | 38 | オーダに対する実施コメントを入力でき、病院情報システムへ送信できること。
|  |  |  | 39 | 検査中に検査室の移動を行う場合は、検査を中断し、別検査室の放射線診断部門情報端末で該当検査オーダを継続できる機能を有すること。
|  |  |  | 40 | 当該患者の他の予約検査の有無と進捗が簡単に確認でき、患者を次の検査に案内できる機能を有すること。
|  |  |  | 41 | 当該検査の担当技師の変更は、オンライン上で実施できること。
|  |  |  | 42 | HISから患者情報の再取得が1操作でできること。
|  |  |  | 43 | 検査終了後、再検査が発生した場合、該当患者の検査済みのレコードを再撮影に変更して検査業務ができること。
|  |  |  | 44 | 検査終了時に登録操作者のパスワード認証を行えること。また、パスワード認証の有無を検査種別毎に設定できること。
|  |  |  | 45 | 撮影に際し、モダリティワークリストの操作後に、依頼検査・部位毎に、撮影未・撮影済・撮影中止を個別にRIS上で管理が出来ること。個別に管理した上で、すべての依頼検査・部位が、撮影済・撮影中止に揃ったところで、実施登録・医事会計送信が初めて可能になるように制御されていること。
|  |  |  | 46 | 一般撮影において、同一撮影メニューでの再撮影が必要になった場合、照射録上の曝射回数と、医事会計請求上の曝射回数は、別々に管理し、それぞれ、適切な記録が出来ること。
|  |  |  | 47 | 実施登録の完了の前に、薬品・器材・物品および各種加算の情報の登録内容を確認するためのダイアログを表示する機能があること。そのダイアログ表示をさせるか、表示させないかは、検査種別毎で設定、使用する・使用しないの設定が可能であること。
|  |  |  | 48 | 実施登録の完了の前に、CTおよびMR検査における、装置毎の診療報酬点数（令和2年度診療報酬改定時）の差異を判断し、その算定に必要な情報を、実施情報として自動的に付加するための機構を備えていること。
|  |  |  | 49 | 実施登録の完了の前に、読影の要否の情報を基にして、画像診断管理加算に関する診療報酬点数（令和2年度診療報酬改定時）必要性を判断し、その算定に必要な情報を、実施情報として自動的に付加するための機構を備えていること。
|  |  |  | 50 | HISから必要な情報を連携できる場合に、会計済みのオーダーについては、その情報をRISの実施情報に反映ができること。また、当該オーダーについては、実施登録する際に、既に会計済みのオーダーである旨の警告表示を行う機能を備えていること。
|  |  | 6 | 放射線統計管理業務機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査台帳（照射録）として、期間、検査種別、検査室、検査機器、入院／外来、依頼科で集計し、印刷できること。
|  |  |  | 2 | 検査台帳の表示において、表示項目、表示桁数、表示順を端末毎、画面毎に簡単に変更できること。
|  |  |  | 3 | 統計処理として、検査種別、方向、部位分類、部位、器材、手技、オーダ内容、フィルム、薬歴内容などの分類で各々の検索条件で統計処理ができること。出力方法は、Microsoft社EXCEL等で利用できるフォーマット（CSVファイル等）とすること。
|  |  |  | 4 | 帳票出力時に使用するマスタデータの登録、修正ができること。
|  |  |  | 5 | 検査室と検査機器は、別々にマスタを持ち、管理が出来ること。たとえば、1つの検査室内に、2つ以上の装置が共存している場合には、当該検査室と、共存している装置群とは、紐付けて管理が可能なこと。
|  |  |  | 6 | 日報として、指定日付期間の指定検査種別ごとに、オーダ数、検査件数を入外区分ごとに集計し、印刷、またはCSVファイル出力を行えること。
|  |  |  | 7 | 月報として、指定月の指定検査種別ごとに、オーダ数、検査件数、検査項目数、患者数を入外区分、日ごとに集計し、印刷、またはCSVファイル出力を行えること。
|  |  |  | 8 | 年報（年度報）として、指定年（年度）の指定検査種別ごとに、オーダ数、検査件数、検査項目数、患者数を入外区分、月ごとに集計し、印刷、またはCSVファイル出力を行えること。
|  |  |  | 9 | フィルム使用量統計として、指定日付期間の指定検査種別ごとに、フィルム使用枚数、ロス枚数を入外区分ごとに集計し、印刷、またはCSVファイル出力を行えること。
|  |  |  | 10 | 手技数統計として、指定日付期間の手技区分ごとに、手技の手技名称、医事数、実数を集計し、印刷、またはCSVファイル出力を行えること。
|  |  |  | 11 | 実績検索として、以下の検索条件で検査一覧と検査人数、検査件数、実施検査部位数、中止検査部位数、フィルム枚数、フィルムロス数の集計値を表示、CSVファイル出力できること。 検索条件は、指定日付期間、検査種別、部位分類、検査部位、検査方法、方向、左右、患者ID、入外区分、依頼科、病棟、検査室、検査装置とする。
|  |  |  | 12 | 実績検索の一覧表示項目は、オーダ情報、オーダ部位、実績情報、患者詳細、実績部位、実績条件、実績フィルム、実績器材、実績手技情報の任意のデータを検査種別ごとに複数のパターンで登録、選択できること。
|  |  | 7 | 検像ビューア機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 放射線診断部門情報システムに検像専用画面を有し、検像専用画面の未検像リストから該当検査を選択することで、該当画像を検像ビューア上に自動表示できること。
|  |  |  | 2 | 各撮影装置よりDICOM画像を受信して画像情報サーバにDICOM画像を送信できること。また、予め指定した複数のサーバに検像後、同時にDICOM画像を送信できること。
|  |  |  | 3 | 患者IDが指定した桁数以下の場合、指定桁数迄設定した文字列を先頭から付加して送信できること。
|  |  |  | 4 | 受信した画像を一覧表示でき、操作者、施設名、送信状況、検像状況、Accession No.患者名、患者ID、生年月日、性別、検査日付、検査記述、検査種別、シリーズ数、イメージ数、検査部位、StudyInstanceUID、造影剤、横行、縦列、スキャニングシーケンス、プロトコル名、反復時間、エコー時間、登録日、SeriesInstanceUID、シリーズ記述、画像のサムネイルを一覧情報として表示できること。
|  |  |  | 5 | 受信画像を患者ID、患者名、性別、Accession No.、検査日、未検像、未送信、検査種別にて検索できること。検査日は昨日、本日、2日、7日、過去~日や期間指定によるプリセット検索ができ、ファンクションキーに割り当てて検索できること。
|  |  |  | 6 | 画像サーバを選択・指定することにより、画像サーバに格納された画像を受信し、画像の検像ができること。また、勤務体制などの都合により運用を変更する場合を想定して受信画像をManual（検像作業後送信）、Semi Auto（一定時間経過後自動送信）,Auto（画像受信後直ちに自動送信）の3モードにて画像サーバへ送信ができること。どのモードで稼働しているかは、メイン画面上で簡単に操作者が認識できること。
|  |  |  | 7 | 画像に付属する患者情報（患者ID、患者名（ローマ字、漢字、カナ）、誕生日、性別、検査日、検査時刻、検査ID、受付No、検査記述、シリーズ記述、検査種別、検査部位）を変更できること。
|  |  |  | 8 | 画像情報の修正時に手入力の他にRISまたはワークリストの検索による取得・修正ができること。
|  |  |  | 9 | 一覧から、検像対象の画像情報を選択することにより、画像の表示・修正ができること。
|  |  |  | 10 | フォーカス画像の画像情報、マーク情報、マスキング情報、オーバーレイ情報の表示／非表示、DICOMタグ情報詳細表示ができること。
|  |  |  | 11 | 画像をタグに付随するイメージ番号、トリガー時間、エコー番号、スライスロケーションにてソート表示ができること。また、オート検像、セミオート検像時予め指定したタグ情報に対して自動ソートできること。スライスロケーションについては、その順序を使って、画像タグ上のイメージ番号を変更することも可能であること。
|  |  |  | 12 | 画像は1ｘ1、2ｘ2、3ｘ3、4ｘ4、5ｘ5、6ｘ6、7×7、8×8、9×9、10×10の分割数をコンボBOXから指定表示ができること。また、1ｘ1~10×10の任意の分割数で表示できること。
|  |  |  | 13 | イメージ、シリーズの並び替え及び全画像の並び替えができること。また、全画像の並び替え時新規にシリーズを追加して並べ替えることができること。入れ替え操作画面に表示される対象画像のサムネイルは、モニタのピクセル数に応じて、そのサムネイルのピクセルサイズを100、200、300、400、500pixelから選択が可能なこと。
|  |  |  | 14 | シリーズ分割ができ、1シリーズを複数のシリーズに分割できること。また、このときシリーズ番号を任意に設定できること。オート検像、セミオート検像時分割基準を満たした場合、自動的にシリーズを分割できること。
|  |  |  | 15 | スタディの分割ができ、1スタディを2スタディに分割できること。このとき、各スタディの画像情報（患者ID,患者名（ローマ字、漢字、カナ）、生年月日、性別、検査日、検査時刻、検査ID、Accession No.検査記述、シリーズ記述、検査種別、検査部位）を変更できること。このとき患者情報はMWMを用いた検索やRISシステムの患者情報から手入力をせず、取得ができること。
|  |  |  | 16 | スタディを複製できること。この時患者情報は手動変更の他、RISまたはワークリストの検索による取得・修正ができること。
|  |  |  | 17 | 複数のスタディを結合できること。また結合時に、基本となるスタディを選択できること。また、選択したスタディと同一の受付番号のスタディが有る場合、1操作で1つのスタディに結合できること。
|  |  |  | 18 | 画像の削除がイメージ、シリーズ、スタディ各単位でできること。
|  |  |  | 19 | 画像を拡大表示し、フレーム内に画像が入りきらない場合、画像表示部分の移動ができ、該当するエリアを適切に表示できること。
|  |  |  | 20 | 画像の拡大・縮小、原寸表示、最適化、任意の位置を中心に拡大ができること。
|  |  |  | 21 | 虫眼鏡による部分拡表示ができること。
|  |  |  | 22 | 画像マーキング（円形、線、矩形、任意多角形、文字及び文字テンプレートによる文字の表示）ができること。
|  |  |  | 23 | 上下反転、左右反転、左右90°回転、180°回転、左右270°回転ができること。
|  |  |  | 24 | L-R、R-L、A-P、P-Aなどの文字情報の挿入ができること。挿入した文字のフォントサイズ、文字色、背景色を変更できること。また、選択画像のイメージ、選択画像のシリーズ、スタディの範囲を指定して文字挿入ができること。
|  |  |  | 25 | コマ送りができること。
|  |  |  | 26 | 選択画像をパレットに割り付けることで同一スタディ内の画像のスキャンラインを表示できること。
|  |  |  | 27 | 階調はマウス操作、数値入力、階調プリセットからの選択で変更できること。また、選択画像のヒストグラムから割り出した最適階調への自動階調や白黒反転表示ができること。
|  |  |  | 28 | マスキングができること。
|  |  |  | 29 | スケールキャリブレーションができること。
|  |  |  | 30 | 領域設定（指定された画像部分を抽出し、ピクセルスペーシング情報を変更せず画像を保存）ができること。また、その指定領域についての設定を保存して、同じ設定を、簡易的に再利用が可能であること。
|  |  |  | 31 | 画像切出し（指定された画像部分を切出し、ピクセルスペーシング情報を変更し画像を保存）ができること。
|  |  |  | 32 | 取得した画像のマニュアル削除ができること。
|  |  |  | 33 | 検像が完了した画像のみを検像端末ハードディスクから自動選択し、削除できること。
|  |  |  | 34 | 画像を電子媒体に保存できること。また、画像保存の際、匿名化して保存できること。
|  |  |  | 35 | CDメディアからの画像を取込み、画像の検像ができること。
|  |  |  | 36 | DICOMゲートウェイ機能を有しJPEG、Bitmap画像を読込みDICOMに変換し画像サーバに送信するできること。このとき患者情報はMWMを用いた検索やRISシステムの患者情報から手入力をせず、取得・修正ができること。
|  |  |  | 37 | DICOM Print Serviceによる画像の印刷ができること。また、スカウト画像の挿入やプリント画像のスキップやコマ詰め処理が容易にできるパレットを有すること。
|  |  |  | 38 | ログイン時にユーザ名パスワードによる認証ができること。また、検像履歴表示ができ、動作ログや通信ログをCSV出力できること。
|  |  |  | 39 | DICOM-RDSRオブジェクトの送受信および、Q/R、MOVE動作に対応できること。
|  |  |  | 40 | DICOM-RDSRオブジェクトの内容を表示することができること。
|  |  |  | 41 | CDメディアからの画像を取込み時に、対象画像のタグの値を参照し、自施設で発生した経緯のある画像の場合は、取り込みを抑止する機能を有すること。
|  |  | 8 | 業務日誌機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 日勤、当直、深夜、緊急の各業務区分の業務日誌を作成できること。
|  |  |  | 2 | 日誌には担当技師、応援技師、応援時の時間、コメントを選択・入力できること。
|  |  |  | 3 | 作成された日誌は印刷できること。
|  |  |  | 4 | 業務日誌のフォーマットは、複数種類を使い分けることが可能なこと。
|  |  | 9 | RISオーダ登録機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | RIS発行のオーダの登録ができること。またHISが部門発生オーダとして取得できる場合、HISへのオーダ情報の送信ができること。
|  |  |  | 2 | 患者情報はRIS内に登録されている患者情報を患者IDをキーに検索し、撮影履歴のある患者の場合、手入力を防げること。
|  |  |  | 3 | 依頼情報として検査種別、検査室、検査機器、依頼科、依頼医、病棟の情報をプルダウンから選択し登録できること。
|  |  |  | 4 | 臨床診断、依頼目的の入力ができること。
|  |  |  | 5 | 検査内容は部位分類を選択すると、それに伴う部位、左右、方向、方法などが部位に紐づき限定された項目が表示され、選択・登録ができること。
|  |  |  | 6 | オーダ受付機能を有し、オーダ登録および受付を同時にできること。
|  |  |  | 7 | 障害情報、患者コメント、禁忌情報、アレルギー情報などの患者詳細情報の登録ができること。
|  |  | 10 | RI薬品管理機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | RI薬品管理として、発注管理、受け入れ管理、保管管理、廃棄管理を行い、法定帳簿および管理台帳の作成を容易に行えること。
|  |  |  | 2 | RI検査で実施する薬品の状態を管理し、RI薬品の状態が一覧で表示できる機能を有すこと。
|  |  |  | 3 | RI検査予約を基に使用予定の放射性医薬品および標識キットの発注リストを作成できること。使用予定の放射線医薬品は、専用のマスタで、検査情報と紐付が出来ること。また、曜日指定、体重値、年齢による、使用予定のメーカー毎の薬品の振り分けが可能であり、1患者で複数の検査薬を使用する場合の発注にも、対応が可能であること。
|  |  |  | 4 | RI薬品管理では、発注予定の薬品を管理し、RI薬品が入荷されたときはその入荷処理を行えること。
|  |  |  | 5 | 締め切り時間前のRI予約をキャンセルされた場合は発注リストを再作成可能なこと。その場合はキャンセルされたことを明示可能なこと。
|  |  |  | 6 | RI薬品管理では、薬品メーカー、各薬品をマスタ管理可能なこと。発注する段階で、検定日、検定量、発注数、メーカーなどの一覧を作成できること。また、それぞれの情報を帳票出力するため、専用の帳票を有すること。
|  |  |  | 7 | 受け入れ処理は、RI薬品受け入れ処理および、標識キット受け入れ処理が行えること。
|  |  |  | 8 | 受け入れしたRI薬品は、製品ごとの固有番号で管理できること。
|  |  |  | 9 | 保管処理は、RI薬品保管、標識キット保管の確認ができ、さらにそれぞれの放射能量、状態が一覧で確認できる機能を有すこと。
|  |  |  | 10 | RI薬品の放射能量を管理し、検査で使用された後も放射能量を半減期から自動的に計算し、廃棄する際に放射能量が設定した規定値以下になっていることを確認できること。
|  |  |  | 11 | カウの受け入れ、ミルキング時の日時と実際の放射能量や、テクネバイアルの分注およびキットによる標識時の詳細記録（常温時間、撹拌の時間等）が管理できること。また、それぞれの情報を帳票出力するため、それぞれ専用の帳票（カウ用、テクネバイアル用、キット用）を有すること。
|  |  |  | 12 | 廃棄処理は、可燃、不燃、難燃、廃液に区分された廃棄物の放射能の表示と廃棄管理が可能なこと。
|  |  |  | 13 | 封缶したドラム缶の保管廃棄処理管理が行えること。
|  |  |  | 14 | 特定の核種（131ヨウ素、ストロンチウム、インジウム）を使用した場合に必要となる、患者の退出記録の帳票を、一覧形式または患者毎の単票形式で、出力することが可能であること。
|  |  |  | 15 | 核医学検査オーダが存在しない日付での薬品の受け入れ、カウのミルキング、貯蔵状況の管理、機器の校正に使用した、薬品を管理することが可能であること。治験などの対応も、可能なこと。
|  |  |  | 16 | 薬品の筒や蓋部分に貼り付けられたシール上のバーコード（QR)を読取りし、受け入れ時の薬品の選択や、検定日時、投与量の決定、製造番号を、自動的に決定する機構を有すること。
|  |  |  | 17 | RISオーダーの内容より、予定される検査内容、患者のプロファイル（体重、体の大きさ等）を検査の行われる曜日を鑑みて、発注するべき薬品が自動的に選出・表示され、発注薬品リスト情報の作成に利用が可能なこと。
|  |  |  | 18 | 排気管理記録簿を作成・印刷をできること。
|  |  |  | 19 | キットの調整記録を、ガイドラインに準拠したチェックシートの体裁で、作成・印刷が可能なこと。
|  |  |  | 20 | 入庫登録した薬品について、1か月分の購入品の記録として、日別に、薬品毎の本数およびその月内の合計がわかる帳票を印刷が可能なこと。
|  |  |  | 21 | 本システムで登録済みのデータ（検査内容、薬品情報、患者情報、放射線量）を、表計算ソフトで取り扱いが可能な形式で出力し、アイソトープ協会などからのアンケートの回答時などに、統計データとして利用が可能なこと。
|  |  | 12 | 医療機器管理機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 機器管理機能は、Internet Expolerで動作することとし、院内のネットワーク接続された任意の端末等で動作すること。
|  |  |  | 2 | JIRAガイドラインの「始業・終業点検シート」に対応した検査機器始業・終業点検管理機能を有すること。
|  |  |  | 3 | JIRAガイドラインの「始業・終業点検シート」で定められた点検項目以外にも、病院独自の点検項目を、削除・追加および既存項目の点検内容の変更ができるよう、ユーザの利用を想定した管理画面（点検項目マスタ）が用意されていること。
|  |  |  | 4 | 予め定めた点検項目をチェック・入力する画面を有すること。
|  |  |  | 5 | 月別始業・終業点検記録簿を表示する機能を有すること。点検簿には、始業点検結果、終業点検結果、点検者、コメントなどを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 月別始業・終業点検記録簿を印刷する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 検査機器のメーカ点検、修理、リプレース、その他の作業記録を管理する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 作業記録には、検査室、機器名称、資産番号、メーカ、メーカ担当者、連絡先、購入日、作業開始、終了時間、作業内容、作業結果、費用を登録、管理できること。
|  |  |  | 9 | 作業記録には、メーカから受領した書類をイメージスキャナ等で電子化したファイルを添付できること。
|  |  |  | 10 | 作業記録に添付できるファイルは、txt、png、jpeg、jpg、doc、docx、xls、xlsx形式に対応できること。
|  |  |  | 11 | 始業・終業点検が未完了の時は、放射線診断部門情報システムの画面上で、その旨が表示され、操作者に未完了の点検登録の実施を促すことが可能なこと。
|  |  | 13 | マスタデータメンテナンス機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | マスタデータメンテナンス専用画面を有すること。
|  |  |  | 2 | どのRIS端末においてもマスタデータのメンテナンスができること。
|  |  |  | 3 | マスタデータを登録・修正できる権限制御機能を有していること。
|  |  |  | 4 | 全てのマスタデータをマスターメンテナンス画面にて権限を持ったユーザが登録・修正できること。
|  |  |  | 5 | マスタメンテナンスの権限は、管理者レベルと、一般利用者レベルで、２段階の設定が可能なこと。
|  |  |  | 6 | 院内で使用する造影剤が変更になった場合に、実施情報としてプリセットマスタに登録されている当該造影剤について、個別に修正をせずに、一括で、新たな別の造影剤に登録変更が可能なこと。
|  |  | 14 | 技師配置機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 院内の検査室に対し、日指定で午前、午後に検査担当者を配置・表示することができること。
|  |  |  | 2 | 技師配置表示は、日付指定の全検査室配置表示、検査室毎表示、技師毎表示ができること。
|  |  |  | 3 | 検査室に配置した検査担当者に、役務等の意味を示すマークを1個、貼付できること。
|  |  |  | 4 | 放射線科内の連絡事項を登録・表示できること。
|  |  |  | 5 | 配置可能な検査室を登録・管理できること。
|  |  |  | 6 | 配置可能な検査担当者を登録・管理できること。
|  |  |  | 7 | 検査担当者をグループ分けし、グループ選択により検査技師配置を容易に行える機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 使用可能なマークを登録・管理できること。
|  |  |  | 9 | 登録した技師配置を、指定日付にコピーできること。
|  |  | 15 | 放射線診断部門情報システムデータ移行については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本院既存放射線診断部門情報システムで管理しているマスターデータを含む過去の検査実績データを移行すること。またその費用を含むこと。
|  |  |  | 2 | 移行に関しては、移行手順（通信プロトコル、移行データ項目・種別）、移行期間、移行後のデータ表示手順（表示項目・種別など）、相手側対応手順を別紙として提示し移行を明確にすること。なお、システム稼動までにデータ移行を終了し、動作証明のこと。
|  |  |  | 3 | データ移行後に機器を撤去する場合には、いかなる方法によってもデータを復元することが不可能な状態にすること。
|  |  |  | 4 | 守秘義務を遵守すること。
| 6 | 被ばく線量管理システム（平成31年3月12日に通知された医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等についてに準じ、CT、Angio、核医学検査の被ばく線量管理がおこなえること。）詳細は以下の機能要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 線量情報取得機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像情報サーバシステム（以下PACSという）と連携し、照射線量情報（Radiation Dose Structure Report: RDSR）を取得・管理できること。
|  |  |  | 2 | 画像データのTag情報に含まれるCTDI（Computed tomography dose index）やDLP（Dose Length Product）などの線量情報を抽出し、照射線量情報として管理ができること。
|  |  |  | 3 | 撮影装置の性能により照射線量情報のデジタル出力ができない場合、放射線診断部門情報システム（以下RISという）の検査業務機能にて手入力で登録された線量情報の取得・管理ができること。
|  |  |  | 4 | 撮影装置がDICOM MPPSで照射線量情報を出力できる場合、RISと連携し、照射情報の取得・管理ができること。
|  |  |  | 5 | 検査実施時にRISで選択しHISオーダマスタ情報とは異なる被ばく線量管理用プロトコル情報を取得し撮影内容に即した線量管理ができること。
|  |  | 2 | RIS連携機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | RISより、オーダ情報、撮影実施情報を取得できること。
|  |  |  | 2 | 核医学検査に関しては、検査実施時に登録された実投与量をRIS若しくはRI薬品管理機能から取得し、本システムで手入力することなく実投与量による線量管理ができること。
|  |  |  | 3 | RISのユーザ管理と連携し、ログインユーザ、権限などの管理を統合できること。
|  |  | 3 | 患者単位表示機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者毎に、各撮影単位のDLP、CTDIVol等の一覧表示を行うことができること。
|  |  |  | 2 | 一覧に表示する表示項目、項目名称、並び順の変更がユーザでできること。変更に際し専用の画面を有していること。
|  |  |  | 3 | 指定項目表示、全項目表示の切り替えボタンを有し、ボタンの切り替えで予め選択した指定項目のみの表示ができること。
|  |  |  | 4 | 検索結果情報をクリックすることにより、選択された撮影毎のシリーズ毎にそのDLP、CTDIvolなどの詳細情報の表示ができること。
|  |  |  | 5 | ボタン押下により該当検査毎の線量レポートの表示ができること。
|  |  | 4 | 検査プロトコル単位表示機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 期間、モダリティ、検査室、プロトコルや患者プロファイル情報（年齢、身長、体重、BMI）、集計対象項目（DLP_TOTAL、CTDIvolなど）、集計対象ソース（RDSR、IMAGE取得、RIS取得）を検索条件として有し、プロトコル単位で検索結果を一覧表示できること。
|  |  |  | 2 | 検索結果一覧に表示する表示項目、項目名称、並び順の変更がユーザでできること。変更に際し専用の画面を有していること。
|  |  |  | 3 | 検索結果をCSV形式ファイルに出力でき、病院毎に出力結果の修正ができること。
|  |  | 5 | グラフ表示機能（棒グラフ表示）については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査プロトコル単位表示で検索した結果から棒グラフ（横軸：検査日、縦軸：線量）による線量表示ができること。
|  |  |  | 2 | グラフ表示のデータとDRLs2020（CTDIvol、DLPなど）の情報を比較し、参考値を閾値として線引きできること。また参考値レベルを超えている検査の割合表示ができること。
|  |  |  | 3 | 参考値を超える検査に関しては、基準値オーバーリストとして表示でき、確認チェックやコメントの登録ができること。
|  |  |  | 4 | グラフに表示されている照射情報にマウスオーバーすることにより、該当検査の患者プロファイル情報をRISから取得し、バルーン表示できること。なお、画像表示はWeb形式での表示にも対応でき、患者ID、受付番号、検査日、検査種別などの情報を引数として渡せること。
|  |  |  | 5 | 照射線量の表示範囲の指定が線量及び期間で指定できること。
|  |  | 6 | グラフ表示機能（箱ひげ図・度数分布）については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査プロトコル単位表示で検索した結果から箱ひげ図・度数分布による線量表示ができること。
|  |  |  | 2 | プロトコル毎の最大値、75%値、中央値・平均値、最小値のデータ表示ができること。
|  |  |  | 3 | プロトコル毎のDRL75％値の比較表示ができること。
|  |  |  | 4 | 参考値を超える検査に関しては、基準値オーバーリストとして表示でき、確認チェックやコメントの登録ができること。
|  |  |  | 5 | 照射線量の表示範囲の指定が線量及び期間で指定できること。
|  |  | 7 | グラフ表示機能（散布図）については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査プロトコル単位表示で検索した結果から散布図（横軸：体重、縦軸：線量）による線量表示ができること。
|  |  |  | 2 | 検査装置が複数台数ある場合、装置毎に色替え表示をおこない、装置毎の情報表示ができること。
|  |  |  | 3 | 散布図の●表示の押下で対象の線量情報のリスト表示ができること。
|  |  | 8 | マスタデータメンテナンス機能については以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | マスタデータメンテナンス専用画面を有し、キーワード、線量項目定義、線量基準値登録、シーケンス登録、撮影プロトコル登録の各メンテナンスができること。
|  |  |  | 2 | どのRIS端末においてもマスタデータのメンテナンスができること。
|  |  |  | 3 | マスタデータを登録・修正できる権限制御機能を有していること。
|  |  |  | 4 | 全てのマスタデータをマスターメンテナンス画面にて権限を持ったユーザが登録・修正できること。
| 7 | 画像取り込み・ディスクパブリッシャー
|  | 1 | 画像取り込み・ディスクパブリッシャー
|  |  | 1 | 画像読込みは以下の機能を有すること。
|  |  |  | 1 | CDまたはDVDに格納されているDICOMファイルは専用画面から読込みを行う機能を有すること。
|  |  |  | 2 | CDまたはDVDに格納されているTIFF、JPEG、JPEG2000、ROWデータを自動でDICOM変換する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 画像は、DICOM DIRの有無にかかわらず読込みができる機能を有すること。
|  |  |  | 4 | PDI形式メディアからの画像読込みは、画像を読込み中でも属性編集ができる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 読込んだ画像は画像サーバーに転送する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 読込んだ画像を確認するためのビューワ機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 画像サーバーへの再送信機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 画像サーバーへの再送信機能を複数有し、ユーザーが簡単に選択できる機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 予め設定した1検査あたりの容量、画像枚数についてアラートにて知らせる機能を有すること。
|  |  |  | 10 | アラートで知らせる1検査あたりの容量、枚数はユーザーで簡単に設定する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 二重取込みを防止する機能有すること。
|  |  |  | 12 | 二重取込みを防止する機能は画像サーバーと連携できる機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 読込んだ画像のシリーズ及び検査を分割または結合をビューワで行える機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 画像がDICOM規約に準拠しているかチェックする機能を有すること。
|  |  |  | 15 | プライベートタグとグループレングスを自動で削除して再送信する機能を有すること。
|  |  |  | 16 | サムネイルのサイズを変更できる機能を有すること。
|  |  | 2 | 画像書出しは以下の機能を有すること。
|  |  |  | 1 | 設定により目的を選択する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 匿名化メディアを作成する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 暗号化してメディア作成する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 作成失敗メディアを識別する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 書出す容量により、CDまたはDVDを自動で選択する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 書込み画像は、画像単位及びシリーズ単位で2枚目メディアへの書込み指示ができる機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 目的によりラベルデザインを変更する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | ラベルデザインは、ユーザーが簡単に設定するための機能を有すること。
|  |  |  | 9 | ラベルには、患者氏名、患者ID、性別、年齢、検査日、モダリティ、画像枚数を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | ラベルは複数種類の設定ができる機能を有すること。
|  |  | 3 | パブリッシャー本体は以下の機能を有すること。
|  |  |  | 1 | パブリッシャーは2トレイ以上を装填できる機能を有すること。
|  |  |  | 2 | パブリッシャーは予備メディアを100枚保有する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | パブリッシャーは、インクジェット方式で6色でメディア作成する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | パブリッシャーは、ネットワークで接続できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | パブリッシャー本体のCDドライブをユーザーで交換できること。
|  |  |  | 6 | 交換用インクは販売元より直接購入できること。
|  |  |  | 7 | メディアの種類は指定されないこと。
|  |  |  | 8 | パブリッシャーを制御するための端末を有すること。
|  |  |  | 9 | 制御端末は内蔵マルチドライブを有し、パブリッシャー本体故障時にバックアップとしての切り替えをユーザーで簡単に行える機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 制御端末のCPUはIntel Xeon E1225v5プロセッサー以上を有すること。
|  |  |  | 11 | 制御端末は、8GB以上の記憶容量を有すること。
|  |  |  | 12 | 制御端末は、SSD250GB以上の容量を有すること。
|  |  |  | 13 | 院内の他端末からIEを利用してメディア作成指示ができること。
|  |  |  | 14 | ラベル作成を行った際、メディアラベルにはユニークなIDが印刷され、識別ができる機能を有すること。
|  |  |  | 15 | メディア作成時に、受渡伝票を出力する機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 受渡伝票には、メディアに書込む患者氏名のほか、検査日、モダリティ等の検査情報を印字する機能を有すること。
|  |  |  | 17 | 院内の他端末からIEを利用してメディア作成指示ができること。
|  |  |  | 18 | ラベル作成を行った際、メディアラベルにはユニークなIDが印刷され、識別ができる機能を有すること。
|  |  |  | 19 | メディア作成時に、受渡伝票を出力する機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 受渡伝票には、メディアに書込む患者氏名のほか、検査日、モダリティ等の検査情報を印字する機能を有すること。
|  |  | 4 | フィルム読込みは以下の機能を有すること。
|  |  |  | 1 | フィルムデジタイザーを1台要すること。
|  |  |  | 2 | レーザーにより読取る機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 読取りは、50μm～2000μmの間を1μm単位で設定する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 読取り濃度は、4.3ODまで設定する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | フィルムサイズを自動で判別する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 半切フィルム1枚を6秒以内で読込みできる機能を有すること。ただし200μm設定時とする。
|  |  |  | 7 | サイズの違うフィルムを連続してスキャン出来る機能を有すること。
|  |  |  | 8 | デジタイザーを制御する端末を有すること。
|  |  |  | 9 | 制御端末のCPUはIntel Xeon E1225v5プロセッサー以上を有すること。
|  |  |  | 10 | 制御端末は、8GB以上の記憶容量を有すること。
|  |  |  | 11 | 制御端末は、SSD250GB以上の容量を有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外の要件に関しては以下の要件をみたすこと。
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後納入年度の次の年度末までは、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  | 3 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
|  | 1 | 保守管理・教育
|  |  | 1 | 放射線PACS・画像配信システム・読影システム
|  |  |  | 1 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内に行えること。
|  |  |  | 2 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 3 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 4 | 保証期間を含めた保守契約締結期間中は、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。また毎月、リモートなどでのオンライン点検を行い、サーバ状況の確認及び検査数などの報告書を提出すること。
|  |  |  | 5 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること。
|  |  |  | 6 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 7 | 当院の使用者に対して、操作説明等の教育訓練を行うこと。
|  |  |  | 8 | 機器についての取扱説明書を提供すること。
|  |  |  | 9 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 10 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 11 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
|  |  |  | 12 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 2 | 統合管理システム
|  |  |  | 1 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと。
|  |  |  | 2 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 3 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 4 | 保証期間を含めた保守契約締結期間中は、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。また毎月、リモートなどでのオンライン点検を行い、サーバ状況の確認及び検査数などの報告書を提出すること。
|  |  |  | 5 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること。
|  |  |  | 6 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 7 | 当院の使用者に対して、操作説明等の教育訓練を行うこと。
|  |  |  | 8 | 機器についての取扱説明書を提供すること。
|  |  |  | 9 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 10 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 11 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
|  |  |  | 12 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 3 | 放射線レポート
|  |  |  | 1 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 2 | 平日（月～金曜日、祭日を除く）9:00～17:00の受付・対応が可能であること。
|  |  |  | 3 | リモートアクセスによる障害復旧支援体制を用意すること。
|  |  |  | 4 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること。
|  |  |  | 5 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 6 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 7 | システム稼働後の保守範囲として、3か月に1回の頻度で保守定例会を実施すること。
|  |  |  | 8 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 9 | システムの稼動は、本院の確認及び許可により行うこと。
|  |  |  | 10 | 放射線レポートの操作及びシステム管理についての教育を実施すること。教育方法については、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 11 | システムの性格上、特定のモダリティに依存しないオープンベンダーであることとし、病院情報システム・モダリティの接続に関し中立な立場で対応できること。
|  |  |  | 12 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 13 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  |  |  | 14 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 15 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 16 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 17 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
|  |  |  | 18 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 4 | 放射線部門システム
|  |  |  | 1 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 2 | 平日（月～金曜日、祭日を除く）9:00～17:00の受付・対応が可能であること。
|  |  |  | 3 | リモートアクセスによる障害復旧支援体制を用意すること。
|  |  |  | 4 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること。
|  |  |  | 5 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 6 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 7 | システム稼働後の保守範囲として、3か月に1回の頻度で保守定例会を実施すること。
|  |  |  | 8 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 9 | システムの稼動は、本院の確認及び許可により行うこと。
|  |  |  | 10 | 放射線診断部門情報システム（RIS）の操作及びシステム管理についての教育を実施すること。教育方法については、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 11 | システムの性格上、特定のモダリティに依存しないオープンベンダーであることとし、病院情報システム・モダリティの接続に関し中立な立場で対応できること。
|  |  |  | 12 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 13 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  |  |  | 14 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 15 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 16 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 17 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
|  |  |  | 18 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 5 | 被ばく管理システム
|  |  |  | 1 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 2 | 平日（月～金曜日、祭日を除く）9:00～17:00の受付・対応が可能であること。
|  |  |  | 3 | リモートアクセスによる障害復旧支援体制を用意すること。
|  |  |  | 4 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること。
|  |  |  | 5 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 6 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 7 | システム稼働後の保守範囲として、3か月に1回の頻度で保守定例会を実施すること。
|  |  |  | 8 | 被ばく線量管理システムの開発、運用及び教育を充分に経験したプロジェクトチームを設置し、本院との協議の上、開発業務を行うこと。
|  |  |  | 9 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  |  | 10 | システムの稼動は、本院の確認及び許可により行うこと。
|  |  |  | 12 | システムの性格上、特定のモダリティに依存しないオープンベンダーであることとし、病院情報システム・モダリティの接続に関し中立な立場で対応できること。
|  |  |  | 13 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 14 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  |  |  | 15 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 16 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 17 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 18 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。
|  |  |  | 19 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 6 | 画像取り込み・ディスクパブリッシャー
|  |  |  | 1 | 平日（月～金曜日、祭日を除く）9:00～17:00の受付・対応が可能であること。
|  |  |  | 2 | 保証期間は検収後1年間とすること。
|  |  |  | 3 | 設置・引き渡し１年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。
|  |  |  | 4 | システムの稼動は、本院の確認及び許可により行うこと。
|  |  |  | 5 | システムの性格上、特定のモダリティに依存しないオープンベンダーであることとし、病院情報システム・モダリティの接続に関し中立な立場で対応できること。
|  |  |  | 6 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  |  | 7 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  |  |  | 8 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  |  |  | 9 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行うこと。
|  |  |  | 10 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  |  |  | 11 | 保守期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること。