## 最終版
調達物品の構成概要 |  |  | 陽電子断層撮影（以下PETと言う。）・コンピュータ断層撮影（以下CTと言う。）複合装置はPET装置部、CT装置部、操作・処理コンソール部、検査用寝台、校正用線源、画像観察用ワークステーション、読影環境、PACS、周辺機器及び付属品、性能・機能以外に関する要件、工事に関する要件から構成され、以下の要件を満たすこと。
1 | （性能・機能に関する要件）
| 1 | PET-CT装置は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | PET装置部に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ガントリおよび寝台は、PET部とCT部が内蔵された一体型であり床固定式であること。
|  |  | 2 | 光電子増倍装置は半導体を使用していること。
|  |  | 3 | 検出器の冷却システムは水冷であること。
|  |  | 4 | ヘッドレスト１式、およびアームレストを２式有すること。アームレストは寝台の曲線形状にあったものであり、挙上を保持できるようベルトで腕を固定可能な構造であること。
|  |  | 5 | ガントリーに緊急停止ボタンを備えること。
|  |  | 6 | ガントリーにポジショニング用位置決めレーザー式投光器を有すること。
|  |  | 7 | ガントリ前面に寝台を制御する操作パネルを有すること。
|  |  | 8 | ボア径は70cmΦ以上であること。もしくは、別途治療計画用CTで撮影したCT画像と非剛体レジストレーションに対応するソフトウェア（東陽テクニカ社と同等品）を設置し、位置ズレ対策機能を有すること。
|  |  | 9 | 感度を高めるためPET検出器リング径は770mm以下であること。もしくはTOFの時間分解能が214psec以下であること。
|  |  | 10 | 断面方向の有効視野（AFOV）は、670mm以上であること。また、正確な吸収補正のため、CTも同様に700㎜以上であること。
|  |  | 11 | 体軸方向視野が16cm以上であること。
|  |  | 12 | 一回のスキャンでPET-CT撮影として、最大180cm以上の撮影が可能であること。
|  |  | 13 | Step&Shootの3D収集時においておいて、100cm以上の撮影範囲を10ベッド以下で撮影が可能であること。
|  |  | 14 | 点広がり関数を含んだ3次元逐次近似画像再構成を使用して、視野中心から辺縁までの分解能を高めることができること。
|  |  | 15 | NEMA NU2 2012に基づく断面内空間分解能FWHM＠1cm（OSEM画像再構成）は、4.8mm以下であること。
|  |  | 16 | NEMA NU2 2012に基づく断面内空間分解能FWHM＠10cm（OSEM画像再構成）は、5.3mm以下であること。
|  |  | 17 | NEMA NU2 2012に基づく体軸方向空間分解能FWHM＠1cm（OSEM画像再構成）は、5.3mm以下であること。
|  |  | 18 | NEMA NU2 2012に基づく体軸方向空間分解能FWHM＠10cm（OSEM画像再構成）は、6.4mm以下であること。
|  |  | 19 | 検出器はリング状に全周に配置されていること。
|  |  | 20 | Time-of-Flight（TOF） 機能を有し、TOF時間分解能が385psec以下であること。
|  |  | 21 | 検出器のクリスタルの材質はTOFに適した発光減衰時間の短い、LSO、LBS、LYSOのいずれかであること。
|  |  | 22 | 検出器シンチレータ素子の蛍光減衰時間が40nsec以下であること。
|  |  | 23 | 同時計数タイムウインドウ幅は5.25nsec以下であること。
|  |  | 24 | 検出器クリスタルサイズ（横×縦）は、4.0×5.5mm以下で、厚みが19mm以上であること。
|  |  | 25 | クリスタル数は計23000個以上であること。
|  |  | 26 | シンチレーション光の検出器はSiPM（光半導体素子）で、1600個以上であること。
|  |  | 27 | 一度にPET撮影する横断面数は、36スライス以上であること。
|  |  | 28 | 3Dデータ収集時におけるシステム感度は、NEMA規格で5.4cps/kBq以上であること。
|  |  | 29 | NEMA NU2 2012 に基づく散乱フラクションは、Peak NECR時に41％以下であること。
|  |  | 30 | 128×128および256×256を含む3種類以上の画像マトリクスで出力する機能を有すること。
|  |  | 31 | 全身検査において最小スライス厚は2.8 mm以下であること。
|  |  | 32 | ダイナミックモード、呼吸同期によるデータ収集、画像再構成機能を有すること。
|  |  | 33 | 全身撮影時に１ベッド当たりの収集時間並びにオーバーラップを任意に設定できること。または、速度可変機能を持たせた寝台連続移動収集が行えること。
|  |  | 34 | Step&Shoot方式または寝台連続移動方式で、ベッドポジション毎に撮像時間の変更が可能であること。
|  |  | 35 | OSEMおよびTOF-OSEMの画像再構成機能を有すること。
|  |  | 36 | 3種類以上のPET再構成条件を保存する機能を有すること。
|  |  | 37 | TOF-OSEM画像再構成は70秒/ベッド以内で可能であること。
|  |  | 38 | 全身をリストモード収集ができること。
|  |  | 39 | 全身撮影時に任意の撮影範囲を選択し呼吸同期撮影を組み込めること。
|  |  | 40 | 撮影時間の延長がないデバイスレス呼吸同期撮影が可能であること。もしくは同時計数タイムウインドウ幅が4.5ns以下であること。
|  |  | 41 | サイノグラムから呼吸波形を得られること。もしくはNEMA NU2 2012 に基づく散乱フラクションは、Peak NECR時に35％以下であること。
|  |  | 42 | 最大呼気相のみのPET収集データを抽出・加算し、臓器移動の影響を低減する機能を有すること。もしくは時間分割を用いず、呼吸振幅情報のみを用いた呼吸同期機能を有すること。
|  |  | 43 | 呼吸同期をベースとしたフェーズゲーティングによる方法で、最大呼気相のみのPETデータを抽出・加算できること。もしくは収集時間を延長することなく、非同期と同じ統計量の画像を得る機能を有すること。
|  |  | 44 | 投与前後の放射能量と投与時間を入力する機能を有すること。
|  |  | 45 | 心臓撮影用の心電図同期収集システムおよび解析装置を一式有すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 2 | CT装置部に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検出器材質は固体検出器であること。
|  |  | 2 | CT用検出器のチャンネル数は、断面方向（X-Y方向）に実装672ch（実効1460ch）以上であること。
|  |  | 3 | CT用検出器のX線検出部分のZ軸幅は19.2mm以上であること。
|  |  | 4 | X線管装置の陽極蓄積熱容量は、7MHU以上であること。
|  |  | 5 | X線管球の最大陽極冷却率は、1000kHU/分以上であること。
|  |  | 6 | X線管電流は、20mA以下から500mA以上の範囲で10mAステップの値が選択できること。
|  |  | 7 | 低線量で撮影されたCT画像上のアーチファクトを低減する再構成アルゴリズムを備え、それを吸収補正に適応した際にPET画像の定量性を、低線量でないCT吸収補正と同等の定量性を担保できる機能を有すること。
|  |  | 8 | X線管電圧は、80kV、100kV、120kV及び140kVを含む4種類以上が選択できること。
|  |  | 9 | 熱膨張によるX線管球焦点位置を補正するハードウエア機構を実装していること。
|  |  | 10 | データ収集システム（DAS）数は、実装64列以上であること。
|  |  | 11 | ヘリカルスキャン、コンベンショナルスキャンが選択できること。
|  |  | 12 | 最短フルスキャン時間は、0.4秒/回転以下ができること。
|  |  | 13 | ヘリカルピッチファクターは４種類以上設定できること。
|  |  | 14 | CT値測定範囲は、-1000 HU以下から+3000 HU以上が可能であること。
|  |  | 15 | 吸収補正用CTとして、断面内有効視野は700mmΦ以上の撮影が可能であり、その画像表示機能を有すること。
|  |  | 16 | 金属アーチファクトの影響を低減する吸収補正マップ作成機能を有すること。
|  |  | 17 | 最小スライス厚は、0.625mm以下であること。
|  |  | 18 | 被検者の体格に応じてX線量を自動調整する、被ばく低減機能を有すること。
|  |  | 19 | CTの被ばく線量を低減するために、生データ上でアーチファクトを除去し、再構成データ上でノイズを低減する、逐次近似法を応用した画像再構成法を搭載していること。
|  |  | 20 | 診断用CT画像の再構成時間は35枚/秒以上であること。
|  |  | 21 | 画像再構成の前段階生データ領域で逐次近似法によりオリジナル情報を維持しながらノイズのみを削除しノイズを取り除いてから画像再構成を行い、解剖学的構造を失うことなく低ノイズで高いコントラスト画像が得られる再構成法を有すること。また逐次近似法を応用した画像再構成機能は任意に５段階以上の変更が可能であること。
|  |  | 22 | ウィンドミルアーチファクト軽減が可能な画像再構成法を搭載すること。またはZ軸焦点移動方式を搭載すること。
|  |  | 23 | CT画像の金属アーチファクト低減処理ができ、PET吸収補正用のCTとして使用可能であること。
|  |  | 24 | RDSR（Radiation Dose Structure Report）形式で被ばく線量情報を出力する機能を有すること。
|  | 3 | 操作卓、処理コンソール部、画像観察用ワークステーションに関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | コンソール用机および椅子を一式備えること。
|  |  | 2 | 操作コンソールは、解像度1280×1024以上の19インチ×2面以上の液晶カラーモニタを有すること
|  |  | 3 | 主記憶容量は、4GB以上であること。
|  |  | 4 | 磁気ディスク容量は、365GB以上であること。
|  |  | 5 | メニュー、警告、オンラインヘルプにおいて、英語での表示機能を有すること。
|  |  | 6 | PET及びCTの収集データ、画像再構成データの一元管理ができること。
|  |  | 7 | PET及びCTの撮影条件設定が患者毎に設定変更ができる機能を有すること。
|  |  | 8 | PET定量精度に影響を与える各パラメータのチェックを行うことができること。
|  |  | 9 | PET画像、CT画像、重ね合わせ画像に対し任意の横断面、矢状面、冠状断面を同時に表示できる機能を有し、最大値投影（MIP）画像上のクリックと連動して指定部位のPET、CT画像の重ね合わせ表示ができること。
|  |  | 10 | 画像データ収集と画像再構成、吸収補正を同時並行処理できる機能を有すること。各収集ポジションのスキャン終了と同時に吸収補正を含む画像再構成を行い、MIP画像を表示することができること。
|  |  | 11 | PETとCT画像との自動位置合わせ機能を有すること。
|  |  | 12 | マニュアルでPETとCT画像の位置合わせ後、吸収補正を含めたPET画像再構成処理が出来ること。
|  |  | 13 | PET、CT、MRI、SPECTの任意の2画面データに対し、自動位置合わせを行い重ね合わせ表示できること。
|  |  | 14 | CTボリュームレンダリング像にPET画像を重ね合わせ表示する機能を有すること。
|  |  | 15 | PET、CT、MRI、SPECT画像に対してMIP、MPR、サーフェイスレンダリング、ボリュームレンダリングの比較解析ができる3D画像処理機能を有すること。
|  |  | 16 | 重ね合わせ画像に対しMPR処理を行い、任意に設定したスライス厚、スライス間隔、オブリーク角度で、同一のFOV、スライス位置のPET・CT・Fusion画像をDICOMシリーズデータで保存する機能を有すること。
|  |  | 17 | 治療前、治療後のPET、CT画像に対して自動位置合わせを行い並べて表示する機能を有すること。PET画像において、閾値設定された3D-VOIによるPET-SUV解析ができる機能を有すること。
|  |  | 18 | 3種類以上のアルゴリズム（SUVmax、 mean、 peak等）によるSUV計測ができること。
|  |  | 19 | PERCISTに準拠したSUL計測、治療効果判定機能を有すること。
|  |  | 20 | DICOM3.0規格に準拠し、放射線情報システム（RIS）からMWMを介して患者情報や検査情報等の取り込みを実施すること。
|  |  | 21 | DICOM3.0規格に準拠し、PETおよびCT画像を医療情報管理システム（PACS）への転送、およびQuery/Retrieveが可能であること。
|  |  | 22 | PETリストモードデータに対して、任意の時間フレームの画像再構成ができること。
|  |  | 23 | PET、CT検査の撮影条件、再構成条件を設定したプロトコルを保存する機能を有すること。
|  |  | 24 | リストモード収集時に、ダイナミック収集、スタティック収集、呼吸同期収集のデータ処理がプロトコル化できること。
|  |  | 25 | 位置決め画像上でCT画像再構成範囲（体軸方向及び横断面方向）をマウスで設定する機能を有すること。
|  |  | 26 | 検査中に、再構成処理を終えたMIP画像のシネ表示ができる機能を有すること。
|  |  | 27 | 検査中、前の患者データに対し画像再構成処理が可能であること。もしくは優先して再構成を行う順番を変更する機能を有すること。
|  |  | 28 | 重ね合わせ画像に対しMPR処理を行い、任意に設定したスライス厚、スライス間隔、オブリーク角度で、同一のFOV、スライス位置のPET・CT・Fusion画像をDICOMシリーズデータで保存する機能を有すること。
|  |  | 29 | PETとCTの撮影時の位置ズレを補正するソフトウエアを有すること。
|  |  | 30 | 3Dデータから2Dデータ変換を行うことなく再構成が行え、計数損失補正・ノーマライズ補正・ジオメトリー補正・偶発同時計数補正・散乱線補正・吸収補正を、全て逐次近似ループ内アルゴリズムで行う機能を有すること。
|  |  | 31 | TOF（time of flight）画像再構成を逐次近似法で行う機能を有すること。
|  |  | 32 | TOF（time of flight）画像再構成を逐次近似法で行う際に、1ベット当たりの画像再構成時間は90秒以下であること。
|  |  | 33 | PET Rawデータバックアップ用に、2TByte以上の取り外し可能な磁気ディスクドライブ、または専用ストレージサーバを有すること。
|  |  | 34 | DICOM3.0規格に準拠し、放射線情報システム（RIS）からMVMを介して患者情報や検査情報の取り込み、画像再構成されたPETおよびCT画像を当院指定の医療情報管理システム（PACS）への転送およびQuery/Retrieve機能を有し、読影解析用コンソールへの転送が行えること。
|  |  | 35 | 1000BASE-Tのネットワークを有し、DICOM3.0規格に準拠したデータ送受信機能を有すること。
|  |  | 36 | FDGの治療前後の集積を比較するために半自動ROI機能、PERCISTに準拠した表示ができること。
|  |  | 37 | 独立した解析専用ワークステーション端末（１台）とクライアント端末（１台）を備えること。クライアント端末の詳細は担当者と協議の上決めること。
|  |  | 38 | 簡易ビューワ付でDVD-RにDICOMデータ保存が可能であること。
|  |  | 39 | 必要に応じて無停電装置を有すること。
|  |  | 40 | 新旧PET/CT装置でボディファントムの撮像により、新装置のSUVに加え旧装置でのSUV相当値を表示できること。使用する端末（Singo viaと同等）は担当者と協議の上決めること。
|  | 4 | 検査用寝台に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大180 cm以上のPET-CT撮影が可能な寝台であること。
|  |  | 2 | 最大荷重が195 kg以上であること。
|  |  | 3 | 患者寝台はその上面が床面から57cm以下まで下降すること。
|  |  | 4 | 頭部固定ホルダー、膝枕、転倒防止固定マジックテープなどの固定具を有すること。
|  |  | 5 | 腕を挙上した状態を安定して保持できるアームレストを２式有すること。アームレストは腕を拳上した状態の保持をサポート可能なベルト固定を有すること。
|  |  | 6 | 位置精度は、±0.25mm以下であること。
|  |  | 7 | 天板の横幅は40 cm以上であること。
| 2 | 周辺機器および付属品は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 耐火性で遮蔽能力は法令を担保し施錠可能なPET校正線源保管庫を１台有すること。
|  | 2 | 操作室に必要な椅子を一式備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 3 | 患者安静用の電動リクライニングチェアを１台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 4 | 患者管理用デスクトップPC（モニタ：27インチ、CPU：第10世代 i7、メモリ16GB、記憶媒体：HDD2TB相当）を1台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 5 | 患者管理用デスクトップPC（モニタ：24インチ、CPU：第10世代 i7、メモリ8GB、記憶媒体：HDD2TB相当）を1台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 6 | 放射性医薬品注文用ノートPC（モニタ：14インチ、CPU：第10世代 i7、メモリ8GB、記憶媒体： SSD512GB相当）を1台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 7 | 1-2-4、1-2-5、1-2-6で指定した各PCは、Microsoft Office（Word、Excel、Power Point）、ファイルメーカー、ウィルス対策ソフト3年分、ワイヤレスマウスを最新の状態で備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 8 | PET画像の出力ができるカラーレーザープリンタを1台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 9 | 検査室用に空気清浄機を３台備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 10 | PET-CT装置の品質管理用の除湿器を一式備えること。
|  | 11 | 専用防護版が付いたFDG自動投与装置（ユニバーサル技研UG－1000M）を１台付属すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 12 | 心筋負荷のためのエルゴメータ（日本光電STB-3400）を１台付属すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 13 | ワイヤレスナースコール（DXデルカデック親機WCC10：１台、簡易移動機WCM１０：２台、子機WCS10：４台）を用意すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 14 | 待機室用の介助バーを４式用意すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 15 | 待機室において、当院が指定するレイアウトになるように仕切りパーテーションを１式用意すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 16 | 補助具用棚を１式用意すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 17 | 当院既存のNEMA Body Phantomに取り付け可能なたHOT球（4mm、6mm、8mm、37㎜）を有すること。または、指定のHOT球（4mm、6mm、8mm、10mm、13mm、17mm、22mm、28mm、37mm）を有したNEMA Body Phantomを用意すること。
|  | 18 | PET-CTの製品紹介パネルを一式有すること。詳細は担当者と協議の上決めること。
|  | 19 | 既存のPACS、核医学解析ワークステーションにネットワーク接続すること。
|  | 20 | 法令に沿って必要な検査室、操作室、準備室、処置室、待機室、回復室、汚染検査室等、核医学領域の部屋に備える必要がある標識を一式備えること。詳細は担当者と協議の上決めること。
| 3 | 校正用線源に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 校正用密封線源を使用し、上記のPET装置部分の日常管理（検出器の感度補正及び校正）を行う機能を有すること。但し、校正用密封線源については、本院が準備するものとする。
|  | 2 | 校正用密封線源の使用量は、総量で200MBq以下であること。
|  | 3 | 校正用密封線源の交換推奨期間は18ヶ月以上であること。
|  | 4 | 校正用線源は、貯蔵箱に保管できること。
|  | 5 | 密封線源を使用せずPET-CT装置のクリスタル部分を利用してDailyQCを自動的に行う機能を有すること。もしくはDailyQCに用いる線源の推奨交換期間が24か月以上であること。
2 | （性能、機能以外に関する要件）
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 設置場所等に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 搬入に伴う費用は納入業者の負担とすること。
|  |  | 2 | 設置場所については、本院の職員の指示によること。
|  |  | 3 | 設置にあたって部屋の改造などが必要となる場合は、事前に本院と協議を行い手配すること。
|  |  | 4 | 本システムの導入に伴い、文部科学省等の関係省庁への申請に協力すること。
|  |  | 5 | PET-CTシステムの導入にあたり高調波対策は納入業者が行うこと。
|  | 2 | 搬入、移設、据付、配線、配管、調整及び撤去に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品であること。
|  |  | 2 | 移設、撤去及び、PET-CT装置搬入に際しては、事前に病院関係者と打ち合わせを行い、業務および緊急車両の出入りに支障がないよう撤去、搬入ルートの確保を行うこと。
|  |  | 3 | PET-CT装置は、充分な性能が発揮できるよう画像調整等を行うこと。
|  |  | 4 | 移動可能なコロ付き機材等においては機械的にストッパーなどを備えること。
|  |  | 5 | 防音に配慮すること。
|  |  | 6 | 装置の転倒、移動防止のために各装置はアンカーまたは、固定金具等で床面に固定すること。
|  |  | 7 | 本院が指定した納入場所で、本装置を有効に稼働するために装置の据付、配線、配管、調整等を行うこと。
|  |  | 8 | 事前に、使用・運用形態について放射線科関係者と十分な協議を行い確認すること。使用については技術仕様書及び提案仕様だけでなく、放射線科関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  |  | 9 | 本院が用意する一次電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば、事前に本院と協議を行い手配すること。
|  |  | 10 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、放射線科担当者と十分の協議を行って設置すること。
|  |  | 11 | 機器の搬入、据付、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  |  | 12 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 13 | 装置や周辺機器の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  |  | 14 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること(費用を含む）
|  |  | 15 | 必要に応じて、床・壁・天井の張替え及び放射能遮蔽を施工すること。
|  |  | 16 | 必要に応じて、電気、空調設備、水道工事等の建築工事を行うこと。
|  |  | 17 | 旧装置については納入業者が廃棄処分すること。（医療廃棄物を除く）
|  |  | 18 | 旧装置の校正用線源の廃棄は落札業者で行うこと。
|  |  | 19 | PET-CTシステムの導入にあたり必要な線量測定に関する費用は納入業者の負担とすること。
|  | 3 | 瑕疵担保に関しては以下の要件を満たすこと。 |  | 下の保守
|  |  | 1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  |  | 2 | 納入検査確認後1年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で対応すること。
|  |  | 3 | 電話回線もしくは、ブロードバンド回線を使用したオンラインでの保守管理、故障診断ができること。
|  |  | 4 | 自己診断機能を備え、自動的にサービスセンターに情報を伝える機能を有すること。
|  |  | 5 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 4 | 障害時の体制に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | リモートアクセスによる有効な遠隔サービスが可能であること。
|  |  | 2 | 障害発生時において、通常通知後1時間以内に専門技術者が障害復旧に着手できる体制を備えていること。
|  |  | 3 | 本システムにおいて、障害が発生した場合は夜間および休日も含め、電話連絡が確実に取れ修理ができる体制であること。
|  |  | 4 | 障害復旧を迅速に対応するために電話連絡先オペレータは自社であること。
|  |  | 5 | 納入期日より1年間は故障、保守の対応を無償で行うこと。また保証期間中に故障した場合の復旧作業は、夜間及び休日を含め対応できること。
|  | 5 | 教育体制等に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時・場所で行うこと。また、随時対応すること。
|  |  | 2 | 教育訓練用として簡易マニュアルを本院が指定した必要分用意すること。
|  |  | 3 | 操作指導員が遠隔でアクセスし、同じ画面を見ながらオンラインで教育訓練を行うことが出来ること。
|  |  | 4 | 取扱説明に関する教育訓練は、医師及び技師へ指定した日時、場所にて行うこと。また新たに教育訓練が必要な場合は対応できる体制とすること。
|  |  | 5 | 操作方法は指定した従事者に教育訓練すること。
|  |  | 6 | 応答技術仕様書提出時に教育訓練を行う技術者の体制、人員を明記し提出すること。
|  |  | 7 | 新規従事者が入るたびに同様の教育訓練を行うこと。
|  |  | 8 | 機器の校正や特性の測定においても従事者に教育訓練すること。
|  | 6 | 説明書・マニュアル等に関しては以下の要件を以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 装置の操作マニュアルを、日本語版で1部以上提出すること。
|  |  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
|  |  | 3 | 常時運転（スタンバイ機能を含む）の機器については、予備停電に対する電源切断および電源投入の手順書を備えること。
|  |  | 4 | 突然の停電、瞬断、電圧変化等で発生する各事象および、無人時に発生した同様の事象に対する対処法についてのマニュアルを作成し備えること。
|  |  | 5 | 無停電装置においても、停電（予定停電含む）状況に応じた対処方法の手順書を備えること。
4 | （保守点検に関する要件）
| 1 | 365日24時間の故障連絡体制が整備されていること。
| 2 | 年間を通じ24時間の故障連絡体制が整備されていること。
| 3 | 年間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
| 4 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
| 5 | 保守点検の業務内容はフルメンテナンスであること。
| 6 | 定期点検は年4回以上行うこと。
| 7 | 定期点検は平日の場合は業務終了後に行うこと。
| 8 | 保守点検に関する体制を明示すること。
| 9 | 故障等の場合は専門技術者が1時間以内に来院し速やかに対応すること。また早期復旧のために電話回線によるオンラインメンテナンス体制が整っていること。
| 10 | リモートメンテナンスの電話回線は受注者側で行うこと。
| 11 | 調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
| 12 | メンテナンスは施設運営を考慮し安全、安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
| 13 | ハードの改造を伴わないバージョンアップ（アプリケーション等）は、本体及びワークステーション等ともに保守契約を締結している期間中は適宜行うこと。
| 14 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
| 15 | チラーの修理、交換は保守契約項目内に含めること。
| 16 | 1年間分のPETおよびCTの全RAWデータ保存に必要な外付けHDDを保守に含むこと。また、協議の上、1年ごとに全RAWデータ保存に必要なHDD容量を増設する費用を保守費に含むこと。
| 17 | 自動投与装置の保守費用を含むこと。
| 18 | 患者テーブルマット、クッション、患者固定ベルト等の装置に付属する消耗品の交換費用を含むこと。