## 血管撮影装置 仕様書 2021.02.18
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  |  |  |  | 今回調達する血管造影Ｘ線診断装置は、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 （仮称）血管造影室2に設置し、それぞれCアーム保持装置、高電圧発生装置、X線管、平面検出器ユニット、画像表示装置、カテーテルテーブル、デジタル画像処理装置及びコンソール、被ばく低減機構、3Dワークステーション、ネットワーク接続、アプリケーション機能、造影剤自動注入器、その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 全身対応バイプレーンシステムは以下の要件を満たすこと。
|  | １ | Cアーム保持装置に関する要件
|  |  | 1 | 正面用Cアーム保持装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | アームの形状はオフセットのないC型であること。
|  |  |  | 2 | 支持アームの回転範囲RAO/LAOが120°/120°以上であること。
|  |  |  | 3 | RAO／LAO回転速度は可変で最大25°/s以上であること。
|  |  |  | 4 | 患者頭側支持アームの回転範囲CRA/CAUが45°/45°以上であること。
|  |  |  | 5 | CRA／CAU回転速度は可変で最大18°/s以上であること。
|  |  |  | 6 | SIDの操作は電動操作が行なえること。
|  |  |  | 7 | 患者の衝突安全機構を搭載していること。
|  |  |  | 8 | 電源のオン、オフに限らず電動操作を必要としない手動でのパーキング機能を有すること。
|  |  |  | 9 | Cアーム操作およびポジションメモリの操作は検査室および操作室で同じコントローラで行えること。
|  |  | 2 | 側面用Cアーム保持装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 支持アームは天井走行式でアイソセンターへ電動操作が行えること。
|  |  |  | 2 | 支持アームの回転範囲RAO0°/LAO90°範囲以上に設定可能であること。
|  |  |  | 3 | 支持アームの回転範囲CRA/CAUが45°/45°以上であること。
|  |  |  | 4 | 支持アームの回転速度はバイプレーン設定時8°/sec以上であること。
|  |  |  | 5 | SIDの操作は電動操作が行なえること。
|  |  |  | 6 | 患者の衝突安全機構を搭載していること。
|  |  |  | 7 | Cアーム操作およびポジションメモリの操作は検査室および操作室で同じコントローラで行えること。
|  |  |  | 8 | 周辺機器との干渉や清潔野への侵襲を最小限に抑えるよう、側面アームはケーブル露出がない構造を有すること。
|  |  |  | 9 | 電源のオン、オフに限らず電動操作を必要としない手動でのパーキング機能を有すること。
|  |  | 3 | バイプレーン装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 正面アーム・側面アームのアイソセンタを体軸方向に容易に一致させることができること。
|  |  |  | 2 | 正面アーム・側面アームのアイソセンタを体軸方向にオフセットした状態で透視、撮影が可能であること。
|  |  |  | 3 | 正面アーム・側面アームの同期回転速度は可変速で、LAO/RAO方向に最大8°/以上、CRA/CAU方向に最大8°/秒以上であること。
|  |  |  | 4 | アームコントローラーは検査室及び操作室の2か所に設置すること。
|  |  |  | 5 | アームコントローラーは術者の立ち位置に応じて検査用テーブルの左右どちら側にも簡便に付け替え可能であること。
|  |  |  | 6 | アームプログラムとして、アーム角度、SID、ズームサイズ、コリメータ設定、補償フィルタ設定、検査テーブル高の登録が合計50種類以上可能であること。
|  |  |  | 7 | 参照画像に連動し、アーム角度を自動的に設定できること。
|  |  |  | 8 | ワンタッチで正面アーム、側面アームの同期回転が可能であること。
|  |  |  | 9 | 正面アームおよび側面アームはそれぞれ独立した操作ボタンを有し、切り替えることなく同時に操作できること。
|  | 2 | 高電圧発生装置に関する要件
|  |  | 1 | 高電圧発生装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | インバータ制御方式であること。
|  |  |  | 2 | 最大出力は100ｋｗ以上であること。
|  |  |  | 3 | 最大管電圧125ｋｖ、最大管電流は1,000mA以上であること。
|  | 3 | X線管に関する要件
|  |  | 1 | 正面Ｘ線管装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | X線管冷却方式は油冷方式もしくは水冷油冷併用式であること。
|  |  |  | 2 | 回転軸受け部は耐久性に優れた液体金属ベアリング方式であること。
|  |  |  | 3 | 2焦点以上で、焦点サイズが小焦点で0.5mm以下、大焦点0.8mm以下であること。
|  |  |  | 4 | X線管内にグリットスイッチが搭載されていること。
|  |  |  | 5 | 陽極蓄積熱容量は5000KHU以上であること。
|  |  |  | 6 | 陽極冷却率1500kHU/min以上であること。
|  |  |  | 7 | 被ばく低減フィルタは最大のものが0.9mmCueq以上の厚さであること。
|  |  |  | 8 | 被ばく低減フィルタの挿入方式は被ばく低減を考慮し、固定挿入方式又はシステムが自動認識で自動挿入を行うことも可とする。
|  |  | 2 | 側面Ｘ線管装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | X線管冷却方式は油冷方式もしくは水冷油冷併用式であること。
|  |  |  | 2 | 回転軸受け部は耐久性に優れた液体金属ベアリング方式であること。
|  |  |  | 3 | 焦点サイズは2焦点式のX線管であること。
|  |  |  | 4 | X線管内にグリットスイッチが搭載されていること。
|  |  |  | 5 | 陽極蓄積熱容量は5000KHU以上であること。
|  |  |  | 6 | 陽極冷却率1500kHU/min以上であること。
|  |  |  | 7 | 被ばく低減フィルタは最大のものが0.9mmCueq以上の厚さであること。
|  |  |  | 8 | 被ばく低減フィルタの挿入方式は被ばく低減を考慮し、固定挿入方式又はシステムが自動認識で自動挿入を行うことも可とする。
|  | 4 | 平面検出器ユニット（FPD）に関する要件
|  |  | 1 | 正面用平面検出器ユニット（FPD）に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 最大視野サイズが30cm×30cm以下の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
|  |  |  | 2 | 5種類以上の視野サイズを選択切り替えが可能であること。
|  |  |  | 3 | ピクセルサイズは160㎛×160㎛以下であること。
|  |  |  | 4 | 量子検出効率（DQE）は70%以上であること。
|  |  |  | 5 | 濃度分解能は16bit以上で出力可能であること。
|  |  |  | 6 | マトリクスサイズは1,340×1,340以上であること。
|  |  |  | 7 | 解像度は3.1lp/mm以上であること。
|  |  |  | 8 | 散乱線除去グリッドを装備すること。
|  |  |  | 9 | 間接変換方式であること。
|  |  | 2 | 側面用平面検出器ユニット（FPD）に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 最大視野サイズが30cm×30cm以下の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
|  |  |  | 2 | 5種類以上の視野サイズを選択切り替えが可能であること。
|  |  |  | 3 | ピクセルサイズは160㎛×160㎛以下であること。
|  |  |  | 4 | 量子検出効率（DQE）は70%以上であること。
|  |  |  | 5 | 濃度分解能は16bit以上で出力可能であること。
|  |  |  | 6 | マトリクスサイズは1,340×1,340以上であること。
|  |  |  | 7 | 解像度は3.1lp/mm以上であること。
|  |  |  | 8 | 散乱線除去グリッドを装備すること
|  |  |  | 9 | 間接変換方式であること。
|  | 5 | 画像表示装置(モニター）に関する要件
|  |  | 1 | 検査室側のモニターおよびモニター懸架システム関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査室側のモニターは55インチ以上の大画面モニター1台を有し、8信号以上の同時表示が行え、本装置の画像（ライブ、リファレンス、ロードマップ）および周辺機器の画像を表示できること。バックアップとして、大画面モニターの上部または右側に21インチ以上のモニター2台を有し、本院が指定するモニター信号に対して切り替え表示が行えること。
|  |  |  | 2 | 大画面モニターの画面にはアクリルによる防護板を搭載すること。
|  |  |  | 3 | 大画面モニターの表示は事前にレイアウト登録が可能であること。
|  |  |  | 4 | 大画面モニターの表示は任意の画像を自由に入れ替えが可能なこと。また、画像のリサイズおよび選択した周辺機器の操作が1つのマウスで行えること。もしくは同等機能を有するEizo社製の映像システム（入力数8ch以上の信号配信マネージャー1台以上、16ch以上の入出力信号スイッチャ―1台、画像表示コントローラ2台、4メガピクセル以上かつ42インチ以上の高精細画像表示モニタ2台）を導入すること。
|  |  |  | 5 | 大画面モニターの操作は検査室および操作室に装備されたタッチパネル式コントローラー上にて操作可能であること。
|  |  |  | 6 | 検査室モニターにはECG波形を表示できること。
|  |  |  | 7 | モニター懸架システムは天井走行式であり、長手方向、横手方向に移動可能であること。
|  |  |  | 8 | モニター懸架システムは術者の目線の高さに合わせ上下動ができること。
|  |  |  | 9 | 検査室、操作室にて保持装置の角度、SID、視野サイズ、透視、撮影のパラメータ、X線被爆線量等の表示が可能であること。
|  |  |  | 10 | 大画面モニターはライブおよびリファレンスを含め、最大15種類以上の映像信号を入力・表示可能であること。
|  |  |  | 11 | 大画面モニターの操作は個別の操作卓ではなく、デジタル画像処理装置の操作卓にて表示レイアウト変更が可能であること。
|  |  |  | 12 | モニター懸架システムに連結した術者被ばく低減の天吊り防護板を用意すること。
|  |  |  | 13 | 本体装置で取得した画像及び本院画像サーバもしくは参照用viewerで他モダリティの画像が表示できること。
|  |  | 2 | 操作室側のモニターに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 操作室用画像参照モニターは27インチ以上のLCDモニタを2台以上有し、接続された周辺機器の表示および操作が可能でマルチタスク処理（透視/撮影中の同時並行処理）を行うことができること。もしくは同等のシステムを導入すること。
|  |  |  | 2 | 操作室用画像参照モニターは正面・側面のライブ画像及び正面・側面のリファレンス画像を表示すること。
|  |  |  | 3 | 操作室上部に49インチ以上の液晶モニターを装備し、検査室内の大画面モニターの映像信号をミラー化にして表示すること。
|  |  |  | 4 | 操作室用画像参照モニターの表示解像度は、1,920×1,080以上であること。
|  |  |  | 5 | 操作室用画像参照モニターの最大モニタ輝度は400cd/m2以上であること
|  | 6 | カテーテルテーブルに関する要件
|  |  | 1 | カテーテルテーブルに関し、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | テーブルトップは4方向のフローティング移動が行えること。
|  |  |  | 2 | テーブル耐荷重が250kg以上であること。
|  |  |  | 3 | 緊急時に迅速に心臓マッサージを行えるため、テーブルポジションがどの位置でも心臓マッサージを行えること。もしくは専用のサポート台を用意し、同様の状況で実施できること。
|  |  |  | 4 | 寝台移動量が長手方向120cm以上、横手方向35cm以上であること。
|  |  |  | 5 | テーブル最低高は83cm以下になること。
|  |  |  | 6 | テーブルの支持回転機能を有し、＋90°/－90°以上有すること。
|  |  |  | 7 | 患者の頭から足先まで患者を動かさずに透視・撮影ができること。
|  |  |  | 8 | テーブル取り付けコントローラはテーブル左右方向に取り付け可能であること。
|  |  |  | 9 | アクセサリーレールには、血液トランスデューサー用のシフター台が設置できること。
|  |  |  | 10 | アクセサリーレールには、酸素飽和濃度測定センサーを設置できること。
|  |  |  | 11 | アクセサリーレールには本院導入予定のポリグラフ装置のポッドが設置できること。
|  |  |  | 12 | テーブル後方の裏（下）側に本院導入予定のポリグラフ装置の入力信号ボックスを取り付けること。また、入力信号ボックスに接続されるセンサーケーブルがテーブル前方（先端）まで届かない場合には、各センサーケーブルを延長して使用できるようにすること。
|  |  |  | 13 | 両手を挙上し保持可能で脱着が容易な支持台を設置できること。
|  |  |  | 14 | 右手、左手からカテーテル挿入のための穿刺可能な脱着可能な支持台を用意すること。仕様に関しては本院担当者と協議し導入すること。
|  |  | 2 | ユーザーインターフェースは以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | アームコントローラーをテーブル左右後部の3箇所以上に配置可能なこと。
|  |  |  | 2 | オートポジション選択が可能なこと。
|  |  |  | 3 | 検査室側にて透視モードを3モード以上切り替えが可能であること。
|  |  |  | 4 | 検査室側にて画像解析及び画像処理が可能なこと｡
|  |  |  | 5 | X線曝射用フットスイッチを有すること。
|  | 7 | デジタル画像処理装置及びコンソールに関する要件
|  |  | 1 | デジタル画像処理装置及びコンソールに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 透視はパルス機能を有し、4段階以上の切り替えと標準で、3.75fr/s以下、30fr/s以上が可能なこと。
|  |  |  | 2 | 透視における収集レートは1kマトリクス、30p/s以上の画像が収集できること。
|  |  |  | 3 | 透視画像を記録できること。
|  |  |  | 4 | 連続撮影において1024×1024マトリクス、30fr/s以上の撮影が可能なこと。
|  |  |  | 5 | DSA撮影は1024×1024マトリクス、6fr/s以上の撮影が可能なこと。
|  |  |  | 6 | DSA撮影は撮影中に全自動でピクセルシフトが可能なオ－トピクセルシフト機能を有すること。
|  |  |  | 7 | DSA画像を使用したロードマップ透視機能（シングルプレーン、バイプレーン）があること。
|  |  |  | 8 | ロードマップ透視とライブ透視同時表示機能（シングルプレーン、バイプレーン）があること。
|  |  |  | 9 | 透視画像を本体ハードディスクに取り込み、動画再生、ループ再生が可能であること。
|  |  |  | 10 | ラストイメージホールド上でコリメータの設定がグラフィックで行えること。
|  |  |  | 11 | DICOMに準拠したオフライン記録用メディアとして、DVD-Rに対応できること。
|  |  |  | 12 | DICOMにてバックグランドでサーバーへ転送可能であること。
|  |  |  | 13 | DICOM,MVM,MPPS,Storage,Q/R,Print機能があること。
|  |  |  | 14 | 検査室の操作卓でデジタル画像処理装置の操作が可能であり、タッチパネル方式を採用していること。
|  |  |  | 15 | ステント周辺を強調した静止画像もしくはLive画像のどちらかで作成するステント強調表示機能を、デジタル画像処理装置に搭載すること。
|  |  |  | 16 | 小児用撮影機能として50f/s以上のバイプレーン・デジタルシネ画像収集が可能であること。
|  |  |  | 17 | 小児用撮影機能として、低線量にてバイプレーン・DSA画像収集が可能であること。
|  |  |  | 18 | 輪郭強調処理、コントラスト調整、輝度調整、ズーム機能、白黒反転機能等が容易に行えること。
|  |  |  | 19 | リアルタイムオートピクセルシフト機能、リマスク処理機能が行えること。
|  |  |  | 20 | 画像の表示は16分割以上のマルチ表示が可能なこと。
|  |  |  | 21 | ダイナミックズームが可能なこと。
|  |  |  | 22 | コンソール用机を3台以上準備すること。仕様に関しては、本職員と打合せを行うこと。
|  |  |  | 23 | コンソール用椅子を5脚準備すること。仕様に関しては、本職員と打合せを行うこと。
|  |  | 2 | 画像保管機能は以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 大容量高速ハードディスクを装備し、収集データは直接書き込まれること。
|  |  |  | 2 | 画像データ転送は検査中でもバックグラウンドで行えること。
|  |  |  | 3 | 画像保存枚数は1024×1024マトリクスで正面・側面合計で200000画像以上であること。
|  | 8 | 被ばく低減機構に関する要件
|  |  | 1 | 被ばく低減機構に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 1024マトリクス、10bit以上の解像度で3.75p/s以下のバイプレーン・デジタルパルス透視が可能であり、4段階以上のパルスレート切り替えが可能であること。
|  |  |  | 2 | 患者被ばく低減用の付加フィルタはCu製で3種類以上の厚みを有すること。
|  |  |  | 3 | 付加フィルタは最大0.9mmCu等量以上の有し、透視および撮影にプログラミング挿入可能であること。
|  |  |  | 4 | 透視をせず透視最終画像(LIH)上のグラフィックを使用して、コリメータ・補償フィルタの設定が可能であること。
|  |  |  | 5 | 面積線量数値及び皮膚線量を換算値が操作室、検査室に表示できること。
|  |  |  | 6 | Ｘ線照射方向ごとの仮想皮膚線量積算値をリアルタイムにモニタリングする機能があること。
|  |  |  | 7 | 検査ごとの実施情報及び照射履歴をDICOM SR形式で出力できること。
|  |  |  | 8 | 最終画像上とSID、インチサイズ、テーブルの位置が連動し、透視を出さずに現在の視野がどの位置にあるか把握できる機能を有すること。
|  |  |  | 9 | DICOM RDSRに対応していること。
|  |  |  | 10 | マルチ周波数処理および動態補正技術によって、ノイズ低減を実現した画像処理を有していること。
|  | 9 | 3D画像再構成用ワークステーション（以下、ワークステーション）に関する要件
|  |  | 1 | 3D画像再構成用ワークステーションに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 専用のワークステーションを装備すること。
|  |  |  | 2 | ワークステーション用に19インチ以上のカラー液晶モニターを1面以上用意すること。もしくは、血管撮影装置本体に内蔵できる場合も可とする。
|  |  |  | 3 | 血管撮影装置の画像データをオンラインでかつ自動的にワークステーションに転送する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | ワークステーション操作が検査室・操作室で独立して操作ができること。
|  | 10 | ネットワーク接続に関する要件
|  |  | 1 | ネットワーク接続に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOM規格に準拠し、send,print,worklist,Q/Rに対応していること。
|  |  |  | 2 | データ送受信は透視中、撮影中に支障なくバックグランドでの転送が可能であること。
|  |  |  | 3 | 撮影室内の既存RIS端末（放射線情報システム）から撮影装置、ポリグラフ、必要に応じてその他医療機器とMWM接続すること。
|  |  |  | 4 | 本院の指定する画像サーバーシステムと接続し画像転送、保存、参照が可能であること。
|  |  |  | 5 | 被ばく線量値はDICOM画像として送付できること。
|  |  |  | 6 | 放射線画像管理システムとのDICOM Storage接続を行うこと。またその接続費用を含むこと。
|  |  |  | 7 | 本院既設循環器動画システムから原本扱いの統合データ管理システムへ全ての過去画像データの移行を行うこと。またその移行接続費用を含むこと。
|  |  |  | 8 | 接続仕様等の詳細については、原本扱いの統合データ管理システムメーカーと協議すること。
|  | 11 | アプリケーション機能に関する要件
|  |  | 1 | アプリケーション機能に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 左室機能解析、冠動脈解析、血管解析機能、キャリブレーションソフトウェアを有すること。
|  |  |  | 2 | 回転撮影が行えること。
|  |  |  | 3 | 回転撮影機能による三次元再構成画像機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 200°以上の回転DSA撮影により3Dアンギオグラフィー画像の作成が可能であること。
|  |  |  | 5 | 3D画像とアームの双方向連動が可能であること。
|  |  |  | 6 | 3D画像の観察角度を設定し、正面もしくは側面の角度へ反映可能であること。
|  |  |  | 7 | 3D画像または2方向の透視画像により、CTやMRIなど他モダリティーの3Dデータをレジストレーション可能であること。
|  |  |  | 8 | レジストレーションした他モダリティーの3Dデータと血管撮影装置による3Dデータをフュージョン表示可能であること。
|  |  |  | 9 | 各レンダリング処理（ボリュームレンダリング、サーフェスレンダリング、グラジエントレンダリング）及びMIP、MPR処理が行えること。
|  |  |  | 10 | 3次元血管解析機能、脳動脈瘤解析機能、バーチャルステント機能等のシミュレーションが行えること。
|  |  |  | 11 | ワークステーションは汎用品ではなく血管撮影装置専用型で操作室、検査室ベットサイドで共に操作が行えること。
|  |  |  | 12 | 表示されている三次元再構成画像に対するアーム角度の追従、アーム角度に対しての三次元再構成画像の回転の追従がベットサイドから行えること。
|  |  |  | 13 | 心臓用のコーンビームCT機能を有すること。150度以下の回転範囲で行える低侵襲撮影機能もしくは、ECG同期撮影機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 心臓用コーンビームCT画像、術前、CT、MR画像とフュージョンさせたEPマッピング機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 頭蓋内、体内の血流量を定量化する場合、DSA画像のカラー表示機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 冠動脈撮影画像（動画像）とライブ透視画像をフュージョンさせた冠動脈ロードマップ機能、もしくは、冠動脈CT画像を解析しCTOをサポートできるソフトウェアを有すること。または、同等の機能を有すること。
| 2 | 周辺機器は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 周辺機器に関する要件
|  |  | 1 | 脳血管用造影剤自動注入器（根本杏林堂）を有すること。
|  |  | 2 | 循環器用造影剤自動注入器（アシストジャパン）を有すること。
|  |  | 3 | 頭部固定具（メディカルエキスパート社製）を有すること。
|  |  |  | 1 | 仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 4 | カーボンサポートボードは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | カテーテルテーブルが脳外科仕様の場合、他診療科でも併用使用が可能になるように、カーボンサポートボードを1式準備すること。
|  |  | 5 | 器械台は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 折りたたみ展開台（W700×L1800×H900）2つ折りタイプ、若しくは両サイド折りタイプを準備すること。
|  |  | 6 | 超音波診断装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 既存の血管撮影室で使用中の超音波診断装置CX50と同等もしくはそれ以上の製品であること。
|  |  |  | 2 | 心腔内エコー用アイソレーションモジュールと超音波診断装置と接続が可能であること。
|  |  |  | 3 | 仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  |  | 4 | 既存の超音波診断装置CX50とプローブ互換性を有すること。
|  |  | 7 | 心腔内エコー用アイソレーションモジュールは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 超音波診断装置と接続が可能であること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入するこ。
|  |  | 8 | 救急カートは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本院既存救急カートと同等製品を準備すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること。
|  |  | 9 | 電子カルテカートは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 電子カルテカートを準備すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること。
|  |  | 10 | 酸素吸引スタンドは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 酸素吸引スタンドを準備すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること。
|  |  | 11 | 壁掛吸引器は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 壁掛け吸引器を準備すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること
|  |  | 12 | 酸素流量計は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 酸素流量計を準備すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること
|  |  | 13 | 放射線衝立は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 含鉛アクリル防護衝立で鉛当量0.8mmPb以上で上半面透明型の専用棚付きを２台整備すること。
|  |  | 14 | IVRテーブルは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 脚の高さを5段階に調節可能で軽量設計で寝台の幅に合わせて取り付け可能なテーブルを整備すること。
|  |  |  | 2 | 術者への散乱線防護のためIVRテーブルを遮蔽シートで覆いマジックテープで固定できる機能を有すること。
|  |  | 15 | 可動式サブモニターは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 術者の立ち位置によりフレキシブルに可動可能なサブモニターを準備すること。
|  |  |  | 2 | モニターは24インチ型以上2面で透視用、心電図が表示できるようにすること。
|  |  |  | 3 | 架台を用意しモニターを整備すること。
|  |  | 16 | 天吊りサブモニターは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 検査室内に天吊り用モニター2面（24インチワイド型 透視用、心電図用）を準備し、表示するために天井吊下げタイプのモニターサスペンションを準備すること。
|  |  | 17 | 造影剤加温器を有すること。
|  |  | 18 | インカムシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 既存設置のJVCケンウッド社製のインカムシステム二式（二部屋分）を新規設置先へ移設し、使用可能な状態にすること。
|  |  |  | 2 | 移設に関わる配線・機器設定は全て含み仕様については本院の担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 19 | 移動式カートは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 移動式のカテーテル・デバイスカートを10台用意すること。仕様については本院の担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 20 | 放射線防護衣掛け及びﾈｯｸｶﾞｰﾄﾞ掛けは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 放射線防護衣が12着掛けが可能であること。
|  |  |  | 2 | 放射線防護衣掛けにステンレス製のネックハンガー9枚掛けをつけること。
|  |  |  | 3 | 放射線防護衣掛け及びネックガード掛けを2台用意すること。
|  |  | 21 | 生体情報モニター（フィリップス社製）は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本院の周術期患者情報システムと連携すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上、導入すること。
|  |  | 22 | CFD血流解析支援ソフトウエア（ザイオ ヘモスコープ）を有すること。
|  |  |  | 1 | 本院の各種画像診断装置から画像データを取得し解析できること。
|  |  |  | 2 | 解析結果を本院の指定するサーバと連携すること。
|  |  |  | 3 | 最新バージョンのソフトを有すること。
|  |  |  | 4 | 仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 23 | IVRレポートシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本システムは、カスタマイズ柔軟に対応する為、基本ソフトウエアにFileMakerを使用すること。
|  |  |  | 2 | サーバは物理サーバもしくは本院サーバと連携可能なシステムであること。
|  |  |  | 3 | ユーザをID・パスワードによりログイン管理を行う機能を有すること。
|  |  |  | 4 | HISまたはRISなどの上位システム、または画像サーバから、各検査の患者属性情報、撮影予約情報、撮影依頼情報、撮影実施情報などを取得できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | オーダの依頼情報をレポート記入中に表示することが可能な機能を有すること。
|  |  |  | 6 | オーダ受信をしておらずとも、新規にレポートレコードを作成し、レポートを記入する事が可能であること。
|  |  |  | 7 | レポートの記入状態(読影ステータス)は4段階以上の保存状態で管理する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 検査一覧では各保存状態に応じた色識別表示が可能であること。
|  |  |  | 9 | レポート記入時にレポート記入画面と検査画像を同時に起動する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | レポート記入後にレポート記入画面と同時に検査画像を閉じる機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 循環器レポートでは、CAG、右心カテ、AOG、PCI、EVT、植込みデバイス植込み記録、EPS、ABLそれぞれの手技毎に専用入力画面、配信画面を有していること。
|  |  |  | 12 | 循環器レポートでは、ポリグラフと連携して圧データを取り込み、レポートとして配信可能であること。
|  |  |  | 13 | 植込みデバイス台帳を有すること。この植込みデバイス台帳は遠隔モニタリングシステムと連携し、デバイスメーカーからHL7規格にて出力される数値情報の取込及びPDFを取込み、それを院内でWeb配信できる機能を有すること。
|  |  |  | 14 | レポート端末は本院電子カルテ、既存病院端末にセットアップすること。遠隔取り込み用の端末は別途用意すること。
|  |  |  | 15 | 他施設で導入実績のあるTAVI・TEVAR・EVAR・SHD関連台帳、循環器心臓CT・MRI・RIレポートソフト及び放射線診断科IVRレポートソフト、脳外レポートソフト、その他診療科レポートを有すること。仕様に関しては本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  |  | 16 | 心血管インターベンション治療学会（CVIT）のJ-PCIレジストリーへの転記機能を有し、インターネット可能な端末へコピーする際、複数の症例を１ファイルで出力が可能なこと。 また、NCDへの変更にも対応可能とし本院インターネット可能な端末に設定し入力を簡素化する「Web転記プログラム」を有すること。
|  |  |  | 17 | IVRレポートシステムでは、本院の全ての血管撮影装置と連携してX線透視・撮影線量結果等を取り込み、レポートとして配信可能であること。
|  |  |  | 18 | 看護記録レポートを用意すること。仕様に関しては本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  |  | 19 | web予約管理を用意すること。仕様に関しては担当者と協議の上、導入すること。
|  |  |  | 20 | 所見入力はキーボード入力以外に、過去レポートからの引用、転記が可能であること。
|  |  |  | 21 | キー画像は画像ビューワーからクリップボードを介した画像貼り付けが可能な機能を有すること。
|  |  |  | 22 | キー画像は画像イメージ全体のみでなく、部分選択して貼り付け可能な機能を有すること。
|  |  |  | 23 | キー画像エリアにキー画像枚数の表示が可能な機能を有すること。
|  |  |  | 24 | 貼り付けたキー画像へアノテーションの記入が可能な機能を有すること。この際、提携スタンプの他、フリーハンド書き込みも可能であること。
|  |  |  | 25 | システム稼働後も、稼働後1年以内、及び保守契約の内容によってはそれ以降も、ユーザの要望に応じてカスタマイズ対応を行うこと。
|  |  |  | 26 | 本院既存の循環器データベース（ファイルメーカー及びエクセル）のデータを移行すること。
|  |  |  | 27 | 循環器レポートシステムの導入実績が国内で200施設以上であること。
|  |  |  | 28 | 本院の「めむシステム」心カテ・心エコーのレポートデータを移行すること。
|  |  |  | 29 | 原本扱いの統合データ管理システムへ、データをPDF形式で属性情報をXML形式で送信可能なこと。またその移行費用を含むこと。
|  |  |  | 30 | 物品管理用のバーコードリーダーを4台用意すること。
|  |  |  | 31 | その他詳細な仕様については本院担当者と本院協議の上、導入すること。
|  |  | 24 | 動画管理システムは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 省スペース、低消費電力設計をすること。
|  |  |  | 2 | サーバのプロセッサはインテル社製とし、インテル・インテリジェント・パワー・テクノロジーに対応したXEONを使用すること。
|  |  |  | 3 | OSはMicrosoft Windows 2016 x64サーバの機能相当以上であること。
|  |  |  | 4 | リレーショナルデータベースはMicrosoft SQL 2016相当以上であること。
|  |  |  | 5 | 画像データの一次保存領域として10TBの容量を確保すること。
|  |  |  | 6 | 専用ワークステーションを1式準備すること。
[5 empty] | 1 | OSは、Windows10 x64機能相当以上であること。
[5 empty] | 2 | CPUは、Intel Xeon E3-1225v5 相当以上を利用すること。
[5 empty] | 3 | RAMは、8GB以上を搭載すること。
[5 empty] | 4 | ギガビット LANを利用できること。
[5 empty] | 5 | モニタは19インチ以上のカラーモニタ1台構成とすること。
[5 empty] | 6 | マウス・キーボードなどの付属器を用意すること
|  |  |  | 7 | 画像転送用Viewerを1式準備すること
[5 empty] | 1 | OSは、Windows10 x64機能相当以上であること。
[5 empty] | 2 | CPUは、Intel Xeon E3-1225v5 相当以上を利用すること。
[5 empty] | 3 | RAMは、8GB以上を搭載すること。
[5 empty] | 4 | ギガビット LANを利用できること。
[5 empty] | 5 | モニタは24インチ以上のカラーモニタ1台構成とすること。
[5 empty] | 6 | マウス・キーボードなどの付属器を用意すること
|  |  |  | 8 | 国際的な標準的技術を用い、これに該当するものが無い場合は最も一般的な技術を用いて構築されたシステムであること。特に画像においては、DICOM標準規格に準じた形式で保存されていること。
|  |  |  | 9 | Storage Service Class (SCPおよびSCU)、Query/Retrieve Service Class (SCPおよびSCU)、DICOM SR機能対応(SCP)、DICOM Print機能対応(SCU)に対応可能なこと。
|  |  |  | 10 | 患者名、施設、患者ID、モダリティ、検査日、検査ステータス、照会医、DICOM検査ID、オーダ番号等の検査詳細を表示し確認可能なこと。
|  |  |  | 11 | 検査のコピー、統合、保存、削除、移動が可能なこと。
|  |  |  | 12 | 1fps～60fpsまで動画再生対応が可能なこと。
|  |  |  | 13 | 任意の画像をセカンダリーキャプチャー画像として保存可能なこと。
|  |  |  | 14 | 任意の画像を汎用静止画ファイル（JPEGまたはBMP）として保存可能なこと。
|  |  |  | 15 | 任意の画像を汎用動画ファイル（AVIまたはMPEG）として保存可能なこと。
|  |  |  | 16 | DICOM CD/DVD作成機能を有すること。
|  |  |  | 17 | DICOM CD/DVD取込機能を有すること。
|  |  |  | 18 | 匿名化して保存する機能を有すること。
|  |  |  | 19 | DICOMビューワー同梱作成する機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 心臓超音波画像に対する一般計測（2D、M-モード、ドップラー）ができること。
|  |  |  | 21 | 心臓超音波画像の3Dデータセットから僧帽弁（MV）の解析ができること。
|  |  |  | 22 | 心臓超音波画像の3Dデータを処理して、左心室駆室率（LVEF）、左心室容量（LV Volume）を定量解析できる機能を有すること。
|  |  |  | 23 | 心臓超音波画像の3Dデータを処理して、右心室容量（RV Volume）を定量解析できる機能を有すること。
|  |  |  | 24 | TOMTECの2Dストレイン解析を用い、複数メーカーの超音波解析が可能なこと。
|  |  |  | 25 | 超音波ビューワやサムネイルからプラグインにてTOMTECの解析を実施できること。
|  |  |  | 26 | 画像保管管理サーバはTOMTECの解析したデータを1つのデータベースで運用できること。
|  |  |  | 27 | 既存動画像管理システムに接続されている超音波装置との接続を踏襲すること。
|  |  |  | 28 | 移転前のエクセレラに格納されいる心エコーデータを移行すること。
|  |  |  | 29 | 解析結果を本院の指定するサーバと連携すること。
|  |  |  | 30 | バックアップ用NASを有すること。
|  |  |  | 31 | 日本光電サーバに接続しQR,Pushできること。
|  |  |  | 32 | 電子カルテ上でweb配信できること。
|  |  |  | 33 | サーバ及び解析端末は本院担当者と協議の上、設置すること。
|  |  | 25 | 空間線量の測定機器は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 空気カーマ・周辺線量当量・放射能汚染測定機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と本院協議の上導入すること。
|  |  | 26 | データ管理用PC・プリンターは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | Windowsの最新バージョンを有すること。
|  |  |  | 2 | Microsoft社製ワード・エクセル・パワーポイントを有すること。
|  |  |  | 3 | ウイルス対策ソフトを有すること。
|  |  |  | 4 | 最新バージョンのファイルメーカーを有すること。
|  |  |  | 5 | デスクトップ型またはノート型・付属器を各3台有すること。
|  |  |  | 6 | A3～A4対応なプリンターを2台有すること。
|  |  | 27 | デジタル記録機器を有すること。
|  |  | 28 | ワークステーション用クライアント端末は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 端末を10台用意すること。
|  |  |  | 2 | 仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  |  | 3 | 過去画像、撮影画像をweb配信で参照viewerを用意し検査室内で閲覧、再生できること。
|  |  |  | 4 | ネットワーク型3D画像を検査室内で参照できること。
|  |  | 29 | 本院が指定する既存ネットワークを全て接続すること。
|  |  | 30 | メディカルプリンター(Sony製)を4台有すること。
|  |  | 31 | X線Live配信システムは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 各血管撮影室のLive画像を本院職員が指定する場所に配信できるシステムを整備すること。
|  |  |  | 2 | 正面・側面のライブ画像の切り出し及び仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 32 | 汚物処理室は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 仕様については本院担当者と協議の上、導入すること。
|  |  | 33 | 散乱線測定用水ファントム JIS-Z4915 を用意すること。
|  |  | 34 | 心臓マッサージを行う際に寝台を支える補助具を用意すること。
|  |  | 35 | 手技を行う術者の手元や患者の状態を確認可能で、ズームやフォーカス機能を有した監視カメラ・モニターを用意すること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する要件
| 1 |  | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、本院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 設置にあたって部屋の改修工事などが必要となる場合は、事前に協議を行い手配すること。
|  |  | 3 | 装置の搬入および調整は本院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し本院担当者の指示に従い施行すること。
|  |  | 4 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において担当者と協議のうえ用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に本院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 6 | 搬入据付完了後、性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  |  | 7 | 工事期間中は、十分な間仕切りと養生および換気や清掃を行い、騒音と振動による臨床への悪影響を最大限排除すること。
|  |  | 8 | 機器設置に必要となる付帯工事（建築設備以外）は落札者の責任により行うこと。
|  |  | 9 | 新規血管撮影装置搬入に際しては、事前に病院関係者と打ち合わせを行い、緊急車両等の出入りに支障がないよう撤去、搬入ルートの確保を行うこと。
|  |  | 10 | 機器の設置位置は事前に、仕様・運用形態について関係者と十分なシュミレーションを行い協議による決定に従うこと。
|  |  | 11 | 機器搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  |  | 12 | 設置工事は納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 13 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  |  | 14 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は検査終了後に行うこと。
|  |  | 15 | 許可ならびに認可に必要な手続きの補助を行うこと
| 2 |  | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し本院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 保証期間については、装置納入後１年間とする。
|  |  | 4 | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  |  | 5 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  |  | 6 | 瑕疵担保期間の定期点検は年2回以上行うこと。また点検は土日祝日で行うこと。
|  |  | 7 | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  |  | 8 | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。また早急復旧のために電話回線によるオンラインメンテナンス体制が整っていること。
|  |  | 9 | リモートメンテナンスの電話回線は受注者側で設置及び費用負担を行うこと。
|  |  | 10 | 調達部品は納入後においても稼働にに必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  |  | 11 | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
|  |  | 12 | ハードの改造を伴わないバージョンアップは、瑕疵担保期間は適宜行うこと。
|  |  | 13 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  |  | 14 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は本院担当者と協議の上、行えることとする。
|  |  | 15 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 |  | その他
|  |  | 1 | FPD保証期間終了後までに故障が発生した場合は、故障個所を無償対応すること。
|  |  | 2 | X線管球保証期間終了後までに故障が発生した場合は、故障個所を無償対応すること。
|  |  | 3 | 装置納入時には最新バージョンであること。または装置搬入前に新バージョンになる事がわかっているのであれば新バージョンにて対応すること。
|  |  | 4 | 機器及び装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  |  | 5 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  |  | 6 | 専門知識を有したスタッフが対応可能であること。
|  |  | 7 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、本院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  |  | 8 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、本院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である本院担当者と協議し承認を得ること。また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
|  |  | 9 | 本院に提出するすべての仕様書・教育訓練用簡易マニュアル・各装置の操作マニュアルは、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 |  | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後速やかに行うこと
|  |  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 5 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 |  | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。
|  |  | 3 | 定期点検業務は年2回以上実施するものとする。
|  |  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 5 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 6 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 |  | 経費の負担
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  |  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。