## 技術仕様書詳細版（案）
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達するX線透視撮影装置は、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称） 内視鏡XTV室および泌尿器科XTV室に設置し、X線透視撮影台、 X線高電圧発生装置及びX線制御装置、X線管装置、X線可動絞り、 X線検出器、画像処理装置その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称） 内視鏡XTV室 X線透視撮影装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | X線透視撮影台ついては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視撮影台はオーバーチューブ方式で透視撮影台天板昇降式であること。
|  |  | 2 | 透視撮影台天板は完全固定方式としシームレス（継ぎ目無し）構造であること。
|  |  | 3 | 透視撮影台天板の長さは220cm以上のフルフラットであること。
|  |  | 4 | 透視撮影台天板の幅は76cm以上であること。
|  |  | 5 | 天板マットを有すること。
|  |  | 6 | 透視撮影台天板の許容質量は、全動作時200kg以上、水平静止時300kg以上であること。
|  |  | 7 | 映像系アームは縦・横2方向移動でき、被検者を動かすことなく、手技が行えること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 8 | 透視撮影台の底面全体は金属カバーで覆い、透視撮影台内部のFPD等のパーツと床面の機材が直接接触することが無い構造であること。
|  |  | 9 | 透視撮影台の昇降範囲は、48cm以下～120cm以上で動作できること。
|  |  | 10 | 透視撮影台の起倒動作範囲は立位90°から逆傾位90°以上の範囲であること。
|  |  | 11 | 透視撮影台の起倒動速度は、90°/13s以上であること。
|  |  | 12 | 映像系の縦移動動作範囲は150cm以上であること。
|  |  | 13 | 映像系の横移動動作範囲は22cm以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 14 | 透視撮影範囲は、透視撮影台天板の上端または下端から10cm以下であること。
|  |  | 15 | X線管装置の斜入角度は、頭足方向に各40°以上であること。
|  |  | 16 | 照射中表示が可能なステータスランプを3か所以上装備し、多方向から照射中確認ができること。
|  |  | 17 | 術者の手元を明るく照らすスポットライト機能を有すること。
|  |  | 18 | 透視撮影台の側面パネルにて透視撮影台の昇降動作・水平動作・立位動作、映像系の縦横移動、非常停止の操作ができること。
|  |  | 19 | 視野サイズ選択、斜入操作、X線絞り操作が可能な近接操作卓を有すること。
|  |  | 20 | 検査室内で近接操作卓と別に透視及び撮影が可能なフットスイッチを有すること。
|  |  | 21 | 透視撮影台の立位時・水平時・逆傾時に被検者を監視するため、X線管装置アームに天板全体を表示可能な監視カメラを装備すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 22 | 散乱線防護用カーテン（鉛等量：0.125mPb以上、4面防護式）を有すること。
|  | 2 | X線高電圧発生装置及びX線制御装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は50kW以上であること。
|  |  | 2 | 撮影管電圧は40-150kVの範囲で1kVステップ設定が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影管電流は10-800mAの範囲で39ステップ以上の設定が可能であること。
|  |  | 4 | 撮影条件プログラムは360種類以上が可能であること。
|  |  | 5 | 操作部は液晶タッチパネル方式であること。
|  | 3 | X線管装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 焦点サイズは0.4mm以下、0.7mm以下の2焦点以上を有する高速回転型であること。
|  |  | 2 | 最大入力は小焦点で25kW以上、大焦点で50kW以上であること。
|  |  | 3 | 陽極蓄積熱容量は600kHU以上であること。
|  | 4 | X線可動絞りについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 絞り動作は、上下左右羽根連動方式（上下左右羽根４辺独立動作）であること。
|  |  | 2 | 可動絞り部にはタッチスクリーンを装備し、絞り開閉や照射野ランプの操作やリアルタイム線量の表示ができること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 3 | 可動絞り部には照射野ランプとは別の埋め込み型LEDスポットライトを装備し、アプローチエリアを見やすくすること。または、同等の機能を有すること。
|  | 5 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線検出器は間接変換方式のFPDであること。
|  |  | 2 | 有効視野は最大42×42cm 以上であること。
|  |  | 3 | 視野切換は6段階以上とし、10×10cm以下の高倍率モードを有すること。
|  |  | 4 | マトリクスサイズは最大2840×2840ピクセル以上であること。
|  |  | 5 | システム立ち上げは、120秒以内であること。
|  |  | 6 | オートキャリブレーション機能を有すること。
|  | 6 | 画像処理装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視方式は、被曝低減効果の高い波尾遮断機能付きパルス方式であること。
|  |  | 2 | 透視フレームレートは、30f/s以上の動画性能を有し、5段階以上選択できること。
|  |  | 3 | 透視フレームレートは、1.9f/s以下の低被曝パルスモードを有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 4 | 透視フレームレートの2倍の透視フレームレートで表示するフレーム補間機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 5 | 透視照射線量は、1/2の透視フレームレートを選択する毎に、その他条件を一切変更せずに、1/2の照射線量となること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 6 | 透視モードは、ビニングとノンビニングをモード切替で使用できること。
|  |  | 7 | 透視画像ファイリングは、連続取得モードと単発取得モードを設定変更をせずに併用できること。
|  |  | 8 | 透視画像ファイリングの連続取得モードは、透視フレームレート30f/s以上に対応し、1回の操作で最大1200フレームを取得できること。
|  |  | 9 | 透視画像ファイリングの単発取得モードは、透視を停止すること無く任意タイミングの1フレームやラストイメージ画像を取得できること。
|  |  | 10 | 透視画像に対する高画質化画像処理は、画像処理高速化と画像処理装置CPUへの負荷軽減のため、透視画像処理専用GPUを搭載した高速演算ボードにより実行され、システムの安定化が図られていること。
|  |  | 11 | 透視画像へのノイズ低減として、時間フィルター、空間フィルターを有すること。 更なるノイズ低減として、透視画像の動きを検知し、動きに自動追従しながらノイズ成分の低減を行う、時空間フィルターを有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 12 | 透視画像及び撮影画像に対し、複数の周波数帯域毎に強調処理設定が可能なマルチダイナミックレンジ圧縮処理機能を有すること。
|  |  | 13 | ガイドワイヤ自動検出技術を実装し、ガイドワイヤ以外の背景を任意濃度で減衰処理する機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 14 | 透視画像の残像低減として、30fps以上のフレーム毎において、1024×1024ピクセル以上のピクセル単位の動きを検知する局所的動きマッチング処理機能を有すること。
|  |  | 15 | 撮影画像は1画像毎にγカーブが無段階で自動的に最適化されること。 また、任意のγカーブを検査目的毎に設定できること。
|  |  | 16 | 付加フィルターは3種類以上を電動にて切替できること。
|  |  | 17 | 被ばく低減を考慮し、逐次近似処理機能を有すること。 また、画像処理専用GPUを搭載し、1画像毎の逐次近似処理時間は、0.01秒以内としてスムーズな運用が確保されること。
|  |  | 18 | 分割撮影は縦2分割、横2分割、4分割を検査中にリアルタイム処理できること。
|  |  | 19 | 撮影画像は検査中に削除と撮り直しが円滑にできること。
|  |  | 20 | 検査中の撮影画像は順次モニター上にサムネイル表示できること。
|  |  | 21 | 検査の開始及び終了は、マウスやキーボードを操作することなく、専用ボタンにてできること。
|  |  | 22 | 検査中の撮影画像確認は、マウスやキーボードを操作することなく、ジョグダイヤルにて円滑に操作できること。
|  |  | 23 | 検査プログラム毎に設定された線量値に到達すると検査中にメッセージを表示する累積線量通知機能を有すること。
|  |  | 24 | セキュリティー管理として、ログイン時のユーザー認証機能やホワイトリスト方式によるマルウェア対策機能を有すること。
|  |  | 25 | 検査プログラム毎に設定された線量値に到達すると検査中にメッセージを表示する累積線量通知機能を有すること。
|  |  | 26 | 遠隔モニターは、透視用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式、参照用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式を有すること。
|  |  | 27 | 近接モニターは、対角48インチ以上の大型モニターを有し、透視・撮影・PACS・内視鏡映像を統合して表示可能なこと。 近接モニターは2方向走行式天井架台に装備すること。
|  |  | 28 | 透視録画用のDVIケーブルで出力が可能であること。
|  |  | 29 | DICOMに準拠した画像送信機能（DICOM Storage）を有すること。
|  |  | 30 | DICOMに準拠した患者情報取得機能（DICOM ＭＷＭ）を有すること。
|  |  | 31 | 磁気カードリーダー機能を有すること。
|  |  | 32 | 被曝線量管理として、透視及び撮影の線量値を換算法にて表示できること。
|  |  | 33 | 撮影条件や被曝線量情報はDICOM Dose SRとしてPACSへ送信が可能であること。 また、検査単位での撮影及び透視の線量情報を１枚のDICOM画像としてPACSへ送信可能なこと。
|  | 7 | 周辺機器及び付属品は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 肩当、握り棒（側面）、踏台を有すること。 また握り棒は肩当及び踏台が取り付けられた状態で取り外しが可能であること。
|  |  | 2 | DICOM画像送信（DICOM Storage）は、病院指定のPACSと接続すること。
|  |  | 3 | DICOM患者情報取得（DICOM ＭＷＭ）は、病院指定のRISと接続すること。
|  |  | 4 | 作業用台1台・椅子1脚を有すること。
|  |  | 5 | X線防護衣用ラック（8枚掛け）3式を備えること。
|  |  | 6 | ベッドサイドモニタ1式をを備えること。
|  |  | 7 | 診療備品収納棚1台を備えること。
|  |  | 8 | 検査スペースの有効利用のため検査室内の透視撮影台本体を除くユニットは1ユニット以下（近接操作卓・近接モニターを除く）であること。または、同等の機能を有すること。 なお、同等の検査スペースを最大限確保するよう、設置をすること。
|  |  | 9 | 本システムは10～30℃の環境で使用できること。 また、保管時は-10～40℃の環境で保存管理可能であり24時間の冷却装置稼動や空調管理が不要であること。 環境設備が必要な場合は、供給側負担で設置すること。
| 2 | 広島市立北部医療センター 安佐市民病院 泌尿器科XTV室 X線透視撮影装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | X線透視撮影台ついては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視撮影台はオーバーチューブ方式で透視撮影台天板昇降式であること。
|  |  | 2 | 透視撮影台天板は完全固定方式としシームレス（継ぎ目無し）構造であること。
|  |  | 3 | 透視撮影台天板の長さは220cm以上のフルフラットであること。
|  |  | 4 | 透視撮影台天板の幅は76cm以上であること。
|  |  | 5 | 天板マットを有すること。
|  |  | 6 | 泌尿器科用天板マットを有すること。
|  |  | 7 | 透視撮影台天板の許容質量は、全動作時200kg以上、水平静止時300kg以上であること。
|  |  | 8 | 映像系アームは縦・横2方向移動でき、被検者を動かすことなく、手技が行えること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 9 | 透視撮影台の底面全体は金属カバーで覆い、透視撮影台内部のFPD等のパーツと床面の機材が直接接触することが無い構造であること。
|  |  | 10 | 透視撮影台の昇降範囲は、48cm以下～120cm以上で動作できること。
|  |  | 11 | 透視撮影台の起倒動作範囲は立位90°から逆傾位90°以上の範囲であること。
|  |  | 12 | 透視撮影台の起倒動速度は、90°/13s以上であること。
|  |  | 13 | 映像系の縦移動動作範囲は150cm以上であること。
|  |  | 14 | 映像系の横移動動作範囲は22cm以上であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 15 | 透視撮影範囲は、透視撮影台天板の上端または下端から10cm以下であること。
|  |  | 16 | X線管装置の斜入角度は、頭足方向に各40°以上であること。
|  |  | 17 | 照射中表示が可能なステータスランプを3か所以上装備し、多方向から照射中確認ができること。
|  |  | 18 | 透視撮影台の側面パネルにて透視撮影台の昇降動作・水平動作・立位動作、映像系の縦横移動、非常停止の操作ができること。
|  |  | 19 | 視野サイズ選択、斜入操作、X線絞り操作が可能な近接操作卓を有すること。
|  |  | 20 | 検査室内で近接操作卓と別に視野前後左右動、寝台昇降、透視、撮影が可能なフットコントローラーを有すること。
|  | 2 | X線高電圧発生装置及びX線制御装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は50kW以上であること。
|  |  | 2 | 撮影管電圧は40-150kVの範囲で1kVステップ設定が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影管電流は10-800mAの範囲で39ステップ以上の設定が可能であること。
|  |  | 4 | 撮影条件プログラムは360種類以上が可能であること。
|  |  | 5 | 操作部は液晶タッチパネル方式であること。
|  | 3 | X線管装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 焦点サイズは0.4mm以下、0.7mm以下の2焦点以上を有する高速回転型であること。
|  |  | 2 | 最大入力は小焦点で25kW以上、大焦点で50kW以上であること。
|  |  | 3 | 陽極蓄積熱容量は600kHU以上であること。
|  | 4 | X線可動絞りについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 絞り動作は、上下左右羽根連動方式（上下左右羽根４辺独立動作）であること。
|  |  | 2 | 可動絞り部にはタッチスクリーンを装備し、絞り開閉や照射野ランプの操作やリアルタイム線量の表示ができること。または、同等の機能を有すること。
|  | 5 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線検出器は間接変換方式のFPDであること。
|  |  | 2 | 有効視野は最大42×42cm 以上であること。
|  |  | 3 | 視野切換は6段階以上とし、10×10cm以下の高倍率モードを有すること。
|  |  | 4 | マトリクスサイズは最大2840×2840ピクセル以上であること。
|  |  | 5 | システム立ち上げは、120秒以内であること。
|  |  | 6 | オートキャリブレーション機能を有すること。
|  | 6 | 画像処理装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視方式は、被曝低減効果の高い波尾遮断機能付きパルス方式であること。
|  |  | 2 | 透視フレームレートは、30f/s以上の動画性能を有し、5段階以上選択できること。
|  |  | 3 | 透視フレームレートは、1.9f/s以下の低被曝パルスモードを有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 4 | 透視フレームレートの2倍の透視フレームレートで表示するフレーム補間機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 5 | 透視照射線量は、1/2の透視フレームレートを選択する毎に、その他条件を一切変更せずに、1/2の照射線量となること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 6 | 透視モードは、ビニングとノンビニングをモード切替で使用できること。
|  |  | 7 | 透視画像ファイリングは、連続取得モードと単発取得モードを設定変更をせずに併用できること。
|  |  | 8 | 透視画像ファイリングの連続取得モードは、透視フレームレート30f/s以上に対応し、1回の操作で最大1200フレームを取得できること。
|  |  | 9 | 透視画像ファイリングの単発取得モードは、透視を停止すること無く任意タイミングの1フレームやラストイメージ画像を取得できること。
|  |  | 10 | 透視画像に対する高画質化画像処理は、画像処理高速化と画像処理装置CPUへの負荷軽減のため、透視画像処理専用GPUを搭載した高速演算ボードにより実行され、システムの安定化が図られていること。
|  |  | 11 | 透視画像へのノイズ低減として、時間フィルター、空間フィルターを有すること。 更なるノイズ低減として、透視画像の動きを検知し、動きに自動追従しながらノイズ成分の低減を行う、時空間フィルターを有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 12 | 透視画像及び撮影画像に対し、複数の周波数帯域毎に強調処理設定が可能なマルチダイナミックレンジ圧縮処理機能を有すること。
|  |  | 13 | 透視画像の残像低減として、30fps以上のフレーム毎において、1024×1024ピクセル以上のピクセル単位の動きを検知する局所的動きマッチング処理機能を有すること。
|  |  | 14 | 撮影画像は1画像毎にγカーブが無段階で自動的に最適化されること。 また、任意のγカーブを検査目的毎に設定できること。
|  |  | 15 | 付加フィルターは3種類以上を電動にて切替できること。
|  |  | 16 | 被ばく低減を考慮し、逐次近似処理機能を有すること。 また、画像処理専用GPUを搭載し、1画像毎の逐次近似処理時間は、0.01秒以内としてスムーズな運用が確保されること。
|  |  | 17 | 分割撮影は縦2分割、横2分割、4分割を検査中にリアルタイム処理できること。
|  |  | 18 | 撮影画像は検査中に削除と撮り直しが円滑にできること。
|  |  | 19 | 検査中の撮影画像は順次モニター上にサムネイル表示できること。
|  |  | 20 | 検査の開始及び終了は、マウスやキーボードを操作することなく、専用ボタンにてできること。
|  |  | 21 | 検査中の撮影画像確認は、マウスやキーボードを操作することなく、ジョグダイヤルにて円滑に操作できること。
|  |  | 22 | 検査プログラム毎に設定された線量値に到達すると検査中にメッセージを表示する累積線量通知機能を有すること。
|  |  | 23 | セキュリティー管理として、ログイン時のユーザー認証機能やホワイトリスト方式によるマルウェア対策機能を有すること。
|  |  | 24 | 検査プログラム毎に設定された線量値に到達すると検査中にメッセージを表示する累積線量通知機能を有すること。
|  |  | 25 | 遠隔モニターは、透視用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式、参照用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式を有すること。
|  |  | 26 | 近接モニターは、19インチ以上の医療用液晶モニター2面を有し、透視・撮影を表示可能なこと。 近接モニターは2方向走行式天井架台に装備すること。
|  |  | 27 | 透視録画用のDVIケーブルで出力が可能であること。
|  |  | 28 | DICOMに準拠した画像送信機能（DICOM Storage）を有すること。
|  |  | 29 | DICOMに準拠した患者情報取得機能（DICOM ＭＷＭ）を有すること。
|  |  | 30 | 被曝線量管理として、透視及び撮影の線量値を換算法にて表示できること。
|  |  | 31 | 撮影条件や被曝線量情報はDICOM Dose SRとしてPACSへ送信が可能であること。 また、検査単位での撮影及び透視の線量情報を１枚のDICOM画像としてPACSへ送信可能なこと。
|  | 7 | 周辺機器及び付属品は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 肩当、握り棒（側面）、踏台を有すること。 また握り棒は肩当及び踏台が取り付けられた状態で取り外しが可能であること。
|  |  | 2 | 泌尿器アクセサリー1式（レッグスプレッター・汚物ロート・汚物缶・背受け板・カーテン架）を有すること。
|  |  | 3 | 排尿時撮影台を有すること。
|  |  | 4 | DICOM画像送信（DICOM Storage）は、病院指定のPACSと接続すること。
|  |  | 5 | DICOM患者情報取得（DICOM ＭＷＭ）は、病院指定のRISと接続すること。
|  |  | 6 | 作業用台1台・椅子1脚を有すること。
|  |  | 7 | X線防護衣用ラック（8枚掛け）１式を備えること。
|  |  | 8 | PCラック1式をを備えること。
|  |  | 9 | 診療備品収納棚1台を備えること。
|  |  | 10 | 検査スペースの有効利用のため検査室内の透視撮影台本体を除くユニットは1ユニット以下（近接操作卓・近接モニターを除く）であること。または、同等の機能を有すること。 なお、同等の検査スペースを最大限確保するよう、設置をすること。
|  |  | 11 | 本システムは10～30℃の環境で使用できること。 また、保管時は-10～40℃の環境で保存管理可能であり24時間の冷却装置稼動や空調管理が不要であること。 環境設備が必要な場合は、供給側負担で設置すること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する技術的要件
| 1 | 搬入、据付、調整について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 設置場所については本院の職員の指示によること。
|  | 2 | 機器の設置位置は事前に、仕様・運用形態について本院の職員と十分なシュミレーションを行い協議による決定に従うこと。
|  | 3 | 本院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備、建築設備があれば、事前に本院と協議を行い情報・資料提供すること。
|  | 4 | 機器搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 5 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 6 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は検査終了後に行うこと。
|  | 7 | 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届等の使用のために認可に必要な手続きについての補助を行うこと。
| 2 | 製品保証について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入検査後の1年間までは、外的要因以外にて発生した不具合には無償で対応すること。
|  | 2 | FPDについて、装置納入後の1年間は故障が発生した場合、無償対応すること。
|  | 3 | X線管球について、装置納入後の1年間は故障が発生した場合、無償対応すること。
| 3 | 障害対応について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 障害時において復旧のため、通報を受けてから２４時間以内に現場で対応できる体制であること。
|  | 3 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  | 4 | 機器及び装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 5 | インターネット回線によるコンピュータ故障診断を行うリモートメンテナンス出来るように接続すること。 また、回線準備に必要なルーター等の機器を装備し、回線工事及び使用料は落札業者側で負担すること。 また、院内回線に関しては既存回線を使用などの相談のうえ行うこと。
|  | 6 | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。
| 4 | 教育体制等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。また随時対応すること。 また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 各装置の操作マニュアルは、日本語紙ベースの簡易マニュアル1部とＰＤＦ等の電子媒体１部を提出すること。
| 6 | 瑕疵担保及び保守等
|  | 1 | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  | 3 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  | 4 | 瑕疵担保期間の定期点検は年2回以上行うこと。
|  | 5 | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  | 6 | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。
|  | 7 | 調達部品は納入後においても稼働にに必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が装置設置後10年間担保されていること。
|  | 8 | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
|  | 9 | 定期点検業務は、X線透視撮影装置は年2回以上実施するものとする。
|  | 10 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 11 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 12 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 13 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 14 | 定期交換部品以外の部品も含むものとする。ただし、X線管球・X線透視装置以外の外部機器等・消耗品は除く。
|  | 15 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 16 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする
|  | 17 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 18 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 19 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 20 | 保守業務契約期間は、最長６年間とし、それ以降は発注者と受注者の協議によって定めるものとする。 ただし、装置保守対応年数は、原則、装置設置後10年間とする。