## 性能・機能に関する要件
調達物品に備えるべき技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）手術映像記録管理システム）
構成概要 |  |  |  |  | 手術映像記録管理システムは、手術室用録画エンコーダ、3軸雲台付4K対応術野カメラ、監視カメラ、マトリックススイチャー、全景映像記録レコーダー 、汎用31.5型モニタ 、手術映像対応医療グレード26型2Dモニタ、手術映像対応医療グレード31.5型2Dモニタ、手術室内大型壁面モニタ、状況表示マルチ視聴端末、状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ及びその他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| １ | 手術映像記録配信システムは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基本機能は、以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 提案範囲は、以下の項目を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 手術室11部屋の手術映像の録画と各種モニタを決められた場所に提供すること。
|  |  |  | 2 | 手術室1、手術室2、手術室3は録画エンコーダ2ch録画タイプ1台、手術映像対応医療グレード26型2Dモニタ1面を設置すること。
|  |  |  | 3 | 手術室4、手術室8、手術室9は録画エンコーダ1ch録画タイプ1台を設置すること。
|  |  |  | 4 | 手術室5、手術室6、手術室7は録画エンコーダ1ch録画タイプ1台、手術映像対応医療グレード31.5型2Dモニタ1面、汎用31.5型モニタ1面を設置すること。
|  |  |  | 5 | 手術室10は録画エンコーダ2ch録画タイプ1台、手術映像対応医療グレード26型2Dモニタ1面、術野カメラ1台を設置すること。
|  |  |  | 6 | 手術室11は録画エンコーダ2ch録画タイプ2台(1台は操作室設置）、手術映像対応医療グレード26型2Dモニタ1面、術野カメラ1台を設置すること。
|  | 2 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  | 1 | 各部屋に設置された映像録画エンコーダより配信される「手術映像高画質」、「手術映像標準画質」のデータの受信、記録、管理を行い、映像視聴端末への配信がシステム内で行えること。
|  |  | 2 | 手術映像高画質は3か月間の保存で試算すること。また、手術映像標準画質は手術部門のみで扱うこととし、期間は1年間の保存で試算すること。
|  |  | 3 | システム運用やサーバ更新時の効率化などを考慮し、サーバの統一化を図ることとし、録画データに関しては別途内視鏡/放射線手技中記録管理サーバへ手術映像データの保存を行う機能を有すること。
|  |  | 4 | 麻酔記録システムと連携し、患者情報・診療科情報などの自動取得を行うこと。記録管理サーバより映像コントロールシステムの画面に患者情報の伝達・表示をすること。
|  |  | 5 | 電子カルテシステムもしくは統合診療支援プラットフォームと連携し、電子カルテ端末から記録データを視聴する機能を有すること。
|  |  | 6 | 電子カルテ端末最大100台まで同時視聴可能な視聴ライセンスを有すること。
|  |  | 7 | 病院情報システムと連携し、職員情報の自動取得を行うこと。
|  |  | 8 | 血管造影透視画像・内視鏡・Ｘ線ＴＶ・監視カメラなどの動画も保存すること。
| 2 | 手術室用録画エンコーダ（1ch録画タイプ）は、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 手術室用録画エンコーダ（1ch録画タイプ）は下記の要件を満たす装置を6式有すること。
|  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。また、システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  | 6 | 本体前面にLCD表示画面又は液晶モニタを内蔵し、配信中・停止中の動作状態を確認できること。
|  |  | 7 | 手術室内での設置を考慮し、冷却用のファンは1台以下であること。ラック背面から排気を行わないよう、天板吸気の設計であること。
|  |  | 8 | 本体背面に3G-SDI、DVI-I、アナログRGB、コンポジットビデオ、Sビデオ入力を装備していること。※RGB端子はDVIと排他使用でも可とする。
|  |  | 9 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94pのH.264データにデータ変換が可能であること。
|  |  | 10 | ソフトウェアエンコード方式にて640×480/59.94iのH.264データに長期間保管用のデータ変換が可能であること。
|  |  | 11 | ネットワーク経由で録画エンコーダ本体にアクセスすることで、入力されている映像信号の解像度・周波数・信号の有無を確認できるステータス表示機能を有していること。
| 3 | 手術室用録画エンコーダ（2ch録画タイプ）は、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 手術室用録画エンコーダ（2ch録画タイプ）は下記の要件を満たす装置を6式有すること。
|  |  | 1 | CPUはCore i7(3612QE)以上の性能を有すること。
|  |  | 2 | Windows 10をベースにした組込系OSを採用し、ライトフィルタ機能にて起動ディスクへの書き込みをブロックすること。
|  |  | 3 | 電源給電により、自動起動が可能であること。システム電源装置と連動させて装置の立ち上げが可能であること。
|  |  | 4 | OS領域は耐久性の高いSLC(Single Level Cell)方式のCfastドライブに実装していること。
|  |  | 5 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプタを採用していること。
|  |  | 6 | 手術室内での設置を考慮し、冷却用のファンは1台以下であること。ラック背面から排気を行わないよう、前面吸気の設計であること。
|  |  | 7 | 映像の記録は、手術映像サーバ側での映像記録と同時に、録画エンコーダ装置に接続されたUSBハードディスクにも同時に記録が行えること。USBの利用は、当院の方針により利用不可にする機能も有すること。
|  |  | 8 | USBハードディスクを利用時にディスク全体を暗号化されたドライブを利用することができるセキュリティ機能を搭載していること。
|  |  | 9 | 映像システム用タッチパネルモニタから制御が可能であること。操作画面には録画中の状態を表示し、録画中の映像を表示すること。録画ミスを防ぐために入力映像（録画中の映像）をプレビュー表示ができること。
|  |  | 10 | ハードウェアエンコード方式にて1920×1080/59.94p又はiのH.264データもしくはH.265データに変換と配信が2ch同時に可能であること。
|  |  | 11 | ソフトウェアエンコード方式にて720×480/59.94iのH.264データに長期間保管用のデータ変換と配信が可能であること。
|  |  | 12 | 録画エンコーダ装置は、ハードウェアエンコード方式とソフトウェアエンコード方式の圧縮変換を同時に行い、高画質な映像とデータサイズの小さい長期保存用映像を同時に変換し、情報共有用の映像配信「ライブ配信機能」を搭載していること。
| 4 | 3軸雲台付4K対応術野カメラは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 3軸雲台付4K対応術野カメラは下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  | 1 | 術野カメラシステムは、一体型又はカメラ本体・ズームレンズ・旋回台の機能を有したカメラであり下記に記載する仕様を満たすこと。
|  |  | 2 | 映像信号は4K対応SDI端子・4K対応HDMI端子を搭載され、2K解像度の出力も可能であること。
|  |  | 3 | 有効画素数は3800(H)×2100(V)以上であること。
|  |  | 4 | 出力ビデオフォーマットは4k端子からは 2160/59.94のプログレッシブ・HD設定で1080/59.94のプログレッシブ出力が同時にできること。
|  |  | 5 | 光学30倍以上のズームレンズを搭載していること。
|  |  | 6 | フォーカスはオート/マニュアルの切替ができること。
|  |  | 7 | 回転範囲は±170度以上とし、チルト範囲は＋90度～-30度以上であること。
|  |  | 8 | カメラのローテイト角度に関係なく、モニター表示上下左右の動きは操作ボタンの上下左右と同じ動きで操作可能であること。
|  |  | 9 | 日本語表記の小型赤外線リモコンが付属し、リモコン操作で上下左右のコントロール、ホームポジション機能、ズーム時での位置の微調整ができること。及び専用コントローラーのジョグコントローラから旋回操作が行えること。
|  |  | 10 | 術野カメラ装置の重量は4kg以下であること。
| 5 | 監視カメラ（ビデオ出力付き）は、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 監視カメラ（ビデオ出力付き）は下記の要件を満たす装置を11台有すること。
|  |  | 1 | 撮像素子は、1/3型プログレッシブスキャン MOSイメージセンサー搭載であること。
|  |  | 2 | 有効画素数は、130万画素以上であること。
|  |  | 3 | 焦点距離は、f=2.8mm以上であること。
|  |  | 4 | F値は、F1.6以上であること。
|  |  | 5 | 水平画角は、28度～100度であること。
|  |  | 6 | 映像圧縮方式は、JPEG/H.264(2方式による同時配信が可能)であること。
|  |  | 7 | 電源は、PoE方式に対応していること。
| 6 | マトリックススイッチャーは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | マトリックススイチャーは下記の要件を満たす装置を11台有すること。
|  |  | 1 | 1920×1080以上の解像度に対応した映像切替スイッチャーであること。
|  |  | 2 | 手術に影響のないように各映像モダリティ機器映像の懸垂モニタへの表示遅延はないこと。
|  |  | 3 | 専用のコントロール端末もしくは映像記録装置での制御が行えること。
|  |  | 4 | タッチパネル操作にてコントロールが可能であること。
|  |  | 5 | 入出力の16端子以上であること。
| 7 | 移動式AVラックは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 移動式AVラックは下記の要件を満たす装置を11台有すること。
|  |  | 1 | EIA規格のラックであること。
|  |  | 2 | 18U以上のパネル取付有効スペースがあること。
|  |  | 3 | 清掃・点検時を考慮し、キャスター付きで容易に移動が可能であること。
| 8 | 全景映像記録レコーダーは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 全景映像記録レコーダーは下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  | 1 | 設置された全景用固定ドーム型ネットワークカメラより配信される全景映像のデータの受信を行い、記録と映像視聴端末への配信が本サーバ2台にて行えること。
|  |  | 2 | ストレージは、実容量として14.4TB以上のハードディスクを本体に搭載し、RAID5+1又は6構成により冗長性を考慮した設定を行うこと。
|  |  | 3 | 全景映像データの蓄積時間は、24時間記録で1ヶ月間の記録で試算すること。
|  |  | 4 | 蓄積許容量を超えた動画データは古いデータより自動削除を行う機能を有すること。
|  |  | 5 | H.264コーデックVGA 15ips(1秒間15フレーム)設定にて配信が可能であること。
|  |  | 6 | 全景映像視聴用のソフトの利用にライセンスフィーは発生せず、必要に応じてPC端末にインストールが可能であること。尚、インストール端末は別途当院担当者と協議の上端末を決定し、インストールを行うこと。
| 9 | 手術映像対応医療グレード26型2Dモニタは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 手術映像対応医療グレード26型2Dモニタは下記の要件を満たす装置を5面有すること。
|  |  | 1 | 対角26型以上、解像度1920×1080ドット以上で、標準700cd/㎡以上の輝度、1400：１以上のコントラスト比、水平/垂直の視野角は標準地178°以上を有するLEDバックライトを光源とする液晶パネルが搭載されているカラーモニタであること。
|  |  | 2 | 3G-SDIに対応したBNC入力端子、アナログRGBに対応したD-Sub15ピン端子、Sビデオ端子、コンポジット信号に対応したBNC端子をそれぞれ1ポート、デジタル信号HDCP1.4に対応したDVI端子を2ポート有すること。
|  |  | 3 | 入力された同一端子からの信号を出力する端子として、3G-SDIに対応したBNC端子、デジタル信号に対応したDVI端子、Sビデオ端子、コンポジット信号に対応したBNC端子をそれぞれ1ポート有すること。
|  |  | 4 | 画素ピッチは0.300×0.300mm以下で有効表示領域として、576×324mm以上が表示されること。
|  |  | 5 | 前面IP45、背面IP32以上の防塵・防水性能を有すること。
|  |  | 6 | 医療用電気的安全性及びEMC規格を取得していること。
|  |  | 7 | 液晶画面を衝撃やキズ、汚れを防止するためモニタ前面すべてをパネルで保護する構造になっていること。
|  |  | 8 | 静音性に優れたモニタ冷却ファンレスであること。
| 10 | 汎用31.5型モニタは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 汎用31.5型モニタは下記の要件を満たす装置を3面有すること。
|  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは31.5型以上であること。
|  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、IPS/LEDであること。
|  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  | 4 | 解像度は、3840×2160画素以上であること。
|  |  | 5 | 輝度は、350cd/㎡以上であること。
|  |  | 6 | コントラストは、1300：1以上であること。
|  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  | 8 | 映像入力は、HDMI1端子2ポート以上、DisplayPort端子1ポート以上を有すること。
|  |  | 9 | 画素ピッチは0.182×0.182mm以下で有効表示領域として、697.3×392.2mm以上が表示されること。
| 11 | 手術映像対応医療グレード31.5型2Dモニタは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 手術映像対応医療グレード31.5型2Dモニタは下記の要件を満たす装置を3面有すること。
|  |  | 1 | 対角31.5型以上、解像度1920×1080ドット以上で、標準650cd/㎡以上の輝度、1400：１以上のコントラスト比、水平/垂直の視野角は標準地178°以上を有するLEDバックライトを光源とする液晶パネルが搭載されているカラーモニタであること。
|  |  | 2 | 3G-SDIに対応したBNC入力端子、アナログRGBに対応したD-Sub15ピン端子、Sビデオ端子、コンポジット信号に対応したBNC端子をそれぞれ1ポート、デジタル信号HDCP1.4に対応したDVI端子を2ポート有すること。
|  |  | 3 | 入力された同一端子からの信号を出力する端子として、3G-SDIに対応したBNC端子、デジタル信号に対応したDVI端子、Sビデオ端子、コンポジット信号に対応したBNC端子をそれぞれ1ポート有すること。
|  |  | 4 | 画素ピッチは0.364×0.364mm以下で有効表示領域として、698×393mm以上が表示されること。
|  |  | 5 | 前面IP45、背面IP32以上の防塵・防水性能を有すること。
|  |  | 6 | 医療用電気的安全性及びEMC規格を取得していること。
|  |  | 7 | 液晶画面を衝撃やキズ、汚れを防止するためモニタ前面すべてをパネルで保護する構造になっていること。
|  |  | 8 | 静音性に優れたモニタ冷却ファンレスであること。
| 12 | 手術室内大型壁面モニタは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 手術室内大型壁面モニタは下記の要件を満たす装置を11面有すること。
|  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは49型以上であること。
|  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、TFT/LEDであること。
|  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  | 5 | 輝度は、450cd/㎡以上であること。
|  |  | 6 | コントラストは、1100：1以上であること。
|  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  | 10 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品も本調達内に含むこと。
| 13 | 映像入力端子パネルは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基本機能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  | 1 | 手術室11室にDVI入力端子1個以上、NTSC入力端子1個以上、SDI入力端子1個以上、SDI出力端子1個以上を備えた映像信号入力パネルを2個有すること。
|  |  | 2 | DVI入力端子、NTSC入力端子には、機器接続時に信号の有無を確認するLED信号チェック機能を有すること。
| 14 | 生体モニタ映像用入力端子パネルは、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 基本性能の要件は、以下の項目を満たしていること。
|  |  | 1 | 手術室11室にDVI入力端子もしくはRGB入力端子を1個以上を備えた映像信号入力パネルを1個有すること。
|  |  | 2 | DVI入力端子もしくはRGB入力端子には、機器接続時に信号の有無を確認するLED信号チェック機能を有すること。
| 15 | 映像編集取出端末は、以下の要件を満たしていること。（手術室）
|  | 1 | 映像編集取出端末（手術室）は下記の要件を満たす装置を2台有すること。
|  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  | 4 | 手術映像サーバに録画済の手術映像データの取り出しを目的とし、専用アプリケーションの簡易な操作にて必要なデータを取り出しが行えること。
|  |  | 5 | 専用アプリケーション起動時に、ログインＩＤ・パスワードにて利用者の情報をサーバに送信する機能を有すること。同一の専用アプリケーションより、手術室で録画時に設定した、患者情報・執刀医・診療科・日時・時間・部屋番号などから検索が行えること。
|  |  | 6 | 専用アプリケーションは視聴権限の設定により、異なる診療科の映像の視聴を禁止する「視聴制限機能」を有すること。
|  |  | 7 | 録画映像のダウンロードは一括で行える機能を有すること。
|  |  | 8 | 動画の取り出しは、学会用のWMV・MAC用のMP4データの書き出しが可能であること。手術映像データの一部を無変換で画質劣化無く、高速に取り出す「無変換切り出し機能」を有すること。
|  |  | 9 | ライブ映像から静止画を取り出す機能を有すること。
|  |  | 10 | 患者名等の個人情報を動画データ編集時、任意の位置にマスク処理をかける機能を有すること。
|  |  | 11 | マウス操作で見たい個所に瞬時にジャンプし、倍速再生や巻戻し再生が簡単に行えること。
| 16 | 状況表示マルチ視聴端末は、以下の要件を満たしていること。（手術室、ICU含む）
|  | 1 | 状況表示用マルチ視聴端末（手術室、ICU含む）は下記の要件を満たす装置を5セット有すること。
|  |  | 1 | CPUはCore i7以上の性能・機能を有すると判断されること。
|  |  | 2 | OSはWindows10Professional相当以上の機能を有すると判断されること。
|  |  | 3 | 主メモリ容量は8GB以上を有すること。
|  |  | 4 | 手術の進捗管理を主目的とし、手術室全体の術野映像並びに術場映像の表示が可能であること。1画面で最大16画面の表示が可能であること。マウス操作により1チャンネル全画面表示の切替が可能であること。
|  |  | 5 | アプリケーションの切替にて手術映像サーバに保存された術野映像データを再生し視聴する機能を有すること。
|  |  | 6 | 画面には映像だけでなく、手術室名や患者情報などの文字情報も表示する機能を有すること。
| 17 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタは、以下の要件を満たしていること。（手術室、ICU含む）
|  | 1 | 状況表示マルチ視聴端末用大型モニタ（手術室、ICU含む）は下記の要件を満たす装置を5面有すること。
|  |  | 1 | 導入するモニタの大きさは43型以上であること。
|  |  | 2 | 液晶パネル/バックライトは、TFT/LEDであること。
|  |  | 3 | アスペクト比は、16：9であること。
|  |  | 4 | 解像度は、1920×1080画素以上であること。
|  |  | 5 | 輝度は、450cd/㎡以上であること。
|  |  | 6 | コントラストは、1100：1以上であること。
|  |  | 7 | 視野角は、178°/178°以上であること。
|  |  | 8 | HDMI入力は、HDMI TYPE Aコネクタ1系統以上有すること。
|  |  | 9 | DVI-D入力は、DVI-D 24ピン(デジタル)1系統以上有すること。
|  |  | 10 | 設置を行う際に、別途金具等が必要な場合、必要となる部品も本調達内に含むこと。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置要件
|  | 1 | 設置場所について
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  |  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において担当者と協議のうえ用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 6 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  | 7 | 本院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること
|  |  | 8 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 設置・引き渡し1年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。（オプションも含む）
|  |  | 4 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は当院担当者と協議の上、行えることとする。
|  |  | 5 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  | 3 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を無償かつ円滑に行えるシステムを構築すること。
|  |  | 4 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと
|  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 5 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  | 6 | システム稼働後の保守範囲として、3か月に1回の頻度で保守定例会を実施すること。
|  | 7 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 8 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は年2回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目及び定期交換部品は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 7 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 8 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  | 9 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 10 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 11 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 12 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。