## 技術仕様書案
調達物品に備えるべき技術的要件（広島市立北部医療センター安佐市民病院（仮称）手術支援ロボット）
構成概要 |  |  |  |  | 手術支援ロボットは、整形外科手術支援ロボティックシステム（インスツルメンﾄ、TKA/UKAアプリケーション）、整形外科脊椎固定用手術ロボットから構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能，機能に関する要件
| 1 | 手術支援ロボットは以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 整形外科手術支援ロボティックシステムは以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 装置本体に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本体は表示ディスプレイ、位置検知カメラ、コンピューターユニット、フットペダルを含む一式システムであること。
|  |  |  | 2 | CCDカメラは術野で使用する手術器具の位置情報を検出し、本体画面上に位置情報を転送する機能を有していること。
|  |  |  | 3 | 操作方式はタッチパネルで操作ができること、またフットペダルでの操作可能であること。
|  |  |  | 4 | 手術中に獲得したデータを基にインプラント設置位置の計画を立てることが可能であること。
|  |  |  | 5 | 手術計画にはMesured Planning、GAP Planningの2方式を有すること。
|  |  |  | 6 | 手術計画に沿ってハンドピースにて骨掘削の支援する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 手術画像データはUSB及びCDにて取得ができること。
|  |  |  | 8 | 19インチ以上のタッチパネル式モニターで1280×1024ドット以上の解像度で表示する機能を有していること。
|  |  |  | 9 | トラッカーアレイ及びポイントプローブから発光または反射される赤外線の位置を検出するCCDカメラを有すること。
|  |  |  | 10 | OSはLINUX以上に準拠するか、または相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 11 | モニターにカッティング量が3段階に色分けで表示する機能を有すること。
|  |  |  | 12 | ユニットおよび位置検知カメラの総重量は170kg以下であること。
|  |  |  | 13 | 最大電力量が800W以下であること。
|  |  | 2 | インスツルメントに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 人工関節用リファレンスマーカーとハンドピース用トラッカーを有すること。
|  |  |  | 2 | ポイントレジストレーション用のポイントプローブを有すること。
|  |  |  | 3 | カッティングバーの出入りを制御する機能を有したハンドピース及びカッティングバーを回転させるパワーツールを有すること。
|  |  |  | 4 | パワーツールを制御するフットペダルを有すること。
|  |  |  | 5 | ハンドピースにはカッティングバーの回転スピードを制御するモードとコントロールガードからの出し入れを制御する2つのモードを有すること。
|  |  | 3 | TKA/UKAアプリケーションに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像診断機器の取り込みを必要としないイメージフリー方式であること。
|  |  |  | 2 | レジストレーションは骨表面のプロットによるサーフィスマッチングレジストレーション、解剖学的ランドマークレジストレーションを有すること。
|  |  |  | 3 | 2D画像・3D画像の表示ができること。2Dイメージはアキシアル（水平面）・コロナル（冠状面）・サジタル（矢状面）方向による表示ができ、それぞれの断面形状を表示できる機能を有していること。
|  |  |  | 4 | 股関節中心算出の際の予測誤差を計算表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | TKAアプリケーションでのポイントレジストレーションは大腿骨4点、脛骨3点でその後サーフェイスレジストレーションにて表面情報を３Dモデル化する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 回旋軸の決定はフリーコレクションの画面より直接再設定できること。
|  |  | 4 | その他以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 専用フットスイッチでの出力操作が可能であること。
|  | 2 | 整形外科脊椎固定用手術ロボットは以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | ロボットアームシステムは、以下の要件を満たすこと｡
|  |  |  | 1 | 当院保有のナビゲーションシステムと連動して使用できること。
|  |  |  | 2 | 位置決めロボットアームと、計画したトラジェクトリーに対する自動アライメントを行うアリメントモジュールで構成されること。
|  |  |  | 3 | 光学式ロボットアームシステムであること。
|  |  |  | 4 | 軸数は7軸以上であること。
|  |  |  | 5 | ロボットアームは11.5Kg以内であること。
|  |  |  | 6 | ロボットアームは最長部 1200 (mm) 最大径 145 (mm)以内であること。
|  |  |  | 7 | アライメントモジュールは1.4Kg以内であること。
|  |  |  | 8 | アライメントモジュールは高さ123×幅123×奥行179 (mm)以内であること。
|  |  |  | 9 | トラジェクトリーに対し、手動でアーム部の位置決めを行った後、自動的にアライメントすること。
|  |  |  | 10 | 手術台のサイドレールに取り付けるゼロフットプリントデバイスであること。
|  |  |  | 11 | 電磁ホールド機能とタッチセンサー機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 脊椎領域で使用できるデバイスであること。
|  |  |  | 13 | 当院保有のナビゲーションシステムで使用する、スパインインストゥルメントを準備すること。
Ⅱ | 性能，機能以外に関する要件
| 1 | 設備条件について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 病院指定搬入出口から手術室へ、製品及び必要工具等を搬入出すること。
|  | 2 | 搬入出の際は、清潔区域等に十分注意すること。
|  | 3 | 手術部及び手術室内に養生をし、現状の清潔管理状態を損なわないようにすること。
|  | 4 | 機器や工具類の搬入出、据付工事については、本院の診療業務に支障をきたさないよう、本院の職員と協議の上、その指示に従うこと。
|  | 5 | 本院既設の1次側設備に追加設備が必要になる場合には、本調達に含むものとする。
| 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本装置及び周辺機器の設置は、事前に本院担当者と十分な協議を行い確認すること。また、仕様については技術仕様書だけでなく、本院担当者との確認事項において、その内容を確認・遵守すること。
|  | 2 | 本装置の設置に必要な一次側設備及び設置スペースの整備以外に必要な機器があれば、落札者によって用意すること。
|  | 3 | 本院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば、事前に本院と協議を行い手配すること。
|  | 4 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、本院の職員と十分に協議を行って設置すること。
|  | 5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 6 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 設置にあたっては本院の設置条件に照らし合わせて、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認し、対策を講じること。
|  | 8 | 器物及び建築物を破損した場合、落札業者の負担にて現状回復を行うこと。
| 3 | 機器納入後の保証に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入検査後１年間は通常の使用により発生した不具合に対しては、メーカーが定める保証に準じて対応すること。
|  | 2 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  | 3 | 調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品および故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 4 | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
|  | 5 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても本院の職員に報告すること。
|  | 6 | 納入検査確認後、保証期間終了まで装置やソフトウエアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 7 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 8 | 運用上の不具合が生じた場合は、誠意を持って対応すること。
| 4 | 障害時の体制に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 障害発生時には、発生通知後24時間以内に専門技術者を派遣手配し、障害復旧に着手できる体制であること。
|  | 2 | 納入後の故障に対しては迅速な修復が可能な体制を有し、また交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 3 | 年間を通じて自社サービスエンジニア対応の、24時間365日対応のコールセンターを有すること。
| 5 | 教育体制等に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時・場所で行うこと。また、随時対応すること。
|  | 2 | 本調達品の使用者に対する操作方法及び保守等についての教育を2回以上行うこと。
|  | 3 | 教育訓練用として簡易マニュアル３冊以上を用意すること。
| 6 | 説明書・マニュアル等に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本院の職員と協議のうえ各装置の操作マニュアルを、日本語版1部以上の必要数で提出すること。
|  | 2 | 本調達納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
|  | 3 | 設置上、関係機関への申請が必要な装置については、必要書類を納入後速やかに提出すること。
| 7 | その他は、以下の要件を満たしていること。
|  | 1 | 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は当院と協議の上最新の仕様にて引き渡すこと。
|  | 2 | 稼動に際しては、本院担当者に対して教育訓練を実施する体制が整っていること。