## ハイブリッド手術室 Ver.16
本調達物件に係る性能等の技術的要件（ハイブリット手術室X線血管撮影装置)
構成概要 |  |  |  | ハイブリット手術室X線血管撮影装置は、Cアーム保持装置、高電圧発生装置、X線管、平面型検出器ユニット、画像表示装置、透視機能、画像処理、回転撮影機能、被ばく低減機能、3D撮影機能、コーンビームCT機能、IVR支援アプリケーション機能、ネットワーク接続、造影剤自動注入器、手術台コラム、アンギオ用カーボンテーブルトップ、外科手術用テーブルトップ、画像制御装置、循環器専用ワークステーション等、その他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| ⅰ | ハイブリット用血管撮影装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | Cアーム保持装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 支持アームは天井走行式もしくは床置多軸方式であること。
|  |  | ⑵ | 支持アームは広い可動範囲を有し、全身領域の撮影が可能であること。
|  |  | ⑶ | 支持アームの回転範囲はＲＡＯ／ＬＡＯが１20°／１20°、ＣAU／ＣＲＡが45°／45°以上であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑷ | ディテクター部、X線管側に衝突安全機構を搭載していること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑸ | アームポジショニングメモリー機能を有すること。
|  |  | ⑹ | Cアーム操作コントローラは検査室、操作室に同じコントローラを設置すること。
|  |  | ⑺ | Cアームと手術台が連動可能であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑻ | 8軸以上の回転軸を搭載した機能を有すること。
|  | 2 | 高電圧発生装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | インバータ制御方式であること。
|  |  | ⑵ | 撮影条件設定は容易に行えること。
|  |  | ⑶ | 最大出力は100kW以上であること。
|  |  | ⑷ | 最大電圧125KV以上、最大管電流は1,000ｍA以上で最短曝射時間は1msec以下であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  | 3 | Ｘ線管装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 回転軸受け部は耐久性に優れた液体金属ベアリング方式であること。
|  |  | ⑵ | X線焦点サイズは2焦点以上有し、小焦点0.5ｍｍ以下、大焦点1.0ｍｍ以下であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑶ | 焦点バックアップ機能を有し、片方の焦点が切れた場合、自動切換えが行え継続して透視及び撮影のX線出力が可能であること。
|  |  | ⑷ | 陽極冷却効率は1500kHU/min以上であり、長時間の検査に耐えうる性能であること。
|  |  | ⑸ | 陽極熱容量は5200kHU以上であり、長時間の検査に耐えうる性能であること。
|  |  | ⑹ | Ｘ線可動絞りに３種類以上の付加フィルターが装備され、被ばくの低減、画質の改善ができること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑺ | グリッドスイッチを有すること。
|  |  | ⑻ | 付加フィルターは、最大0.9mmCu当量以上であること。
|  | 4 | 平面検出器ユニット（FPD）に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 最大視野サイズは29×38cm以上であること。
|  |  | ⑵ | 手技、目的に応じて6段階以上の視野切り替えが行えること。
|  |  | ⑶ | 最小入力視野サイズは11×11ｃｍ以下であること。
|  |  | ⑷ | ピクセルサイズは160×160μm以下であること。
|  |  | ⑸ | 量子検出効率（DQE）は70％以上であること。
|  |  | ⑹ | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  |  | ⑺ | 最大視野における解像度が3.1lp/mm以上であること。
|  | 5 | 画像表示装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 大画面モニターは、55インチ以上のマルチモニターを2式装備すること。
|  |  | ⑵ | 大画面モニターには8信号以上の外部信号入力機能を有し、事前にレイアウト登録が可能であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑶ | 大画面モニターのレイアウトは手技もしくは術者ごとに事前登録が可能であること。
|  |  | ⑷ | 大画面モニターはレイアウト変更せずに分割画像の一部を任意の映像信号に入れ替え可能であること。
|  |  | ⑸ | 大画面モニターの操作は検査室及び操作室に装備されたタッチパネル式コントローラー上にて可能であること。
|  |  | ⑹ | 大画面モニタは造影剤の飛沫や装置の干渉から画面保護のため全面がアクリル板もしくはガラス板にてコーティングされていること。
|  |  | ⑺ | 大画面モニタはインターポレーション（画像補間）技術を有し、任意の画像拡大表示の際に、画質を劣化させることなく、拡大可能なこと。
|  |  | ⑻ | 保持装置の角度、ＳＩＤ、視野サイズ、透視、撮影のパラメータ、X線被ばく線量等の表示が可能であること。または、これと同等の機能を有していること。
|  |  | ⑼ | 検査室モニターは、天井吊り下げ式のペンダントに搭載可能であること。
|  |  | ⑽ | 患者生体情報モニターを操作室で21インチ以上のモニター2面で表示可能であること。
|  |  | ⑾ | ポリグラフの情報を操作室で21インチ以上のモニター2面で表示可能であること。
|  |  | ⑿ | 操作室上部に検査室内の大画面モニター画像をミラー化にして49インチ以上の液晶モニターで表示可能であること。
|  |  | ⒀ | 操作室用画像参照モニターは27インチ以上のLCDモニタであり、接続された周辺機器の表示および操作が可能で、マルチタスク処理（透視/撮影中の同時並行処理）を行うことができること。もしくは同等のシステムを導入すること。
|  |  | ⒁ | 5-⑶の項目を満たさない場合は、同等機能を有するEizo社製の映像システム（入力数8ch以上の信号配信マネージャー1台以上、16ch以上の入出力信号スイッチャ―1台、画像表示コントローラ2台、4メガピクセル以上かつ42インチ以上の高精細画像表示モニタ2台）を導入すること。
|  | 6 | 透視機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 1024×1024マトリクスのデジタル透視(パルス透視)が可能であること。
|  |  | ⑵ | パルス透視は4p/s以下および30p/s以上が可能であり複数設定できること。
|  |  | ⑶ | 透視中にインチサイズの切り替えおよびウェッジフィルターの操作が可能であること。
|  |  | ⑷ | 透視ロードマップ機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 透視ロードマップ中に透視画像を拡大表示できること。
|  |  | ⑹ | 参照画像をMAPとし透視画像を重ね合わせロードマップが行える機能を有すること。
|  |  | ⑺ | ロードマップ時にデバイスのみの表示度合いを検査室に装備されているタッチパネル式コントローラもしくはジョイスティックにて可変できること。
|  |  | ⑻ | ロードマップ時には、透視画像、ロードマップ画像、参照画像が同時に画面表示できること。
|  |  | ⑼ | 手技中にてデジタルズーム機能を本体側で容易に行えること。
|  |  | ⑽ | デジタルズーム機能は正側同時に行えること。
|  |  | ⑾ | 最大600枚以上の透視画像を、記録・再生できる機能を有すること。
|  | 7 | 画像処理機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 画像の選択、再生等の処理は検査室、操作室共に可能であること。
|  |  | ⑵ | 3D画像を検査室内コントローラ（カテーテルテーブルに設置）でコントロール可能にすること。
|  |  | ⑶ | 輪郭強調処理、コントラスト調整、輝度調整、ズーム機能、画像表示、コメント入力が行えること。
|  |  | ⑷ | DICOM Ver3.0で規定するStorage Service ClassのSCUとして、画像を送信する機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 患者情報通信は、DICOM Ver.3.0（MWM）で規定する規格で、患者氏名、患者ID、性別、生年月日等を、既存の放射線部情報システムから受信できる機能を有すること。
|  |  | ⑹ | 本体コンソールにて血管定量解析機能および距離計測ソフトを有すること。
|  |  | ⑺ | 撮影済み画像の表示、再生は透視、撮影中においてもコンソールからの操作が行えること。もしくは、透視・撮影中に操作が可能なワークステーションを有すること。ワークステーションは3D再構成、コーンビームCT再構成等とは別に用意すること。
|  | 8 | 回転撮影機能は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 回転撮影機能において最大200度以上の範囲で回転撮影が可能であること。
|  |  | ⑵ | Cアームを頭側に設置した際、撮影の回転速度は50°/秒以上であること。
|  | 9 | 被ばく低減機能に関し、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 7.5fps以下の低フレームレートの透視・撮影が可能であること。
|  |  | ⑵ | 被ばく低減に有用なグリッドスイッチをX線管内に搭載していること。
|  |  | ⑶ | 患者被ばく低減用の付加フィルタは0.9mmCu以上であること。
|  |  | ⑷ | 患者被ばく低減用の付加フィルタは任意にフィルタ厚を選択できること。もしくは必要厚をシステムが自動選択する機構を有すること。
|  |  | ⑸ | 最終画像上にてウィッジフィルタがグラフィック表示され、透視中でなくても位置選択できること。
|  |  | ⑹ | 最終画像上とSID、インチサイズ、テーブルの位置が連動し、透視を出さずに現在の視野がどの位置にあるか把握できる機能を有すること。
|  |  | ⑺ | 面積線量値を算出・表示できること。選択できること。
|  |  | ⑻ | 角度ごとの線量がAKにて表示され、レポートとしてDICOMフォーマットにて出選択できること。
|  |  | ⑼ | DICOM RDSRに対応していること。
|  |  | ⑽ | マルチ周波数処理および動態補正技術によって、ノイズ低減を実現した画像処理ができること。
|  | 10 | 3D撮影機能に関し、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 画像解析ワークステーションはアンギオ装置専用の自社製ワークステーションであること。
|  |  | ⑵ | 回転撮影を基に3次元画像再構成が可能であり、処理された画像をDICOM画像を出力可能であること。
|  |  | ⑶ | 回転撮影終了後の3次元画像再構成表示は、クリック操作やボタン操作をすることなく画像転送から再構成表示まで自動かつ最短5秒以内であること。もしくは3D-DSA画像に時間軸を加えた4D-DSA画像の作成が可能であること。
|  |  | ⑷ | ボリュームレンダリング、サーフェイスレンダリング、グラジエントレンダリング（半透明表示）表示が可能であること。
|  |  | ⑸ | 3D再構成された血管像にて病変部の狭窄率解析、エンドスコピックビュー処理、断面積解析など複数の解析を同時にかつ自動で行う機能を有すること。
|  |  | ⑹ | 動脈瘤の容積算出機能を有し、動脈瘤の自動容積計算表示が可能であること。
|  |  | ⑺ | 3D画像より最適なアーム角度のシミュレーションが可能であり、算出されたワーキングアングルを3D画像にリンクしたCアームオートポジション機能により自動設置が可能であること。
|  |  | ⑻ | 拡大再構成表示が可能であること。
|  |  | ⑼ | 3次元再構成画像にリアルタイム透視画像を組み合わせた3Dロードマップ機能を有すること。
|  |  | ⑽ | 3Dロードマップ機能において装置Cアームの動作、患者テーブルのスライドに合わせた自動追従表示機能を有すること。
|  |  | ⑾ | 3Dロードマップ機能において微細な体動に自動追従する機能を有すること。
|  |  | ⑿ | 既存のMRIおよびCTにて収集された画像と透視画像をリアルタイムに重ね合わせ表示できる機能を有すること。
|  | 11 | コーンビームCT機能を有し、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 回転撮影を基にコーンビームCT画像再構成が可能であり、処理された画像をDICOM画像を出力可能であること。
|  |  | ⑵ | コーンビームCT撮影時は最大400枚以上の画像収集が可能であること。
|  |  | ⑶ | コーンビームCT撮影時は最大16bitの収集が可能であること。
|  |  | ⑷ | コーンビームCT撮影時、回転収集が往復軌道でそれぞれ画像データが収集でき、そのタイミングも設定できること。もしくはCT撮影データから脳血流Perfusion解析ができるソフトウェアおよび本ソフトウェアを稼働させるワークステーションを別途有し10年間保証すること。
|  |  | ⑸ | 画像再構成画像は、1回の回転撮影によりアイソセンターで20cm以上の有効視野を有していること。
|  |  | ⑹ | 3D血管画像とコーンビームCT画像をフュージョンできる機能を有していること。
|  |  | ⑺ | コーンビームCTは、金属アーチファクトを軽減できる機能を有すること。
|  |  | ⑻ | 0.6mm以下の小焦点を使用した回転撮影により再構成される160μm以下の高分解能コーンビームCT機能を有していること。
|  |  | ⑼ | コーンビームCTアプリケーションは総て装備すること。
|  | 12 | IVR支援アプリケーションに関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 経食道エコー画像と透視像を1画面に分割表示し、エコー上でマークしたポイントが透視像に表示される機能を有すること。
|  |  | ⑵ | 経食道エコー画像と透視像が連動する機能を有し、エコーのライブ画像（2D、3D、カラードプラ像）が透視像にリアルタイムにオーバーレイ表示できCアーム角度に追従すること。もしくは心臓用コーンビームCT画像により左心房が自動抽出する機能および心臓CT画像により冠動脈を自動抽出する機能を有し透視とオーバーレイ表示できること。
|  |  | ⑶ | 心臓用のコーンビームCT機能を有すること。150度以下の回転範囲で行える低侵襲撮影機能もしくは、ECG同期撮影機能を有すること。
|  |  | ⑷ | 心臓用コーンビームCT画像、術前、CT、MR画像とフュージョンさせたEPマッピング機能を有すること。
|  |  | ⑸ | CT画像を使用した経カテーテル的大動脈弁置換術の術前プランニングが行えるソフトウェアを有すること。
|  |  | ⑹ | 経カテーテル的大動脈弁置換術に使用するデバイスごとのテンプレート画像でのシュミレーションが行えること。
|  |  | ⑺ | 経カテーテル的大動脈弁置換術前プランニングされた画像とCアーム、テーブルとの連動、透視画像とのフュージョンが行えること。
|  |  | ⑻ | 経食道リアルタイム3Dエコー装置のプローブを透視画像上で認識し、Cアームの角度に自動位置連動が行えること。不可能な場合は、経食道リアルタイム4Dエコー装置の画像を専用ワークステーションに転送し、手動位置合わせを行うシステムを用意すること。
|  |  | ⑼ | 経食道エコーの3D画像と透視像をオーバーレイ表示する機能を有すること。もしくは、経食道リアルタイム3Dエコー装置の画像を専用ワークステーションに転送し、手動位置合わせを行うシステムを用意すること。
|  |  | ⑽ | 冠動脈撮影画像（動画像）とライブ透視画像をフュージョンさせた冠動脈ロードマップ機能、もしくは、冠動脈CT画像を解析しCTOをサポートできるソフトウェアを有すること。
|  |  | ⑾ | 3D画像または2方向の透視画像により、CTやMRIなど他モダリティーの3Dデータをレジストレーション可能であること。
|  |  | ⑿ | レジストレーションした他モダリティーの3Dデータと血管撮影装置による3Dデータをフュージョン表示可能であること。
|  |  | ⒀ | IVR支援アプリケーションはずべて導入すること。
|  | 13 | ネットワーク接続に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | DICOM規格に準拠し、send,print,worklist,Q/Rに対応していること。
|  |  | ⑵ | データ送受信は透視中、撮影中に支障なくバックグランドでの転送が可能であること。
|  |  | ⑶ | ハイブリッド室のRIS端末（放射線情報システム）から撮影装置、ポリグラフ、手術映像記録装置、必要に応じてその他医療機器とMWM接続すること。
|  |  | ⑷ | 本院の指定する画像サーバシステム・参照Viewerシステムと接続し画像転送、保存、参照が可能であること。
|  |  | ⑸ | 被ばく線量値はDICOM画像として送付できること。
|  |  | ⑹ | 放射線画像管理システムとのDICOM Storage接続を行うこと。またその接続費用を含むこと。
| ⅱ | 周辺機器は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 脳血管用造影剤自動注入器（根本杏林堂）を有すること。予備シリンジは2式すること。
|  | 2 | 大動脈造影用造影剤自動注入器（アシストジャパン）を有すること。
|  | 3 | 手術台コラムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 手術台コラムは、床上固定式（アンカーボルト床打ち込み固定）であること。
|  |  | ⑵ | 手術台コラムは、床に半埋込式であること
|  |  | ⑶ | 術前術後に患者が搬送できるように、テーブルトップとコラムが分離できること。
|  |  | ⑷ | テーブルトップの昇降、横転、縦転、背板屈折、足板屈折、スライド作動が全て単独スイッチで電動操作できること。
|  |  | ⑸ | ハンドスイッチは基本的に無線操作ができ、バックアップ用に有線ハンドスイッチも使えること。
|  |  | ⑹ | コラム本体にバックアップ用の操作スイッチが装備されていること。また、安全を考慮して、2ボタン操作できること。
|  |  | ⑺ | 無線ハンドスイッチのチャンネル数は混線防止のため、255ch以上あり、完全無指向性であること。
|  |  | ⑻ | ハンドスイッチの専用のボタン操作で自動水平復帰機構が働き、横転、縦転、背板屈折、足板屈折が水平に戻ること。
|  |  | ⑼ | ハンドスイッチは、暗転時の操作を考慮して点灯式であること。
|  |  | ⑽ | 着脱時に搬送車を入れた時には、ボタンを押すことによりスライドが基準位置に復帰すること。
|  |  | ⑾ | テーブルトップの着脱を頭/足側のどちら側からでもできること。
|  |  | ⑿ | EMC対応を考慮して、欧州規格 IEC 60601-1を満たしていること。
|  |  | ⒀ | 患者の安全保持の為に、操作用ハンドコントロールは片手操作が可能であること。
|  |  | ⒁ | 停電時のバックアップも考慮して、バッテリー駆動が可能であること。
|  | 4 | アンギオ用カーボンテーブルトップは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 血管X線装置と同期して動作ができるカーボンテーブルを備えること。
|  |  | ⑵ | テーブルトップの長さが2,700mm以上であること。
|  |  | ⑶ | テーブルトップに300mm以上のヘッドレストが装着可能であること。
|  |  | ⑷ | 360°透視可能なエリアが1,750mm以上であること。
|  |  | ⑸ | AP方向での透視可能なエリアが1,850mm以上であること。
|  |  | ⑹ | 600mm以上の前後スライド機能とアクセサリーの組み合わせにより、患者を動かすことなく、上半身、下半身での術中透視が可能及び頭足方向・全身のレントゲン撮影も可能であること。
|  |  | ⑺ | 縦方向スライド速度は、150mm／秒以上で、術中操作の俊敏性に長けていること。
|  |  | ⑻ | テーブルトップは中心から横方向に左右各100mm以上スライドが可能であること。
|  |  | ⑼ | 患者耐荷重は150Kg以上であること。
|  |  | ⑽ | 術中の操作は、テーブルトップのレールに固定が可能なジョイスティックにより、術者が直感的に操作ができること。
|  |  | ⑾ | ジョイスティックで、昇降・縦転・横転・縦方向スライド・左右スライド・水平復帰の操作ができ、術者の手元で任意に安全な操作ができること。
|  |  | ⑿ | 操作は、ジョイスティック、無線ハンドスイッチ、有線ハンドスイッチ、コラム本体内蔵操作スイッチにて行えること。
|  |  | ⒀ | 褥瘡対策を考慮して、パッドは一体形成型定反撥型の2種類の組合せで厚みが50㎜以上であること。
|  |  | ⒁ | 麻酔スクリーンや上肢台を取り付けるためのレールがカーボンテーブルトップに装着可能であること
|  |  | ⒂ | パッドは清掃面も考慮して取り外し可能であること
|  |  | ⒃ | 左右のラディアル・ブラキアルから穿刺可能で手技者の立ち位置や体側に沿って腕を配置可能な汎用型患者腕置台を用意すること。仕様に関しては本院職員と協議の上導入すること。
|  |  | ⒄ | 両手を挙上し保持可能で脱着が容易な支持台を設置できること。仕様に関しては本院職員と協議の上導入すること。
|  | 5 | 外科手術用テーブルトップは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 各構成プレートは、術例によって組み換えが可能で、頭足方向関係なく組合せ可能であること。
|  |  | ⑵ | 各構成プレートは、安全容易な装着が出来ること。
|  |  | ⑶ | 小児患者にも対応できるように、各構成プレートの取り外しが可能で、長さ590mm以下にできること。
|  |  | ⑷ | 体格の良い患者にも対応するため幅は540mm以上であること。
|  |  | ⑸ | 胴体幅での透視が行なえるように、透視可能幅が410mm以上であること。
|  |  | ⑹ | 全身のレントゲン撮影、透視が行えるよう、テーブルは460mm以上縦方向のスライドができること。
|  |  | ⑺ | 患者耐荷重は380Kg以上であること。
|  |  | ⑻ | あらゆる診療科の体位に対応できるため、傾斜角度は左右ティルト共に45°以上、トレンデレンブルグ逆トレンデレンベルグともに80°以上の可動範囲を有すること。
|  |  | ⑼ | 背板屈折角度は上に90°以上、下に60°以上の可動範囲を有すること。
|  |  | ⑽ | 脚板屈折角度は上80°以上、下90°以上の電動での可動範囲を有すること。
|  |  | ⑾ | 足板は左右片足ずつでも、両足同時でも電動動作可能であること。
|  |  | ⑿ | 開脚時足板の間に術者が入れ、十分なスペースがとれる様に、開脚が扇形、水平方向それぞれの開脚が可能であること。
|  |  | ⒀ | 褥瘡対策を考慮して、パッドは一体形成型定反撥型の2種類の組合せで厚みが80㎜以上であること。
|  | 6 | 整形外科用テーブルトップは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 手術台と連動するし、術中に患者の屈曲や再ポジショニングができること。
|  |  | ⑵ | X線透過でありCアームでの撮影が容易にできること。
|  |  | ⑶ | 胸部、腰部、頭部を固定でき適切な体圧管理ができること。
|  |  | ⑷ | 仰臥位、腹臥位、側臥位などの脊椎手術のあらゆる体位を多目的に設定できること。
|  |  | ⑸ | 収納が容易にできること。
|  | 7 | 脳外科用固定具は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 手術台コラムに接続可能であること。
|  |  | ⑵ | 脱着可能な頭部固定器具を用意すること。
|  | 8 | 搬送車は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 搬送車はカーボンテーブルトップと外科手術用テーブルトップを共通で使用できること。
|  |  | ⑵ | 四輪フリーでスムーズに横方向への動作が可能であること。
|  |  | ⑶ | ブレーキ機能が搭載されていること。
|  |  | ⑷ | 直進走行機能の補助輪が付いていること。
|  |  | ⑸ | テーブルトップの頭足の方向がどちらでもコラムからの着脱が可能であること。
|  | 9 | シーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 設置は天井からの吊り下げ式であること。
|  |  | ⑵ | 天井走行式血管撮影装置の場合、天井レールの走行範囲に設置位置が入らないこと。
|  |  | ⑶ | コンパクトな設計でエネルギー供給、医療ガス供給、情報系LANなど配備可能であること。
|  |  | ⑷ | 上下動が容易に行えること。
|  |  | ⑸ | 任意の位置でアームの静止が可能であること。
|  |  | ⑹ | 2式用意すること。
|  |  | ⑺ | シーリングペンダントのアームは２つのアームで構成されていること。
|  |  | ⑻ | 最大積載重量は90kg以内まで対応可能であること。但し、実際の納品機器については選定される機器に合致する積載重量のものとする。
|  |  | ⑼ | 仕様に関しては本院職員と協議の上導入すること。
|  | 10 | 超音波装置本体(EPIQ)は以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 幅61cm 高さ146cm 奥行き110cm 以下であること。
|  |  | ⑵ | プリンター等周辺機器を含まない状態で本体重量は105Kg以下であること。
|  |  | ⑶ | コントロールパネルは中心より180度回転可能であること。
|  |  | ⑷ | 観察用モニターは、21.5インチ以上の有機ELモニターを採用しており、ボタン1つでフルスクリーンで画像を表示する機能を有すること。
|  |  | ⑸ | 消費電力は600VA以下であること。
|  |  | ⑹ | 起動時の音量は41dB以下であること。
|  |  | ⑺ | コントロールパネル上の タッチスクリーンにキーボードが表示され文字入力が可能であること。
|  |  | ⑻ | ４個以上のトランスジューサーコネクタを有し切り替えが可能なこと。
|  |  | ⑼ | 本体ハードディスクは１TB以上を有し、大容量の３Dレンダリングデータを対応可能であること。
|  |  | ⑽ | 診断モードは、断層エコー(2Dイメージング)、カラードプラ、パルスドプラ、連続波ドプラ（CW）、アナトミカルMモード、カラー・パワー・アンギオ（CPA）、組織ドプラ（TDI）を行えること。
|  |  | ⑾ | 経食道超音波検査にて、リアルタイムに3次元動画像を表示する機能を有し、3D動画像はトラックボールで容易かつリアルタイムに回転させることが可能で、かつ、任意方向からトリミングができること。
|  |  | ⑿ | 体表超音波検査及び経食道超音波検査にて、写真のようにリアルな3Dレンダリングが可能であり、かつ、仮想光源を3D ボリューム周辺、及び組織の深さ方向に配置することが可能であること。
|  |  | ⒀ | 自動速度調整機能付きの高容量ファンを3基装備し、騒音を最小限に抑えながら冷却効率を最適化することが可能であること。
|  |  | ⒁ | 本体内蔵のバッテリーを有し、スリープモードから20秒以内で起動可能であること。
|  |  | ⒂ | 断層像描出時にマトリックス型セクタトランスジューサを動かさず、画像を回転可能なこと。
|  |  | ⒃ | リアルタイムに、2つの異なる断面を同時表示でき、方位方向・回転方向・厚み方向で変更可能なこと。
|  |  | ⒄ | 断層エコー法において組織の輝度バランスが最適化されるようにシステムゲインとTime Gain Controlをワンボタンで調整する機能を有していること。
|  |  | ⒅ | パルスドプラモードにおいてワンボタンでベースライン及び流速レンジを最適化する機能を有していること。
|  |  | ⒆ | 断層エコー法において組織の輝度バランスが最適化されるようにシステムゲインとTime Gain Controlをリアルタイムで連続調整する機能を有していること。
|  |  | ⒇ | 断層画像のゲイン調整は深さ方向（Time Gain Control）に対し8分割以上スライドレバーで調整可能なこと。
|  |  | -21 | 断層画像のゲイン調整はラテラル方向（LGC）に対し4分割以上のタッチスクリーンコントロールにて調節可能なこと。
|  |  | -22 | DICOM ストレージ、DICOMモダリティワークリスト、DICOMSRに対応していること。
|  |  | -23 | 検査オーダーを生理検査室システムから取得可能であること
|  |  | -24 | 超音波画像の圧縮データは日本光電サーバに転送できること
|  |  | -25 | 超音波画像のネイティブデータはフィリップス社製ISCVに転送できること。
|  |  | -26 | リアルタイム超音波ナビゲーション画像をアドメニックシステムに転送できること。
|  |  | -27 | Anatomical Intelligenceを用いて心臓のモデルをリアルタイムに透視上にオーバーレイする機能を有すること。またｈ同等な機能を有ること。
|  |  | -28 | アンギオのLive画像とエコーのLive画像のリアルタイムフュージョン機能を有すること。または同等な機能を有すること。
|  | 11 | 3次元食道プローブは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 周波数帯域は、2～8MHz以上であること。
|  |  | ⑵ | トランスジューサのハンドル部にセンターボタンを有しており「画像取込」「画像停止」「TGC およびゲインの最適化」「機能無し」の4つの割り当てが可能であること。またその割り当ては検査中でも切り替えが可能であること。
|  |  | ⑶ | 単結晶素材の素子を採用していること。
|  |  | ⑷ | マトリックスアレイ方式であること。
|  |  | ⑸ | 2Dイメージング、Mモード、カラーMモード、カラーフロー、PWドプラ、CWドプラ、Live x Plane、 Live3Dエコー、Live3Dズーム、Live3Dカラーのイメージングモードが使用可能なこと。
|  |  | ⑹ | 電子的に画像を180度回転することが可能なこと。
|  |  | ⑺ | 対応温度は10℃～55℃以上であること。
|  | 12 | 経胸壁2D/3D兼用セクタトランスジューサ(成人心臓用)に関して、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 周波数帯域は、1.0～5.0MHz以上であること。
|  |  | ⑵ | 単結晶素材の素子を採用していること。
|  |  | ⑶ | トランスジューサ保持部の寸法は長さ9.2cm 幅 3.９cm 奥行き2.9cm以下であること。
|  |  | ⑷ | コネクタ部分以外はIPX7以上の防水構造を有しており、超音波出力部からケーブルまで浸漬による消毒が可能であること。
|  | 13 | 血管用リニアトランスジューサに関して、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 周波数帯域は、3.0～12.0MHz以上であること。
|  |  | 2 | PWドプラ、カラードプラ、カラー・パワー・アンギオのイメージングモードが使用可能なこと。
|  | 14 | 術中用リニアトランスジューサに関して、以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 周波数帯域は、7.0～15.0MHz以上であること。
|  |  | ⑵ | PWドプラ、カラードプラ、カラー・パワー・アンギオのイメージングモードが使用可能なこと。
|  |  | ⑶ | コネクタ部分以外はIPX7以上の防水構造を有しており、超音波出力部からケーブルまで浸漬による消毒が可能であること。
|  | 15 | フォトロン社製3mensio同等品1式を用意すること。
|  | 16 | ネットワーク型ワークステーション端末を用意すること。
|  | 17 | ネットワーク型Viewer端末を用意すること
|  | 18 | 既存のRIS、PACS、動画ネットワークとの接続費用を含むこと。
|  | 19 | 含鉛アクリル防護衝立で鉛当量0.8mmPb以上で上半面透明型の専用棚付きを３式整備すること。
|  | 20 | 放射線防護衣掛け及びネックガード掛けを2式用意すること。
|  | 21 | 血行動態モニターを用意すること。
|  | 22 | 微量血液凝固計（I-STAT)を4式用意すること。運用に関しては本院担当者と協議し導入すること。
|  | 23 | TClポンプを用意すること。
|  | 24 | 血液凝固分析装置を用意すること。
|  | 25 | 電気手術器を用意すること。
|  | 26 | 救急カートを用意すること。
|  | 27 | 電子カルテ・RISカートを用意すること。
|  | 28 | 壁掛け吸引器を用意すること。
|  | 29 | 酸素吸引スタンドを用意すること。
|  | 30 | 酸素流量計を用意すること。
|  | 31 | セレス吸引システムを用意すること。仕様に関しては本院担当者と協議し導入すること。
|  | 32 | 移動式カートは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | 移動式のカテーテル・デバイスカートを４台用意すること。仕様については本院の担当者と協議の上、導入すること。
|  | 33 | 心臓マッサージを行う際に寝台を支える補助具を用意すること。
|  | 34 | データ管理用PC・プリンターは以下の要件を満たすこと。
|  |  | ⑴ | Windowsの最新バージョンを有すること。
|  |  | ⑵ | Microsoftoffice社製ワード・エクセル・パワーポイントを有すること。
|  |  | ⑶ | ウイルス対策ソフトを有すること。
|  |  | ⑷ | 最新バージョンのファイルメーカーを有すること。
|  |  | ⑸ | デスクトップ型またはノート型・付属器を1台有すること。
|  |  | ⑹ | A3～A4対応なプリンターを1台有すること。
|  | 35 | 脊椎外科・脳神経外科領域において術中ナビゲーションシステムと連携できること。
|  | 36 | 手技を行う術者の手元や患者の状態を確認可能で、ズームやフォーカス機能を有した監視カメラ・モニターを用意すること。
|  | 37 | 3D-Rotation Angioに対応可能な頭部形状でカッティングされたサポートボードを用意すること。
|  | 38 | 頭部固定具（メディカルエキスパート社製）を有すること。
|  |  | ⑴ | 仕様に関しては本院担当者と協議の上導入すること。
|  | 39 | 大画面モニター用アームを2式装備すること。仕様に関しては本院職員と協議の上導入すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 設置場所について
|  |  | ⑴ | 納入場所の現場確認を行い、本院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | ⑵ | 当院が準備する設置場所にあたって、部屋の改造などが必要となる場合は、広島市立病院機構本部事務局安佐市民病院整備室と相談の上、受注者の費用負担において行うこと。
|  |  | ⑶ | 装置の搬入および調整は本院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し本院担当者の指示に従い施行すること。
|  |  | ⑷ | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、受注者において担当者と協議のうえ用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | ⑸ | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に本院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | ⑹ | 搬入据付完了後、性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  |  | ⑺ | 工事期間中は、十分な間仕切りと養生および換気や清掃を行い、騒音と振動による臨床への悪影響を最大限排除すること。
|  |  | ⑻ | 機器設置に必要となる付帯工事（建築設備含む）は落札者の責任により行うこと。
|  |  | ⑼ | 新規血管撮影装置搬入に際しては、事前に病院関係者と打ち合わせを行い、緊急車両等の出入りに支障がないよう撤去、搬入ルートの確保を行うこと。
|  |  | ⑽ | 機器の設置位置は事前に、仕様・運用形態について関係者と十分なシュミレーションを行い協議による決定に従うこと。
|  |  | ⑾ | 機器搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  |  | ⑿ | 設置工事は納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | ⒀ | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  |  | ⒁ | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は検査終了後に行うこと。
|  |  | ⒂ | 許可ならびに認可に必要な手続きの補助を行うこと
|  | 2 | 建築関係
|  |  | ⑴ | 天井パネル及び壁パネルには、別紙図面１で示すように穴あけ加工をした上で、穴ふさぎの部材を嵌めている。機器を設置する上で、これらの加工した穴を使用する場合には、天井パネル等を一旦外し、穴ふさぎ部材を外した上で使用すること。 なお、別途穴あけ加工等が必要な場合は、受注者の負担により加工し、機器を設置すること。
|  |  | ⑵ | 天井内には、「Ｘ線血管撮影装置（Ｃアーム）」、「シーリングペンダント」及び「無影灯」を固定することを想定して架台が設置されている（別紙図面２参照）。これらの架台を利用して機器が設置できない場合にあっては、受注者の負担により架台を準備し、機器等を設置すること。
|  |  | ⑶ | 床には、「手術台」のベースが取り付けられるよう、手術室の中央部に配管プルボックスを設置した状態となっている（別紙図面３参照）。手術台を取り付ける場合には、この配管プルボックスを使用することができるが、この配管プルボックスを利用して手術台が設置できない場合にあっては、受注者の負担により必要な機器を取り付けて手術台を設置すること。
|  | 3 | 電気関係
|  |  | ⑴ | 壁面には、OP用インターホン、電話用端子、アッテネータ、カットリレーを設置している。移設が必要な場合は、受注者の負担により対応する事。
|  |  | ⑵ | 床面には、OP室内血管造影装置用として空配管PF22を中央部のベースから操作室配線ピットまで空配管を２本準備している。
|  |  | ⑶ | 室内の装置用電源として３φ４W 400V 100KVA メインブレーカ125ATの開閉器盤（S-OP-11）を操作室に設置している。変更などが必要な場合は、受注者の負担により対応する事。
|  |  | ⑷ | 操作室天井内からOP11室内に向けて装置用配線用として天井操作アームまでFEP100ｘ２本OP室内接続ボックスまでFEP100ｘ1本を敷設している。変更などが必要な場合は、受注者の負担により対応する事。
|  |  | ⑸ | 非常照明設備、非常放送スピーカ、自動火災報知設備感知器が設置されている。移設が必要な場合は、受注者の負担により対応する事。
|  | 4 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | ⑴ | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | ⑵ | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し本院担当者の了承を得ること。
|  |  | ⑶ | 保証期間については、装置納入後１年間とする。
|  |  | ⑷ | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  |  | ⑸ | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  |  | ⑹ | 瑕疵担保期間の定期点検は年2回以上行うこと。また点検は土日祝日で行うこと。
|  |  | ⑺ | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  |  | ⑻ | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。また早急復旧のために電話回線によるオンラインメンテナンス体制が整っていること。
|  |  | ⑼ | リモートメンテナンスの電話回線は受注者側で設置及び費用負担を行うこと。
|  |  | ⑽ | 調達部品は納入後においても稼働にに必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  |  | ⑾ | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
|  |  | ⑿ | ハードの改造を伴わないバージョンアップは、瑕疵担保期間は適宜行うこと。
|  |  | ⒀ | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  |  | ⒁ | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は本院担当者と協議の上、行えることとする。
|  |  | ⒂ | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 5 | その他
|  |  | ⑴ | FPD保証期間終了後までに故障が発生した場合は、故障個所を無償対応すること。
|  |  | ⑵ | X線管球保証期間終了後までに故障が発生した場合は、故障個所を無償対応すること。
|  |  | ⑶ | 装置納入時には最新バージョンであること。または装置搬入前に新バージョンになる事がわかっているのであれば新バージョンにて対応すること。
|  |  | ⑷ | 機器及び装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  |  | ⑸ | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  |  | ⑹ | 専門知識を有したスタッフが対応可能であること。
|  |  | ⑺ | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、本院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  |  | ⑻ | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、本院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である本院担当者と協議し承認を得ること。また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
|  |  | ⑼ | 本院に提出するすべての仕様書・教育訓練用簡易マニュアル・各装置の操作マニュアルは、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| ⅰ | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後速やかに行うこと
|  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 5 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| ⅱ | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。
|  | 3 | 定期点検業務は年2回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 6 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| ⅲ | 経費の負担
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。