## Sheet1
本調達物件に係る性能等の技術的要件（放射線治療システム）
構成概要 |  | 放射線治療システムは、医療用加速装置、放射線治療データマネージメントシステム、放射線治療計画装置、既設高エネルギー医療用加速装置機能追加、高線量率密封小線源治療システム、放射線治療関連機器、放射線治療情報システム、放射線治療計画画像管理システム等、その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 医療用加速装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 医療用加速装置の概要に関し、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 医療用加速装置は、加速装置本体、治療寝台、操作コンソール、マルチリーフコリメータ（MLC）、ポータルイメージング装置(EPID)、IGRTシステム、呼吸同期照射システム及び付属品から構成されていること。
|  | 2 | 医療用加速装置本体は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 加速器は、線形加速器であること。
|  |  | 2 | 加速管の構造は、定在波型であること。
|  |  | 3 | 高周波発生源は、クライストロンを使用していること。
|  |  | 4 | 加速電子偏向方式は、アクロマティック270度ベンディング方式であること。
|  |  | 5 | 電子銃は、グリッド制御の三極管であること。
|  |  | 6 | エネルギーの切り替えは、エネルギースイッチ機構を使用していること。
|  | 3 | 本体駆動および機械的精度は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ガントリ回転中心精度の調整、確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、データを提出が可能であり、中心精度は、半径0.5mmの球内であること。
|  |  | 2 | ガントリ回転範囲は、360°以上であること。
|  |  | 3 | ガントリ回転制御が可能であり、その精度は、±0.5°以内であること。
|  |  | 4 | コリメータ回転中心精度の調整、確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、データを提出が可能であり、中心精度は、半径0.5mmの球内であること。
|  |  | 5 | コリメータ回転範囲は、±90度以上であること。
|  |  | 6 | 定位放射線治療並びに強度変調放射線治療（IMRT）、強度変調回転放射線治療（VMAT）に対応すること。
|  |  | 7 | アイソセンターの総合的な回転精度（ガントリ・治療寝台・コリメータ）の調整・確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、データを提出が可能であり、半径0.75mmの球内であること。
|  | 4 | 線量モニタ部は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | モニタ線量計の構造は、Ｘ線、電子線とも共通で大気の影響を受けない完全密封型であること。
|  |  | 2 | モニタ線量計は、主・副構成の独立2系統であること。
|  |  | 3 | 主線量モニタの他、バックアップとして副線量モニタによる照射の停止機能を有すること。
|  |  | 4 | 線量モニタ表示は、4桁以上であること。
|  |  | 5 | 照射毎にキャリブレーションを行う機能を有すること。
|  |  | 6 | モニタ線量計の再現性は、±1%または1MU以内であること。
|  |  | 7 | モニタ線量計の直線性は、5MU以上の積算線量に対して、±1%または1MU以内であること。
|  |  | 8 | ガントリ角度が0度から360度のどの角度においても線量測定システムの精度は、±1.5%以内であること。
|  | 5 | X線出力は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線の出力エネルギーは、4MV、6MV、10MVを含む最大5種類のエネルギーを切替えて出力が可能であること。
|  |  | 2 | 出力線量率は、アイソセンタ位置でＸ線6MV以上の場合は、600MU/min以上、4MVの場合は、250MU/min以上であること。
|  |  | 3 | 高線量率モードの出力線量率は、アイソセンタ位置でＸ線は6MVの場合は、1,400MU/min以上、10MVの場合は、2,400MU/min以上であること。
|  |  | 4 | 線量率は、6ステップ以上のステップ可変方式であること。
|  |  | 5 | X線の最大照射野は、40cm×40cm以上であること。
|  |  | 6 | 平坦度は、±3％以下であること。
|  |  | 7 | 対称度は、2％以下であること。
|  |  | 8 | 主コリメータのＸ線透過率は、0.5％以下であること。
|  |  | 9 | コリメータは、非対称独立駆動機能を有し、いずれかのコリメータの駆動範囲が-10～＋20㎝以上であること。
|  |  | 10 | モノブロックコリメータの駆動で行うダイナミックウェッジ（仮想ウェッジフィルタ）機能を有すること。
|  | 6 | 電子線出力は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電子線の出力エネルギーは、6～22MeVの最大8種類のエネルギーを切替えて出力が可能であること。
|  |  | 2 | 出力線量率は、1,000MU/min以上であること。
|  |  | 3 | 電子線の最大照射は、25cm×25cm以上であること。
|  |  | 4 | 平坦度は、±5％以下であること。
|  |  | 5 | 対称度は、2％以下であること。
|  |  | 6 | 5種類以上の電子線コーンを有すること。
|  |  | 7 | X線含有率は、全てのエネルギーにおいて5％以下であること。
|  | 7 | 回転照射（原体照射）は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ガントリ回転範囲は、360度以上であること。
|  |  | 2 | CW、CCW双方向回転機能を有すること。
|  |  | 3 | 回転原体照射（Dynamic Conformal Arc）に対応した照射の機能を有すること。
|  |  | 4 | ガントリ角度当たりの線量率は、最大60MU/度以上で、自動設定機能を有すること。
|  |  | 5 | 後述の多分割コリメータを用いて、照射角度毎に設定された開度データを使用する機能を有すること。
|  | 8 | 治療寝台は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療寝台の構造は、フロア型であること。
|  |  | 2 | アイソセンタ回転範囲は、±95°以上であること。
|  |  | 3 | アイソセンタ回転中心精度は、半径1mm球内であること。
|  |  | 4 | 天板の構造・寸法は、カーボンファイバ製で、幅50cm×長さ200cm以上であること。
|  |  | 5 | 上下駆動範囲は、最低位置は、床から80cm以下、最高位置は、アイソセンタ位置から30cm以上の駆動域であること。
|  |  | 6 | 前後移動範囲は、前後: 145cm以上であること。
|  |  | 7 | 左右移動範囲は、±24cm以上であること。
|  |  | 8 | 治療寝台の天板の上下・左右・前後移動をmm単位で電動制御する機能を有すること。また、左右･前後の移動は、手動でも制御する機能を有すること。
|  |  | 9 | 治療寝台上下移動、前後移動、左右移動、アイソセンタ回転角度をデジタル表示する機能を有すること。
|  |  | 10 | 後方からの照射に対して、上下対向2門、回転照射に対応した天板構造であること。
|  |  | 11 | 治療台の天板は、6軸駆動でかつ自動で角度補正が可能な機能を有すること。
|  |  | 12 | 治療計画装置で算出されたシフト量を使用して、相対値移動ができること。
|  | 9 | 操作コンソールは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 20インチ以上の液晶TFTカラーモニタを有すること。
|  |  | 2 | 安全確保のため、インターロック機能を備え、内容を表示することができること。
|  |  | 3 | Ⅰ-2の放射線治療データマネージメントシステムと接続して、治療パラメータのセットアップおよび照合ができる機能を有すること。
|  |  | 4 | 多門照射等で、門ごとに照射室に入ることなく治療が可能な機能を有すること。
|  | 10 | 医療用加速装置本体に直接固定されるマルチリーフコリメータ(MLC)は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 腫瘍の形状に合わせた不整形照射野を作成し、照射を行える機能を有すること。
|  |  | 2 | リーフ中央部は、アイソセンタ位置で 5㎜以下 の幅で、複雑な形状の病変にも対応できること。
|  |  | 3 | 各リーフは、独立して駆動し、センターオーバ量が20cm以上であること。
|  |  | 4 | マルチリーフの駆動方式は、直線駆動であること。
|  |  | 5 | コリメータの駆動速度は、最速20mm/秒以上であること。
|  |  | 6 | リーフ位置精度は、±1mm以内であること。
|  |  | 7 | 治療中に各リーフ位置制御の設定位置が0.2mm以上違った場合は、インターロックで停止する機能を有すること。
|  |  | 8 | Ⅰ-3の放射線治療計画装置にて作成した不整形照射野、原体照射および強度変調放射線治療（IMRT）、強度変調回転放射線治療（VMAT）の開度データによりリーフ開度を設定する機能を有すること。
|  |  | 9 | マルチリーフにて不整形照射野を作成した状態で、ダイナミックウェッジ（仮想ウェッジフィルタ）機能が可能なこと。
|  | 11 | ポータルイメージング装置(EPID)は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像検出器は、医療用加速装置本体に取り付けられ、治療用Ｘ線を用いて画像取得する機能を有すること。
|  |  | 2 | 画像検出器は、患者セットアップの支障にならないように、電動で照射架台に収納する構造であり、上下・前後・左右に動かして撮影ができること。
|  |  | 3 | 画像検出器は、アモルファスシリコン製でフラットパネル検出器であること。
|  |  | 4 | 画像の最大撮影サイズは、アイソセンタで430×430ｍｍ以上であること。
|  |  | 5 | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  |  | 6 | EPIDディテクターに対する衝突インターロック機能を有すること。
|  |  | 7 | 二重曝射による画像取得機能を有すること。
|  |  | 8 | 基準（リファレンス）画像とEPID画像の位置ズレ量を計算する機能を有すること。
|  |  | 9 | 治療中のリアルタイム画像を最大10フレーム/秒以上で取得する機能を有すること。
|  |  | 10 | 画像取得の解像度は、1,280×1,280以上であること。
|  |  | 11 | 対応線量率は、最大2,400MU/minであること。
|  |  | 12 | 画像強調、拡大、回転、距離測定の画像処理機能を有すること。
|  |  | 13 | 強度変調放射線治療（IMRT）のQAのために、Ⅰ-3の放射線治療計画装置にて作成したEPIDの予測画像とEPIDディテクターで取得された画像を比較し評価する機能を有すること。
|  | 12 | IGRTシステム（ｋVイメージングシステム）は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 本体搭載型ｋVイメージングシステムは、撮影・透視の機能を有するシステムであること。
|  |  | 2 | Ｘ線管球の最大管電圧は、140kV以上であること。また、Ｘ線管球を遠隔で自動収納できること。
|  |  | 3 | Ｘ線システムの検出器は、有効視野200mm×200mm以上のフラットパネル検出器であること。また、画像検出器を上下・前後・左右に動かして撮影できること。
|  |  | 4 | 透視モード、撮影モードによる画像取得機能を有すること。DRR画像を参照画像として位置照合し、照合で得られたセットアップ誤差値に基づき、治療寝台位置を遠隔で修正する機能を有すること。
|  |  | 5 | 本体搭載型においてコーンビームCT画像の取得を行う機能を有すること。また、取得したコーンビームCT画像が放射線治療計画装置に利用でき、腫瘍形状と位置の変化の評価を行う機能を有すること。
|  |  | 6 | 計画用CT画像を参照画像として位置照合し、照合で得られたセットアップ誤差値に基づき、治療寝台を遠隔で修正する機能を有すること。
|  |  | 7 | ガントリ回転による幾何学的誤差を取得し、アイソセンタ位置を補正することにより、取得したIGRT画像の中心誤差0.75mm以内であること。
|  |  | 8 | 4DCBCTの取得を行う機能を有すること。
|  |  | 9 | 取得した4DCBCTから、位置決めに使用する位相のCBCT画像を抽出して、一期目に使用する機能を有すること。
|  |  | 10 | 設定した呼吸位相の範囲に合わせて呼吸同期CBCTを取得し、位置決めに使用する機能を有すること。
|  |  | 11 | 少ないｽｷｬﾝ角度でCBCTを取得するモードを有すること。
|  |  | 12 | CBCTの取得において、逐次近似を用いた画像再構成モードを有すること。
|  |  | 13 | 天井吊下型Ｘ線システムは、2方向から撮影できるシステムであること。
|  |  | 14 | Ｘ線管球を２台、Ｘ線検出器を２台有し、床と天井に据え付けを行う固定式であること。
|  |  | 15 | Ｘ線システムは、二方向から撮影できるシステムであること。
|  |  | 16 | Ｘ線管球とX線検出器は使用中に治療寝台がいかなる角度においても物理的に衝突することがない位置に設置されていること。
|  |  | 17 | Ｘ線システムの検出器は、有効面積298mm×298mm以上のフラットパネル検出器であること。
|  |  | 18 | フラットパネルの解像度は768×768ピクセル以上であること。
|  |  | 19 | 治療計画用CT画像より作成したデジタル再構成画像（DRR）と１方向以上から撮影したX線画像を解析し、位置決め誤差を自動で計算し表示する機能を有すること。
|  |  | 20 | 画像処理機能の位置照合で得られたセットアップ誤差値に対応し，治療寝台（上下・左右・前後・ヨウ・ピッチ・ロール）を自動で位置補正できるようシステム化されていること。
|  |  | 21 | 患者表面の温度特性とサーフェースを同時にスキャン可能な4Dサーマルカメラを有すること。
|  |  | 22 | 患者の体位が閾値を超えて移動した場合、リニアック装置と連動をして、ビームをストップする機能を有すること。
|  | 13 | 呼吸同期照射システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 患者体表のマーカを赤外線カメラで追跡して患者呼吸位相をモニタする機能を有すること。
|  |  | 2 | モニタした呼吸位相によってビームのON/OFFによる間欠照射を行う機能を有すること。
|  | 14 | 付属品は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | レーザポインター(天井、サイド、サジタル)は4式有し、自動調整機能及び遠隔微調整機能を有すること。
|  |  | 2 | 操作室から治療室内の患者の状態を観察するための監視システムを有すること。
|  |  | 3 | 操作室と治療室間のインターフォンシステムを有すること。
|  |  | 4 | 4方向から挿入が可能なＸ線用ウェッジフィルタ（15°、30°、45°、60°）を有すること。
|  |  | 5 | リニアック室内に収納棚を有すること。詳細な仕様は現場と打ち合わせを行い決定すること。
|  |  | 6 | リニアック室の天井に室内天井装飾システムを取り付けること。
| 2 | 放射線治療データマネージメントシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療データマネージメントシステムは、データベースサーバ、リニアック用ワークステーションおよびデータ編集用ワークステーションから構成され、以下の要件を満たすこと。
|  | 2 | データベースサーバは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既存放射線治療データマネージメントシステムのデータベースサーバーと共用できること。
|  | 3 | ワークステーションは３台とし、ハードウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | OSは、Microsoft Windows 10(64bit)相当以上であること。
|  |  | 2 | CPUは、Dual Core2Duo 2.13Ghz相当以上の性能、機能を有すること。
|  |  | 3 | 主記憶メモリは、８GB以上を有すること。
|  |  | 4 | ディスク容量：物理容量256GB以上のSSDを有すること。
|  |  | 5 | カラーモニタは、対角17インチ以上を有すること。
|  |  | 6 | モニタ解像度は1280pixel×1024pixel相当以上であること。
|  | 4 | ワークステーションソフトウェアは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ユーザ認証による不正アクセスを防止する機能を有すること。
|  |  | 2 | 放射線治療装置と治療セッションを共有し、放射線治療データマネージメントシステムで選択した患者の承認されたプラン情報が放射線治療装置に直接転送され、その患者の治療を行うこと。
|  |  | 3 | 患者基本情報（患者ID、患者氏名、性別、生年月日）及び、デジタルカメラ等にて撮影した患者の顔写真を登録及び変更できる患者登録機能を有すること。
|  |  | 4 | 治療情報を表示する画面レイアウトをユーザーが自由に変更可能であり、レイアウト情報をインポートエクスポート機能を有すること。
|  |  | 5 | 照射録（日報、月報、3か月報、方向利用率を含む）を出力する機能を有すること。
|  |  | 6 | 放射線治療装置から自動で受信したIGRT画像から、カウチシフト量を表示すること。
|  |  | 7 | 画像上に、Structure Set情報を表示する機能を有すること。
|  |  | 8 | 計画画像と放射線治療装置から受信したIGRT画像を照合する機能を有すること。
|  |  | 9 | 紙媒体の帳票類を電子ファイル（PDFフォーマットなど）に変換し、システム内に取り込む機能を有すること。
|  |  | 10 | 当院で使用する放射線治療関連の帳票類を当院の運用に併せて作成・出力する機能を有すること。
|  |  | 11 | MS wordを使って、文書を作成する機能を有すること。
| 3 | 放射線治療計画装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療計画装置は、放射線治療計画装置本体8台、プリンタ装置１台、無停電電源装置から構成されること。
|  | 2 | 放射線治療計画装置本体のハードウエアは、以下の性能を有すること。
|  |  | 1 | 治療計画装置のOSは、Windows 10 64bitまたはこれと同等以上であること。
|  |  | 2 | CPUは、Intel社製Xeon Silver 4110相当以上の性能、機能を有すること。 また、線量計算を行うためのGraphic Processing Unit (GPU)を有すること。
|  |  | 3 | 主記憶容量は、32GB以上であること。
|  |  | 4 | 物理容量250GB以上のハードディスクを有すること。または、Ⅰ-2の放射線治療データマネージメントシステムでデータの一元管理ができること。
|  |  | 5 | 23インチ以上の液晶TFTカラーモニタを有すること。
|  | 3 | 放射線治療計画装置のソフトウエアは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 2次元および3次元線量分布計算機能を有すること。
|  |  | 2 | 外照射光子線線量計算にスーパーポジション法相当の線量計算アルゴリズムを有すること。
|  |  | 3 | 外照射光子線線量計算にモンテカルロ法相当の線形ボルツマン輸送方程式が使用できること。
|  |  | 4 | 外照射電子線線量計算機能を有すること。
|  |  | 5 | 固定照射、回転照射、原体照射治療計画機能を有すること。
|  |  | 6 | 不整形照射野の治療計画機能を有すること。
|  |  | 7 | 治療計画情報は、データベースとして登録ができること。
|  |  | 8 | 強度変調放射線治療（IMRT）治療計画を行う機能を有すること。
|  |  | 9 | CT、MRI、PET画像の重ね合わせ（イメージフュージョン）機能を有し、体内情報に合わせた変形の（デフォーマブル）位置合わせにも対応できること。
|  |  | 10 | ウェッジ、ブロック、ボーラスを使用した治療計画ができること。
|  |  | 11 | 4DCTの複数呼吸位相シリーズを使用し、治療計画を行う機能を有すること。
|  |  | 12 | スライドバーの調整だけでリアルタイムに線量分布やDVHのトレードオフの変化を確認する機能を有すること。
|  |  | 13 | 通常の最適化パラメータを利用してMCOを使用する機能を有すること。
|  |  | 14 | 過去の治療計画を解析することによりDVHの予測する機能を有すること。
|  |  | 15 | 過去の治療計画を解析し、線量制約を自動的に設定する機能を有すること。
|  |  | 16 | 既存の放射線治療計画装置とソフトウェアの互換性があり、Ⅰ-2の放射線治療データマネージメントシステムにて一元管理する機能を有すること。
|  |  | 17 | 既存医療用加速装置と連携し、双方の治療計画に使用できること。
|  |  | 18 | 小線源治療用の各アプリケータのテンプレート情報により、選択したアプリケータの画像上に再構成が可能な機能を有すること。
|  | 4 | プリンタ装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | A4、A3サイズ対応のカラーレーザプリンタであること。
|  |  | 2 | ネットワーク対応プリンタであること。
|  | 5 | 無停電電源装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 停電時に5分間以上電源を供給する機能を有すること。
| 4 | 既設高エネルギー医療用加速装置機能追加は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 既設高エネルギー医療用加速装置機能追加は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画装置で算出されたシフト量を使用して、相対値移動を行う機能を有すること。
|  |  | 2 | CBCTの取得において、逐次近似を用いた画像再構成モードを有すること。
|  |  | 3 | 設定した呼吸位相の範囲に合わせて呼吸同期CBCTを取得し、位置決めすること。
| 5 | 高線量率密封小線源治療システム
|  | 1 | 高線量率密封小線源治療装置本体は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | Ir-192線源を用いた密封小線源治療装置であること。
|  |  | 2 | Ir-192線源は、以下の要件を満たすものが使用できる装置であること。（Ir-192線源は、本調達には含まない。）
|  |  | 3 | 線源カプセルの直径は、径0.9mm以下であること。
|  |  | 4 | 線源ペレットのサイズは、長さ3,5mm×直径0.6mm以下であること。
|  |  | 5 | 線源ケーブルは、半径15mm以下の曲率であること。
|  |  | 6 | 線源の停止位置精度は、±1.0mm以下であること。
|  |  | 7 | 線源強度は納入時において、370GBq±30%以内の線源を収納できること。
|  |  | 8 | 次回線源交換時までの線源移送回数が、5,000回以上保証されているものであること。
|  |  | 9 | 重量は150kg未満であること。
|  |  | 10 | 線源移送の駆動方式は、1つの線源が順次計算ポイントに停留する電動方式及び引き戻し方式であること。
|  |  | 11 | 線源貯蔵容器はタングステン製で、Ir-192線源370GBqの充填時において、線源貯蔵容器からの漏洩線量は1.0mの距離で1.0μSv/h以下であること。
|  |  | 12 | 物理的な治療チャンネル数は20チャンネル以上を有すること。
|  |  | 13 | 線源の最大移送距離は1,600mm以上であること。
|  |  | 14 | 線源の停止位置は、アプリケータ１本当たり100箇所以上であること。
|  |  | 15 | 線源の最大移送速度は、100cm/秒以上であること。
|  |  | 16 | 線源停止時間は、0.1秒毎で任意の設定ができ、最大停止時間が999秒以上であること。
|  |  | 17 | 線源ステップ間隔は、治療部位に応じて1.0mmから99mmを含む範囲で間隔を設定する機能を有すること。
|  |  | 18 | 小線源治療装置に附属するデバイスを利用して、高線量率密封小線源治療装置用コンソールから遠隔操作で停止位置の精度検証及び停止位置の校正を行い、液晶フルカラーモニタに精度検証結果を数値で表示する機能を有すること。
|  |  | 19 | 治療チャンネルにおける誤動作防止の機構を有すること。
|  |  | 20 | 緊急時に装置を停止させ、線源を自動で緊急時線源収納用格納庫、又は線源貯蔵容器に収納するための緊急時非常用停止スイッチ、治療室の遮蔽扉が閉まっていることを確認するためのドアインターロックスイッチ、最終退場者確認スイッチを有すること。
|  |  | 21 | 治療室の扉が開いている場合には線源貯蔵容器からの線源移送が停止する機能を有すること。また、治療中に扉が開いた場合には、自動的に線源を貯蔵容器に格納する機能を有すること。
|  |  | 22 | 停電時は、補助バッテリーにより自動的に線源の回収を行いかつ、自動的に治療状況データを保存する機能を有すること。
|  |  | 23 | 緊急時非常用停止スイッチの操作で線源が緊急時線源収納用格納庫又は、線源貯蔵容器に格納できない場合には、手動で線源を格納する機能を有すること。
|  |  | 24 | 緊急時線源収納用の格納庫を有すること。
|  | 2 | 高線量率密封小線源治療装置用コンソールは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | CPUは、Intel社製第8世代Corei5相当以上の性能、機能を有すること。
|  |  | 2 | OSは、Microsoft社製Windows10Professional相当以上の機能を有すること。
|  |  | 3 | 主記憶容量は6GB以上を有すること。
|  |  | 4 | 物理容量128GB以上のハードディスク又はSSDを有すること。
|  |  | 5 | モニタサイズ体格23インチ以上、解像度1,020×1,080pixel以上、輝度400cd/㎡以上の液晶フルカラーモニタを有すること。
|  |  | 6 | ネットワーク接続は100Mbps及び1000Mbpsの通信速度に対応すること。
|  |  | 7 | US配列のUSB接続キーボードを有すること。
|  |  | 8 | USB接続の光学式又はレーザーホイールマウスを有すること。
|  |  | 9 | 起動時に小線源治療装置を自己診断する機能を有すること。
|  |  | 10 | エラーの発生に対し、原因と対処すべき方法を液晶フルカラーモニターへ表示する機能を有すること。
|  |  | 11 | 治療時の線源強度の減衰補正を自動で行う機能を有すること。
|  |  | 12 | 線源交換日及び線源移送回数を、線源情報としてコンソールに記録する機能を有すること。
|  |  | 13 | 小線源治療計画システムで作成した治療計画を基に治療が行え、その治療状況を液晶フルカラーモニタに表示する機能を有すること。
|  |  | 14 | エラー発生時には線源が線源保蔵容器に格納され、正常に戻った際は中断された治療条件により継続して治療を行う機能を有すること。
|  |  | 15 | 操作者が登録でき、その操作者以外の者が操作できないセキュリティー機能を有すること。
|  |  | 16 | 小線源治療装置による、「治療計画、治療回数、治療履歴」のデータ管理を行う機能を有すること。
|  |  | 17 | 瞬時停電に対応可能な、15分以上のバックアップ可能な単相3線100V-200V又は単相100Vで交流出力する無停電電源装置を有すること。
|  | 3 | 小線源治療用アプリケータは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 婦人科用タンデム・オボイドアプリケータセットを１式有し以下の要件を満たすこと。
|  |  | 2 | CT撮影及びMR撮影に適用しタンデムの素材にチタン、チタン合金を採用していること。
|  |  | 3 | オートクレーブ滅菌に対応していること。
|  |  | 4 | チャネルに対応したアプリケータ接続用線源移送チューブを各２本有すること。
|  |  | 5 | 洗浄時に必要なキャップを50個有すること。
|  |  | 6 | 製品の腐食と損傷と防ぐため、使用中にアプリケータ内への液体の混入を防ぐ器具を50式有すること。
|  |  | 7 | 膣・子宮・直腸治療用マルチチャンネルシリンダアプリケータセットを2式有し以下の要件を満たすこと。
|  |  | 8 | CT撮影及びMR撮影に適用していること。
|  |  | 9 | 周囲に配置されたチャネルを利用して不均質な線量分布が作成可能なアプリケータであること。
|  |  | 10 | シリンダアプリケータの径は、25㎜、30㎜、35㎜、40㎜の規格の製品を各2式有すること。 また、周囲に配置された直接線源用移送チューブを接続できること。
|  |  | 11 | オートクレーブ滅菌に対応していること。
|  |  | 12 | チャネルに対応したアプリケータ接続用線源移送チューブを8本有すること。
|  |  | 13 | 付属品のチューブに対応したアプリケータ接続用線源移送チューブを2本有すること。
|  |  | 14 | 腔内照射用併用器具(シリンダアプリケータ併用器具）を10式有し以下の要件を満たすこと。
|  |  | 15 | 製品の規格は、先端長が30㎜、40㎜、50㎜、60㎜、70㎜の5種類、先端角度はそれぞれ15°と30°の2種類、合計10種類の製品を有すること。
|  |  | 16 | CT撮影に適用しており、タンデムの素材にチタン、チタン合金を採用していること。
|  |  | 17 | オートクレーブ滅菌に対応していること。
|  | 4 | アクセサリは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | アプリケータ用滅菌ボックスを2式有すること。
|  |  | 2 | アプリケータ接続線源移送チューブ用壁掛けホルダーを1式有すること。
|  |  | 3 | Ｘ線マーカーワイヤセット 320㎜用を1式有すること。
|  |  | 4 | Ｘ線マーカーワイヤセット 200㎜用を1式有すること。
| 6 | 放射線治療関連機器は、以下の要件を満たす物品等を調達すること。
|  | 1 | 放射線治療関連機器は、以下に示す同等以上の機器および物品を調達すること。
|  |  | 1 | 3次元ビームデータ測定用ウォーターファントムアップグレード（米国IBAドジメトリ社）一式
|  |  |  | 1 | Blue Phantom 2型 1台
|  |  | 2 | IMRT検証用2D測定システム（米国サン・ニュークリア社）一式
|  |  |  | 1 | 1178型 MapCHECK3 1セット
|  |  | 3 | RAMTEC Duo型 高精度線量計（東洋メディック社）一式
|  |  | 4 | 水等価ﾌｧﾝﾄﾑSolidWater HE（米国サン・ニュークリア社）一式
|  |  | 5 | 放射線治療用検出器加工品（東洋メディック社）一式
|  |  |  | 1 | BS40型ImRTファントム 1式
|  |  | 6 | SRS/SRT検証用ファントム一式
|  |  |  | 1 | SRS MapCHECK（米国サン・ニュークリア社） 1台
|  |  | 7 | モーニングチェック用線量計 一式
|  |  |  | 1 | DailyQA3 (米国サン・ニュークリア社) 1台
|  |  | 8 | 平坦度チェッカー 一式
|  |  |  | 1 | 1122型 ICプロファイラー(米国サン・ニュークリア社) 1台
|  |  | 9 | 吸引式患者固定具（米国CIVCO社）一式
|  |  |  | 1 | VLG35C型 Vac-Lokクッション(70×100㎝) 5台
|  |  | 10 | 足ひざ置台（米国CIVCO社）一式
|  |  |  | 1 | 301048型 Kneefix3 足載せ台 3台
|  |  |  | 2 | 301055型 エレベーションブロック5㎝ 3台
|  |  |  | 3 | 301071型 フィートフィックスクッション3 3台
|  |  | 11 | インデックスバー 一式
|  |  |  | 1 | HMバー 2台
|  |  |  | 2 | MT-VAR46型 トランスバースロックバー 2台
|  |  | 12 | RAMTEC WARMER 大型加温器(乾式)１台
|  |  | 13 | ボーラス材 (米国CIVCO社)一式
|  |  |  | 1 | MT-CB-410S型 300 × 300 ×10 mm厚 2個
|  |  |  | 2 | MT-CB-405S型 300 × 300 ×5 mm厚 2個
|  |  |  | 3 | MT-CB-450S型 150 × 150 ×10 mm厚 2個
|  |  |  | 4 | MT-CB-455S型 150 × 150 ×5 mm厚 2個
|  |  | 14 | 電子線遮蔽材 １式
|  |  |  | 1 | シーラーSTR(100cc) 5個
|  |  |  | 2 | Ninjabot 3Dプリンター 1式
|  |  |  | 3 | PJ-210A プラジェット 1式
|  |  |  | 4 | CD-P30M デジタルノギス 1式
|  |  | 15 | VR-16K デジタル気圧計（メーカー検定済）１台
|  |  | 16 | SK-810PT型精密型デジタル温度計１台
|  |  | 17 | S-810PT-32型中温センサ（グリップ）１台
|  |  | 18 | 独立セカンダリ3D線量計算ソフトウェア（米国サン・ニュークリア社）一式
|  |  |  | 1 | 1217型 DoseCHECK独立セカンダリ3D線量計算ソフトウェア 1台
|  |  | 19 | マシンQAシステム一式
|  |  |  | 1 | DoseLab 2式
|  |  | 20 | 放射線治療計画支援ソフトウェア（米国MIRADAmedical社）一式
|  |  |  | 1 | MIRADA RTx放射線治療計画サポートソフトウェア 一式
|  |  | 21 | 工作機械セット 一式
|  |  | 22 | Delta4 多列半導体検出器型線量検証システム（スウェーデンScandiDos社）一式
|  |  | 23 | コミッショニングサポートサービスRapidCom(ユーロメディテック社) 一式
|  |  | 24 | 奥行70cm程度×横幅120cm程度 ＋ デスクシェルフの机を8台有すること。
|  |  | 25 | 奥行70cm程度×横幅 合計500cm程度の机を1台有すること。
|  |  | 26 | 奥行70cm程度×横幅180cm程度の机を1台有すること。
|  |  | 27 | デスク照明を8台有すること。
|  |  | 28 | 高さ120cm程度×長さ100cm程度のパーティションを7式有すること。
|  |  | 29 | 第１リニアック関連モニタ、端末等設置用の棚を3式有すること。
|  |  | 30 | 高さ180cm程度×長さ90cm程度の書棚を4式有すること。
|  |  | 31 | 奥行35cm程度×横幅180cm程度のウォールシェルフを4式有すること。
|  |  | 32 | 60インチ程度のテレビモニターを3台有すること。
|  |  | 33 | コードレス電話機（交換用バッテリー付き）を6台有すること。
| 7 | 放射線治療情報システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 共通機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | パスワードは画面上ではアスタリスク等の代替文字で表示されていること。
|  |  | 2 | 一定時間、システムが使用されていない場合、オートロック機能により自動的にシステムをロックできること。
|  |  | 3 | ロックされた画面ではパスワードの再入力によるロックの解除、あるいは強制終了の選択ができること。
|  |  | 4 | 使用可能な機能はログインユーザの権限に応じて制御されること。
|  |  | 5 | IDとパスワードによりユーザ認証が行われること。
|  |  | 6 | ログインユーザの権限により使用できる機能が制限されること。
|  |  | 7 | ユーザー操作の履歴を操作ログとして保存できること。
|  |  | 8 | 権限をもつユーザのみが操作ログを参照できること。
|  |  | 9 | 各画面にてキーボードショートカットをサポートできること。
|  |  | 10 | 診断画像を参照するため、PACSの画像ビューアを起動することができること。
|  |  | 11 | 放射線治療ビューアを呼び出しできること。
|  |  | 12 | URL呼出や実行ファイル起動等により、他システム（電子カルテ等）の情報参照機能を起動するボタンを設定にて各画面に追加することができること。
|  |  | 13 | 用途に応じた検索条件や表示項目がタブとして管理されること。また複数のタブを一つの画面に表示でき、そのタブの表示順序は変更できること。
|  |  | 14 | 検索条件、表示リストの項目は端末毎、タブ毎に初期値の設定ができること。
|  |  | 15 | 指定された検索条件の中で、一時的に変更したい条件はフィルタ条件としてタブに表示させることができ、画面を閉じること無く初期値に戻すことができること。
|  |  | 16 | 検索条件は一時的に変更を行うことが多い条件は常に表示し、頻度の少ない条件は非表示とすることができること。非表示の検索条件も簡単な操作で表示することができること。
|  |  | 17 | 画面起動時には、予め指定したタブの表示ができること。
|  |  | 18 | タブの指定は権限を持つユーザであれば他の端末についても一括で設定できること。
|  |  | 19 | リスト表示項目の詳細では以下を指定できること。 リスト出力項目、タイトル、順序、フォーマット、配置方向、幅、フォント名とサイズ
|  |  | 20 | リスト表示に於ける詳細では以下を指定できること。 タブ切り替え時の検索実行の有無、自動更新ボタン表示有無と初期有効可否と更新間隔、固定列有無と列数、最終検索時刻の表示有無、検索結果件数表示有無、行罫線と列罫線の表示有無、行番号表示有無、行背景色（単色、ストライプ、ステータス依存）、ソート順
|  |  | 21 | コメントはフリー入力に加えてコメントパターンからの入力ができること。
|  |  | 22 | コメントパターンの編集は、コメント入力が可能なユーザであればコメント入力欄から容易にコメントパターン編集画面を呼び出しできること。
|  |  | 23 | 現在運用中の放射線治療情報システム（インフォコム社 Dr.View/RTiS）のデータを移行すること。 また移行元の移行費用も含めること。
|  |  | 24 | 対象となる移行データは患者プロファイル情報や治療情報だけでなく、各種コメント情報も移行すること。
|  |  | 25 | 日本国内において放射線治療情報システムを100施設以上導入した実績があること。 また、500床以上の施設への導入実績が30施設以上あること。
|  | 2 | 患者情報管理機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 専用の画面にて患者ID、患者氏名などの患者基本情報の新規登録および変更ができること。
|  |  | 2 | 患者プロファイル情報として、看護区分、患者区分、救護区分、障害情報、感染情報、禁忌情報、妊娠状態、死亡退院、体内金属、クレアチニン値等の血液データ、eGFR などの項目を管理できること。また患者プロファイルとして管理できる項目は追加や変更ができること。
|  |  | 3 | 患者プロファイル情報についてはHISから取得するものとRISで登録するものなどの管理ができること。またその更新日時を保持すること。
|  |  | 4 | 患者プロファイル情報のうち、RISで変更可能なものは各画面から更新できること。
|  |  | 5 | 患者に付随するコメントの入力ができること。コメントは種別毎に管理が可能で、患者に永続的に付随するもの、現在日のみに付随するものの入力、管理ができること。
|  |  | 6 | 患者に付随するシークレットコメントの入力、管理ができること。
|  |  | 7 | コメントはフリー入力に加えて定型コメントからの入力ができること。
|  |  | 8 | 定型コメントの編集は、コメント入力が可能なユーザであれば定型コメント選択欄から容易に編集できること。
|  |  | 9 | 上記の患者に関する情報を各画面で表示できること。
|  |  | 10 | 患者は、患者カナ名、病棟、診療科等の条件により検索できること。
|  |  | 11 | デジタルカメラにて撮影した患者の顔画像を登録することができ、各画面に顔画像を表示できること。
|  |  | 12 | 患者の顔画像の取り込み時にトリミングを行えること。
|  |  | 13 | 患者情報を治療装置にオンライン通信で送信できること。
|  | 3 | オーダ連携は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電子カルテシステムより放射線治療依頼、CTシミュレータ、X線シミュレータ、リニアックグラフィ等の治療関連オーダを受信できること。
|  |  | 2 | 電子カルテシステムより受信した治療関連オーダを治療情報に紐付け、治療情報と一元管理できること。
|  |  | 3 | 治療関連オーダを放射線治療管理システムにて登録することができること。
|  |  | 4 | 治療照射オーダを電子カルテ・オーダリングシステムへ送信できること。
|  | 4 | 治療情報登録は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療情報管理は以下のような階層構造をもった情報として管理されること。 1階層目 治療管理情報：疾患に関する情報、治療方針、治療後の経過観察時の記録など 例. 治療依頼科/依頼医、治療担当医、治療方針、臨床診断名、原発部位、組織診断、 TNM分類、開始時PS、放射線治療完遂度、治療効果 など 2階層目以降 治療計画情報：治療計画に関する情報、門情報、セットアップ情報、会計予定情報など 例. 治療方法、計画医、照射方法、照射部位、１回線量、計画総線量、照射回数、 1日の照射回数、治療曜日、開始日、終了日、治療装置、エネルギー、 門情報(門毎の線質、 ガントリー角度、コリメータ角度、MU など) セットアップ情報（固定具情報、セットアップ画像、セットアップコメント） 会計予定情報など
|  |  | 2 | 治療情報管理は簡易ツリー形式で表示され、ツリー上の項目を選択することにより、 その情報の詳細情報が表示されること。
|  |  | 3 | 簡易ツリー上に進捗状況の表示ができること。進捗状況の内容は施設の運用に合わせて変更可能であること。
|  |  | 4 | 治療情報管理の項目は施設で必要な項目の追加もできること。
|  |  | 5 | 治療情報管理の項目はデータの種類に合わせたデータタイプ（テキスト形式、数値形式、日付形式、選択形式）の指定が可能であること。
|  |  | 6 | 治療情報管理の項目は入力方法（直接入力、リストからの選択、日付入力、チェックボックス形式、オプションボタン形式）、必須指定、デフォルト値の指定が可能であること。
|  |  | 7 | 治療情報管理の入力画面のレイアウトも設定により変更できること。
|  |  | 8 | 治療情報管理の新規作成時はウィザード形式を使用し入力できること。
|  |  | 9 | 治療情報管理の新規ウィザード、画面項目は入力値を引き継ぎ、デフォルト値を設定することができること。
|  | 5 | 治療管理情報は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 原発部位情報の登録はICD-Oコードマスタを使用して入力できること。 これら原発部位情報は疾患マスタ情報により絞り込まれ登録できること。
|  |  | 2 | 治療効果として放射線治療完遂度、一次効果、コメント、および有害事象などの登録ができること。
|  |  | 3 | キー画像の登録ができること。 キー画像に関しては、JPEG・PNG形式以外に、ファイルなど添付できること。
|  |  | 4 | 治療報告書の種類は、治療開始報告書・治療変更報告書・治療終了報告書・治療予後報告の選択ができること。
|  |  | 5 | 治療報告書はキー画像・照射情報を付けて登録できること。
|  |  | 6 | 治療報告書の印刷ができること。
|  |  | 7 | 作成された報告書は電子カルテからWebブラウザを用いて参照できること。
|  | 6 | 治療計画情報は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療種類として外部照射、小線源の治療の管理ができること。
|  |  | 2 | 治療計画情報を表示し、新規計画作成、計画変更(分割計画変更)ができること。
|  |  | 3 | 治療計画状況は、作成中・計画承認済・実施中・完了・休止・中止の管理ができること。
|  |  | 4 | 治療計画状況が全ての照射オーダ完了時に自動的に完了になること。
|  |  | 5 | 照射部位情報の登録はICD-Oコードマスタを使用して入力できること。 原発部位情報と照射部位情報が同じ場合入力値を引継ぎできること。
|  |  | 6 | 治療計画情報として、1回線量、予定総線量、照射回数、照射曜日の有無、1日2回照射、累積線量管理、線種、装置の設定ができること。
|  |  | 7 | 治療計画情報の１回線量と予定総線量をもとに照射回数が自動で算出できること。 又、治療計画情報の１回線量と照射回数をもとに予定総線量が自動で算出できること。
|  |  | 8 | 治療計画システムよりDRR画像や線量分布図などのキー画像と登録できること。
|  |  | 9 | 門情報は治療計画システムよりDICOM-RT Planの規格にて取り込むことができること。
|  |  | 10 | セットアップ情報（固定具情報、セットアップ画像、セットアップコメント）の登録ができること。
|  |  | 11 | セットアップ情報は事前登録が可能で、計画に紐づけできること。
|  |  | 12 | セットアップ情報のコメントはリッチテキストにて入力できること。
|  |  | 13 | セットアップ情報の固定具情報は、バーコード認証できること。
|  |  | 14 | 会計予定情報が登録できること。
|  |  | 15 | 会計予定情報作成時、治療計画の照射技法にて管理料・治療料・固定具加算・専任加算・安全管理料などの候補の絞込みができること。
|  |  | 16 | 会計予定情報は、請求単位（1管理、1計画、1照射、1日）に登録できること。
|  | 7 | 治療オーダの登録は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画情報にて指定された治療開始日、治療曜日、照射回数、1日の照射回数、治療機（複数対応）をもとに治療スケジュールを決定し、スケジュールに応じた一連の治療照射オーダが自動で作成できること。
|  |  | 2 | 治療休日マスタをもち、治療を行わない日はスケジュール対象外となること。
|  |  | 3 | 治療照射オーダの時間帯や曜日に予約数の調節を行ったり予約禁止枠の指定等ができること。
|  |  | 4 | 治療照射オーダの予約時間帯で予約を超過した場合、予約不可とする、あるいは警告表示を行うが予約は可能とするか、チェックなしかを設定にて指定できること。
|  |  | 5 | 治療関連オーダを登録する場合、診察開始～照射までの一連の放射線治療のフローにおいて必要となる情報（診察フラグ、照合撮影フラグ、照合撮影オーダ）を一括で登録できること。
|  |  | 6 | 治療照射予約の最小時間枠は10分単位に調整でき、運用に合わせて装置毎に調整できること。
|  | 8 | 承認機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画情報の承認機能を有すること。
|  |  | 2 | 治療計画承認は権限をもつユーザのみが行えること。
|  |  | 3 | １照射毎に確認のうえ照射許可を行う照射承認機能を有すること。
|  |  | 4 | 照射承認は治療オーダの一覧を表示して行うことができること。 照射承認は複数の治療オーダを選択して一括で行うこともできること。
|  |  | 5 | 照射承認は権限をもつユーザのみが行えること。
|  | 9 | 積算情報の表示は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療情報管理の治療管理、治療計画情報が選択されている場合、積算情報が表示されること。
|  |  | 2 | 積算情報は治療オーダ毎の回数、総日数、日付、予定線量、実績線量、積算線量の一覧が表示されること。
|  |  | 3 | 一覧は治療管理毎、治療計画毎に表示されるが、親計画と子計画といった関連が視覚的に把握できる表示となっていること。
|  |  | 4 | 引継元の治療計画の指定を行うことができ、親計画と子計画といった関連付けを行うことができること。
|  | 10 | 照射情報の表示は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 患者単位に治療カレンダーで3ヶ月間の治療予定、診察フラグ情報、照合撮影フラグ情報の表示ができること。
|  |  | 2 | 治療カレンダー上で診察フラグ情報、照合撮影フラグ情報の変更ができること。
|  | 11 | 受付機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療オーダもしくは放射線治療依頼、CTシミュレータ、X線シミュレータ、リニアックグラフィ等の治療関連オーダの受付を行う専用の画面を有すること。
|  |  | 2 | 上記、全般の「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  | 3 | 検索条件としては、治療/検査依頼状況、患者番号、患者カナ名、治療/検査予定日、検査種、依頼科、入外区分、病棟等が使用できること。
|  |  | 4 | 受付リストには以下の項目が表示されること。 治療/検査依頼状況、患者番号、患者名、性別、検査時年齢、患者プロファイル情報、その他の患者付随情報、呼び出し状況、呼び出し日時、受付日時、治療/検査予定日時、治療/検査日時、検査種、治療/検査項目、検査室、依頼科、依頼医、その他の検査付随情報、患者コメント、当日コメント
|  |  | 5 | 受付リストは最大3つまでソート条件を指定できること。
|  |  | 6 | 受付画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照することができること。 ・受け付けた検査の検査順（患者ナビ） ・当該患者の当日の他の検査の一覧
|  |  | 7 | さらに、以下の情報も同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザ毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該検査の患者情報（顔写真付） ・当該検査のオーダ詳細 ・検索条件範囲外の該当患者のオーダ情報（治療/検査歴/予定） ・治療/検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント） ・治療依頼/管理情報
|  |  | 8 | 患者番号が不明な場合、患者を検索する機能を呼び出しできること。
|  |  | 9 | 入院患者について、治療/検査のための呼出し依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力できること。この時、呼出時間も記録されること。
|  |  | 10 | 患者の呼び出し状況を一括で変更できること。
|  |  | 11 | 受付時、受付番号を発番すること。受付番号は、部門全体で日毎の連番、あるいは日毎かつ検査種毎の連番を設定にて指定できること。
|  |  | 12 | 受付処理は、単一患者を選択しての受付、あるいは複数の患者を一括で受付できること。
|  |  | 13 | 受付時、治療/検査項目毎に照射/検査室が割り振られること。
|  |  | 14 | 複数の検査を同時に受け付けた場合、検査室に対して自動で順序付けを行うことができること。順序付けを行うか否かは設定により指定できること。
|  |  | 15 | 受付時、設定により受付票が自動で出力できること。出力するか否かは設定により変更できること。また、これらの帳票は手動にて再出力することできること。
|  |  | 16 | 割り振られた照射/検査室、治療/検査順は手動にて変更できること。
|  |  | 17 | 受付済の治療/検査の受付取消を行うことができること。この時、同時に受け付けた複数のオーダにて、一部のオーダが一時保存、実施済であっても未実施のオーダの受付取消ができること。
|  |  | 18 | 患者番号は、磁気カードやバーコードでの読み取り、または、手入力により指定できること。
|  |  | 19 | 患者IDの入力から治療/検査の検索はバーコードで行うことができ、受付までの一連の操作もバーコードのみで実施できること。
|  |  | 20 | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・当日他検査ある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
|  |  | 21 | 受付リスト表示の際に、照射オーダの時は下記のような制御が設定できること。 ・1日2部位照射の場合、すべての照射オーダに受付対象チェックを表示 ・1日2回照射の場合、予定時間の早い方のみに受付対象チェックを表示
|  | 12 | 治療業務全般は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 放射線治療依頼情報、治療管理情報、治療計画情報が対象で表示される専用の治療ワークリストを有すること。
|  |  | 2 | 放射線照射情報が対象で表示される専用の照射ワークリストを有すること。
|  |  | 3 | 上記、全般の「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  | 4 | ワークリストに表示する項目はエクスポートできること。 リスト出力項目、出力項目タイトル、出力項目表示順序、プレビュー、ファイル出力、印刷
|  | 13 | 治療ワークリストは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検索条件としては、患者番号、患者カナ、性別、入外、病棟、依頼日、依頼科、依頼医、予約種別、治療状況、治療計画状況、依頼回答作成有無、治療計画承認有無、門有無、スケジュール登録有無、会計予定入力有無、治療開始報告書作成有無、治療終了報告書作成有無、治療評価有無、放治初診日、治療開始予定日、治療終了予定日、原発部位大分類名、原発部位名、新患／再診、治療装置、治療方法、治療担当医を指定できること。
|  |  | 2 | リストには、患者番号、患者氏名、患者カナ名、性別、入外、病棟、死亡、依頼科、依頼医、治療管理名、治療管理状況、治療番号、担当医、放治初診日、疾患名、原発部位大分類名、原発部位名、原発部位側性名、病理組織名、治療開始日、治療終了日、TNMG/Stage、今回の治療、PS、照射開始時年齢、新患/再患、依頼回答作成有無、疾患登録有無、計画撮影オーダ発行有無、治療計画承認有無、門有無、スケジュール登録有無、会計予定入力有無、治療開始有無、管理料請求有無、治療開始報告書作成有無、治療終了報告書作成有無、治療評価有無などの表示ができること。
|  |  | 3 | 治療ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の治療依頼/管理情報 ・当該治療の治療一覧
|  |  | 4 | 選択行の情報に対して、治療情報管理画面に遷移できること。
|  |  | 5 | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、情報が存在した場合、該当の患者情報のみのリストに絞り込まれること。
|  |  | 6 | 他端末にて治療情報管理画面が開かれている治療依頼を開こうとした場合、参照モードで開くことができること。
|  |  | 7 | 選択行の情報に対して、患者コメント入力、新規治療依頼登録、照射予約、治療撮影予約登録ができること。
|  |  | 8 | 選択行の情報に対して画像システムを呼び出すことができること。
|  |  | 9 | 治療回答、計画撮影登録、疾患登録、治療計画登録、治療計画承認、治療評価、報告書作成等の進捗確認ができること。
|  | 14 | 照射ワークリストは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検索条件としては、患者ID、性別、入外、病棟、予定日、依頼科、依頼医、入外区分、検査室、照射状況、治療予約種別、治療装置、照合撮影承認状況、診察、照合、検査種、検査項目、呼出を指定できること。
|  |  | 2 | リストには、患者ID、患者氏名、年齢、病棟、検査時病棟、呼出、呼出日時、呼出者、搬送状態、検査時搬送状態、治療管理状況、計画名、計画ID、計画状況、計画医、担当指導医、計画承認状況、計画承認医、計画コメント、照射部位大分類、照射部位、照射方法、特殊照射、分割照射、計画開始日、計画終了日、回数/総回数、実施線量/累積総線量、変更計画有無、治療装置、受付日時、受付経過時間、受付番号、照射状況、照射承認状況、照射承認医、検査種、治療項目、検査日時、オーダコメント、同日他検査、診察フラグ、照合フラグ、照合撮影承認状況、照合承認者、照合承認日時、照合撮影承認・再撮コメント、セットアップ登録、会計予定、管理料請求済み、門情報取得などの表示ができること。
|  |  | 3 | 入院患者について、治療のための呼出し依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力できること。この時、呼出時間も記録されること。
|  |  | 4 | 照射ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の治療依頼/管理情報 ・当該治療の照射リスト ・当該治療のセットアップ情報 ・当該治療の治療タイムライン ・治療担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（本日コメント） ・当該治療の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・オーダコメント（治療時コメントなど） ・当該治療の会計歴 ・当該治療の照射時位置合せ情報一覧
|  |  | 5 | 選択行の情報に対して、照射実施画面に遷移できること。
|  |  | 6 | 設定により、未受付の治療を選択して照射実施画面へ遷移することができること。
|  |  | 7 | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、情報が存在した場合、該当の患者情報のみのリストに絞り込まれること。
|  |  | 8 | 他端末にて照射実施画面が開かれている治療を開こうとした場合、警告が表示されて開くことができない制御が行われていること。
|  |  | 9 | 選択行の情報に対して、患者/当日/オーダコメント入力、治療情報管理画面起動、治療スケジュール画面起動、治療/検査歴画面起動、治療撮影予約登録ができること。
|  |  | 10 | 選択行の情報に対して、受付処理、一括受付処理、受付取り消し処理、一括受付取り消し処理が別画面に遷移することなく実行できること。
|  |  | 11 | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・当日他検査ある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
|  |  | 12 | 治療完了している情報は、実績の修正ができること。
|  |  | 13 | 選択行の情報に対して画像システムを呼び出すことができること。
|  |  | 14 | 照射実施画面へ遷移する際に、警告か確認メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・同日に複数照射オーダがある場合 ・治療計画未承認である場合 ・照射オーダ未承認である場合 ・計画実績積算線量が計画予定線量を超過した場合 ・初回照射日以降に計画情報が変更した場合 ・開始時アラート、予約コメントの登録がある場合 ・照射予約日と操作日が異なる場合 ・同姓チェック、同姓同名チェックがある場合
|  |  | 15 | 受付時、自動で受付票の出力ができること。出力するか否かは設定により変更できること。
|  |  | 16 | 受付票を手動で再出力することができること。
|  |  | 17 | 照射ワークリストと照射実施画面を同時に表示でき、次の患者の治療情報の参照などができること。
|  |  | 18 | 治療計画情報取得、セットアップ情報登録、会計予定登録等の進捗確認ができること。
|  |  | 19 | 治療中診察有無の確認ができること。
|  |  | 20 | 照合撮影有無の確認ができること。
|  |  | 21 | 治療担当医による照合撮影の承認ができること。 承認時はコメント、キー画像の登録もできること。
|  |  | 22 | 治療担当医による照合撮影の再撮影指示ができること。
|  | 15 | 検査ワークリスト/検査実施は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療依頼、治療計画撮影、照合撮影の実施管理ができること。
|  |  | 2 | 治療計画撮影後に、事前セットアップ情報の登録ができること。
|  |  | 3 | 実施者・施行医・看護師は設定で入力可能な人数の指定が行え、また、直前の検査での入力内容をデフォルト値とするか否かを設定にて指定できること。
|  |  | 4 | 未検査の検査項目に対してデフォルトとして設定されている検査条件、会計情報（物品、手技、加算等）が初期値として表示できること。
|  |  | 5 | デフォルトの使用物品のセットを作成でき、実施時にセットを選択することにより会計情報（物品手技加算情報）の一括入力ができること。このセットは検査種毎あるいは共通のものに分類することができること。
|  |  | 6 | 会計情報のバーコード入力ができること。また、GS1-128形式のバーコードにも対応し、ロット番号と有効期限を取り込むことができること。
|  |  | 7 | 検査実施完了時に未実施の検査が存在する場合、自動的に実施済で保存される動作と、検査完了ボタンが押せないような制御を行う動作を設定にて切替できること。
|  |  | 8 | 実施済の検査の実施情報を修正することができること。
|  |  | 9 | 入力した内容を一時的に保存し、検査実施画面を閉じる機能を有すること。
|  |  | 10 | 修正した実施情報を電子カルテシステムに送信を行うか否かを画面上で選択できること。
|  | 16 | 治療実施は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療実施に最適化された、放射線治療専用の実施画面を有すること。
|  |  | 2 | 治療実施画面では以下の情報がウィンドウ毎にまとまって表示され、ウィンドウの配置および表示・非表示をクライアント毎で設定できること。 ・当該治療の患者情報（顔写真付） ・当該治療の計画一覧 ・当該治療のセットアップ情報（編集可） ・当該治療の門実績情報（編集可） ・当該治療の小線源情報（編集可） ・当該治療の照射時位置合せ情報一覧（編集可） ・当該治療の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・オーダコメント（治療時コメントなど） ・当該治療の会計情報（編集可） ・当該治療の実施記録（実施日時、治療装置、治療室、実施者など）
|  |  | 3 | 治療装置との接続を行い、治療装置へ治療開始の通知ができること。
|  |  | 4 | 治療装置との接続を行い、治療装置より照射結果情報を受け取ることができること。
|  |  | 5 | 複数の治療計画の同時実施ができること。
|  |  | 6 | 開始した治療実施を受付済みに戻すことができること。
|  |  | 7 | 治療実施内容を一時的に保存することができること。
|  |  | 8 | 実施済の治療実施の実施情報を修正することができること。
|  |  | 9 | 治療担当医による照合撮影の承認ができること。 承認時はコメント、キー画像の登録もできること。
|  |  | 10 | 治療担当医による照合撮影の再撮影指示ができること。
|  |  | 11 | 治療実施時の実施者（技師、施行医、看護師）登録が複数登録できること。 登録人数は設定で変更できること。
|  |  | 12 | 治療実施時の実施者を下記のパターンで設定できること。 ・前回値を使用 ・前回値を使用するが、日が変わるとリセット ・システムログイン者を使用
|  |  | 13 | 会計情報作成時に下記のパターンで設定できること。 ・治療計画時に作成した会計予定を使用 ・前回の治療実施にて登録した情報をデフォルト値として表示 ・照射項目で会計情報のデフォルト値を設定
|  |  | 14 | 一連の治療実施で既に会計済の手技加算情報を一覧で表示できること。
|  |  | 15 | 治療実施を中止することができること。 中止時には、コメント登録、照射オーダ調整（後続計画も含む）も同時にできること。
|  |  | 16 | 治療実施完了時、同時に複数の計画を実施している場合は完了確認ができること。
|  |  | 17 | 治療実施完了時、会計項目の上限、下限チェックができること。
|  |  | 18 | 治療実施完了時、照射実績の未登録チェックができること。
|  |  | 19 | 照射時位置合せ情報一覧（IGRTの時）の登録管理ができること。 ・実施者、施行医、日時の登録が可能 ・照合方法、パラメータは施設に合わせて設定が可能 ・パラメータ登録と同時にキー画像登録も可能 ・登録した結果で平均値/グラフ表示が可能 ・登録した結果をCSV出力可能
|  | 17 | 治療患者認証は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療室内の治療RISクライアントにて治療を行う患者のリストバンドなどから患者番号をバーコードで読み込み、操作室にて選択されている患者との認証を行い、患者誤認を防ぐ機能を有していること。
|  |  | 2 | 認証の結果は治療室内の治療RISクライアントに分かりやすく表示できること。
|  | 18 | 照射室セットアップは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室での患者選択に連動し、治療室内の治療RISに選択した患者の照射室セットアップ情報を自動で表示できること。
|  |  | 2 | 照射室セットアップ画面には治療室内での作業に必要なセットアップ情報などを見やすいレイアウトにて表示できること。
|  |  | 3 | 治療室内で使用するセットアップ情報の固定具をバーコード認証で確認できること。
|  | 19 | 治療タイムライン表示は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療患者の治療スケジュールおよび進捗状況がタイムライン形式で表示できること。
|  |  | 2 | 治療タイムラインには治療計画毎の照射回数（完了/予定)、治療終了日、実績線量、積算線量が表示できること。
|  |  | 3 | 治療タイムラインは縦軸に治療診察、撮影オーダ、治療計画、横軸に日付が展開され、日毎の予定および実施状況がアイコンで表示できること。
|  |  | 4 | 治療タイムライン機能は共通機能として各画面にて表示できること。
|  | 20 | WEB検査リスト機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療室毎に治療スケジュールの管理ができること。
|  |  | 2 | 治療スケジュール枠の時間単位が設定できること。
|  |  | 3 | 治療スケジュール画面では治療室毎のスケジュールを1～3週単位、日単位で表示でき、 治療計画開始、治療計画終了、特殊照射の情報を付加して患者一覧表示ができること。 また、ツールチップで詳細情報の確認ができること。
|  |  | 4 | 特殊照射の表示対象は、設定にて変更できること。
|  |  | 5 | 患者の治療進捗状況によりスケジュール内の一覧の背景色の色が変化し、視覚的に患者毎の治療進捗状況が把握できること。
|  |  | 6 | 予定の切り取り、貼り付け、ドラッグ＆ドロップができること。
|  |  | 7 | 治療撮影予約の変更ができること。
|  |  | 8 | 治療照射の一括変更ができること。
|  |  | 9 | 治療照射の中止、一括部屋中止ができること。
|  |  | 10 | 治療照射の削除、一括削除ができること。
|  |  | 11 | 治療照射の予約コメントの登録、編集ができること。
|  |  | 12 | 治療スケジュールの稼働/非稼働の設定ができること。
|  | 21 | 治療キー画像ファイル自動取込は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療関係のキー画像をクリップボード監視により取得できること。
|  |  | 2 | 治療関係のキー画像をフォルダポーリングにより取得できること。
|  | 22 | 治療Web表示機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療情報の詳細を院内の他部門に公開するための専用の画面を有すること。
|  |  | 2 | WEBブラウザで動作し、URL連携にて電子カルテ/オーダリングシステムから呼び出しができること。
|  |  | 3 | 治療管理情報、治療画像情報、治療スケジュール、治療報告書の参照ができること。
|  |  | 4 | 治療情報の最新の進捗状況の参照ができること。
|  | 23 | 帳票出力機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 患者スケジュール票・治療記録カード（患者様用）の出力ができること。
|  |  | 2 | 固定具ラベルの出力ができること。
|  |  | 3 | 該当患者での体外照射録の出力ができること。
|  |  | 4 | 該当患者での腔内照射録の出力ができること。
|  |  | 5 | 治療日次・週次スケジュール票の出力ができること。
|  |  | 6 | 放射線治療照射録の出力ができること。
|  |  | 7 | 放射線発生装置使用記録簿（体外用・方向利用率）が日単位、週単位、月単位、四半期単位に出力ができること。
|  |  | 8 | 放射線発生装置使用記録簿（腔内用）が日単位、週単位、月単位、四半期単位に出力ができること。
|  |  | 9 | 放射線治療報告書の出力ができること。種類は以下の種類に対応すること。 ・放射線治療開始説明書 ・放射線治療変更説明書 ・放射線治療終了説明書 ・放射線治療予後説明書
|  |  | 10 | JASTRO構造調査の出力ができること。
|  |  | 11 | 放射線治療症例全国登録の出力ができること。
|  |  | 12 | がん診療拠点病院集計の出力ができること。
|  |  | 13 | 日本医学放射線学会認定 研修施設申請書の出力ができること。
|  | 24 | QA/QC管理機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 各治療装置のQA/QC情報を管理するための専用の画面を有すること。
|  |  | 2 | 各治療装置ごとでQA/QCの前回実施日と次回予定日が表示できること。
|  |  | 3 | 各治療装置ごとでQA/QCの予定日の登録を繰り返し登録ができること。
|  |  | 4 | 各治療装置ごとでQA/QCの実施結果を表示できること。
|  |  | 5 | 各治療装置ごとでQA/QC項目を日単位、週単位、月単位、年単位に区分ができること。
|  |  | 6 | 各治療装置ごとでQA/QC項目実施時にキー画像、ファイルの登録ができること。
|  |  | 7 | 治療RISシステムログイン時に、QA/QC予定の通知ができること。
|  | 25 | データ抽出機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | システムで扱うデータを自由に組み合わせてデータの集計が行える専用の分析画面を有すること。
|  |  | 2 | 出力する項目はユーザにて画面上で指定できること。
|  |  | 3 | 条件は、「と同じ」「を含む/含まない」「で始まる/終わる」「より大きい/より小さい」などの検索ができること。
|  |  | 4 | 検索項目、出力結果項目は治療情報管理の各情報が設定できること。
|  |  | 5 | 対象の期間（FromとTo）やその他の条件、分析項目（ディメンジョン）、分析値（メジャー）の組み合わせが自由に行えること。
|  |  | 6 | 出力する項目や検索条件は保存して再利用することができること。
|  |  | 7 | 項目を分析用に分類分けすることができ、各統計にて分析用分類毎の集計値が出力できること。分類は複数パターン使用できること。
|  |  | 8 | 未加工のデータ取り出しもできること。
|  | 26 | メッセンジャー機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 端末間でメッセージの送受信が行える、メッセンジャー機能を有すること。
|  |  | 2 | 送信したメッセージの内容はリアルタイムに送信先端末に表示されること。
|  |  | 3 | メッセージには緊急度を設け、表示形式（フォントサイズや色、表示場所）を指定することができること。
|  |  | 4 | 受信したメッセージは一定時間参照できること。
|  | 27 | 掲示板機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 部内への連絡事項を掲示する専用の画面を有すること。
|  |  | 2 | 掲示板に表示させる文章は、記入画面よりユーザが入力・削除できること。また、記入・削除の可能なユーザを権限で制御できること。
|  |  | 3 | 文章には表示可能期間を設定することができ、その期間が過ぎた文章に関しては、掲示板に表示されないような制御を加えること。
|  |  | 4 | 掲示板の本文の文字修飾、色の指定ができること。
|  |  | 5 | 掲示板の本文の表示/非表示ができること。
|  | 28 | ファイル共有機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | マニュアル・ヘルプなど、部門内で共有したいファイルを登録できる機能を有すること。
|  |  | 2 | 共有ファイルはユーザが簡単に追加、削除を行うことができること。
|  | 29 | 治療InformationPortalは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 予定メモ、治療状況、照射状況、機器情報を2週間分を表示し、各スタッフが状況を把握・共有ができること。
|  |  | 2 | スタッフの予定が登録できること。
|  |  | 3 | 治療依頼の状況の表示、実施ができること。
|  |  | 4 | 治療計画撮影の予定を一覧で表示できること。
|  |  | 5 | 照射情報の人数、治療計画変更、治療計画開始、治療計画終了の情報表示ができること。
|  |  | 6 | 照射情報の特殊照射の表示対象を設定でき、一覧に情報表示ができること。
|  |  | 7 | 各治療装置の稼働非稼働情報、QA/QC予定情報を表示できること。
|  | 30 | システム連携機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電子カルテ・オーダリングシステムより患者情報、オーダ情報を受信できること。また、これらのシステムに対して受付情報、治療実施情報、検査実施情報を送信することができること。
|  |  | 2 | 最新の入外情報を受信した際には、患者の最新の情報、および、未実施検査の入外情報の更新を行い、検査時に適切な情報を参照することができること。
|  |  | 3 | オーダ情報を治療RIS側で発生させる運用の場合、治療RISで登録したオーダ情報を電子カルテ・オーダリングシステムに送信することができること。
|  | 31 | 治療装置接続機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画システムとの接続により、治療計画情報（DICOM RT Plan）、治療画像を取り込むことができること。
|  |  | 2 | Varian ARIAとの接続により、HL7規格にてVarian治療装置への患者情報や治療スケジュール情報の送信、Varian治療装置からの照射結果情報の受信ができる機能を有すること。
|  |  | 3 | 小線源治療装置から照射結果情報の受信ができること。
|  | 32 | サーバOS/ハードウェア構成は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 現在運用中の仮想基盤上に、VM環境を構築すること。詳細はサーバベンダーと調整を行うこと。
|  |  | 2 | OSはMicrosoft Windows Server 2019 Standard Editionで動作すること。
|  |  | 3 | メモリ；16GB以上、HDD；300 10Krpm SAS x6 (RAID5+HS想定で約1.1TB)以上であること。
|  | 33 | クライアントOS/ハードウェア構成は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | クライアント利用台数は35台とすること。
|  |  | 2 | ノートPCを5式、デスクトップタイプを17式用意すること。
|  |  | 3 | OSはWindows 7,8.1,10で動作すること。
|  |  | 4 | CPUはIntel Core i5-4570S（2.90GHz）相当以上であること。
|  |  | 5 | 主記憶容量は32ビットOSの場合は2GB以上、64ビットOSの場合は4GB以上であること。
|  |  | 6 | 磁気ディスク容量は80GB以上であること。
|  |  | 7 | モニタのインチサイズは19インチ以上、解像度はWXGA以上であること。
| 8 | 放射線治療計画画像管理システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ソフトウェア要件：ワークステーション部は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DICOM Storage Service ClassのSCP機能を有し、DICOMの通信プロトコルにしたがって転送される画像を保存・管理する機能を有すること。
|  |  | 2 | 放射線治療で発生する画像について、以下のDICOM Service Classでの管理ができること。 DICOM RT-PLAN DICOM RT-STRUCTURE SET DICOM RT-DOSE DICOM RT-IMAGE
|  |  | 3 | DICOM Query/Retrieve Service ClassのSCP機能を有し、画像検索・取得要求に応答し、指定された画像を送信する機能を有すること。また、拡張検索に対応していること。
|  |  | 4 | 日本語データを含む画像検索要求に応答し、日本語データを含むDICOM画像の送受信を行なえる機能を有すること。
|  |  | 5 | 電子保存への対応や効率的な障害復旧のため、またシステム管理者がログ情報を理解し易くするため、蓄積した各種統計情報（画像受信量、各種ログ、ディスク残容量など）を管理・参照できること。
|  |  | 6 | 放射線治療計画画像管理システムに保存された画像の患者名、患者IDといった各種テキスト情報の編集が容易にできること。
|  | 2 | ソフトウェア要件：ビューイング部は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 患者ID、患者名、計画作成日などを検索条件にて、参照画像を絞り込むことができること。
|  |  | 2 | ズーム、WL/W調整、スタック、移動といった画像操作機能を有していること。
|  |  | 3 | ユーザごとにキーボードショートカット、メニューなどの使用環境を設定でき、どの端末からも同一環境にて利用できること。
|  |  | 4 | 参照している画像をJPEG等でファイル保存、クリップボード、セカンダリキャプチャ形式で出力できること。
|  |  | 5 | RT StructureSet情報を、計画画像に重ね合わせて表示することができる機能を有すること。 また、表示・非表示を切り替えることができる機能を有すること。
|  |  | 6 | RT DOSE情報を線量分布として、計画画像に重ね合わせて表示することができる機能を有すること。 また、各線量（線量値、若しくは%）ごとに、表示・非表示を切り替えることができる機能を有すること。
|  |  | 7 | ビーム情報を画像に重ね合わせて表示することができる機能を有すること。 ビームはビーム番号ごとに、表示・非表示を切り替えることができる機能を有すること。
|  |  | 8 | Dose Volume Histogramを表示できる機能を有すること。 描画するヒストグラムの表示・非表示を切り替えることができる機能を有すること。
|  |  | 9 | 計画画像にStructureSet・Dose・Beamをそれぞれ重ね合わせてMPR表示することができる機能を有すること。
|  |  | 10 | 登録されている画像をCD・DVD等に画像を参照する簡易ビューアとともに出力する機能を有すること。
|  |  | 11 | 電子カルテシステムや治療RISなどのシステムより容易に呼び出し可能なインターフェースを備えていること。その際、該当画像の呼び出しには、患者ID等をキーにして表示させることもできること。
|  |  | 12 | 本ビューワ環境は、インストール端末においてのみ有効なライセンスを有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  | 3 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備、空調設備があれば、事前に当院と協議を行い受注者負担で手配すること。
|  | 4 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  | 5 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 6 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品であること。
|  | 8 | 事前に、仕様・運用形態について関係者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけでなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 9 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、当院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 10 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 11 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 教育訓練用として、各装置につき操作マニュアル3冊以上を用意すること。
|  | 3 | すべての機器の操作マニュアルを、日本語版または英語版いずれかを３部提出すること。
|  | 4 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
|  | 5 | 厚生労働省関連届出書類、文部科学省関連使用許可申請書類、高周波利用設備届等の届出書類を作成し、当院担当者に提出すること。
|  | 6 | 当院の既設機器等の撤去をすること。なお、処分する場合は法令手続きに則り、解体し、産業廃棄物業者にて処分すること。
|  | 7 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
|  | 8 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  | 9 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  | 5 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 6 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 7 | メンテナンス情報提供業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は、医療用加速装置は年4回以上、放射線治療データマネージメントシステムは年2回以上、放射線治療計画装置は年2回以上、高線量率密封小線源治療システムは年3回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品も含むものとする。ただし、外部記憶媒体、コピー用紙、トナー等の消耗品は除く。
|  | 9 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 10 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 11 | 放射線治療システム本体の製造販売元のサービス拠点が県内にあること。
|  | 12 | 連絡網を確立し、障害発生時には直ちに本院からの連絡が可能である状態とすること。 また、必要時には6時間以内に、復旧のための対応を行うこと。
|  | 13 | アフターケア・サービスに於いて、予備製品のストック、オーバーホール等が迅速に行えること。
|  | 14 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 15 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、コリメータ等高額部品も含め、全ての保守部品を受注者の負担とする。ただし、外部記憶媒体、コピー用紙、トナー等の消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。