## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達するX線血管撮影システムは、X線管/X線検出器保持装置、X線管装置、Ｘ線検出器、モニタ、カテーテルテーブル、Ｘ線高電圧発生装置、デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーション、携帯用超音波診断装置その他付属品等から構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | X線管/X線検出器保持装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面用保持装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 正面用保持装置は床置き式であること。
|  |  | 2 | 保持装置セット時に患者左右方向からのアプローチが可能であること。
|  |  | 3 | 上腕からのカテーテルアプローチを可能とする保持装置形状、ストロークを有すること。
|  |  | 4 | 保持装置床固定部が回転し、保持装置全体が±90°以上回転できること。
|  |  | 5 | 保持装置を患者に対して斜めにセットした状態でも透視・撮影が可能であること。
|  |  | 6 | FPD部の上下動（密着）は、テーブルサイドから行えること。
|  |  | 7 | 緊急時及び患者乗降時に、保持装置を患者軸から外しカテーテル寝台から完全に離すことが可能であること。
|  |  | 8 | 保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置主回転範囲はRAO120°/LAO120°以上であること。
|  |  | 9 | 保持装置を患者頭側に配置したとき、通常使用時における主回転（LAO/RAO回転）が25°/s以上であること。
|  |  | 10 | 保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置スライド範囲はCRA45°/CAU45°以上であること。
|  |  | 11 | 保持装置を患者頭側に配置したとき、通常使用時におけるスライド回転速度は20°/秒以上であること。
|  |  | 12 | SIDは300ｍｍ以上可変であること。
|  |  | 13 | 保持装置角度、SID、カテーテルテーブル高さを登録し自動設定するオートポジショニング機構を60メモリ以上有すること。
|  |  | 14 | X線管、X線検出器は衝突安全機構を有すること。更に保持装置とカテーテル寝台との位置関係を監視、制御する干渉防止ソフトを搭載していること。
|  | 2 | 側面用保持装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 側面保持装置は天井走行式であること。
|  |  | 2 | 正面/側面のアイソセンターを一致させたバイプレーン撮影が可能であること。
|  |  | 3 | SIDは280ｍｍ以上可変であること。
|  |  | 4 | 保持装置回転範囲はCRA45°/CAU45°以上であること。
|  |  | 5 | 保持装置角度、SIDを登録し自動設定するオートポジショニング機構を60メモリ以上有すること。
|  |  | 6 | X線管、X線検出器は衝突安全機構を有すること。更に保持装置とカテーテル寝台との位置関係を監視、制御する干渉防止ソフトを搭載していること。
| 2 | X線管装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面用X線管装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 正面側の焦点サイズは、小焦点0.5mm以下、大焦点0.9mm以下であること。
|  |  | 2 | 陽極回転支持機構が液体金属ベアリング方式であること。
|  |  | 3 | 陽極熱容量が5000kHU以上であること。
|  |  | 4 | 陽極冷却率は最大15000HU/秒以上であること。
|  |  | 5 | Ｘ線絞り内には、コリメータと被ばく低減用のX線線質調整フィルタを３種類以上装備すること。
|  |  | 6 | 最大Cu 0.5mm以上の線質調整フィルタを装備すること。
|  |  | 7 | 線質調整フィルタの選択は自動またはマニュアル操作が可能であること。
|  | 2 | 側面用X線管装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 正面側の焦点サイズは、小焦点0.5mm以下、大焦点0.9mm以下であること。
|  |  | 2 | 陽極回転支持機構が液体金属ベアリング方式であること。
|  |  | 3 | 陽極熱容量が5000kHU以上であること。
|  |  | 4 | 陽極冷却率は最大15000HU/秒以上であること。
|  |  | 5 | Ｘ線絞り内には、コリメータと被ばく低減用のX線線質調整フィルタを３種類以上装備すること。
|  |  | 6 | 最大Cu 0.5mm以上の線質調整フィルタを装備すること。
|  |  | 7 | 線質調整フィルタの選択は自動またはマニュアル操作が可能であること。
| 3 | X線検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面用Ｘ線検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線検出器はFPD（フラットパネルディテクタ）であること。
|  |  | 2 | 検出器最大視野サイズは12インチ以上であり、4段階以上の視野切替えが可能であること。
|  |  | 3 | 読み取りマトリクス数は1536×1536マトリクス以上であること。
|  |  | 4 | 検出器画素サイズは194μm以下であること。
|  |  | 5 | 一定条件下での解像度は3.1lp/mm以上であること。
|  |  | 6 | DQEは７0％以上であること。
|  |  | 7 | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  |  | 8 | 散乱線除去グリッドを装備し、取り外しが容易に行えること。
|  | 2 | 側面用Ｘ線検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線検出器はFPD（フラットパネルディテクタ）であること。
|  |  | 2 | 検出器最大視野サイズは26×29cm以上であり、4段階以上の視野切替えが可能であること。
|  |  | 3 | 読み取りマトリクス数は1536×1440マトリクス以上であること。
|  |  | 4 | 検出器画素サイズは194μm以下であること。
|  |  | 5 | 一定条件下での解像度は2.7lp/mm以上であること。
|  |  | 6 | DQEは70％以上であること。
|  |  | 7 | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  |  | 8 | 散乱線除去グリッドを装備し、取り外しが容易に行えること。
| 4 | モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 撮影室モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検査室には55インチ以上の大型液晶モニタを設置し、天井走行での長手/横手移動、上下/回転移動が可能であること。
|  |  | 2 | 15系統以上の映像入力に対応可能であること。
|  |  | 3 | 大画面モニタの背面または上部に液晶モニタを設置し、大画面モニタ故障時のバックアップとして使用が可能であること。
|  |  | 4 | 55インチ以上の大画面LCDモニターは外部周辺機器の映像信号を8ch以上入力可能であり、タッチセンサー操作卓またはマウス操作により表示パターンから選択された映像信号表示の中で、個別に映像表示入れ替えおよび拡大表示操作が可能であること。仕様を満たさない場合は、同等の閲覧操作が可能なGetinge社Tegrisシステム1式またはディーブイエックス社映像マネジメントシステム1式を備えること。
|  | 2 | 操作室モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室に設置するモニタは27インチ以上のLCDモニタ2面を有し、接続された10種類以上の映像信号（他社製品を含む）の表示及びその端末操作が透視/撮影中にマルチタスク処理で可能であること。仕様を満たさない場合は、Eizo社映像システムLMM0801、映像操作用制御システムCID1201Pを組み合わせた同等の映像システムを別途装備すること。
| 5 | カテーテルテーブルは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | カテーテルテーブルの長手方向の移動が1200mm以上可能であること。
|  | 2 | カテーテルテーブルは横手方向±175mm以上可能であること。
|  | 3 | 患者胸部位置の天板幅は450mm以上であること。
|  | 4 | 天板のX線吸収率は1.5mmAl当量以下であること。
|  | 5 | カテーテルテーブルは緊急時の対応のため、＋90°～－120°の範囲で回転ができること。
|  | 6 | カテーテルテーブルの耐荷重は240kg以上、心臓マッサージ（CPR）時の追加荷重は50kg以上であること。
|  | 7 | テーブルサイドにコンソールを搭載し、保持装置オートポジション選択、画像選択・再生、リファレンス作成、モニタレイアウト切替、撮影プログラム選択等が可能であること。
|  | 8 | テーブルサイドにて3D画像の回転・パンニング等の操作が可能であること。
| 6 | 高電圧発生装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 高電圧発生方式は、インバータ方式であること。
|  | 2 | 公称最大電力は、100ｋＷ以上であること。
|  | 3 | 短時間定格は、100kV-1000mA、125kV-720mA以上の性能を有すること。
|  | 4 | 撮影時間は、最短1msec以下であること。
|  | 5 | パルス透視が可能で、30ppsおよび15ppsを含む4段階以上のパルスレートを選択可能であること。
|  | 6 | 自動で撮影条件が設定されること。
|  | 7 | X線曝射用フットスイッチは、ワイヤードとワイヤレスを含む二式以上備えること。
| 7 | デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーションは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 透視機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 1024マトリクス12bit以上にて、最大30pps以上の透視が可能であること。
|  |  | 2 | 画像処理をリアルタイムに透視像に施し、検査目的に応じた最適な透視画質を表示できること。
|  |  | 3 | 検査目的毎または術者毎に透視画像処理条件を登録し、検査開始時に自動セットすることが可能であること。
|  |  | 4 | デバイスのマーカー部を検出しX線照射中に画像固定し加算することで、リアルタイムにデバイスの視認性を向上させることが可能であること。
|  |  | 5 | マーカーの有無に関わらず、デバイスの視認性を向上する専用の画像処理を装備すること。
|  |  | 6 | 透視画像のデジタル拡大が可能であること。
|  |  | 7 | 透視中の任意タイミングの静止画またはラストイメージホールド像を本体記録媒体へ記録できること。
|  |  | 8 | 透視中、X線OFFした時から遡って一定時間の透視画像を常にメモリ上に保存し、必要に応じて本体記録媒体に記録可能であること。
|  |  | 9 | 透視ロードマップ、ランドマーク（背景＋血管＋デバイス）処理が可能であること。
|  |  | 10 | 透視ロードマップ、ランドマークの血管背景画像は、DSA像及び透視ピーク画像のどちらも選択可能であること。
|  |  | 11 | 透視ロードマップ使用時は、透視画像、透視ロードマップ画像、参照画像が同時に表示できること。
|  |  | 12 | 低線量撮影技術により画質を維持しつつ平均して50%以上の線量低減を実現できる機能を有し、その線量低減の有用性が脳外科領域および循環器小児領域において文献引用影響率1以上の論文にて3本以上報告されていること。本機能を有さない場合は、検査室内に術者専用X線防護キャビン（センチュリーメディカル社 CathPax放射線防護キャビン相当）を2式装備すること。
|  | 2 | 画像収集・処理・表示機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DSAはバイプレーン1024x1024マトリクス12bit で、12pps以上の収集が可能であること。
|  |  | 2 | 本体の記録媒体は1,024×1,024マトリクス画像を100,000枚以上記録可能であること。
|  |  | 3 | 撮影画像中のキーフレームを、最大９００枚以上、静止画登録（リファレンス登録）することが可能であること。
|  |  | 4 | 透視中であっても、検査室/操作室双方で参照画像を動画で観察可能であること。
|  |  | 5 | 撮影像のデジタル的な拡大は、最大2倍以上で表示が可能であること。
|  |  | 6 | 検査室側のテーブルサイドコンソールで、撮影画像のWW,WL調整、撮影プログラム選択などのデジタルラジオグラフィ装置の機能を操作できること。
|  |  | 7 | 画像へのコメント入力が可能であること。
|  | 3 | 画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DICOM形式でCD-R、DVD-Rへ画像記録可能であること。
|  |  | 2 | システムは、DICOM Storage（Storage SCU）、DICOM Storage Commitment（Storage Commitment SCU）、DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Step、DICOM Print、DICOM Radiation Dose Structured Report に対応していること。
|  |  | 3 | PACS等の画像送信先について、検査プロトコルまたはプログラム毎に登録可能であること。
|  | 4 | デジタルアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DA,DSA,OneShot撮影が可能であること。
|  |  | 2 | DSAで得られる各画素の、Time Density Curveを利用し、造影剤が到達した画素値の変化をカラーで表現することが可能であること。
|  |  | 3 | 線量率及び積算線量の表示が可能であること。
|  | 5 | 3Dアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 回転DSA、回転DA、各々の撮影画像を再構成し3D表示が可能なワークステーションを装備すること。
|  |  | 2 | 自社製の3Dワークステーションを組合せ、取扱説明・メンテナンスの効率化が可能であること。
|  |  | 3 | 512ボクセルでの再構成が可能であり、最短再構成時間は20秒以内であること。
|  |  | 4 | 3D撮影プロトコルを７種類以上有し、最短のCアーム回転時間は5秒以下、最大で1024マトリクス16bit 400枚以上の撮影データから3次元再構成が可能であること。
|  |  | 5 | CT同様の断面撮影専用の撮影テクニックを有し、ビームハードニング、リングアーチファクト等の影響を軽減する画像処理を施した断面像を表示可能であること。また撮影毎の（毎回の）キャリブレーションは不要であること。
|  |  | 6 | ３Ｄ画像や術前のＣＴ画像をリアルタイム透視像に重ね合わせ表示する３Ｄ-ロードマップが可能であること。
|  |  | 7 | 3Dワークステーション内の3D画像観察角度をCアーム側でワンタッチで再現することが可能であること。 またCアーム回転操作にモニタ上の3D画像が同期し連動した回転が可能であること。
|  |  | 8 | 3D画像上で動脈瘤等を指定することで、自動的に動脈瘤を解析する脳動脈瘤計測機能を有すること。
|  | 6 | 接続は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 大画面モニタは、必要な外部入力の映像を映せるように装備すること。
|  |  | 2 | 統合モニタは、透視画像、撮影画像、ロードマップ、３Dワークステーション、画像読影用端末、HIS、RIS、など15点以上の画像を集約し、信号配信マネージャーを用意しマウス操作等で制御できるようにすること。このシステムの運用に関しては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得ること。
|  |  | 3 | 当院の担当者と協議の上，ジョイアップ社透視録画装置と接続すること。
|  |  | 4 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、Q/R 、MWM、MPPSに対応すること。
|  |  | 5 | 当院の担当者と協議の上，RIS、PACS、3D画像処理装置等に接続すること。
|  |  | 6 | 画像データは、当院既設のネットワークを介して、DICOM Ver.3.0以上の規格でサーバと接続すること。また、修正端末（RA600_1）と接続すること。
|  |  | 7 | 病院の指定する箇所にRDSRを出力すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 8 | 既存ポリグラフと接続をし、第三血管造影室にアブレーションが行えるように光ケーブル等を整備すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 9 | 第三血管造影室にエンサイトXの磁場校正を行うこと。
|  |  | 10 | 当院で使用するアブレーションが行えるように、第三血管造影室に３Dマッピング装置、アンギオ装置の映像をポリグラフへ取り込むためのモジュールを追加すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 11 | 当院で使用するアブレーションが行えるように、第三血管造影室に心カテ室内でポリグラフの操作を可能にするため、リモートユニットのモジュールをポリグラフへ追加すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 12 | 当院で使用するアブレーションが行えるように、第三血管造影室にリモートユニット、３Dマッピング装置の配線を行うこと。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 13 | 当院指定の動画記録の視聴編集端末をSurgeoneに接続すること。
|  | 7 | 携帯用超音波診断装置は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 簡単にクリーニングできる密封式強化ガラストップのコントロールパネルを採用しており、かつワンタッチでコントロールパネルを簡素化させるシンプルモードを有すること。
|  |  | 2 | 17 インチ以上の高解像度ディスプレイを備えており、アームの横方向到達範囲はカートの最も幅広いポイントから30.5 cm以上または、中央から56.5cm以上であること。
|  |  | 3 | プローブについては3本以上用意すること。内容については当院現場担当者と事前に協議したうえで行うこと。
| 8 | その他周辺機器
|  |  | 1 | 天吊りアームの全ては、天井レール可動方式であり、メーカー指定と可動範囲に関して、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得ること。
|  |  | 2 | 独立し移動可能な寝台X線防護クロスを一式装備していること。
|  |  | 3 | 寝台取付式X線防護クロスを一式装備していること。
|  |  | 4 | 天井取り付け式X線防護パネルを一式装備していること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 5 | LED型の天吊り無影灯を一式装備していること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 6 | 低反発天板マットを一式用意すること。
|  |  | 7 | デュアルインジェクターを一式用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 8 | 天板走行のデュアルインジェクターの可動範囲が狭い場合、寝台取り付け式（移動型取り付け台を含む）に変更可能であること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 9 | 監視カメラシステムを二式装備していること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 10 | 電子カルテカートを一式用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 11 | 当院指定の薬剤収納用のキャビネットを一台用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 12 | 検査室内に看護記録用として、天吊り式または移動式の21インチ以上の１面モニタ以上を用意すること。また、そのモニタには、ポリグラフ、透視画像、監視カメラが切り替え表示できるよう接続すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 13 | 検査室内に懸垂アームのモニタを、大画面モニタ補助用として一式備えること。また、そのモニタには、ポリグラフ3面が同時に、3D画像、過去画像が切り替え表示できるよう接続すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 14 | 造影剤加温機を一式用意すること。
|  |  | 15 | 当院指定の加熱機を一式用意すること。
|  |  | 16 | 当院指定の患者移動ローリングシートを一式用意すること。
|  |  | 17 | 動画読影用端末を用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 18 | キョウワグラスXA防護衝立(1800mm×900mm、1.0ｍｍPｂ、テーブル付)を一式用意すること。
|  |  | 19 | 当院指定の検像端末を一式用意すること。
|  |  | 20 | 頭部固定具を二式用意すること。
|  |  | 21 | 当院指定のプロテクター収納用のハンガーとラックを三台用意すること。
|  |  | 22 | 当院指定のIVR補助テーブルを一式用意すること。
|  |  | 23 | 当院指定のロッカーを二台用意すること。
|  |  | 24 | IC用の机とイスを１つずつ用意すること。
|  |  | 25 | データを管理、解析するためにデスクトップパソコンを一式整備すること。OSは、Windows 10相当以上であり、当院が指定するウイルス対策ソフトとワード、エクセル、パワーポイントを一式整備すること。
|  |  | 26 | 当院指定の左室、右室解析をするソフトとパソコンを一式整備すること。
|  |  | 27 | 操作卓二式、操作椅子八式、患者家族説明用の椅子二式、造作棚三式を用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、請負金額が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得て建設業者に下請けさせることができることとする。
|  |  | 3 | 1次側・2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  |  | 5 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 6 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 7 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | 保健所への届け出申請書類(漏洩線量測定など)の作成を支援すること。
|  |  | 4 | 不要になった既存装置の撤去を行うこと。
|  |  | 5 | 入札時点で薬機承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  |  | 6 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 |  | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | 5 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  |  | 6 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | 7 | メンテナンス情報提供業務を実施すること。
| 2 |  | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  |  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 定期点検業務は、血管造影装置を年2回以上、デュアルインジェクターを年１回以上実施するものとする。
|  |  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品以外の部品も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、年1回実施するものとする。
|  |  | 10 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  |  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  |  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 |  | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、X線管球交換を含め受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  |  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  |  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。