## 技術仕様書（放射線科情報管理システム）
本調達物件に係る性能等の技術的要件（舟入市民病院 放射線科情報管理システム）
構成概要 |  |  |  | 放射線科情報管理システムは、放射線科情報管理システム（RIS）、検像システム等、その他付属品から構成し、それぞれ以下の仕様に掲げる要件を満たすとともに、連携するシステムや機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会い及び当該システム設置に係る搬入、据付、調整等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 放射線科情報管理システム（RIS）
|  | 1 | 全般要件
|  |  | 1 | セキュリティ
|  |  |  | 1 | パスワードは画面上ではアスタリスク等の代替文字で表示されていること。
|  |  |  | 2 | ロックされた画面ではパスワードの再入力によるロックの解除、あるいは強制終了の選択ができること。
|  |  |  | 3 | 使用可能な機能はログインユーザーの権限に応じて制御されること。
|  |  | 2 | アカウント管理機能
|  |  |  | 1 | IDとパスワードによりユーザー認証が行われること。
|  |  |  | 2 | ログインユーザーの権限により使用できる機能が制限されること。
|  |  | 3 | 監査証跡機能
|  |  |  | 1 | ユーザー操作の履歴を操作ログとして保存できること。
|  |  |  | 2 | 権限をもつユーザーのみが操作ログを参照できること。
|  |  | 4 | 操作機能
|  |  |  | 1 | 各画面にてキーボードショートカットをサポートできること。
|  |  | 5 | 他システム連携機能
|  |  |  | 1 | 診断画像を参照するため、PACSの画像ビューアを起動することができること。
|  |  |  | 2 | 検像機能を呼び出しできること。
|  |  |  | 3 | URL呼出や実行ファイル起動等により、事前に指定している他システムの情報参照機能を起動するボタンを設定にて各画面に追加することができること。
|  |  | 6 | 検索条件リスト機能
|  |  |  | 1 | 用途に応じた検索条件や表示項目がタブとして管理され、複数のタブを一つの画面に表示できること。タブの表示順序は変更できること。
|  |  |  | 2 | 検索条件、表示リストの項目は端末毎、タブ毎に初期値の設定ができること。
|  |  |  | 3 | 指定された検索条件の中で、一時的に変更したい条件はフィルタ条件としてタブに表示させることができ、画面を閉じること無く初期値に戻すことができること。
|  |  |  | 4 | 検索条件は一時的に変更を行うことが多い条件は常に表示し、頻度の少ない条件は非表示とすることができること。非表示の検索条件も簡単な操作で表示することができること。
|  |  |  | 5 | リスト項目は名前やアイコンを付加することができ、ユーザ毎、ユーザーグループ毎に管理することができ、検索条件の初期値やリスト表示項目等の編集が指定ができること。
|  |  |  | 6 | 同一検索項目にて、AND/ORの指定ができること。
|  |  |  | 7 | 検索条件は連動絞込ができること。検査種で選択すると、検査室や検査項目が当該検査種のもののみに絞り込まれること。
|  |  |  | 8 | 画面起動時には、初期表示タブの指定ができること。
|  |  |  | 9 | タブの指定は権限を持つユーザーであれば他の端末についても一括で設定できること。
|  |  |  | 10 | リスト表示項目の詳細では以下を指定できること。 ・リスト出力項目 ・タイトル ・順序 ・日付、時刻フォーマット ・配置方向 ・幅 ・フォント名、サイズ
|  |  |  | 11 | リスト表示に於ける詳細設定では以下を指定できること。 ・タブ切り替え時の検索実行の有無 ・自動更新ボタン表示有無と初期有効可否と更新間隔 ・固定列有無と列数 ・最終検索時刻の表示有無 ・検索結果件数表示有無 ・行罫線と列罫線の表示有無 ・行番号表示有無 ・行背景色（単色、ストライプ、ステータス依存） ・ソート順
|  |  | 7 | コメント入力機能
|  |  |  | 1 | コメントはフリー入力に加えてコメントパターンからの入力ができること。
|  |  |  | 2 | コメントパターンの編集は、コメント入力が可能なユーザーであればコメント入力欄から容易にコメントパターン編集画面を呼び出しできること。
|  |  |  | 3 | コメントパターンはフォルダでの分類管理ができること。
|  |  | 8 | その他
|  |  |  | 1 | 現在運用中の放射線科情報管理システムのデータを移行すること。また、移行元の移行費用も含めること。
|  |  |  | 2 | 日本国内において300施設以上の導入実績があること。また、500床以上の施設への導入実績が50施設以上あること。
|  |  |  | 3 | 広島県内に1次サポート拠点があり、当院へサービス技術員を派遣できる体制を確保していること。
|  |  |  | 4 | 各システムとの連携を、運用開始までに遅滞なく実現できること。その実現のために必要とされる舟入市民病院の現場担当者や各ベンダーとの協議の上、互いに了解・同意がなされ、適宜必要のある連携や開発に協力的であること。
|  |  |  | 5 | 現場と協議の上、導入スケジュールを決定し遅滞なく実行すること。（導入期限は2023年3月31日とする。スケジュールにはハードウェアの搬入、接続作業やソフトウェア設定作業、データ移行作業、動作確認テストを含む。） 受注者は、データ移行及び動作確認の作業内容を事前に発注者に説明し、発注者の承認を得た上で実施すること。
|  | 2 | RIS患者情報管理
|  |  | 1 | 患者情報管理機能
|  |  |  | 1 | 専用の画面にて患者ID、患者氏名などの患者基本情報の新規登録および変更ができること。
|  |  |  | 2 | 患者プロファイル情報として、以下のような項目を管理できること。また、患者プロファイルとして管理できる項目は追加や変更ができること。 看護区分、患者区分、救護区分、障害情報、感染情報、禁忌情報、妊娠状態、死亡退院、体内金属、クレアチニン値等の血液データ、eGFR など
|  |  |  | 3 | 患者プロファイル情報についてはHISから取得するものとRISで登録するものなどの管理ができること。また、その更新日時を保持できること。
|  |  |  | 4 | 患者プロファイル情報のうち、RISで変更可能なものは各画面から更新することができること。
|  |  |  | 5 | 患者に付随するコメントの入力ができること。コメントは種別毎に管理ができ、患者に永続的に付随するもの、現在日のみに付随するものの入力、管理ができること。
|  |  |  | 6 | コメントはフリー入力に加えて定型コメントからの入力ができること。
|  |  |  | 7 | 定型コメントの編集は、コメント入力が可能なユーザーであれば定型コメント選択欄から容易にできること。
|  |  |  | 8 | 上記の患者に関する情報を各画面で表示できること。
|  |  |  | 9 | 患者は、患者カナ名、病棟、診療科等の条件により検索できること。
|  |  | 2 | 入外情報管理機能
|  |  |  | 1 | 患者の病棟名、室名、ベッド番号を入外情報として登録および参照ができること。
|  |  |  | 2 | 入外情報は、現時点の最新の情報、検査予定時点の予定情報、検査実施時の情報をそれぞれ管理できること。
|  |  | 3 | 死亡患者管理機能
|  |  |  | 1 | 死亡した患者は死亡日の入力が可能であり死亡したことがわかる「★」などのマークがリストに表示されること。また、死亡した患者の年齢表示は死亡時の年齢に置き換えられること。
|  |  | 4 | 造影剤副作用機能
|  |  |  | 1 | 造影剤の副作用について、造影剤名、副作用の症状やコメントなどを登録できること。
|  |  | 5 | 個人情報保護機能
|  |  |  | 1 | 氏名をコールしてはならない患者であることが登録できること。この場合、呼び出し用の氏名を登録することができること。
|  | 3 | RISオーダ情報管理
|  |  | 1 | 個人情報保護機能
|  |  |  | 1 | 専用の画面によりオーダ情報の登録ができること。
|  |  |  | 2 | RISにて登録したオーダ情報の変更、削除ができること。
|  | 4 | RIS受付業務
|  |  | 1 | 受付機能
|  |  |  | 1 | 検査を検索してリスト表示を行い、検査の受付を行う専用の画面を有すること。
|  |  |  | 2 | 上記、大項目「全般」の小項目「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  |  | 3 | 検索条件としては、検査依頼状況、患者番号、患者カナ名、検査予定日、検査種、依頼科、入外区分、病棟等が使用できること。
|  |  |  | 4 | 当直時間帯での検索ができること。
|  |  |  | 5 | 検査日未定として登録されたオーダについて、その表示可否を指定できること。
|  |  |  | 6 | 受付リストには以下の項目が表示できること。 検査依頼状況、患者番号、患者名、性別、検査時年齢、患者プロファイル情報、その他の患者付随情報、呼び出し状況、呼び出し日時、受付日時、検査予定日時、検査日時、検査種、検査項目、検査室、依頼科、依頼医、その他の検査付随情報（カルテや造影剤等の検査に必要なものの事前チェック等の使用を想定）、患者コメント、当日コメント、緊急区分、救急区分、読影区分
|  |  |  | 7 | 受付画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。 ・受け付けた検査の検査順（患者ナビ） ・当該患者の当日の他の検査の一覧
|  |  |  | 8 | さらに、以下の情報も同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該検査の患者情報 ・当該検査のオーダ詳細 ・検索条件範囲外の該当患者のオーダ情報（検査歴／予定） ・検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント）
|  |  |  | 9 | 患者番号が不明な場合、患者を検索する機能を呼び出すことができること。
|  |  |  | 10 | 入院患者について、検査のための出診依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力できること。この時、呼出時間も記録されること。
|  |  |  | 11 | 受付時、受付番号を発番すること。受付番号は、部門全体で日毎の連番、あるいは日毎かつ検査種毎の連番を設定にて指定できること。
|  |  |  | 12 | 受付処理は、単一患者を選択しての受付、あるいは複数の患者を一括で受付できること。
|  |  |  | 13 | 受付時、検査項目毎に検査室が割り振られること。割り振られる検査室は年齢区分により異なる検査室を設定できること。
|  |  |  | 14 | 複数の検査を同時に受け付けた場合、検査室に対して自動で順序付けを行うことができること。順序付けを行うか否かは設定により指定できること。
|  |  |  | 15 | 受付時、設定により依頼票、フィルム袋ラベルが自動で出力できること。出力するか否かは設定により変更できること。また、これらの帳票は手動にて再出力することができること。
|  |  |  | 16 | 検査日未定として登録されたオーダを受付ける場合には、現在日時を検査日時として確定できること。
|  |  |  | 17 | 割り振られた検査室、検査順は手動にて変更することができること。
|  |  |  | 18 | 受付済の検査の受付取消を行うことができること。この時、同時に受け付けた複数のオーダにて、一部のオーダが一時保存、実施済であっても未実施のオーダの受付取消ができること。
|  |  |  | 19 | 患者番号は、磁気カードやバーコードでの読み取り、または、手入力により指定できること。
|  |  |  | 20 | 患者IDの入力から検査の検索はバーコードで行うことができ、受付までの一連の操作もバーコードのみで実施できること。
|  |  |  | 21 | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示できること。 ・当日他検査がある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
|  |  |  | 22 | 患者の呼び出し状況を一括で変更できること。
|  | 5 | RIS撮影業務
|  |  | 1 | 検査ワークリスト機能
|  |  |  | 1 | 専用の画面により検査対象のワークリストを表示できること。
|  |  |  | 2 | 上記、大項目「全般」の小項目「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  |  | 3 | 検索条件としては、検査状況、患者番号、検査日（日未定含むか否か、当直時間帯か否かの指定も含む）、検査種、依頼科、入外区分、病棟、その他の検査付随情報、検査項目、検査室、検像状況、オーダ発行日、呼び出し状況を指定できること。
|  |  |  | 4 | 患者カナ名、病棟、診療科等で患者を検索して特定できること。
|  |  |  | 5 | リストには、患者情報、その他の患者付随情報、検査依頼情報、検査実施情報、その他の検査付随情報、各種コメント類（検査指示事項などを含む）、PACS画像状況、検像状況、レポート状況、会計状況、受付してからの待ち時間、呼び出し状況、呼出時間などの表示ができること。
|  |  |  | 6 | 検査の順序付けを行っている場合、検査前後の情報が視覚的にわかること。
|  |  |  | 7 | 選択中のオーダに対して、対象患者を検査室に呼び込む際に検査室確定の操作を行うことにより、当該検査室で検査を開始することを明示的に確認することができること。また、他の検査室で検査を開始する際にはワーニングが表示できること。
|  |  |  | 8 | 入院患者について、検査のための出診依頼の連絡を行ったかどうかの呼出状況をリスト上にて入力できること。この時、呼出時間も記録されること。
|  |  |  | 9 | 検査ワークリスト画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報が同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照できること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該検査の患者情報 ・当該検査のオーダ詳細 ・当該検査の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント） ・RISオーダコメント（検査時コメント、読影医へのコメント、依頼医へのコメント） ・会計情報（物品手技加算情報）
|  |  |  | 10 | 選択行のオーダに対して、検査実施画面に遷移できること。
|  |  |  | 11 | 設定により、未受付の検査を選択して検査実施画面へ遷移できること。
|  |  |  | 12 | 検査実施画面への展開時、同じ受付番号をもつオーダを同時に展開する場合と、個々に展開する場合とを切り替えることができること。
|  |  |  | 13 | バーコード入力により入力された患者番号をもとに検索を行い、オーダが存在した場合、自動的に検査実施画面に遷移すること。この場合、検索結果が複数オーダの場合でも遷移すること。
|  |  |  | 14 | 検査実施画面へ遷移する際に、設定により、検査実施画面に遷移する前に検査実施者の認証チェックを行い、権限のないユーザーの場合、検査実施画面に遷移することができないこと。
|  |  |  | 15 | 検査実施画面から戻った際に、検索条件に患者番号が含まれている場合は患者番号をクリアして再検索できること。
|  |  |  | 16 | 他端末にて同一検査の検査実施の画面が開かれている場合、エラーが表示されて開くことができないように制御できること。
|  |  |  | 17 | 選択行のオーダに対して、オーダの内容修正ができること。このとき、上位システムで発行したオーダは変更できないように制限をかけることもできること。
|  |  |  | 18 | 選択行のオーダに対して、検査室の変更ができること。
|  |  |  | 19 | 選択用のオーダに対して、受付処理、一括受付処理、受付取り消し処理、一括受付取り消し処理が別画面に遷移することなく実行できること。
|  |  |  | 20 | 選択行のオーダに対して画像システムを呼び出しできること。
|  |  |  | 21 | 選択行のオーダに対して他システムを呼び出しできること。
|  |  |  | 22 | 選択行のオーダに対して、モダリティにMWMにて情報送信できること。
|  |  |  | 23 | 選択行のオーダに対して、実施前であっても会計情報（物品手技加算情報）の登録できること。
|  |  |  | 24 | 選択行のオーダに対して、オーダ番号をキーに検像機能を呼び出すことができること。検像機能は別端末での起動もできること。
|  |  |  | 25 | 選択行のオーダの患者の検査歴/検査予定のリストを参照できること。
|  |  |  | 26 | 受付処理を行う際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・当日他検査がある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合
|  |  |  | 27 | 検査実施画面へ遷移する際に、警告メッセージとして以下のような状況の場合に、多彩な文字表現で注意を促す画面を表示すること。 ・検査ワークリスト内に同姓同名もしくは同姓患者が存在する場合 ・当日他検査がある場合 ・体内金属がある場合 ・既知の強い造影剤副作用がある場合 ・患者プロファイルに基づく感染症がある場合や重篤な腎機能障害等がある場合 ・受付から設定した時間以上待たせてる場合
|  |  |  | 28 | 受付時、自動で依頼票、フィルム袋ラベルの出力ができること。出力するか否かは設定により変更できること。
|  |  |  | 29 | 依頼票、フィルム袋ラベル、会計伝票を手動で再出力できること。
|  |  |  | 30 | ユーザーが作成した検査項目に紐づくマニュアル参照ができること。
|  |  |  | 31 | 検査ワークリストと検査実施画面を同時に表示でき、次患者の検査情報が参照できること。
|  |  |  | 32 | オーダの新規登録ができること。
|  |  |  | 33 | 患者の呼び出し状況を一括で変更できること。
|  |  | 2 | 検査実施機能
|  |  |  | 1 | 検査の実施における情報参照、入力用の専用の画面を有すること。
|  |  |  | 2 | 検査実施画面では、以下の情報の入力・保存ができること。 検査実施日時、検査装置、検査室、実施者（技師・施行医・看護師）、会計モード（会計情報送付有無の指定）、紹介病院、紹介者、実施時間帯区分、検査内容詳細（検査項目、検査詳細項目、検査条件・検査プロトコルなど）、RISオーダコメント（検査時コメント、依頼医へのコメント）、会計情報（使用薬剤、フィルム、手技、加算等）
|  |  |  | 3 | 検査実施画面では以下の情報が同一画面にまとまって表示され、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限で自由に表示位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該検査の患者情報 ・当該検査の同じ日の他の検査の一覧（当日他検査） ・検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント） ・受け付けた検査の検査順（患者ナビ） ・当該検査のオーダ詳細・レポート参照 ・RISオーダコメント（検査時コメント、依頼医へのコメント） ・会計情報（物品手技加算情報） ・該当患者の全オーダ情報（検査歴／予定） ・実施記録（実施者や検査室） ・検査内容詳細（検査種、検査項目、部位、検査詳細、検査詳細条件などのリスト）
|  |  |  | 4 | 実施時間帯区分が検査実施画面表示時にセットできること。また、時間帯区分は祝祭日や曜日ごとの診療時間の違いが考慮されていること。
|  |  |  | 5 | 実施者・施行医・看護師は設定で入力可能な人数の指定が行え、また、直前の検査での入力内容をデフォルト値とするか否かを設定にて指定できること。
|  |  |  | 6 | 検査室は、受付時に決定した検査室、端末ごとのデフォルト検査室、直前の検査室のいずれかの指定を設定にて指定できること。
|  |  |  | 7 | 検査項目には部位の判別を容易にするため、部位のイメージ画像を表示できること。
|  |  |  | 8 | 検査項目の中止ができること。
|  |  |  | 9 | 検査項目の変更および追加ができること。
|  |  |  | 10 | 未検査の検査項目に対してデフォルトとして設定されている検査条件、会計情報（物品、手技、加算等）が初期値として表示できること。
|  |  |  | 11 | デフォルト検査詳細、会計情報は検査室、検査項目、年齢、性別ごとに設定できること。
|  |  |  | 12 | デフォルトの使用物品のセットを作成でき、実施時にセットを選択することにより会計情報（物品手技加算情報）の一括入力ができること。このセットは検査種毎あるいは共通のものに分類することができること。
|  |  |  | 13 | 検査実施画面から、デフォルト会計情報（物品手技加算情報）マスタメンテ機能を呼び出すことができ、値を登録できること。
|  |  |  | 14 | 検査実施画面から、会計情報（物品手技加算情報）セットマスタ編集を呼び出すことができ、値を登録できること。
|  |  |  | 15 | 検査実施画面から、デフォルト検査詳細条件メンテ機能を呼び出すことができ、値を登録できること。
|  |  |  | 16 | 検査条件・検査プロトコルの入力は別ウィンドウを表示することなく、表示されているエリアに直接入力できること。
|  |  |  | 17 | 検査条件・検査プロトコルの入力は一連の入力操作をキーボードのみで行うことができること。
|  |  |  | 18 | 会計情報の入力は一覧から自由に選択でき、一覧として表示される順番は初期値を設定・変更ができること。
|  |  |  | 19 | 会計情報の数量の入力はインライン入力ができること。
|  |  |  | 20 | 会計情報の項目は、フィルム・薬剤・造影剤・手技・材料・放射性医薬品といった分類から選択可能で、名称による絞り込みができること。
|  |  |  | 21 | 会計情報のバーコード入力ができること。また、GS1-128形式のバーコードにも対応し、ロット番号と有効期限を取り込みできること。
|  |  |  | 22 | 写損が発生した場合、写損回数および写損理由を入力できること。写損理由に関しては選択入力できること。
|  |  |  | 23 | 入力中のオーダの過去の検査情報（検査情報、検査詳細条件、各種コメント）の参照ができること。
|  |  |  | 24 | 過去の検査から管電流などの検査詳細条件のコピーができること。
|  |  |  | 25 | 入力中の会計情報（物品手技加算情報）は当該画面で入力されている全てが一覧で表示できること。
|  |  |  | 26 | 検査実施完了時に未実施の検査が存在する場合、自動的に実施済で保存される動作と、検査完了ボタンが押せないような制御行う動作を設定にて切替できること。
|  |  |  | 27 | 造影検査かどうかに応じて、造影検査で造影剤が使用されていない際や、単純検査で造影剤が使用されている際にワーニングが表示されること。
|  |  |  | 28 | RI検査の場合、1件の撮像オーダにて複数回の撮像を行う場合の運用にも対応できること。
|  |  |  | 29 | 入力した内容を一時的に保存し、検査実施画面を閉じる機能を有すること。
|  |  |  | 30 | 入力中のオーダに対して他システムを呼び出すことができること。
|  |  |  | 31 | ユーザーが作成した検査項目に紐づくマニュアルの参照ができること。
|  |  |  | 32 | 検査詳細条件は検査種毎に項目を管理することができること。
|  |  |  | 33 | 検査実施完了後、自動でフィルム袋ラベルの出力ができること。出力するか否かは設定により変更できること。
|  |  | 3 | 核医学検査実施機能
|  |  |  | 1 | RI検査では、使用した放射性医薬品を選択し、会計のための請求量、記録簿用途の使用量、残量、投与日付、投与時刻の入力ができること。
|  |  |  | 2 | 検査実施時に選択できる放射性医薬品やデフォルト値は、次の運用パターンを想定したものであること。 1)他の物品等と同様にマスタに登録されている放射性医薬品全てが指定可能で、デフォルト薬品やその値も他の物品等と同様に定義したものが表示できること。 2)薬品管理画面で受入した放射性医薬品のみが指定可能で、使用量の初期値は検定量が表示できること。 3)薬品管理画面であらかじめ各オーダに割り当てた薬品が表示される。割当時に指定した使用量や請求量が表示できること。
|  |  | 4 | 検査実施（修正）
|  |  |  | 1 | 実施済の検査の実施情報を修正することができること。
|  |  |  | 2 | 修正した実施情報を外部システムに送信を行うか否かを画面上で選択できること。
|  |  | 5 | 富士フイルム社製一般撮影装置制御端末連携
|  |  |  | 1 | 富士フイルム社製一般撮影装置制御端末と同一筐体でシームレスに検査業務を行うことができること。 検査開始時にはコンソールに対して患者属性および検査情報を送信することができ、検査後はコンソールより実施条件、ショット数、を取得し画面に反映することができること。
|  |  |  | 2 | 患者の年齢の分類によって一般撮影装置制御端末との連携用コードを切り替えることができること。
|  |  |  | 3 | 検査業務はPCクライアントと同等の機能を有し、タッチパネルでの操作ができること。
|  |  | 6 | 富士フイルム社製モバイル一般撮影装置制御端末連携
|  |  |  | 1 | 富士フイルム社製モバイル一般撮影装置制御端末と同一筐体でシームレスに検査業務を行うことができること。 検査開始時にはコンソールに対して患者属性および検査情報を送信することができ、検査後はコンソールより実施条件、ショット数、を取得し画面に反映することができること。
|  |  |  | 2 | 富士フイルム社製一般撮影装置制御端末版と同等の検査業務ができること。
|  |  |  | 3 | RISサーバと常時接続している必要がなく、接続可能な状況で同期処理（RISからの検査情報の取り込み、およびRISへの実施結果の送信）を行うことができること。無線LAN環境下での動作できること。
|  | 6 | 検査照会業務
|  |  | 1 | 検査照会機能
|  |  |  | 1 | 専用の画面により検索条件を指定して用途に応じた検査の検索ができること。
|  |  |  | 2 | 上記、大項目「全般」の小項目「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  |  | 3 | 検索条件としては、検査依頼状況、患者番号、検査種、依頼科、入外区分、病棟、検査項目、検査室、検像状況、オーダ発行日、呼び出し状況、検査予定日、検査日（日未定含むか否か、当直時間帯か否かの指定も含む）、実施者、施行医、看護師、その他の検査付随情報を指定できること。
|  |  |  | 4 | 患者カナ名、病棟、診療科等で患者を検索して特定できること。
|  |  |  | 5 | リストには、患者情報、その他の患者付随情報、検査依頼情報、検査実施情報、その他の検査付随情報、各種コメント類、検像状況、会計状況などの表示ができること。
|  |  |  | 6 | 検査照会画面では検索とリスト部分以外に、以下の情報も同一画面にまとまって表示され、リストの行を選択するだけでその情報を参照であること。ただし、これらの情報は端末毎またはユーザー毎の権限により使い勝手が良いように自由に位置や表示・非表示を切り替えることができること。 ・当該検査の患者情報 ・当該検査のオーダ詳細・レポート参照 ・RISオーダコメント（検査時コメント、依頼医へのコメント） ・検査担当者への連絡のために当日のみ有効な患者コメント（当日コメント）
|  |  |  | 7 | 検査実施情報の修正機能を呼び出しできること。
|  |  |  | 8 | 選択行のオーダに対して画像システムを呼び出しできること。
|  |  |  | 9 | 選択行のオーダに対して他システムを呼び出しできること。
|  |  |  | 10 | 選択行のオーダに対して、患者コメント、当日コメント、RISオーダコメント（検査時コメント、依頼医へのコメント）の表示、入力ができること。
|  |  |  | 11 | 選択行のオーダに対して、フィルム袋ラベルの出力ができること。
|  |  |  | 12 | 選択行のオーダの患者の検査歴/検査予定を参照できること。
|  | 7 | 核医学関連業務
|  |  | 1 | 放射性医薬品管理機能
|  |  |  | 1 | 登録された放射性医薬品の一覧を表示できること。
|  |  |  | 2 | 上記、大項目「全般」の小項目「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  |  | 3 | 放射性医薬品の新規登録、編集、削除ができること。
|  |  |  | 4 | 放射性医薬品の返品処理、廃棄処理、一括受入機能の呼び出しができること。
|  |  |  | 5 | 一括受入機能では、発注済の放射性医薬品の一覧に対して受入状態として登録すること。登録時には、自動発番された製造番号または手入力による製造番号が保存できること。
|  |  | 2 | 放射性医薬品調製管理機能
|  |  |  | 1 | 放射性医薬品の調製記録を厳密に行うための、投与予定日をキーとした核医学検査オーダの一覧を表示できること。
|  |  |  | 2 | 一覧表示された核医学検査オーダには予め指定のデフォルトの薬品、および、使用量や請求量の割当がされており、登録ボタンにより確定することができること。また、設定により、起動時のデフォルト割当は行わない動作もできること。
|  |  |  | 3 | 一覧表示された核医学検査オーダには手動で使用予定の薬品を一覧から割当することができること。また、使用量や請求量も手入力できること。
|  |  |  | 4 | 放射性医薬品の一括発注、一括受入、溶出、調製の各機能の呼び出しができること。
|  |  |  | 5 | 一括発注機能では、登録済の放射線医薬品の一覧に対して発注数量の入力ができること。
|  |  |  | 6 | 溶出、調製機能では、溶出量(MBq)、溶出液量(mL)を指定してミルキングができること。標識キットを使用してラベリングができること。生じる残量の廃棄処理ができること。
|  |  |  | 7 | ミルキング時の放射能量は日数に応じて減衰計算（ミルキングできる本数も経過日数に従って少なくなる）できること。
|  |  | 3 | 廃棄容器管理機能
|  |  |  | 1 | 廃棄容器の一覧を表示できること。
|  |  |  | 2 | 上記、大項目「全般」の小項目「検索条件リスト」に対応していること。
|  |  |  | 3 | 廃棄容器は、登録/開缶/封缶/引渡の状態管理を行うことができること。
|  |  |  | 4 | 廃棄容器は、可燃/難燃/不燃/液体の種別を扱うことができること。
|  |  | 4 | 放射性医薬品帳票機能
|  |  |  | 1 | 核種別、日別に使用量を集計し、一日最大使用量との比較可能な「放射性医薬品使用統計（日別）」、３月間最大使用量・年間最大使用量との比較可能な「放射性医薬品使用統計（月別）」を出力できること。
|  |  |  | 2 | 日本アイソトープ協会推奨 様式（１）A 「VIVO記録簿」に準じた「放射性医薬品使用記録簿（ミルキング）」、および、様式（１）B 「VIVO記録簿（２製品）」に準じた「放射性医薬品使用記録簿」を出力できること。
|  |  |  | 3 | 放射性医薬品使用記録簿は放射性医薬品の受入登録を行わない場合でも、実施情報の内容をもとに出力することができること。
|  | 8 | RIS帳票出力
|  |  | 1 | 帳票共通機能
|  |  |  | 1 | 専用の画面により帳票種類、出力条件を指定して帳票を出力（印刷、プレビュー）できること。
|  |  |  | 2 | 読影レポート、勤務日誌の印刷ができること。
|  |  | 2 | 検査予定表出力機能
|  |  |  | 1 | 検査日、検査種または検査室、入外区分、病棟を指定して検査予定表を印刷できること。
|  |  | 3 | 照射録出力機能
|  |  |  | 1 | 検査日、検査種を指定して照射録を印刷できること。
|  |  |  | 2 | 照射録は複数の検査を一覧で出力するサマリ形式での出力ができること。
|  |  |  | 3 | 検査実施日時、依頼医での出力順を指定できること。
|  | 9 | 機器点検管理
|  |  | 1 | 機器点検機能
|  |  |  | 1 | JIRAなどで提案されている「放射線関連装置の始業終業点検表」のチェックおよび点検表の出力ができること。
|  |  |  | 2 | 機器点検項目および機器点検項目の集まりを機器点検表として登録できること。これらはユーザーにて作成できること。
|  |  |  | 3 | 機器点検表は、検査室あるいは装置毎に作成することができ、起動時に端末毎に決められた検査室の点検一覧が表示できること。
|  |  |  | 4 | 点検対象の装置あるいは検査室毎の点検状況を1月単位でマトリックス表示し、点検対象の装置あるいは検査室に対して点検表をリンクさせ、装置あるいは検査室を選択することにより、点検項目のリストが表示されること。
|  |  | 2 | 機器品質管理帳票出力機能
|  |  |  | 1 | 「医療機器等始業・終業点検実施記録」が標準機能として出力できること。
|  | 10 | 検査統計管理
|  |  | 1 | データ抽出機能
|  |  |  | 1 | 専用の分析画面によりシステムで扱うデータを自由に組み合わせてデータの集計ができること。
|  |  |  | 2 | 出力する項目はユーザーにて画面上で指定できること。
|  |  |  | 3 | 対象の期間（FromとTo）やその他の条件、分析項目（ディメンジョン）、分析値（メジャー）の組み合わせを自由に選択できること。
|  |  |  | 4 | 出力する項目や検索条件は保存して再利用できること。
|  |  |  | 5 | 検査業務分析が可能であり、標準的なテンプレート（次項記載のデータ抽出テンプレート機能）が存在すること。
|  |  |  | 6 | 分析結果はExcel型式の数値データ、グラフ（棒グラフ）でのファイル出力できること。
|  |  |  | 7 | 検査項目を分析用に分類分けすることができ、各統計にて分析用分類毎の集計値が出力できること。分類は複数パターン使用できること。
|  |  |  | 8 | 未加工のデータ取り出しもできること。
|  |  | 2 | データ抽出テンプレート機能
|  |  |  | 1 | 標準統計として以下の出力ができること。
[5 empty] | 1 | 検査種別統計
[5 empty] | 2 | 検査室別統計
[5 empty] | 3 | 依頼科別統計
[5 empty] | 4 | 物品別使用量（日単位）
[5 empty] | 5 | 物品別使用量（月単位）
[5 empty] | 6 | 物品別使用量（年度単位）
|  |  | 3 | Excel統計機能
|  |  |  | 1 | 分析条件に対して帳票レイアウトが組み込まれたExcelファイルを指定し、Excelによる統計帳票を出力できること。
|  | 11 | 他システム連携
|  |  | 1 | システム連携機能
|  |  |  | 1 | 上位システムより患者情報、オーダ情報を受信できること。また、これらのシステムに対して受付情報、検査実施情報を送信できること。
|  |  |  | 2 | 最新の入外情報を受信した際には、患者の最新の情報および、未実施検査の入外情報の更新を行い、検査時に適切な情報を参照できること。
|  |  |  | 3 | レポートシステムに対して患者情報、オーダ情報、検査実施情報を送信できること。
|  |  |  | 4 | 画像管理システムに対して患者情報、オーダ情報、検査実施情報を送信することができること。
|  |  |  | 5 | 患者情報や患者移動情報を受信した場合、速やかにその情報を外部システムに送信できること。
|  |  |  | 6 | 検像システムより検像ステータスを受信できること。
|  | 12 | モダリティ接続
|  |  | 1 | モダリティ接続機能
|  |  |  | 1 | DICOM MWM/MPPSによる撮影装置との接続ができること。
|  |  |  | 2 | 既存システムに接続されている機器との接続はすべてそのまま使用するか又は接続をすべて再構築すること。
|  | 13 | ハードウェア構成
|  |  | 1 | サーバ構成
|  |  |  | 1 | データベースサーバ 1式は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | OSはMicrosoft WindowsServer2016 Standard 相当以上であること。
[5 empty] | 2 | CPUはIntel Xeon Silver 4110 2CPU 相当以上であること。
[5 empty] | 3 | 主記憶容量は16GB以上であること。
[5 empty] | 4 | 内蔵ディスク装置は1TB以上でRAID5構成であること。
[5 empty] | 5 | NICは冗長化されていること。
[5 empty] | 6 | 電源は、冗長化電源ユニットを装備していること。
[5 empty] | 7 | 停電時に5分間以上のサーバへの電源供給が可能である無停電電源装置を有すること。
[5 empty] | 8 | 停電を通知するアラーム機能を有し、且つ停電した旨をサーバに通知しオートシャットダウンが可能であること。
[5 empty] | 9 | データ格納用データベースとして、Oracle社製Oracle12c相当のリレーショナルデータベースを使用すること。
[5 empty] | 10 | 本サーバは本院提供のラックに格納すること。
|  |  | 2 | クライアント構成
|  |  |  | 1 | 管理者用端末 1式は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | OSはMicrosoft Windows 10 Pro 64bit 相当以上であること。
[5 empty] | 2 | CPUはIntel Core i5-8500(3.00GHz) 相当以上であること。
[5 empty] | 3 | 主記憶容量は4GB以上であること。
[5 empty] | 4 | 内蔵ディスク装置は512GB以上のSSD構成とすること。
[5 empty] | 5 | 24インチワイド液晶カラーモニタ1面で構成されること。
[5 empty] | 6 | Microsoft Office Professionalを導入すること。
|  |  |  | 2 | RISクライアント端末 3式は以下の要件を満たしていること。
[5 empty] | 1 | OSはMicrosoft Windows 10 Pro 64bit 相当以上であること。
[5 empty] | 2 | CPUはIntel Core i5-8500(3.00GHz) 相当以上であること。
[5 empty] | 3 | 主記憶容量は8GB以上であること。
[5 empty] | 4 | 内蔵ディスク装置は512GB以上のSSD構成とすること。
[5 empty] | 5 | 24インチワイド液晶カラーモニタ1面で構成されること。
[5 empty] | 6 | バーコードリーダーは本院担当者と協議の上、仕様を決めること。本数も同様とする。
|  |  | 3 | 回診車端末の構成
|  |  |  | 1 | 回診車装置に内蔵された放射線科情報管理システムは、回診車に適した性能、機能を有すること。
|  |  |  | 2 | モニターはタッチパネルでの操作が可能であり、10インチ以上のカラーディスプレイであること。
|  |  |  | 3 | ポータブル撮影時に画像制御端末（コンソール）としても使用できること。
|  |  |  | 4 | 関節変換方FPD装置の制御ができること。
|  |  |  | 5 | 放射線科情報管理システムを搭載した回診車用PC（２台）のハードウェア、ソフトウェアともに新調すること。
| 2 | DICOM画像検像システム
|  | 1 | DICOM画像検像システム ＜ソフトウェア＞
|  |  | 1 | 画像受信について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | DICOM Storage Service ClassのSCP機能を有し、DICOM画像発生装置から出力される画像を保存・管理する機能を有すること。なお、現在接続されている装置との接続はすべてそのまま使用するか又は接続をすべて再構築すること。
|  |  |  | 2 | 受信する画像のTransfer Syntax UIDについてはJPEG_LOSSLESS_HIER_14、IMPLICIT_LITTLE_ENDIAN、EXPLICIT_LITTLE_ENDIAN、EXPLICIT_BIG_ENDIANをサポートすること。
|  |  |  | 3 | 複数の画像発生装置から同時に画像を受信する機能を有すること。ただし画像発生装置の接続数は5台までとする。
|  |  | 2 | 画像受信一覧について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 受信した画像を検査単位にて一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 検査一覧では各カラムでソートする機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 検査一覧では患者ID、Accession番号、モダリティ種別、検査日、画像発生元AEタイトルの項目にて検索する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 検査一覧で頻繁に使用する検索条件を、お気に入り検索としてプリセットする機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 検査に紐付くシリーズ画像を一覧表示する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | シリーズ一覧ではシリーズ画像やシリーズ情報等をリスト形式またはタイル形式で表示する機能を有すること。さらにワンクリックで表示形式が切り替え可能なこと。
|  |  |  | 7 | シリーズ一覧ではシリーズ中の画像をサムネイルにて表示する機能を有すること。表示する画像サムネイルについては、シリーズ中の1枚のみ、スライス位置での最初と最後の2枚、すべて、のいずれかを選択する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 画像の転送状況、修正状況、検像状況により検査一覧およびシリーズ一覧を絞り込む機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 受信した画像のタグ情報が閾値を超えている場合に警告を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 画像が保存されているドライブの使用率、空き容量をソフトウェア上に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 検査一覧に表示されている検査数およびシリーズ一覧に表示されているシリーズ数をソフトウェア上に表示する機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 検査一覧およびシリーズ一覧に表示している文字を太文字で表示する機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 受信した画像が一定時間経過しても転送されない場合にアラート表示と音で知らせる機能を有すること。
|  |  | 3 | 画像表示について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 検査単位、シリーズ単位（複数選択可）にて画像を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 検査内のすべての画像を並べて表示（串刺し表示）する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | モダリティ単位にてプリセットされた順番で画像を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | モダリティ単位にてプリセットされたレイアウトで画像を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | DICOM6000番台のオーバレイデータを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | VOI LUT Data を有する画像に対してLUTを適用して表示する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | W/L値を適用する際に小数点以下をサポートして画像を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | プライベートCR（FCR）画像のパラメータを解釈して画像を表示する機能を有すること。
|  |  | 4 | 画像操作について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | マウスやキーボードを利用して画像をスタックする機能を有すること。
|  |  |  | 2 | スライダーバーを利用して画像をスタックする機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 同軸方向の画像は同期してスタックする機能を有すること。
|  |  |  | 4 | W/L値を変更して画像を表示する機能を有すること。さらにその際に、マウスを利用して全イメージに反映、マウスを利用して操作中のイメージにのみ反映、マウスを利用して操作中のイメージ以降に反映、プリセットの利用、手動にて値を設定、のいずれかが選択可能なこと。
|  |  |  | 5 | 画像をスタック、W/L値変更する際のマウス感度を調整する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 画像をパンニングする機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 画像を拡大・縮小して表示する機能を有すること。さらにその際にピクセルを補完して画像を表示することが可能なこと。
|  |  |  | 8 | 画像の関心領域を部分拡大して表示する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 画像表示時のデフォルトの画像操作モードを選択する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 画像を回転・反転（上下・左右）させて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 画像を白黒反転させて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 画像上にスタンプや塗りつぶしを貼り付けて表示する機能を有すること。スタンプについてはユーザーが任意の文字をあらかじめ登録することができ、貼り付けた後にフォントサイズが変更可能なこと。さらに貼り付け時には文字色の白/黒、背景色の白/黒および背景のあり/なしを自由に選択することが可能なこと。
|  |  |  | 13 | 画像上の任意の四角で囲った領域の外側を塗りつぶして表示する機能を有すること。
|  |  |  | 14 | プリセットを利用して画像表示順を変更する機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 縦1画像×横1画像から縦8画像×横8画像まで、画像表示レイアウトを変更する機能を有すること。
|  |  |  | 16 | マス目の塗りつぶしにより画像表示レイアウトを変更する機能を有すること。
|  |  |  | 17 | マウスダブルクリックにより画像表示レイアウトを縦1画像×横1画像に変更する機能を有すること。
|  |  |  | 18 | 画像をライフサイズにて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 19 | 1回の操作で画像のFOVを合わせて表示する機能を有すること。
|  |  |  | 20 | シリーズおよび画像のページ送り機能を有すること。
|  |  |  | 21 | 画像に対して行った処理を1回の操作でリセットできる機能を有すること。
|  |  |  | 22 | ショートカットキーを利用して各画像操作を行う機能を有すること。
|  |  |  | 23 | スカウト画像にスライスラインを表示する機能を有すること。
|  |  | 5 | 画像およびタグ情報修正について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | W/L値を変更した画像を保存する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 回転・反転（上下・左右）した画像を保存する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 3 | 白黒反転した画像を保存する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 4 | スタンプや塗りつぶしを貼り付けた画像を保存する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 5 | 複製したスタンプを貼り付けた画像を保存する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 6 | 任意の四角で囲った領域の外側を塗りつぶした画像を保存する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 7 | 画像ビューア上で画像を削除する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 複数の画像を1枚の画像に結合する機能を有すること。（ただしモダリティ種別は限定する。）
|  |  |  | 9 | シリーズ画像を分割・結合する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | シリーズ一覧上でのドラック＆ドロップによりシリーズの並び順（シリーズ番号）を昇順および降順にて変更する機能を有すること。また、変更対象するシリーズは検査内の全てのシリーズか、選択したシリーズのみとするかを指定可能なこと。
|  |  |  | 11 | 1画面上に50シリーズを超えるシリーズ画像をタイル形式で表示することができ、さらにその画面上でドラック＆ドロップによりシリーズの並び順（シリーズ番号）を昇順および降順にて変更する機能を有すること。
|  |  |  | 12 | シリーズ内の画像の昇順/降順指定により、画像の並び順（イメージ番号）を変更する機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 画像サムネイルのドラック＆ドロップにより、画像の並び順（イメージ番号）を変更する機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 画像サムネイルのドラック＆ドロップにより、別シリーズもしくは新規シリーズへ画像を移動する機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 画像サムネイルを利用して画像を削除する機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 検査画像の一部のシリーズを新しい検査に変更する機能を有すること。
|  |  |  | 17 | 検査画像の一部もしくは全てのシリーズを別の検査に移動する機能を有すること。
|  |  |  | 18 | Study/Series/SOPInstanceUIDを新規に発行して検査画像を複製する機能を有すること。
|  |  |  | 19 | Series/SOPInstanceUIDを新規に発行してシリーズ画像を複製する機能を有すること。
|  |  |  | 20 | 患者名、患者ID、性別など、装置側で入力間違いのあったタグ情報を修正する機能を有すること。
|  |  |  | 21 | タグ情報を修正する際、タグごとにプリセットの登録を可能とし、登録した内容をプルダウンにて選択する機能を有すること。
|  |  |  | 22 | DICOM Modality Worklist Service ClassのSCU機能を有し、MWM通信にて取得した情報を利用してタグ情報を修正する機能を有すること。
|  |  |  | 23 | 画像およびタグ情報を修正する際、修正理由を入力する/しないを選択する機能を有すること。
|  |  | 6 | 自動画像およびタグ情報修正について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | タグ情報を自動で修正する機能を有すること。修正内容については以下の内容を満たしていること。 前後に任意の文字を付加する、任意の文字列に置き換える、半角カナをローマ字に変換する、ローマ字・全角カナ・平仮名を半角カナに変換する、別のタグの値をコピーする、任意の文字にて桁数を揃える、任意の文字を削除する、任意の文字以降を削除する
|  |  |  | 2 | DICOM Modality Worklist Service ClassのSCU機能を有し、MWM通信にて取得した情報を利用してタグ情報を自動で修正する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | StudyInstaceUIDが異なる検査画像を1つの検査画像（StudyInstaceUIDを揃える）として自動で結合する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | タグ情報を利用してシリーズおよび画像の並び順を自動で修正する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | タグ情報を利用してシリーズを自動的に分割する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 指定した分割数でシリーズを自動的に等分割する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 指定した枚数毎でシリーズを自動的に分割する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 指定したタグ番号の値が同値である画像だけを同一シリーズとなるように自動的に分割する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | シリーズ内に含まれるDICOM画像ファイル毎にシリーズを自動的に分割する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 位置情報が連続する画像だけを同一シリーズとなるように自動的に分割する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | Accession番号が同一の検査を自動的に結合する機能を有すること。
|  |  | 7 | 操作補助機能について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 高精細モニタ上に表示されている画像の各操作を液晶モニタ上で操作するための画像操作パネル機能を有すること。
|  |  |  | 2 | よく使用するボタン（アイコン）を1箇所に集めて操作するための検像操作パネル機能を有すること。
|  |  | 8 | RIS連携について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | RISに対して検像状況、転送（画像到着）状況、画像枚数を通知する機能を有すること。
|  |  | 9 | 他システム連携について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 他のアプリケーションから指定された検査画像を表示し、さらにその画像表示画面から検像システムに登録されてある画像サーバに送信可能なインターフェースを有すること。
|  |  |  | 2 | 検査画像の「患者ID」「AccessionNo.」「検査日」「モダリティ種別」を利用して他のアプリケーションを起動する（画像ビューワを起動して過去画像参照する など）機能を有すること。さらに起動するアプリケーションについては複数指定が可能なこと。
|  |  | 10 | 画像送信について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | DICOM Storage Service ClassのSCU機能を有し、保管している画像をDICOMの通信プロトコルにしたがって送信する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 画像送信時のTransfer Syntax UIDについてはJPEG_LOSSLESS_HIER_14、IMPLICIT_LITTLE_ENDIAN、EXPLICIT_LITTLE_ENDIAN、EXPLICIT_BIG_ENDIANをサポートすること。
|  |  |  | 3 | 画像送信時に検査単位、シリーズ単位の指定が可能なこと。
|  |  |  | 4 | 画像送信時に同時に送信可能なシリーズ数を設定できる機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 画像送信時に同時に送信可能な検査数を設定できる機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 画像送信時に患者IDやAccessionNo.などのキー情報が含まれているかどうかを確認し、含まれていなければ警告メッセージを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 受信した画像のタグ情報を利用し、複数のサーバに分配送信する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | RDSR画像を含むシリーズのみを線量管理システム等の任意のサーバへ送信する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | スライス厚のタグ情報を基に、Thinスライス画像サーバ等の任意のサーバへ送信する機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 動画（マルチフレーム画像）を含むシリーズのみを動画サーバ等の任意のサーバへ送信する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 画像送信に失敗した場合、自動的に再送信を行うリトライ機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 送信した画像を一覧状に表示/非表示させる機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 画像送信時に、検像システム自身が持つAEタイトル情報で送信する、もしくは画像発生元のAEタイトル情報を利用して送信する、のどちらかをあらかじめ選択する機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 受信した画像のうち検像中の画像については送信を行えない機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 画像送信時にSTANDARD_RT_IMAGE画像をSTANDARD_SC_IMAGEに変換して送信する機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 画像送信時にユーザー認証を行う／行わないを選択する機能を有すること。
|  |  | 11 | 自動画像送信について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 自動/手動送信の切り替えおよび自動送信時の画像滞留時間をユーザーが変更できる機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 指定された時刻に自動/手動送信の切り替えを行う機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 自動送信時の画像滞留時間をモダリティ種別やAEタイトル単位で指定できる機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 画像を自動送信する/しないを画像発生元のAEタイトル単位で指定できる機能を有すること。
|  |  | 12 | 画像削除について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 受信した画像を検査、シリーズ、画像単位で削除する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 送信が成功した画像を自動で削除する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 削除した画像を一時的に保管するゴミ箱機能を有すること。
|  |  |  | 4 | ユーザー指定により自動削除対象となる画像を削除対象としない（自動削除プロテクト）機能を有すること。
|  |  | 13 | プリントについて以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | DICOM Print Service ClassのSCU機能を有し、受信した画像をプリントする機能を有すること。さらにプリントの際には患者IDなどの文字情報を画像に埋め込む/アノテーションボックスを利用するのいずれかを選択可能なこと。
|  |  | 14 | 画像取込について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | DICOM Query/Retrieve ClassのSCU機能を有し、画像サーバから画像を取り込む機能を有すること。
|  |  |  | 2 | ローカルディスク上にあるJPEG、BMP、TIFF画像をDICOM画像に変換して取り込む機能を有すること。さらにその際にMWMを利用してタグ情報を付加することが可能なこと。
|  |  |  | 3 | ローカルディスク上にあるDICOMDIR形式の画像もしくはDICOMファイルを取り込む機能を有すること。
|  |  | 15 | 画像出力について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 受信した画像を汎用画像（JPEG、BMPなど）ファイルで出力する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 表示中の画像をクリップボードにコピーする機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 受信した画像をDICOMファイルで出力する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 受信した画像をDICOMDIR形式でCD/DVDへ書き込みする機能を有すること。
|  |  | 16 | 管理機能について以下の要件を満たしていること。
|  |  |  | 1 | 管理者専用の設定画面にて管理者が各種設定を変更できる機能を有すること。
|  |  |  | 2 | システム起動時や起動中にログインユーザー（ID／パスワード）の認証および変更ができる機能を有すること。また、管理者がユーザーの登録や削除、ユーザー権限の付加を行うことが可能なこと。さらにの認証および変更についてはON/OFFの設定が可能なこと。
|  |  |  | 3 | ユーザー権限によって使用できる機能を制限する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 画像の受信、修正、送信、削除、取込、出力が行われた際の内容は、修正者や修正理由とともに全てログに記載されること。さらに権限を持つユーザーのみがログを参照することが可能なこと。
|  | 2 | DICOM画像検像システム ＜ハードウェア＞
|  |  | 1 | DICOM画像検像システムのハードウェアについて以下の要件を満たしているものを2式用意すること。
|  |  |  | 1 | オペレーティング・システムは、Microsoft Windows10 Pro 64bit であること。
|  |  |  | 2 | プロセッサはIntel Core i5-8500(3.00GHz/9M)相当以上であること。
|  |  |  | 3 | 主記憶装置の容量は、8GByte以上有すること。
|  |  |  | 4 | ギガビット・イーサネット・インターフェースを有すること。通信プロトコルはTCP/IPを実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスク容量は500GB（RAID1）以上有すること。
|  |  |  | 6 | 画像確認用として2Mカラー液晶ディスプレイ1面（EIZO RadiForce RX250相当以上）を有すること。
|  |  |  | 7 | プライマリーモニタ用として1Mカラー液晶ディスプレイ1面（EIZO RadiForce MX194相当以上）を有すること。
|  |  |  | 8 | 無停電電源装置を装備すること。
| 3 | 病院情報システム連携
|  | 1 | 病院情報システム（以下、「HIS」という）連携に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | HISは、富士通製電子カルテシステムEGMAIN-GXとする。
|  |  | 2 | 事前に取り決めた場所では、HIS端末との共用（相乗り）ができること。
|  |  | 3 | 本システムとHISとの連携は、現行システムと同等の連携内容を想定している。
|  |  | 4 | 本システムとHISとの連携に際し、既存の連携仕様にて対応できない場合は、HIS側の改修、動作確認等についてHISベンダーと協議の上、必要に応じHIS側の改修費用を本調達範囲に含めること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する要件
| 1 | 搬入、据付、調整等
|  | 1 | 本院が指定した納入場所において本装置を有効に稼働するため、装置の据付、配線、配管、調整を行うこと。
|  | 2 | 指定する既設の装置を移動し、接続の確認をすること。
|  | 3 | 本院担当者と相談のうえ、必要なPC用机（ラック付き）と椅子を用意すること。
|  | 4 | 作業に伴い発生する廃材については、設置業者が責任を持って処理すること。
|  | 5 | 日常の保守を含む業務遂行に必要なマニュアルを提供すること。
|  | 6 | 放射線科情報管理システムのサーバについて、24時間のリモ－トメンテナンスが可能であること。
|  | 7 | 上記以外については、事前に本院側と十分な協議を行い、その内容を明文化して確実に施工すること。
|  | 8 | 指定する端末に本院が指定するウイルスセキュリティソフトをインストールすること。
| 2 | 保守体制等
|  | 1 | 放射線科情報管理システムは、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  | 3 | モダリティからPACSサーバ間のネットワーク工事、電源工事、サーバ室空調工事、導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  | 4 | 本院の使用者に対して、指定する日時、場所で操作説明等の教育訓練を行うこと。または、随時対応すること。
|  | 5 | 機器についての取扱説明書を提供すること。
|  | 6 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、本院担当者と協議の上、行うこととする。
|  | 7 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
|  | 8 | 納入検査確認後１年以内に、何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 9 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
| 3 | その他
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。
|  | 2 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部提出すること。
| 4 | 保守点検契約に関する要件
|  | 1 | 業務内容
|  |  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  |  | 3 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコール及びリモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 本システムの保守点検に関する体制（現場責任者、作業従事者、連絡先等）を明示すること。なお、これに変更があったときも、同様とする。
|  |  | 2 | リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段は受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 3 | 電話による修理サポート業務は、原則、年間を通して24時間行うものとする。
|  |  | 4 | 緊急修復業務は、原則、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から土曜日の8時から20時までの範囲で行うものとする。
|  |  | 5 | 定期点検業務は年2回以上実施するものとする。
|  |  | 6 | 定期点検業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の平日昼間に行うこととし、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 7 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 9 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 10 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  |  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できるものとする。
|  |  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 13 | 緊急修復業務及び定期点検業務を実施した際は、作業報告書を作成し、1カ月以内に発注者に提出すること。また、各年度の履行期間満了後に提出する委託業務実施報告書は、受注者の書式で記名・押印のあるものとし、2週間以内に発注者に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、LTOテープやクリーニングテープ、CD-R等のメディア等の消耗品、並びに液晶モニター（輝度劣化やコントラスト低下、面欠点等）、無停電電源装置本体は除くものとする。
|  |  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。