## 技術仕様書詳細
本調達物件に係る性能等の技術的要件（舟入市民病院 内視鏡ファイリングシステム）
構成概要 |  |  |  | 内視鏡ファイリングシステムは、ソフトウェア、サーバ、レポート端末、その他備品から構成し、それぞれ以下の仕様に掲げる要件を満たすとともに、連携するシステムや機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会いおよび当該システム設置に係る搬入、据付、調整等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 内視鏡ファイリングシステム
|  | 1 | 基本要件
|  |  | 1 | 提案範囲
|  |  |  | 1 | 内視鏡ファイリングシステムは、病院情報システム（以下、「HIS」という）との接続を行い、属性情報、オーダ情報の受信と結果情報、レポート連携を行うこと。
|  |  |  | 2 | 稼働中のオリンパス社製内視鏡装置（CV-290* 3台、CV-260* 1台）との接続、検査画像の保存およびレポート作成が可能なシステム構成とすること。また、協議の上、既設の機器で継続して使用可能なものは有効活用すること。
|  |  |  | 3 | 稼働中のオリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3* 1台、OER-4* 2台）との接続が可能なシステム構成とすること。稼働中の内視鏡洗浄消毒装置との連携ができない場合には、別途内視鏡洗浄消毒装置（最大４本の内視鏡を同時に洗浄可能なもの（適用内視鏡本数が１台あたり１本または２本のもの））を用意し、内視鏡洗浄消毒装置にて上記内容を実装できること。
|  | 2 | ソフトウェア
|  |  | 1 | 検査受付機能
|  |  |  | 1 | 検査予約、依頼済みの患者リストの表示ができ、内容確認ができること。
|  |  |  | 2 | 受付端末にて患者到着確認（受付）ができること。
|  |  |  | 3 | 到着確認後の患者リストを表示し、検査内容から患者の選択ができること。
|  |  |  | 4 | 検査進捗状況の表示ができること。検査リストに表示する項目を設定可能であること。
|  |  | 2 | 患者問診情報入力機能
|  |  |  | 1 | 患者の問診や検査時内容の入力が行えること。
|  |  |  | 2 | 患者の禁止薬剤、注意疾患、検査時情報、手術歴、感染症、癌治療歴、癌家族歴、嗜好品、内服薬の入力が可能であること。
|  |  |  | 3 | 入力項目はデフォルト設定が可能であること。また、デフォルト以外の項目追加が99個まで可能であること。
|  |  |  | 4 | 登録済みの過去の患者問診情報を参照できること。
|  |  | 3 | 検査前準備／検査実施機能
|  |  |  | 1 | 内視鏡依頼情報の確認ができること。
|  |  |  | 2 | 過去検査の画像、レポートを参照できること。
|  |  |  | 3 | 受付端末や検索端末の検査室振り分け機能により、検査予約された患者情報をオリンパス社製内視鏡装置（CV-290、CV-260）に自動転送可能であること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 4 | オリンパス社製内視鏡装置( CV-290、CV-260)側で患者情報を入力する場合、患者情報は検査画像と連動してサーバに送信可能であること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 5 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290、CV-260）側で患者情報を入力する場合、一次元バーコードリーダーを用いて患者情報の読み取りが可能であること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 6 | 検査画像の圧縮画像をデジタルデータとしてサーバへ蓄積できること。画像の圧縮率は非可逆1/10程度てあること。
|  |  |  | 7 | レリーズ1秒以内に、非可逆1/10程度の画像を生成可能であること。
|  |  |  | 8 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290、CV-260）のハイビジョン画像をデジタルにてサーバに記録可能であること。
|  |  |  | 9 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290）との連携により、内視鏡装置側からでも当曰のオーダー覧やこれから実施する患者の検査オーダの取得が可能であること。取得された患者情報が内視鏡観察画面に表示可能であること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 10 | システムの異常が発生した場合には、オリンパス社製内視鏡装置のモ二ター画面に日本語にてエラーメッセージが表示されること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 11 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290、CV-260）からスコープ機種（290系スコープ、260系スコープ）、シリアルNo.を自動取得可能であること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 12 | 検査（撮影）中にも記録された画像をクライアントから参照可能であること。
|  |  |  | 13 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290）接続時、患者情報を入力せずに検査を行っに場合、画像はサーバに送信できること。オリンパス社製内視鏡装置と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 14 | 検査（画像撮影）を行わなくても、検査終了が可能であること。
|  |  |  | 15 | オフライン下での画像取り込みにおいては、「JPEG、GIF、PNG、TIFF、BMP」のいずれかの形式およびDICOM形式の画像を取り込めること。
|  |  |  | 16 | 「状況一覧」画面にて、スコープ情報が表示可能なこと。
|  |  | 4 | 検索／レポート作成機能
|  |  |  | 1 | 検査後のレポート作成が端末上で行えること。
|  |  |  | 2 | 検査後に、検査種別毎に特化したレポート作成機能を有すること。
|  |  |  | 3 | キー画像の選択ができること。また、レポートに自動で反映されること。
|  |  |  | 4 | レポート入力時、外部システムの画像をブラウザ経由でドラッグ&ドロップ操作、もしくはクリップボードコピー経由で取り込める機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 病変部位、存在診断、質的診断、病理結果等のマスター化が可能であり、マスター登録されたデータを選択して入力できること。
|  |  |  | 6 | 病変毎に存在診断、質的診断、肉眼型、鑑別診断、処置の入力ができること。1病変毎の入力は、プルダウンではなく、階層での用語表示が可能であること。
|  |  |  | 7 | 入力したデータは1病変1レコード、1検査1レコード両方の形式でExcel出力が可能であること。
|  |  |  | 8 | 検査種別毎にレポートレイアウトを持つことが可能であること。
|  |  |  | 9 | 臓器毎の入力が可能であること。また、臓器は任意に選択が可能であること。
|  |  |  | 10 | 検査種別毎にシェーマを保有できること。また、そのシェーマの部位に対して、任意の検査画像を関連付けできること。
|  |  |  | 11 | シェーマのレポート添付の選択が可能であること。
|  |  |  | 12 | 記録画像、およびシェーマへの画像マーキング・自由曲線の描画が可能であること。
|  |  |  | 13 | 画像マーキング機能では、生検番号、ポリペクトミー、ESD/EMR、HOTバイオプシー等、4種類以上のマーキングが可能であること。
|  |  |  | 14 | 画像マーキング機能による付番においては重複採番が可能であること。
|  |  |  | 15 | 患者ID・属性・検査種別・撮影部位別・疾患分類などによるAND、OR検索ができること。
|  |  |  | 16 | レポート登録時、更新者の認証を行う機能を有すること。認証が拒否された場合はレポートの保存が不可であること。
|  |  |  | 17 | レポートに登録する定型内容をテンプレートとして登録可能であること。また、登録されている定型内容をレポート情報エリアに反映することが可能であること。
|  |  |  | 18 | レポートは版管理が可能てあり、更新前のデータもバージョン管理し、保存/参照が可能であること。
|  |  |  | 19 | 登録したレポートは出力可能であること。レポートには登録者、版数、登録日時が明記されること。
|  |  |  | 20 | 検査後指示、フォローアップ情報が入力可能であること。実施医、期間による検索ができること。
|  |  |  | 21 | レポート登録中において、他の端末から同一検査のレポート登録画面を展開しようとした際は「参照モード」などの制御が掛けられること。
|  |  |  | 22 | 診療情報提供書の作成、出力が可能であること。診療情報提供書はレポート登録（承認）と同タイミングで作成、印刷が可能なこと。
|  |  |  | 23 | 作成されたレポート情報はWEBブラウザ上で参照可能であること。
|  |  |  | 24 | 病変単位で所見コピーできる機能を有すること（ただし、処置や病理結果については対象外とする）。
|  |  |  | 25 | レポート入力画面において同一患者（検査種別や検査項目は問わない）の任意の過去所見データをコピー出来ること（ただし、処置については対象外とする）。また、コピーしようとする所見内容を予め確認の上、反映させられること。
|  |  |  | 26 | レポート入力画面において、撮影画像表示形式を3列表示と1列表示を自由に選択できること。
|  |  |  | 27 | レポートの印刷プレビュー画面を表示させながら、レポートの入力が可能であること。
|  |  |  | 28 | レポート追加情報（検査後指示、合併症、各種コメント）が1画面で登録できること。また、必須入力項目が設定できること。
|  |  |  | 29 | 一度決定したレポート添付画像の順番を簡易的な方法で入れ替えられる機能を有すること。
|  |  |  | 30 | 内視鏡の検査レポートとは別に、スタディー情報を登録できる画面があること。また、スタディー対象検査が一覧画面で確認可能であること。
|  |  |  | 31 | 後日ピックアップしたい症例に対し、検索フラグをつけることが可能であること。また、検索フラグを付けた検査はカンファレンス機能で検索することが可能なこと。
|  |  |  | 32 | 後日ピックアップしたい画像に対し、検索フラグをつけることが可能であること。また、検索フラグを付けた画像は検索することが可能なこと。
|  |  |  | 33 | 必須入力項目を設定可能なこと。必須入力項目が入力されていない状態でレポートを登録すると、ワーニングメッセージを表示の上、登録ができないこと。
|  |  |  | 34 | 該当患者ことに、申し送り事項等を登録するための注記の記載が可能であること。
|  |  | 5 | JED対応機能
|  |  |  | 1 | JED（Japan Endoscopy Database）用語に対応していること。
|  |  |  | 2 | JEDの基本情報入力について、入力項目単位で必須入力設定、入力可能数制限（単一選択、複数選択）の設定が可能であること。
|  |  |  | 3 | JEDの基本情報入力については、テンプレート登録を行うことができ、基本情報入力時にテンプレート呼び出しを行うことで入力の省力化が可能なこと。
|  |  |  | 4 | JEDの基本情報入力については、当該患者の登録済み過去情報を呼び出し、貼り付けることで入力の省力化が可能なこと。
|  |  |  | 5 | JED基本情報について、入力された項目は、必要な項目をレポートにも印刷可能なこと。
|  |  |  | 6 | JEDのタイプはⅠ、Ⅱ、Ⅳに対応していること。
|  |  | 6 | カンファレンス機能
|  |  |  | 1 | 検査業務とは別にカンファレンスに最適化された画像・レポートの閲覧機能を有すること。或いは、所見入力画面・画像表示画面において、カンファレンスを行う機能が実装されている場合も可とする。
|  |  |  | 2 | インデックス表示、比較表示、スライドショーなど、カンファレンスを効率的に実施できる画像表示モードを有すること。或いは、所見入力画面・画像表示画面において、カンファレンスを行う機能が実装されている場合も可とする。
|  |  |  | 3 | 画像表示から簡便にレポート表示に移行できること。
|  |  |  | 4 | 患者情報、依頼情報、患者付随情報、検査室情報、レポート情報、実施情報などによるAND、ORの検索が可能であること。
|  |  |  | 5 | 検索条件を保存できること。任意で名前をつけて最大20個保存可能であること。
|  |  |  | 6 | 検索条件に対する検査数、患者数、質的診断数を同時表示可能であること。
|  |  |  | 7 | レポート未登録検査や病理依頼検査などを容易に検索できること。
|  |  |  | 8 | 記録画像、レポートの取出しが可能であること。またその際には、ユーサー認証機能などにより、セキュリティ面を配慮した機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 画像コピー機能においては、JPEG、PNG、TIFF、BMPのいずれかの形式およびDICOM形式での取出しが可能であること。
|  |  |  | 10 | 任意の検索条件で抽出された検査を基準として、「未来日のみ」または「過去日のみ」への検索ができ、患者単位で時糸列に結果表示できること。
|  |  | 7 | 洗浄履歴管理機能
|  |  |  | 1 | 一覧画面にて洗浄装置毎の洗浄状況（開始時間、終了予定時間）が確認できること。
|  |  |  | 2 | 洗浄装置毎の詳細画面にて、洗浄しているスコープ毎の機種名、シリアルNo.が確認できること。
|  |  |  | 3 | 洗浄装置毎の詳細画面にて、予備洗浄状態、洗浄日時、工程プログラム、開始担当者、終了担当者が確認でき、また、修正登録が可能であること。
|  |  |  | 4 | 既存オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3 /4）接続時、洗浄工程がエラーにて異常終了した場合、エラーコードを表示できること。オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3 /4）と直接連携できない場合には、別途内視鏡洗浄消毒装置を用意し、内視鏡洗浄消毒装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 5 | 既存オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3 /4）から洗浄記録情報を自動的に取得できること。オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3 /4）と直接連携できない場合には、別途内視鏡洗浄消毒装置を用意し、内視鏡洗浄消毒装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 6 | 一覧画面にて、その日の使用しにスコープー覧を表示できること。また、一覧画面にて、検査開始時間、終了時間、検査項目、実施医、患者ID、患者氏名を表示できること。
|  |  |  | 7 | スコープの使用履歴、洗浄履歴、修理履歴の管理が可能であること。
|  |  |  | 8 | 洗浄消毒装置の洗浄履歴、消耗品交換履歴の管理が可能であること。
|  |  | 8 | HIS連携機能
|  |  |  | 1 | HISは、富士通製電子カルテシステムEGMAIN-GXとする。
|  |  |  | 2 | HISから内視鏡検査の予約情報（検査項目、依頼医師、依頼病名、依頼コメントなど）を取得できること。
|  |  |  | 3 | 内視鏡画像を放射線画像システム（PACS）にDICOMファイルで送信できること。
|  |  |  | 4 | 内視鏡レポートが作成（登録）された際にHISに通知することができること。
|  |  |  | 5 | 放射線画像システム（PACS）画像をWEBブラウザ経由でEXE起動し参照する機能を有すること。もしくは直接、EXE起動し参照する機能を有すること。
|  |  | 9 | 管理機能など
|  |  |  | 1 | 受付、検査、レポート作成状態ステータス管理（検査進捗管理）ができること。
|  |  |  | 2 | 検査一覧表示画面上から、該当患者の過去も含めた検査レポート、検査画像、診療情報提供書、ワークシート等へアクセスすることが可能なこと。
|  |  |  | 3 | F1キー押下時、取扱説明書を表示することが可能なこと。
|  |  |  | 4 | 検査ステータス管理機能として、空き、検査情報が内視鏡装置へ振り分け済、検査中の表示が可能であること。
|  |  |  | 5 | 管理者権限にて各種マスター、診断用語設定、レポート設定、印刷レイアウト変更などが可能てあること。そのためのGUIを有すること。
|  |  |  | 6 | 4つ以上のユーザーレベル管理が行えること。また、認証したユーザーの権限による機能制限ができること。
|  |  |  | 7 | リモートにて保守作業を行う場合に、通信経路が暗号化されて実施されること。
|  |  |  | 8 | 一定時間使用しない場合には、端末を自動的にロックするなどの不正使用防止、窃視防止策を講じることが可能であること。
|  |  |  | 9 | 厚生労働省より出された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応し、遵守に該当する部分について対策を実施していること。
|  |  |  | 10 | 検査一覧画面はアカウントごとに表示項目の幅や並び替えをユーザーレベルで変更可能なこと。また、設定情報はアカウント単位で保持できること。
|  |  |  | 11 | 検査一覧表示画面にて、検査一覧情報を印刷することが可能なこと。印刷対象項目は一覧画面の表示内容とは独立して設定可能なこと。
|  |  |  | 12 | 検査ステータス管理機能として、各検査室の検査状態を一画面にて表示可能なこと。
|  |  |  | 13 | 検査装置に依らず、検査前/検査中/検査終了のステータス管理が行える機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 月報、年報が作成できること。検査単位、患者単位の集計が可能で、Excelでの保存が可能であること。月報、年報のレイアウトはそれぞれ複数レイアウトの保持が可能なこと。
|  |  | 10 | 既存データ引継き
|  |  |  | 1 | 既存内視鏡部門システム（オリンパス社製）の患者情報、検査記録、レポート情報、記録画像をコンバートし管理できること。
|  |  |  | 2 | Ⅰ-1-2-9-1の作業にかかる全ての費用を新規にシステム導入を行うメーカーが負担すること。
|  |  |  | 3 | データ移行に関しては移行障害などに留意するため、オリンパス側が作業を行うこと。
|  | 3 | ハードウェア
|  |  | 1 | サーバ
|  |  |  | 1 | サーバ装置本体、無停電電源装置、ディスプレイを有すること。
|  |  |  | 2 | CPUはIntel Xeonシリーズ6コア/1.7GHz相当以上であること。
|  |  |  | 3 | 主記憶装置は12GB以上を有すること（仮想環境の場合は、構成により最大32GB以上を有すること）。
|  |  |  | 4 | ハードディスク容量は6.OTB以上を有し、ディスクアレイ構成は冗長性を含むRAID構成（RAID1 , RAID5, RAID6など）であること。
|  |  |  | 5 | 画像入力装置、内視鏡装置から送信される画像データを1駒毎にハードディスクに記録可能であること。
|  |  |  | 6 | オリンパス社製内視鏡装置（CV-290）、または画像入力装置「IT-1」から画像記録が可能であること。オリンパス社製内視鏡装置（CV-290）、または画像入力装置「IT-1」と直接連携できない場合には、別途画像取込装置を用意し、画像取込装置にて上記内容を実装できること。
|  |  |  | 7 | 検査データのバックアップとしてネットワークハードディスクを有すること。検査データは任意の時間に自動にて、バックアップ作業を行えること。
|  |  |  | 8 | 無停電電源装置は、停電時に接続機器を安全に停止できる電力供給をサーバ装置に行えること。
|  |  |  | 9 | 停電が長時間になる場合、サーバ装置は安全に終了処理を行う機能を有すること。
|  |  |  | 10 | OSは、Windows Server 2012 R2 Standard Edition（日本語版）、Windows Server 2016 Standard Edition（日本語版）相当以上であること。
|  |  |  | 11 | 通信プロトコルはTCP/IPであること。
|  |  |  | 12 | HISとの連携プログラムが搭載され、各種連携が行われること。
|  |  |  | 13 | ディスプレイはラックマウント型であること。
|  |  |  | 14 | 1000BASE-TX対応のネットワークカードを有すること。
|  |  |  | 15 | 日本語キーボードおよびマウスを装備すること。
|  |  |  | 16 | 本調達におけるサーバ機器は原則ラックマウント型とし、本院がサーバ室に設置するラックに収載すること。
|  |  | 2 | レポート端末
|  |  |  | 1 | パソコン、ディスプレイを有すること。
|  |  |  | 2 | CPUはIntel Core iシリーズ4コア/ 3.0GHz相当以上であること。
|  |  |  | 3 | 主記憶装置は8GB以上を有すること。
|  |  |  | 4 | OSはWindows7 Professional SP1 32bit/64bit（日本語版）、Windows8.1 Pro 64bit（日本語版）、Windows10 Pro RS1/RS2/RS4/RS5 64bit（日本語版）相当以上であること。
|  |  |  | 5 | 通信プロトコルはTCP/IPであること。
|  |  |  | 6 | ディスプレイは23インチ以上の液晶ディスプレイを1台装備すること。
|  |  |  | 7 | ディスプレイ解像度は、FullHD（1,920×1,080）に対応できること。
|  |  |  | 8 | 1000BASE-TX対応のネットワークカードを有すること。
|  |  |  | 9 | 日本語キーボードおよびマウスを装備すること。
|  |  | 3 | プロトコルコンバータ
|  |  |  | 1 | オリンパス社製洗浄消毒装置（OER-3 /4）と接続可能であること。オリンパス社製内視鏡洗浄消毒装置（OER-3 /4）と直接連携できない場合には、別途内視鏡洗浄消毒装置を用意すること。
|  |  |  | 2 | RS-232C規格の信号をTCP/IP変換できること。または直接TCP/IPで通信できること。
|  |  |  | 3 | RS-232Cの機器を4台まで接続でき、同時に使用可能であること。または直接TCP/IPで通信し、内視鏡洗浄消毒装置を同時に使用可能であること。
|  |  |  | 4 | ネットワーク接続が可能であること。
|  |  | 4 | インフラ・ネットワーク
|  |  |  | 1 | 新内視鏡システムは、現在の内視鏡システムが稼働している同一ネットワークセグメント上での稼働を前提とすること。
|  |  |  | 2 | 電子カルテ、他部門システムとの連携に必要な経路設定等を適宜実施すること。
|  |  |  | 3 | ネットワーク経路設定に関して、ネットワーク工事ベンダ、連携先ベンダ、及び当院システム担当と必要に応じて協議の上、設定等の変更等を実施すること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する要件
| 1 | 本件調達システムの稼働スケジュールについて下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 現場と協議の上、導入スケジュールを決定し遅滞なく実行すること（導入期限は2023年3月31日とする。スケジュールにはハードウェアの搬入、接続作業やソフトウェア設定作業、データ移行作業、動作確認テストを含む。）。 受注者は、データ移行および動作確認の作業内容を事前に発注者に説明し、発注者の承認を得た上で実施すること。
|  | 2 | 稼働に向け、内視鏡関連Dr、スタッフに必要な説明会を実施し、運用整合を図ること。
|  | 3 | 導入作業においては、導入先診療部門、情報管理部門、事務部門、設備管理部門と適切な整合を持って行うこと。
|  | 4 | HISとの連携構築にあたり、必要なベンダー間打ち合わせ、接続試験を実施すること
|  | 5 | 稼働に際し、ユーザーの操作支援目的での立会い（5日間）を行うこと。
|  | 6 | 上記以外については、事前に本院側と十分な協議を行い、その内容を明文化して確実に施工すること。
| 2 | 設置条件等に関して下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入場所については現場確認を行い、本院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 機器の搬入、据付調整および撤去は本院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事が発生する場合についても同様に事前協議し本院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 機器の搬入、据付、配線、調整等については、病院の診療業務に支障をきたさないよう本院担当者の指示により行うこと。
|  | 4 | 指定する端末に本院が指定するウイルスセキュリティソフトをインストールすること。
|  | 5 | 調達物品の搬入・設置およびこれらに付随して生じる費用は、全て受注者の負担とすること。
| 3 | 新旧システムの併存について
|  | 1 | 新システムの稼働時には、現行システムから移行可能なシステム上に保存されているデータの移行を遺漏なく行い、システム稼働を迎えられること。
|  | 2 | 現行システムの運用自体は、新システム稼働後速やかに運用・サーバ停止が出来るように段取し、システム切替を行うこと。
| 4 | 瑕疵担保期間の保証体制について
|  | 1 | システムの円滑な運用を実現するための技術的なサポートを行える体制を有すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  | 3 | 設置・引き渡し1年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。（オプションも含む）
|  | 4 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 5 | リモートメンテナンスの導入に際して、別紙「リモート保守に関する要件」を満たすこと。
| 5 | 教育・研修、説明書・マニュアル等について
|  | 1 | システムの操作方法の教育・研修を行うこと。なお、教育・研修は、システムの利用開始までに終了するよう計画書を作成し、発注者の承認を得た上で実施すること。
|  | 2 | 教育・研修は、システムの操作方法、構成・仕組みなど内容を反映した利用者マニュアルおよび保守管理用マニュアルを詳細かつ正確に作成し、発注者の承認を得た上で、これにより研修を行うこと。
|  | 3 | 教育・研修は、「円滑にシステムの利用および運用管理ができる。」と発注者が判断するまで、繰り返し実施すること。
|  | 4 | 教育・研修は、実際にシステムを操作できるテスト環境を準備して実施すること。なお、システムのテスト環境は受注者が準備することとし、発注者はテスト環境の準備に協力する。
|  | 5 | 各装置のマニュアルは、日本語版1部以上の必要数で提出すること。
|  | 6 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
| 6 | 検収について
|  | 1 | 最終的な機器の引き渡し時には、本院検収担当の検査検収を受けること。また、検査検収に合格した場合を納品と判断するため、不合格の場合には、相当の理由として認められる場合を除き、納入期限内に不具合部分等を修正し、再検査を受けて合格しなければならない。
| 7 | その他
|  | 1 | 本仕様書に疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
| 8 | 保守契約に関する要件
|  | 1 | 業務内容
|  |  | 1 | 本院からの問い合わせや障害発生時に、電話又はＥメールによる修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、オンコールおよびリモートメンテナンスにも対応すること。
|  |  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  |  | 4 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  |  | 5 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを実施すること。
|  |  | 6 | 技術員を派遣して行うDICOM連携サポート業務を実施すること。
|  | 2 | 業務の取り扱い
|  |  | 1 | 本システムの保守点検に関する体制（現場責任者、作業従事者、連絡先等）を明示すること。なお、これに変更があったときも、同様とする。
|  |  | 2 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、平日昼間の現地訪問対応が、受付後４時間以内に着手可能であること。
|  |  | 3 | リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段は受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  |  | 4 | 電話による修理サポート業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の8時から18時までの範囲で行うものとする。
|  |  | 5 | 緊急修復業務は、原則、土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む。）、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く月曜日から金曜日の8時から20時までの範囲で行うものとする。
|  |  | 6 | 定期点検業務は年1回以上実施するものとし、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  |  | 7 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 8 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  |  | 9 | 定期交換部品については、定期点検時に交換するものとする。
|  |  | 10 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。
|  |  | 11 | DICOM連携サポート業務は、本院医療用画像管理システム（PACS）と対象機器とのDICOM連携に関連した設定変更等が必要となった場合、技術員を派遣して実施するものとする。
|  |  | 12 | 受注者が派遣する定期点検および修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できるものとする。
|  |  | 13 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  |  | 14 | 緊急修復業務および定期点検業務を実施した際は、作業報告書を作成し1カ月以内に発注者に提出すること。また、各年度の履行期間満了後に提出する委託業務実施報告書は、受注者の書式で記名・押印のあるものとし、2週間以内に発注者に提出すること。
|  | 3 | 経費の負担等
|  |  | 1 | 前項に定める事項に要する費用は、受注者の負担とする。ただし、プリンターのトナー、感光体、インク、紙、ネットワークケーブル等の消耗品、並びに受注者の納入製品であるノート型パソコンのバッテリ、本システムで使用している付属品（マウス、キーボード）およびサーバラックは除くものとする。
|  |  | 2 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。