## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的条件（手術用顕微鏡）
構成概要 |  |  | 手術顕微鏡本体 1台、光源装置 1台、31型液晶モニター 1台、55型液晶モニター 1台、31型液晶モニター用架台 1台、55型液晶モニター用架台 1台、レコーダー 1台等、その他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | （性能・機能の要件）
| 1 | 手術用顕微鏡に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 手術顕微鏡本体は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が250ｋｇ以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が幅1900×高さ2100×奥行720mm以下であること。
|  |  | 3 | 3840×2160以上（4K）の解像度に対応していること。
|  |  | 4 | 撮像素子はCMOSイメージセンサーを使用していること。
|  |  | 5 | フォーカス方式が電動であること。
|  |  | 6 | オートフォーカス機能を有していること。
|  |  | 7 | 焦点距離が220から550mmであること。
|  |  | 8 | ズーム駆動方式が光学及びデジタルであること。
|  |  | 9 | デジタルズームが1倍、1.5倍、2倍で選択できること。
|  |  | 10 | 光学ズーム倍率比が1：6であること。
|  |  | 11 | ズームスピードが5段階で設定可能なこと。
|  |  | 12 | 信号方式が4K（3D・2D）HD（3D・2D）であること。
|  |  | 13 | 本体とワイヤレスフットスイッチでの操作が可能なこと。
|  |  | 14 | 鏡筒本体に機能振り分けボタンを3個以上有すること。
|  |  | 15 | 照明レンズが先端に2個有していること。
|  |  | 16 | 明るさの調整は17段階で設定可能なこと。
|  |  | 17 | ユーザー設定は10人分以上できること。
|  |  | 18 | 電圧は100V交流で定格は650VA以下であること。
|  |  | 19 | 3D観察時の眼鏡を10個用意すること。
|  | 2 | 光源装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が12ｋｇ以下であること。
|  |  | 2 | 外径寸法（突起物を含む）が幅410×高さ340×奥行180mm以下であること。
|  |  | 3 | LEDランプを搭載していること。
|  |  | 4 | 非常灯はLEDを搭載していること。
|  |  | 5 | 狭帯域光観察が可能なこと。
|  |  | 6 | 蛍光観察が可能なこと。
|  |  | 7 | ブルーライト観察が可能なこと。
|  | 3 | 31型液晶モニターは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が12kg以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が幅760×高さ460×奥行70mm以下であること。
|  |  | 3 | 入力信号がHDMI、DVI-D、3G-SDI、BNC5個を有していること。
|  |  | 4 | 出力信号がDVI-D、BNC5個を有していること。
|  |  | 5 | 4K3D観察が可能なこと。
|  | 4 | 55型液晶モニターは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が36kg以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が幅1265×高さ772×奥行86mm以下であること。
|  |  | 3 | 入力信号がHDMI、DVI-D、3G-SDI、BNC5個を有していること。
|  |  | 4 | 出力信号がDVI-D、BNC5個を有していること。
|  |  | 5 | 4K3D観察が可能なこと。
|  | 5 | 31型液晶モニター用架台は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が37kg以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が高さ1160×幅550×奥行610ｍｍ以下であること。
|  |  | 3 | 昇降が510mm以上行えること。
|  | 6 | 55型液晶モニター用架台は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が41kg以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が幅1100×高さ1650×奥行750mm以下であること。
|  |  | 3 | 昇降が510mm以上行えること。
|  | 7 | レコーダーは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 重量が7kg以下であること。
|  |  | 2 | 外形寸法が幅310×高さ120×奥行330mm以下であること。
|  |  | 3 | 入力信号がBNC4個を有すること。
|  |  | 4 | 出力信号がHDMI、BNC4個を有すること。
|  |  | 5 | 内蔵HDDの容量は3TB以上であること。
|  |  | 6 | 記録の保存先が内蔵HDD、BD-RE、BD-R、DVD-R、を有すること。また2TB SSDを7個用意すること。
|  |  | 7 | 画像の書き出しが内蔵HDDと同時にもう1系統できること。
|  | 8 | その他付属品は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ドレープ等、初期消耗品を準備すること。
|  |  | 2 | 接続に係るケーブル類を準備すること。
Ⅱ | （性能、機器以外に関する要件）
| 1 | 設備条件等
|  | 1 | 設置場所
|  |  | 1 | 設置場所については、当院の職員の指示によること。
|  |  | 2 | 設置にあたっては部屋の改造などが必要となる場合は、事前に当院と協議を行い手配すること。
|  |  | 3 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
| 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整および撤去について
|  | 1 | 事前に、仕様・運用形態について関係者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけでなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 2 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備があれば、事前に当院と協議を行い受注者負担で手配すること。（一次側電源の容量増を含む）
|  | 3 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、病院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 4 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去等については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院の職員の指示により行うこと。
|  | 5 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
| 3 | 納入検査確認後1年間の保守体制について
|  | 1 | 納入検査確認後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  | 2 | 納入検査確認後1年以内に、装置やソフトウエアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 3 | 調達物品は、納入後においても稼働に必要な消耗品、及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 4 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても担当者に報告すること。
| 4 | 教育体制等について
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所で行うこと。また、随時対応すること。
|  | 2 | 教育訓練用として簡易マニュアル3冊以上を用意すること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | すべての機器の操作マニュアルを、日本語版1部で提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。