## 技術仕様書詳細版（案）
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達するX線透視撮影装置は、地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院 XTV室に設置し、X線透視撮影台、 X線高電圧発生装置及びX線制御装置、X線管装置、X線可動絞り、 X線検出器、画像処理装置その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | XTV室 X線透視撮影装置については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | X線透視撮影台ついては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視撮影台はオーバーチューブ方式で透視撮影台天板昇降式であること。
|  |  | 2 | 透視撮影台天板は完全固定方式としシームレス（継ぎ目無し）構造であること。
|  |  | 3 | 透視撮影台天板の長さは220cm以上のフルフラットであること。
|  |  | 4 | 透視撮影台天板の幅は76cm以上であること。
|  |  | 5 | 天板マットを有すること。
|  |  | 6 | 透視撮影台天板の許容質量は、全動作時200kg以上、水平静止時300kg以上であること。
|  |  | 7 | 映像系アームは縦・横2方向移動でき、被検者を動かすことなく、手技が行えること。または、映像系・テーブルで縦・横2方向移動でき、出来る限り被検者を動かすことなく、手技が行えること。
|  |  | 8 | 透視撮影台の底面全体は金属カバーで覆い、透視撮影台内部のFPD等のパーツと床面の機材が直接接触することが無い構造であること。 もしくは、透視台底部やFPDに接触を検知し、透視台動作を停止する機能を有すること。
|  |  | 9 | 透視撮影台の昇降範囲は、48cm以下～110cm以上で動作できること。
|  |  | 10 | 透視撮影台の起倒動作範囲は立位90°から逆傾位90°以上の範囲であること。
|  |  | 11 | 透視撮影台の起倒動速度は、90°/17s以下であること。
|  |  | 12 | 映像系の縦移動動作範囲は150cm以上であること。
|  |  | 13 | 映像系横移動範囲もしくはテーブル横移動範囲は22cm以上であること。または、同等と認められる機能を有すること。
|  |  | 14 | 透視撮影範囲は、透視撮影台天板の上端または下端から10cm以下であること。
|  |  | 15 | X線管装置の斜入角度は、頭足方向に各40°以上であること。
|  |  | 16 | SID（焦点検出器間距離）は、最大150cm以上であること。
|  |  | 17 | 透視撮影台の側面パネルにて透視撮影台の昇降動作・水平動作・立位動作、映像系もしくはテーブルの縦横移動、非常停止の操作ができること。
|  |  | 18 | 視野サイズ選択、斜入操作、X線絞り操作が可能な近接操作卓を有すること。
|  |  | 19 | 検査室内で近接操作卓と別に透視、撮影が可能なフットコントローラーを有すること。
|  | 2 | X線高電圧発生装置及びX線制御装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 最大定格出力は50kW以上であること。
|  |  | 2 | 撮影管電圧は40-150kVの範囲で1kVステップ設定が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影管電流は10-800mAの範囲で39ステップ以上の設定が可能であること。
|  |  | 4 | 撮影条件プログラムは360種類以上が可能であること。
|  |  | 5 | 操作部は液晶タッチパネル方式であること。
|  | 3 | X線管装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 焦点サイズは0.7mm以下、1.2mm以下の2焦点以上を有する高速回転型であること。または、同等以上と認められる機能を有すること。
|  |  | 2 | 最大入力は小焦点で25kW以上、大焦点で50kW以上であること。
|  |  | 3 | 陽極蓄積熱容量は600kHU以上であること。
|  | 4 | X線可動絞りについては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 絞り動作は、左右及び上下方向にて非対称のコリーメーションが可能であること。または、同等と認められる機能を有すること。
|  | 5 | X線検出器については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X線検出器は間接変換方式のFPDであること。
|  |  | 2 | 有効視野は最大42×42cm 以上であること。
|  |  | 3 | 視野切換は5段階以上とすること。
|  |  | 4 | マトリクスサイズは最大2688×2688ピクセル以上であること。
|  |  | 5 | システム立ち上げは、120秒以内であること。
|  |  | 6 | オートキャリブレーション機能を有すること。
|  | 6 | 画像処理装置については、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 透視方式は、被曝低減効果の高い波尾遮断機能付きパルス方式であること。
|  |  | 2 | 透視フレームレートは、30f/s以上の動画性能を有し、4段階以上選択できること。
|  |  | 3 | 透視フレームレートは、3.75f/s以下の低被曝パルスモードを有すること。または、同等と認められる機能を有すること。
|  |  | 4 | 透視モードは、ビニングとノンビニングをモード切替で使用できること。
|  |  | 5 | 透視画像ファイリングは、連続取得モードと単発取得モードを設定変更をせずに併用できること。
|  |  | 6 | 透視画像ファイリングの連続取得モードは、透視フレームレート15f/s以上に対応し、1回の操作で最大1000フレームを取得できること。
|  |  | 7 | 透視画像ファイリングデータをラベリングできること。
|  |  | 8 | 透視画像ファイリングの単発取得モードは、透視を停止すること無く任意タイミングの1フレームやラストイメージ画像を取得できること。
|  |  | 9 | 画像処理装置はwindows10以上のOSで起動するPCであること。
|  |  | 10 | 透視画像及び撮影画像に対し、複数の周波数帯域毎に強調処理設定が可能なマルチダイナミックレンジ圧縮処理機能を有すること。
|  |  | 11 | 付加フィルターは3種類以上を電動にて切替できること。
|  |  | 12 | 長尺撮影機能を有すること。
|  |  | 13 | 分割撮影は縦2分割、横2分割、4分割を検査中にリアルタイム処理できること。
|  |  | 14 | 撮影画像は検査中に削除と撮り直しが円滑にできること。
|  |  | 15 | 検査中の撮影画像は順次モニター上にサムネイル表示できること。
|  |  | 16 | 検査プログラム毎に設定された線量値に到達すると検査中にメッセージを表示する累積線量通知機能を有すること。
|  |  | 17 | リアルタイム被曝測定システム（RaySafe i3リアルタイム被ばく測定システム相当）を装備すること。または、リアルタイム散乱X線分布シミュレーターを装備すること。
|  |  | 18 | リアルタイム散乱X線線被曝システム（ディスプレイ表示機能、線量率線量計×4個を含む）を装備すること。または、リアルタイム散乱X線被曝シミュレーター（ディスプレイ表示機能、線量率表示機能）を装備すること。
|  |  | 19 | セキュリティー管理として、ログイン時のユーザー認証機能やホワイトリスト方式によるマルウェア対策機能を有すること。
|  |  | 20 | 遠隔モニターは、透視用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式、参照用として19インチ以上の医療用液晶モニター1式を有すること。
|  |  | 21 | 近接モニターは、19インチ以上の医療用液晶モニター2面を有し、透視・撮影を表示可能なこと。
|  |  | 22 | 透視録画画像出力が可能であること。
|  |  | 23 | DICOMに準拠した画像送信機能（DICOM Storage）を有すること。
|  |  | 24 | DICOMに準拠した患者情報取得機能（DICOM ＭＷＭ）を有すること。
|  |  | 25 | DICOMに準拠した検査実施済情報機能（DICOM ＭPPS）を有すること。
|  |  | 26 | 被曝線量管理として、透視及び撮影の線量値を換算法にて表示できること。
|  |  | 27 | 撮影条件や被曝線量情報はDICOM Dose SRとしてPACSへ送信が可能であること。また、検査単位での撮影及び透視の線量情報を１枚のDICOM画像としてPACSへ送信可能なこと。ただし、装置等の追加により同等と認められる機能を有する場合も含む。
|  |  | 28 | DICOM DoseSRに含まれる検査履歴一覧をCSV形式で出力する機能を有すること。または、同等と認められる機能を有すること。
|  | 7 | 周辺機器及び付属品は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 肩当、握り棒（側面）、踏台を有すること。 また握り棒は肩当及び踏台が取り付けられた状態で取り外しが可能であること。
|  |  | 2 | DICOM画像送信（DICOM Storage）は、病院指定のPACSと接続すること。
|  |  | 3 | DICOM患者情報取得（DICOM ＭＷＭ）は、病院指定のRISと接続すること。
|  |  | 4 | DICOM実施済情報（DICOM MPPS）は、病院指定のシステムと接続すること。
|  |  | 5 | 机1台・椅子1脚を有すること。
|  |  | 6 | 透視録画装置を備え、透視データと撮影室内操作者音声を録画すること。
|  |  | 7 | 被検者管理用PC2式を備えること。
|  |  | 8 | 空気清浄機1台を備えること。
|  |  | 9 | 検査スペースの有効利用のため検査室内の透視撮影台本体を除くユニットは3ユニット以下（近接操作卓・近接モニターを除く）であること。または、同等と認められる機能を有すること。なお、同等の検査スペースを最大限確保するよう、設置をすること。
|  |  | 10 | 本システムは10～30℃の環境で使用できること。 また、保管時は-10～40℃の環境で保存管理可能であり24時間の冷却装置稼動や空調管理が不要であること。 環境設備が必要な場合は、供給側負担で設置すること。
Ⅱ | 性能、機能以外に関する技術的要件
| 1 | 搬入、据付、調整について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 令和6年3月31日までに本番稼動を行うこと。
|  | 2 | 設置場所については本院の職員の指示によること。
|  | 3 | 機器の設置位置は事前に、仕様・運用形態について本院の職員と十分なシュミレーションを行い協議による決定に従うこと。
|  | 4 | 本院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備、建築設備があれば、事前に本院と協議を行い情報・資料提供すること。
|  | 5 | 機器搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院の職員の指示により行うこと。
|  | 6 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 7 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。また、点検作業は検査終了後に行うこと。
|  | 8 | 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届等の使用のために認可に必要な手続きについての作成補助を行うこと。
| 2 | 製品保証について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入検査後の1年間までは、外的要因以外にて発生した不具合には無償で対応すること。
|  | 2 | FPDについて、装置納入後の1年間は故障、または、交換を必要とする事象が発生した場合、無償対応すること。
|  | 3 | X線管球について、装置納入後の1年間は故障、または、交換を必要とする事象が発生した場合、無償対応すること。
| 3 | 障害対応について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 障害時において復旧のため、通報を受けてから２４時間以内に現場で対応できる体制であること。
|  | 3 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
|  | 4 | 機器及び装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 5 | インターネット回線によるコンピュータ故障診断を行うリモートメンテナンス出来るように接続し、回線準備に必要なルーター等の機器を設置し、回線工事及び使用料は落札業者側で負担すること。また、院内回線に関しては既存回線を使用など想定される場合は本院職員と相談のうえ行うこと。
|  | 6 | 故障などの場合は専門技術者が速やかに対応すること。
| 4 | 教育体制等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、本院が指定する日時、場所で行うこと。また随時対応すること。 また、受注者の所有する教育施設等で行う場合は、費用を負担して職員を受け入れること。
| 5 | 説明書・マニュアル等について、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 各装置の操作マニュアルは、日本語紙ベースの簡易マニュアル1部を提出すること。
| 6 | 瑕疵担保及び保守等
|  | 1 | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  | 3 | 技術情報入手や連絡が絶えず速やかに行えること。
|  | 4 | 瑕疵担保期間の定期点検は年2回以上行うこと。
|  | 5 | 瑕疵担保期間の保守点検に関する体制を明示すること
|  | 6 | 故障などの場合はメーカーの研修などを受講し、機器について熟知した専門技術者が速やかに対応すること。
|  | 7 | 調達部品は納入後においても稼働に必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が装置設置後10年間担保されていること。
|  | 8 | メンテナンスは施設運営を考慮し、安全と安定性を重視すると共に予防保全を目的とした保守を実施できる専門体制を有すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 定期点検業務は、X線透視撮影装置は年2回以上実施するものとする。
|  | 2 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 3 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 4 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 5 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 6 | 定期交換部品以外の部品も含むものとする。ただし、X線管球・X線透視装置以外の外部機器等・消耗品は除く。
|  | 7 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 8 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 9 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする
|  | 10 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 11 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 受注者が派遣し修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 4 | 修理サポート業務または緊急修復業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、発注者に提出すること。
|  | 5 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、全ての保守部品を含め受注者の負担とする。ただし、X線管球及び、外部記憶媒体、コピー用紙、トナー等の消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生するX線管球等高額交換部品及び業務外経費については、その都度、価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 4 | 保守業務契約期間は、最長5年間とし、それ以降は発注者と受注者の協議によって定めるものとする。 ただし、装置保守対応年数は、原則、装置設置後10年間とする。