## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達するX線血管撮影システムは、X線管/X線検出器保持装置、X線管装置、Ｘ線検出器、モニタ、カテーテルテーブル、Ｘ線高電圧発生装置、デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーションから構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | X線管/X線検出器保持装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面用保持装置は天井走行式であること。
|  | 2 | 保持装置セット時に患者左右方向からのアプローチが可能であること。
|  | 3 | 上腕からのカテーテルアプローチを可能とする保持装置形状、ストロークを有すること。
|  | 4 | 保持装置全体が±90°以上回転できること。
|  | 5 | FPD部の上下動（密着）は、テーブルサイドから行えること。
|  | 6 | 緊急時及び患者乗降時に、保持装置を患者軸から外しカテーテル寝台から完全に離すことが可能であること。
|  | 7 | 保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置主回転範囲はRAO120°/LAO120°以上であること。
|  | 8 | 保持装置を患者頭側に配置したとき、通常使用時における主回転（LAO/RAO回転）が25°/s以上であること。
|  | 9 | 保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置スライド範囲はCRA45°/CAU45°以上であること。
|  | 10 | 保持装置を患者頭側に配置したとき、通常使用時におけるスライド回転速度は25°/秒以上であること。
|  | 11 | SIDは300ｍｍ以上可変であること。
|  | 12 | アイソセンターの高さは110cm以下であること。
|  | 13 | 保持装置角度、SID、カテーテルテーブル高さを登録し自動設定するオートポジショニング機構を3600メモリ以上有すること。
|  | 14 | X線管、X線検出器は衝突安全機構を有すること。更に保持装置とカテーテル寝台との位置関係を監視、制御する干渉防止ソフトを搭載していること。
|  | 15 | 角度毎の線量管理機能においては２Gyを指標とした警告表示がグラフィカルにリアルタイムに表示可能であること。
| 2 | X線管装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面側の焦点サイズは、小焦点0.6mm以下、大焦点1.0mm以下であること。
|  | 2 | 陽極回転支持機構が液体金属ベアリング方式であること。
|  | 3 | 陽極熱容量が2600kHU以上であること。
|  | 4 | 陽極冷却率は最大370kHU/分以上であること。
|  | 5 | Ｘ線絞り内には、コリメータと被ばく低減用のX線線質調整フィルタを３種類以上装備すること。
|  | 6 | 被ばく低減フィルタは1.0mmCueq以上の厚さであり、被ばくを考慮し自動で退避しない常時挿入方式であること。もしくは検査室内に術者専用X線防護キャビン（バイオトロニックジャパン社製 ゼログラビティ放射線防護）を2式装備すること。
|  | 7 | 線質調整フィルタの選択は自動またはマニュアル操作が可能であること。
| 3 | X線検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | X線検出器はFPD（フラットパネルディテクタ）であること。
|  | 2 | FPDは間接変換方式であること。
|  | 3 | 検出器最大視野サイズは29x38cm以上であり、4段階以上の視野切替えが可能であること。
|  | 4 | 読み取りマトリクス数は1536×1536マトリクス以上であること。
|  | 5 | 検出器画素サイズは194μm以下であること。
|  | 6 | 解像度は2.6lp/mm以上であること。
|  | 7 | DQEは77％以上であること。
|  | 8 | 濃度分解能は16bit以上であること。
|  | 9 | 散乱線除去グリッドを装備し、取り外しが容易に行えること。
|  | 10 | 検出器最小視野サイズは1辺11.2cm以下であること。
| 4 | モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 撮影室モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検査室には55インチ以上の大型液晶モニタを設置し、天井走行での長手/横手移動、上下/回転移動が可能であること。
|  |  | 2 | 15系統以上の映像入力に対応可能であること。
|  |  | 3 | 大画面モニタの背面または上部に液晶モニタを設置し、大画面モニタ故障時のバックアップとして使用が可能であること。
|  |  | 4 | 55インチ以上の大画面LCDモニタは15ch以上（外部周辺機器の映像信号を8ch以上）入力可能であり、8ch以上を1画面に分割表示可能であること。タッチセンサー操作卓およびマウス操作により表示パターンから選択された映像信号表示の中で、個別に映像表示入れ替えおよび拡大表示操作が可能であること。もしくは、同等の閲覧操作が可能なGetinge社Tegrisシステム1式またはディーブイエックス社映像マネジメントシステム1式を備えること。
|  | 2 | 操作室モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室に設置するモニタは27インチ以上のLCDモニタ2面以上を有し、接続された10種類以上の映像信号（他社製品を含む）の表示及びその端末操作が透視/撮影中にマルチタスク処理で可能であること。もしくは、Eizo社映像システムLMM0801、映像操作用制御システムCID1201Pを組み合わせた同等の映像システムを別途装備すること。
| 5 | カテーテルテーブルは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | カテーテルテーブルの長手方向の移動が1200mm以上可能であること。
|  | 2 | カテーテルテーブルは横手方向±150mm以上可能であること。
|  | 3 | 患者胸部位置の天板幅は450mm以上であること。
|  | 4 | 天板のX線吸収率は1.5mmAl当量以下であること。
|  | 5 | カテーテルテーブルは緊急時の対応のため、＋90°～－180°の範囲で回転ができること。
|  | 6 | テーブルの耐荷重は275kgであり心臓マッサージ時の追加負荷がテーブルの進展位置に関わらず行えること。もしくは株式会社コスミックエムイーのコーパルスcprを導入すること。
|  | 7 | テーブルサイドにコンソールを搭載し、保持装置オートポジション選択、画像選択・再生、リファレンス作成、モニタレイアウト切替、撮影プログラム選択等が可能であること。
|  | 8 | テーブルサイドにて3D画像の回転・パンニング等の操作が可能であること。
|  | 9 | テーブルの位置をメモリすることが可能であり、天板の頭尾方向、左右方向に加え高さ方向を呼び出しできるテーブルオートポジション機能を有していること。
| 6 | 高電圧発生装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 高電圧発生方式は、インバータ方式であること。
|  | 2 | 公称最大電力は、100ｋＷ以上であること。
|  | 3 | 短時間定格は、100kV-1000mA、125kV-720mA以上の性能を有すること。
|  | 4 | 撮影時間は、最短1msec以下であること。
|  | 5 | パルス透視が可能で、30ppsおよび15ppsを含む4段階以上のパルスレートを選択可能であること。
|  | 6 | 自動で撮影条件が設定されること。
|  | 7 | X線曝射用フットスイッチは、ワイヤードとワイヤレスを含む二式以上備えること。
| 7 | デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーションは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 透視機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 1024マトリクス12bit以上にて、最大30pps以上の透視が可能であること。
|  |  | 2 | パルス透視が可能であること。
|  |  | 3 | 低線量・高画質を両立する搭載可能な最新鋭の画像処理ソフトを搭載すること。
|  |  | 4 | 画像処理をリアルタイムに透視像に施し、検査目的に応じた最適な透視画質を表示できること。
|  |  | 5 | 検査目的毎または術者毎に透視画像処理条件を登録し、検査開始時に自動セットすることが可能であること。
|  |  | 6 | デバイスのマーカー部を検出しX線照射中に画像固定し加算することで、リアルタイムにデバイスの視認性を向上させることが可能であること。
|  |  | 7 | マーカーの有無に関わらず、デバイスの視認性を向上する専用の画像処理を装備すること。
|  |  | 8 | 透視画像のデジタル拡大が可能であること。
|  |  | 9 | 透視中の任意タイミングの静止画またはラストイメージホールド像を本体記録媒体へ記録できること。
|  |  | 10 | 透視中、X線OFFした時から遡って一定時間の透視画像を常にメモリ上に保存し、必要に応じて本体記録媒体に記録可能であること。
|  |  | 11 | 透視ロードマップ、ランドマーク（背景＋血管＋デバイス）処理が可能であること。
|  |  | 12 | 透視ロードマップ、ランドマークの血管背景画像は、DSA像及び透視ピーク画像のどちらも選択可能であること。
|  |  | 13 | 透視ロードマップ使用時は、透視画像、透視ロードマップ画像、参照画像が同時に表示できること。
|  |  | 14 | マスク撮影が不要で動きに強い、DSAライク画像を表示できること。
|  |  | 15 | X線被ばく量を40％以上削減できるAI新画像処理技術を有しAIのディープラーニング技術によりノイズ抑制やコントラスト強調を可能にして一般的に低線量下では捉えにくくなるデバイスの視認性を向上していること。もしくは低線量撮影技術により画質を維持しつつ平均して50%以上の線量低減を実現できる機能を有していること。
|  |  | 16 | その線量低減の有用性が循環器領域において文献引用影響率1以上の論文にて3本以上報告されていること。本項目を満たさない場合は、検査室内に術者専用X線防護キャビン（センチュリーメディカル社 CathPax放射線防護キャビン相当）を2式(Ⅰ-2-6でもＸ線防護キャビンを用意する場合は不要)装備すること。
|  |  | 17 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
|  | 2 | 画像収集・処理・表示機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DSAは1024x1024マトリクス12bit で、12pps以上の収集が可能であること。
|  |  | 2 | DSA撮影中にリアルタイムピクセルシフトが可能であること。
|  |  | 3 | DSA画像を利用したロードマップ透視が可能なこと。
|  |  | 4 | 透視ピークホールドと透視画像を重ね合わせるロードマップ透視FluoroMAPが可能なこと。
|  |  | 5 | 直前の背景をサブトラクションしたロードマップ透視BlankMapが可能なこと。
|  |  | 6 | 動画および静止画に対応したステント強調機能を有すること。
|  |  | 7 | リアルタイムにデバイスマーカーを自動検出し、拡大表示したステント強調動画像をモニタに表示可能であること。
|  |  | 8 | ステント強調機能はROIを設定することでデバイスマーカー検出範囲を限定できる機能を有すること。
|  |  | 9 | 手動でテーブルパニングあるいは電動にてテーブル動を行いながら撮像した画像を結合し、撮影終了後即時にデジタル画像処理装置本体で長尺画像を生成可能であること。
|  |  | 10 | DAは1024x1024マトリクス12bit で、30pps以上の収集が可能であること。
|  |  | 11 | 炭酸ガス造影専用の画像最適化が可能な専用画像処理機能を有していること。
|  |  | 12 | 本体の記録媒体は1,024×1,024マトリクス画像を100,000枚以上記録可能であること。
|  |  | 13 | 撮影画像中のキーフレームを、最大９００枚以上、静止画登録（リファレンス登録）することが可能であること。
|  |  | 14 | 透視中であっても、検査室/操作室双方で参照画像を動画で観察可能であること。
|  |  | 15 | 撮影像のデジタル的な拡大は、最大2倍以上で表示が可能であること。
|  |  | 16 | 検査室側のテーブルサイドコンソールで、撮影画像のWW,WL調整、撮影プログラム選択などのデジタルラジオグラフィ装置の機能を操作できること。
|  |  | 17 | 画像へのコメント入力が可能であること。
|  |  | 18 | 撮影のフレームレートを切り替える際にキャリブレーション等がかかることで撮影が出来なくなる時間が数秒単位で生じないこと。（撮影のフレームレートの変更がスムーズに行えること）
|  |  | 19 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
|  | 3 | 画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DICOM形式でCD-R、DVD-Rへ画像記録可能であること。
|  |  | 2 | システムは、DICOM Storage（Storage SCU）、DICOM Storage Commitment（Storage Commitment SCU）、DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Step、DICOM Print、DICOM Radiation Dose Structured Report に対応していること。
|  |  | 3 | PACS等の画像送信先について、検査プロトコルまたはプログラム毎に登録可能であること。
|  | 4 | デジタルアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DA、DSA、OneShot撮影が可能であること。
|  |  | 2 | DSAで得られる造影剤が到達した画素値の変化をカラーで表現することが可能であること。
|  |  | 3 | 線量率及び積算線量の表示が可能であること。線量レポートとして出力できること。
|  |  | 4 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
|  | 5 | 3Dアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 回転DSA、回転DA、各々の撮影画像を再構成し3D表示が可能なワークステーションを装備すること。
|  |  | 2 | 3D撮影プロトコルを７種類以上有し、最短のCアーム回転時間は5秒以下で3次元再構成が可能であること。
|  |  | 3 | CT同様の断面撮影専用の撮影テクニックを有し、ビームハードニング、リングアーチファクト等の影響を軽減する画像処理を施した断面像を表示可能であること。また撮影毎の（毎回の）キャリブレーションは不要であること。
|  |  | 4 | ３Ｄ画像や術前のＣＴ画像をリアルタイム透視像に重ね合わせ表示する３Ｄ-ロードマップが可能であること。
|  |  | 5 | 3Dワークステーション内の3D画像観察角度をCアーム側でワンタッチで再現することが可能であること。 またCアーム回転操作にモニタ上の3D画像が同期し連動した回転が可能であること。
|  |  | 6 | 3D画像上で動脈瘤等を指定することで、自動的に動脈瘤を解析する脳動脈瘤計測機能を有すること。
|  |  | 7 | 心拍の動きを考慮した冠動脈専用のリアルタイム動画ロードマップ機能により、透視画像上で狭窄病変部の位置を常に確認できること。もしくは圧センサー付きガイドワイヤで測定されたiFR値の変化を血管撮影装置で取得した血管像上にドット（点）表示し、狭窄病変部の位置を確認できる機能を有すること。
|  |  | 8 | 腎機能が悪く、造影剤をあまり使用したくない患者に対して、冠動脈造影専用の頭尾方向（Caud/Cran方向）と左右方向（LAO/RAO方向）を組み合わせた多軌道回転撮影機能を有すること。もしくは、ENTORRES社製の血流動態解析ソフトウェア4D-FLOWを導入すること。
|  |  | 9 | 術前CT・MR画像から任意の血管を描出し、主要な血管分岐におけるperpendicular viewのワーキングアングルを自動計算する機能を有すること。もしくは、iSchemaView社製の画僧解析プログラムRAPIDを導入すること。
|  |  | 10 | タッチスクリーンモジュールは画像閲覧、画像表示、任意選択した画像の再生および指操作による画像拡大が可能であること。もしくは、操作室および検査室内においても同等の操作が行えるカリーナシステム社のADMENIC V5映像システムを備えること。
|  |  | 11 | タッチパネル式コントローラーに表示された画像に自由にアノテーションでき（フリードロー）血管壁のトレースなどができること。またその画像は大画面モニタにも表示できること。もしくは他社製のシステムを導入し、同等の機能を搭載すること。
|  |  | 12 | タッチパネル式コントローラーは2軸式アーム保持具を有し、術者反対側の寝台レールに設置しても術者の手元にて操作可能であること。
|  |  | 13 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
| 8 | 接続は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 1 | 大画面モニタは、必要な外部入力の映像を映せるように装備すること。
|  |  | 2 | 統合モニタは、透視画像、撮影画像、ロードマップ、３Dワークステーション、画像読影用端末、HIS、RIS、など15点以上の画像を集約し、信号配信マネージャーを用意しマウス操作等で制御できるようにすること。このシステムの運用に関しては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得ること。
|  |  | 3 | 当院の担当者と協議の上、既設のジョイアップ社透視録画装置と接続すること。
|  |  | 4 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、Q/R 、MWM、MPPSに対応すること。
|  |  | 5 | 当院の担当者と協議の上，RIS、PACS、3D画像処理装置等に接続すること。
|  |  | 6 | 画像データは、当院既設のネットワークを介して、DICOM Ver.3.0以上の規格でサーバと接続すること。また、修正端末（RA600_1）と接続すること。ネットワークを介して、DICOM Ver.3.0以上の規格でサーバと接続すること。また、修正端末(RA600_1)と接続すること。
|  |  | 7 | 病院の指定する箇所にRDSRを出力すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
| 9 | その他周辺機器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 第二血管造影室のポリグラフは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既存ポリグラフ（４台）はソフトウェアのバージョンアップやHDD交換など必要な点検整備を行ったうえで本調達機器と接続し、第二血管造影室にてアブレーションが行えるように光ケーブル、心内心電図用アンプ用配線等を整備すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 2 | 当院で実施している全ての種類のアブレーションが行えるように、第二血管造影室にて心カテ室内でポリグラフの操作を可能にするため、リモートユニットのモジュールをポリグラフへ追加すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 3 | 第二血管造影室にて既設のエンサイトXの磁場校正を行うこと。
|  |  | 4 | 当院で実施している全ての種類のアブレーションが行えるように、第二血管造影室に３Dマッピング装置、アンギオ装置の映像をポリグラフへ取り込むためのモジュールを追加すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 5 | 当院で実施している全ての種類のアブレーションが行えるように、第二血管造影室にて既設のポリグラフのディスプレイを追加すること。また心カテ室内でポリグラフの操作を行う為のディスプレイ及び架台を設置すること。
|  |  | 6 | 当院で実施している全ての種類のアブレーションが行えるように、既設のポリグラフにオプションソフトを追加すること。
|  |  | 7 | 当院で実施している全ての種類のアブレーションが行えるように、操作室へ３Dマッピング装置の映像を表示するディスプレイを設置すること。
|  | 2 | 超音波診断装置本体は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 簡単にクリーニングできる密封式強化ガラストップのコントロールパネルを採用しており、かつワンタッチでコントロールパネルを簡素化させるシンプルモードを有すること。
|  |  | 2 | 17 インチ以上の高解像度ディスプレイを備えており、アームの横方向到達範囲はカートの最も幅広いポイントから30.5 cm以上または、中央から56.5cm以上であること。
|  |  | 3 | プローブについては3本以上用意すること。内容については当院現場担当者と事前に協議したうえで行うこと。
|  | 3 | 映像記録用レコーダー1台は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 医療カメラや医療情報機器等から出力される映像を、H.264フォーマットにて記録できること。
|  |  | 2 | ハイビジョン映像を記録する場合、4種類（8Mbps・12Mbps・20Mbps・50Mbps）の記録画質を選択できる機能を有すること。
|  |  | 3 | レコーダー本体背面に、映像入力端子として、HDMIを有すること。
|  |  | 4 | レコーダー本体背面に、映像出力端子として、HDMI/DVI/DisplayPortを有すること。
|  |  | 5 | レコーダー本体にて、同時に2種類の映像を記録できる機能を有すること。
|  |  | 6 | 内蔵HDDと外部USBデバイスへ同時に記録できる機能を有し、データ保存の信頼性を高めていること。
|  |  | 7 | 内蔵HDDと外部USBデバイス2媒体、合計3系統に記録できる機能を有すること。
|  |  | 8 | 記録映像は、リアルタイムにサーバーに送信できる機能を有し、記録終了と同時にサーバーへのデータ保存が完了すること。
|  |  | 9 | SDからHDまでの想定される、1080p、1080i、720pの入力信号すべてに対応していること。
|  |  | 10 | 内蔵液晶モニタにて、入力画像及び再生画像の確認、レコーダーの状態表示、記録デバイスの残量等の表示を行える機能を有すること。
|  |  | 11 | フットスイッチ等の外部コントローラを接続することで、動画記録や一時停止、静止画記録の操作ができること。
|  |  | 12 | USBバーコードリーダーを使用して検査情報(アクセッションNo)を登録できる機能を有すること。
|  |  | 13 | シーメンス社のアンギオ装置と接点信号による連携を行い、動画の記録開始・記録停止を行える機能を有すること。
|  |  | 14 | 外部スイッチを設置して、接点連携のON/OFFを切り替える機能を有すること。
|  |  | 15 | 医療安全規格に準拠した電源ユニット又は外付けACアダプターを採用していること。
|  | 4 | 既存透視録画システムの拡張は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 機器を設置する血管造影室２と関連する血管造影室1については、既存のライブ映像(正面・側面)以外に、リファレンス映像(正面・側面)の映像を記録できるようにすること。
|  |  | 2 | 機器を設置する血管造影室２と関連する血管造影室1については、既存の録画確認用21型液晶モニターにて、リファレンス映像(正面・側面)の映像を切替表示できるようにすること。
|  | 5 | その他接続及び付属品等は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天吊りアームの全ては、天井レール可動方式であり、メーカー指定と可動範囲に関して、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得ること。
|  |  | 2 | 独立し移動可能な寝台X線防護クロスを一式装備していること。
|  |  | 3 | 寝台取付式X線防護クロスを一式装備していること。
|  |  | 4 | 天井取り付け式X線防護パネルを一式装備していること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 5 | LED型の無影灯を二式装備していること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 6 | 低反発天板マットを一式用意すること。
|  |  | 7 | 監視カメラシステムを二式装備していること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 8 | 電子カルテカートを一式用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 9 | 当院指定の薬剤収納用のキャビネットを一台用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 10 | 検査室内に看護記録用として、天吊り式または移動式の21インチ以上の１面モニタ以上を用意すること。また、そのモニタには、ポリグラフ、透視画像、監視カメラが切り替え表示できるよう接続すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 11 | 検査室内に懸垂アームのモニタを、大画面モニタ補助用として一式備えること。また、そのモニタには、ポリグラフ3面が同時に、3D画像、過去画像が切り替え表示できるよう接続すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 12 | 当院で使用するイメージングガイドすべてが統合モニタに映せるように、画像入出力切り替え器を配備すること。
|  |  | 13 | 造影剤加温機を一式用意すること。
|  |  | 14 | 当院指定の加熱機を一式用意すること。
|  |  | 15 | 当院指定の患者移動ローリングシートを一式用意すること。
|  |  | 16 | 動画読影用端末を二式用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 17 | 当院指定のOCT解析を要するパソコンを一式整備すること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 18 | キョウワグラスXA防護衝立(1800mm×900mm、1.0ｍｍPｂ、テーブル付)を二式用意すること。
|  |  | 19 | すべての血管造影室の装置は、フロアの検像端末にデータを送受信できるように接続すること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 20 | 頭部固定具を二式用意すること。
|  |  | 21 | 当院指定のプロテクター収納用のハンガーとラックを三式用意すること。
|  |  | 22 | 当院指定のIVR補助テーブルを一式用意すること。
|  |  | 23 | 当院指定のロッカーを二台用意すること。
|  |  | 24 | IC用の机一式と椅子三式用意すること。
|  |  | 25 | データを管理、解析するためにパソコンを二式整備すること。OSは、Windows 10相当以上であり、当院が指定するウイルス対策ソフトとワード、エクセル、パワーポイントを二式整備すること。
|  |  | 26 | 当院指定のQCA解析ソフトとパソコンを一式整備すること。当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 27 | 当院指定のQCA解析をするパソコンは、本体装置及びPACSに接続すること。
|  |  | 28 | 操作卓二式、操作椅子八式、患者待機用の椅子二式、造作棚三式を用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 29 | RIS用のパソコンを一式用意すること。
|  |  | 30 | 当院指定の穿刺補助具を一式用意すること。
|  |  | 31 | 当院指定のパワーインジェクターを一式用意すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、経費が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たうえで建設業者に下請けさせることができることとする。なお、付帯工事には天井下地組も含むこと。
|  |  | 3 | 2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 今回の調達物品を稼働させるに当たり、必要なネットワーク配線は病院担当者と協議の上受注者にて対応すること。
|  |  | 5 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  |  | 6 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 7 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 8 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  |  | 9 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  | 10 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  |  | 4 | 納入検査確認後瑕疵担保期間内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  |  | 5 | 設置・引き渡し1年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。（オプションも含む）
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | 今回敷設したネットワーク配線や導入したネットワーク機器については、配置図や機器一覧等の資料を作成し、管理担当者へデータで提出すること。
|  |  | 4 | 保健所への届け出申請書類(漏洩線量測定など)の作成を支援すること。
|  |  | 5 | 入札時点で医薬品医療機器等法承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  |  | 6 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
|  |  | 7 | その他、購入に係る当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  |  | 8 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートによるメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートによるメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を年２回以上(詳細は、「２ 業務の取り扱い」を確認)実施すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを発注者の求めに応じて複数回実施すること。
|  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 6 | 各種メンテナンス情報を提供すること。
|  | 7 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に書面にて通知するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を業務開始前に報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部を再委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は、血管造影装置を年2回以上、パワーインジェクターを年１回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品交換も業務に含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、瑕疵担保期間が終了しても、委託している期間は、最低でも年1回実施するものとする。
|  | 10 | 各種メンテナンス情報の提供は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴も適時提供するものとする。
|  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、業務実施月の翌月の契約により決まった期日までに発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、定期交換部品からX線管球交換を含めた部品代金も受注者の負担とする。ただし、一般的な消耗品の経費は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については内容を問わずその都度価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更など増額を含む経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。