## 技術仕様書（詳細）
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達する診断支援画像ネットワークシステムは、統合データ管理システム、画像ストレージ、3D画像再構成システム、患者情報修正端末、読影端末、RIS連携対応、音声入力システム、パブリッシャ装置、読影ビューワシステム、他院取り込みMWMシステム、放射線ネットワーク機器、その他 周辺PC端末等、リハビリテーション病院用 画像サーバ、リハビリテーション病院用 患者情報修正端末、リハビリテーション病院用 その他 周辺PC端末から構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 広島市民病院 診断支援画像ネットワークシステム
|  | 1 | 診断支援画像ネットワークシステム
|  |  | 1 | 既設診断支援画像ネットワークシステムの拡張について、基本事項として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 各放射線画像診断装置から発生するDICOM(ver.3.0)規格の画像データをオリジナル画像で管理運用を行うこと。
|  |  |  | 2 | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、当院の運用管理規程に基づき診断に用いた確定画像が改ざんされることなく診断当時と同様に読み出せること。
|  |  |  | 3 | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、運用必要相当分のオリジナル画像データを安定的に保存できること。また、システム更新時に既設データの利用、データ移行をスムーズに行えるよう標準規格DICOM(ver.3.0)にてデータが保存されること。
|  |  |  | 4 | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、標準規格DICOM(ver.3.0)に対応したさまざまな画像表示装置にて、画像保存装置内の画像表示ができること。また、モニタの劣化が読影・診断の妨げとならないために、標準規格DICOM(ver.3.0)Part14に基づき定期的にこれらを測定・補正・管理し、フイルムと同等の見え方を維持する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 当院既設の電子カルテシステム、放射線情報システム（RIS）、放射線レポートシステムとの情報連携を継承すること。
|  |  |  | 6 | 当院既設の各種モダリティ、読影ワークステーションとの接続を継承すること。
|  |  |  | 7 | 当院既設の診断支援画像ネットワークシステムにて運用を行なっている広島市立リハビリテーション病院及び広島市立舟入市民病院との画像連携を継承すること。
|  |  |  | 8 | サーバハードウエアに関しては、下記に示す要件を満たす物理サーバにて構成すること。ただし下記機能要件を満たす仮想化サーバ環境にて構成することも可とする。なお、その場合には物理サーバの構成と機能要件が同等であると証明できるサーバ構成・仕様を提示すること。
|  |  |  | 9 | 既設データベースサーバ、DICOMアプリケーションサーバ、放射線読影ビューワ、配信ビューワと接続し、既設診断支援画像ネットワークシステムが実現している機能を全て継承すること。
|  |  |  | 10 | 画像診断補助AIソフトウェアを導入し、読影環境にて利用できる環境を有すること。
|  |  |  | 11 | 既存の画像管理サーバ（PACS/Centricity：GEヘルスケアジャパン社製）に保存されている画像データの原本を新PACSシステムサーバへ全て移行すること。移行終了後はデータが漏れなく正確に移行されたかを検証し、結果を書面で提示すること。移行方法に関しては、別途当院担当者と打ち合わせの上進めること。
|  |  |  | 12 | 稼動期間中、バックアップ作業に職員が関わらず運用できるシステムであること。
|  |  | 2 | 統合データ管理システム(VNA)および公開データベースシステムとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | アプリケーションNode用として、CPUは2x4コア以上、主記憶容量は、6GB以上、ディスク容量は80GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて5台分有すること。
|  |  |  | 2 | キャッシュ領域システム用として、CPUは2x2コア以上、主記憶容量は、8GB以上、ディスク容量は550GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 3 | Active Directory用として、CPUは1x2コア以上、主記憶容量は、4GB以上、ディスク容量は100GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 4 | データベース用として、CPUの処理能力は、CPUは2x12コア以上、主記憶容量は、128GB以上、ディスク容量は2048GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 5 | 公開データベース用として、CPUは2x2コア以上、主記憶容量は、16GB以上、ディスク容量は400GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 6 | 病院名、診療科、AE Title、モダリティ、Study Description、検査保存期間、患者年齢等の一定の条件により画像データの消去・移動・再圧縮ができること。
|  |  |  | 7 | 画像データの再圧縮については、Image Qualityの設定により、圧縮率を可変できること。
|  |  |  | 8 | アーカイブ領域を仮想的に広島市立リハビリテーション病院及び広島市立舟入市民病院のデータ、他院取り込みデータ、シンスライスデータ等の複数の領域に分割し保存できる機能を有すること。
|  |  |  | 9 | IHE IOCM統合プロファイルをサポートしており、Change Requesterとして、削除等の情報を、他DICOMサーバに送信できること。
|  |  |  | 10 | IHE IOCM統合プロファイルをサポートしており、Change Requesterから送信された、削除等の情報を受信し、適切にVNAに格納したDICOMデータを処理できること。
|  |  |  | 11 | 患者属性情報・検査属性情報等のDICOM画像の付帯情報を格納でき、他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションに公開できる公開用データベースを有すること。
|  |  |  | 12 | 他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションが、取得・表示したいDICOM画像の属性情報を取得できるよう、ODBCドライバを用いて公開用データベースに接続できること。
|  |  |  | 13 | 他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションが、取得・表示したい画像データの属性情報を取得できるよう、DICOM規格にて定義されるDICOM RESTful Service QIDO-RSインターフェースを提供すること。
|  |  |  | 14 | 他社の画像ビューワ・画像処理ワークステーションが、画像ストレージから画像データを取得するために、DICOM規格にて定義されるDICOM RESTful Service WADO-RSインターフェースを提供すること。
|  |  |  | 15 | 次期システム更新（最低５年以上）まで、長期ストレージ領域のバックアップが可能なこと。
|  |  | 3 | 統合データ表示システムとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 統合データ表示システムは、各部門システムにて発生する検査画像・レポート情報を一元的に管理し、時系列をはじめとする各種の参照方法を有するシステムであること。
|  |  |  | 2 | 電子カルテシステムと連携し、患者基本属性等の取得ができること。また、電子カルテからの起動の際、患者IDや利用者IDの受け渡しを行い、シングルサインオンができること。
|  |  |  | 3 | 統合データ表示システム管理ツールアプリケーション用として、CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上、主記憶容量は、8GB以上、ディスク容量は200GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 4 | 統合データ表示システム管理ツールデータベース用として、CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上、主記憶容量は、16GB以上、ディスク容量は520GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 5 | HIS/RIS連携システム用として、CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上、主記憶容量は、16GB以上、ディスク容量は520GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 6 | 管理サーバ用として、CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上、主記憶容量は、6GB以上、ディスク容量は200GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 7 | レジストリーデータベース用として、CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上、主記憶容量は、16GB以上、ディスク容量は1024GB以上でディスクの耐障害性能2台以上とするシステムリソースを仮想化サーバ環境にて1台分有すること。
|  |  |  | 8 | IHE XDS.b統合プロファイルをサポートしていること。
|  |  |  | 9 | IHE XDS-I統合プロファイルをサポートしていること。
|  |  |  | 10 | Imaging Document Sourceの機能を有すること。
|  |  |  | 11 | Document Repositoryの機能を有すること。
|  |  |  | 12 | Document Registryの機能を有すること。
|  |  |  | 13 | Document Consumerの機能を有すること。
|  |  |  | 14 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院のVNAからのデータを受信し、同病院用のストレージサーバへデータを保管する機能を有すること。
|  |  |  | 15 | 当広島市立病院機構の4病院で名寄せされた患者について、4全病院の画像参照機能を有すること。
|  |  |  | 16 | 当院MEDOCとのデータ連携機能を有すること。連携方法は、既設の電子カルテを製作したベンダーと協議の上決定するものとする。
|  |  | 4 | 画像ストレージ領域として、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 短期ストレージ領域として、磁気ディスク容量はRAID6構成で画像保管可能容量は70TB以上であること。
|  |  |  | 2 | 長期ストレージ領域として、磁気ディスク容量はRAID6構成で画像保管可能容量は180TB以上であること。
|  |  |  | 3 | 長期ストレージ領域のバックアップとして、磁気ディスク容量はRAID6構成で画像保管可能容量は180TB以上であること。
|  |  |  | 4 | 長期ストレージ領域のバックアップは、広島市立北部医療センター安佐市民病院へ設置すること。
|  |  | 5 | データベースバックアップサーバ環境として、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | CPUの処理能力は、Intel社製Xeon E5-2620 v3 2.4GHz相当以上を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は、16GB以上を有すること。
|  |  |  | 3 | 磁気ディスク容量はRAID6構成でデータ保管可能容量は35TB以上であること。
|  |  | 6 | 既設の診断支援画像ネットワークシステムの3D画像再構成システムを更新し、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 専用の画像処理サーバにデータを再転送することなく、放射線画像管理サーバに保存されている画像データに対して画像処理ができること。
|  |  |  | 2 | 画像処理は別のアプリケーションが起動するのではなく、DICOM画像読影・配信ビューワ上のアプリケーションとして2D・3Dの区別なくシームレスに画像処理・表示ができること。
|  |  |  | 3 | ユーザーが画像処理プロトコルを作成、保存、アイコン化し、画像処理の目的に合わせて選択し、自動処理ができること。
|  |  |  | 4 | 3D画像処理は1回のボリュームデータ計算より、ボリュームレンダリング、最大値投影表示、最小値投影表示、総和値投影表示が切り替えだけで行えること。
|  |  |  | 5 | 設定したスラブ厚での画像構築およびページング表示ができること。
|  |  |  | 6 | 3D画像上でのカーソルが2D画像と連動して表示されること。
|  |  |  | 7 | 3D画像上で、距離、角度、体積計測を行えること。
|  |  |  | 8 | 3D画像処理において8つ以上のボリュームデータの加算ができ、それぞれのボリュームに対して透過率を設定して表示できること。
|  |  |  | 9 | ボリュームレンダリング画像構築後にアイコンワンクリックで自動的に撮影テーブル・骨のみを削除する機能を有し、消した骨部分の透過率を可変できること。
|  |  |  | 10 | ボリュームレンダリング画像構築後に3D画像上及び2D画像上にてマウスを長押しすることで、2種類以上のリージョングローイング法にて太い血管、微細血管を各々選択的に自動抽出する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 3D画像を保存し、直接画像サーバーに送信できること。
|  |  |  | 12 | 作成途中の3Dボリュームを画像サーバーに保存し、再度画像を表示し、処理作業を引き続き行えること。
|  |  |  | 13 | PET画像においてのSUV計測ができること。
|  |  |  | 14 | PET-CT検査のPETとCTのシリーズの重ね合わせ画像が作成し、表示できること。
|  |  |  | 15 | PET-CTの重ね合わせ時において、二つのシリーズのブレンド率・カラースケール設定および調整ができること。
|  |  |  | 16 | 画像撮影装置から画像転送することにより、バックグラウンド下で自動骨削除等の処理を行うPreProcessing機能を有すること。
|  |  |  | 17 | CT、MRI、PET及びNMの画像を位置補完することにより、任意の組合せで重ね合わせ（2D・３D）が出来ること。
|  |  | 7 | 既設の診断支援画像ネットワークシステムのWeb画像表示サーバの拡張を行い、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 本サーバは既設の診断支援画像ネットワークシステムを構成する機器と接続し、DICOM画像表示機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 2 | ActiveX等のプラグインを用いることなく、Webブラウザのみで画像参照機能が提供されるシステムであること。
|  |  |  | 3 | 画像表示において、画像データはハードディスクへの書き込み保存はせず、クライアント端末のメモリに展開するのみであること。
|  |  |  | 4 | クライアント端末のOSはWindows10以降に対応していること。
|  |  |  | 5 | クライアント端末のWebブラウザは、 OSはMicrosoft Edge Webブラウザに対応していること。
|  |  |  | 6 | Web表示画面からオリジナル画像データを参照できること。
|  |  |  | 7 | 過去検査画像リストは検査モダリティでフィルタリングできること。
|  |  |  | 8 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの画像表示が可能であること。
|  |  |  | 9 | 階調処理・ズーム・移動ができること。
|  |  |  | 10 | 上下反転・左右回転・白黒反転ができること。
|  |  |  | 11 | 3D画像再構成(MIP/MPR/VR)機能を有すること。
|  |  |  | 12 | DICOMマルチフレーム画像についてはDICOMタグに指定された秒間フレームの値で自動的に再生することが可能であること。
|  |  |  | 13 | 広島市立病院機構4病院で名寄せされた患者について、4全病院の画像参照機能を有すること。
|  |  | 8 | Web画像表示システムのハードウエアとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | CPUの処理能力は、Intel Xeon Gold 6226 2.7GHz 12C CPU x 2相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は、128GB以上であること。
|  |  |  | 3 | ディスク容量は、1.92TB RI SC 2.5 6G SATA DS SSD x 2 / RAID 1構成以上であること。
|  |  |  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  |  |  | 5 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  |  |  | 6 | 1000Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  |  |  | 7 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  |  |  | 8 | OSは、VMware ESXi 6.7相当以上の仮想化サーバ環境上に導入できること。
|  |  | 9 | 患者情報修正端末として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 3式有すること。
|  |  |  | 2 | CPUの処理能力は、Intel Corei7 相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は、8GB以上であること。
|  |  |  | 4 | 磁気ディスク容量は、512GB 以上であること。
|  |  |  | 5 | CD+RＷドライブ相当を有すること。
|  |  |  | 6 | 2MP (1600 x 1200)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上の液晶ディスプレイを1面有すること。
|  |  |  | 7 | 画像や画像附帯情報の修正が可能でPACSサーバに出力が可能であること。
|  |  |  | 8 | モダリティからのDICOM画像を受信し、任意の設定時間一時的に滞留させておくバッファ機能を有すること。
|  |  |  | 9 | 画像の並び順(image No.)の変更が可能であること。
|  |  |  | 10 | 患者基本情報及びDICOMタグ情報の修正が可能であること。
|  |  |  | 11 | 他院からの画像データをCD/DVD等から取り込み、患者属性を修正しPACSサーバに出力が可能であること。
|  |  |  | 12 | 他院への画像データを、CDやDVD等の媒体に焼き付け出力が可能であること。
|  |  |  | 13 | 無停電電源装置を有すること。
|  |  | 10 | 読影端末として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 11式有すること。
|  |  |  | 2 | CPUの処理能力は、Intel社製XeonE5-2620 v4 6コアプロセッサ相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は、16GB以上であること。
|  |  |  | 4 | 磁気ディスク容量は、512GB 以上であること。
|  |  |  | 5 | CD+RＷドライブ相当を有すること。
|  |  |  | 6 | 11式の内、9式においては、2MP (1600 x 1200)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上の液晶ディスプレイを各1面、3MP(1536 x 2048)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上の液晶ディスプレイを各2面有すること。
|  |  |  | 7 | 11式の内、1式においては、2MP (1600 x 1200)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上の液晶ディスプレイを各1面、5MP(2048 x 2560)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上の液晶ディスプレイを各2面有すること。
|  |  |  | 8 | 11式の内、1式においては、3,840 x 2,160 以上の解像度でカラー表示方式、対角55インチ以上の液晶ディスプレイを各1面有すること。
|  |  |  | 9 | OSは、MicroSoft Windows10 64bit英語版相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 無停電電源装置を既存の読影端末３台分（継続使用）も含め、14台有すること。
|  |  |  | 11 | 用意する読影用画像モニタは、既設輝度管理システムへ接続しモニタ一元管理に対応すること。
|  | 2 | 周辺機器
|  |  | 1 | 既設RISの電子カルテ連携について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 電子カルテより来院情報、会計情報を受信すること。連携情報に関しては、電子カルテを製作したベンダーと協議の上決定するものとする。
|  |  |  | 2 | RIS及びReportシステム画面にて、受付番号を表示すること。
|  |  |  | 3 | RIS及びReportシステム画面にて、会計日時を表示すること。
|  |  |  | 4 | 電子カルテより物品情報を受信し、マスターの自動更新ができること。連携情報に関しては、電子カルテを製作したベンダーと協議の上決定するものとする。
|  |  |  | 5 | PIR対応により患者情報を受信すること。連携情報に関しては、電子カルテを製作したベンダーと協議の上決定するものとする。
|  |  |  | 6 | 担当者と協議の上、放射線部門システム改修に関わる全ての費用は含むこと
|  |  | 2 | 待合表示モニターとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 待合モニター表示用に端末4台、大型モニター(65ｲﾝﾁ相当)4台を有すること。
|  |  |  | 2 | 待合表示の画面構成（待合番号、待ち人数表示等）や設置場所等は、当院と協議の上対応を行うこと。
|  |  |  | 3 | 天井・壁などの設置工事費用についても含むこと
|  |  | 3 | 音声入力システムとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | サーバ版/クライアント12台構成を有すること。
|  |  |  | 2 | 現在使用中のスタンドアローン版1台をサーバ版に移行すること。
|  |  |  | 3 | 既存レポートサーバへインストールすること。
|  |  |  | 4 | 導入・設置日から1年以内のバージョンアップについては無償で行うこと（ソフト・ハード含む）
|  |  | 4 | 画像入出力装置として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | CDまたはDVDに格納されているDICOMファイルは専用画面から読込み、属性編集ができる機能を行う機能を有すること。
|  |  |  | 2 | CDまたはDVDに格納されているTIFF、JPEG、JPEG2000を自動でDICOM変換する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | DICOM Storage Service ClassのSCU機能を有し、保管している画像をDICOMの通信プロトコルにしたがって送信する機能を有していること。
|  |  |  | 4 | Modality Worklist Management SCU 機能を有し、MWMサーバーより患者基本情報を取得する機能を有していること。
|  |  |  | 5 | パブリッシャー本体は3台を有すること。
|  |  |  | 6 | パブリッシャーを制御するための端末を4台、ソフトウェアを3台分有すること。
|  |  |  | 7 | 既設のパブリッシャ制御ソフトウェア1台をバージョンアップし、4台の内1台の端末へインストールを行うこと。
|  |  |  | 8 | 担当者と協議の上、既存のネットワークシステム及び既存の装置と接続を行い、正常に動作することを確認した上で引き渡すこと。
|  |  | 5 | 放射線読影ビューワを放射線診断科医師が選択できるよう、既設の放射線読影ビューワ以外に、放射線読影ビューワとして以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 既存の診断支援画像ネットワークシステムとWADO-RS接続し、同時接続クライアント各10以上を有すること。
|  |  |  | 2 | 放射線読影ビューワは、医薬品医療機器等法における医療機器プログラムとして医療機器認証番号を取得していること。
|  |  |  | 3 | シリーズ画像に対して、階調変更、拡大・縮小、移動、ページング、W/Lの調整が行えること。
|  |  |  | 4 | 画像上で画素値、距離、角度、テキスト、矢印、フリーハンド、楕円ROI、正円ROIのアノテーションを付加・計測できること。
|  |  |  | 5 | 当院既設のレポートシステムと連携し、ビューワ起動が行えること。
|  |  |  | 6 | 当院の指定する3D画像処理サーバへ連携起動できること。
|  |  | 6 | 他院画像データ取り込み用MWMサーバとして、以下の要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | オーダー情報受信登録機能、要求元装置よりワークリスト要求に対するMWM送信機能を有するMWM管理サーバを用意すること。
|  |  |  | 2 | CPU XeonBronze相当以上、メインメモリ32GB以上、SATA DISK RAID1以上＋HS構成1TB以上、NIC 1000BASE－T、二重化電源を用意すること。
|  |  | 7 | 放射線ネットワーク フロアスイッチ更新として、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 更新の対象は、中央棟21台、東棟9台、西棟2台のフロアスイッチと中央棟2台のコアスイッチとすること。
|  |  |  | 2 | ﾚｲﾔ3ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ（以下ｺｱｽｲｯﾁ）は48ﾎﾟｰﾄ以上1G SFP/10G SFP+に対応し、ｽﾀｯｸ又はこれに類する構成であること。
|  |  |  | 3 | ｺｱｽｲｯﾁは電源冗長が出来ること。
|  |  |  | 4 | 使用するﾚｲﾔ2ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ（以下ﾌﾛｱｽｲｯﾁ）は全ﾎﾟｰﾄ10/100/1000BASE-Tに対応し、光ﾌｧｲﾊﾞｰを2ﾎﾟｰﾄ直収できること。
|  |  |  | 5 | ﾌﾛｱｽｲｯﾁは現在接続している以上の接続ﾎﾟｰﾄ数を有すること。
|  |  |  | 6 | ﾌﾛｱｽｲｯﾁは19ｲﾝﾁﾗｯｸに標準でﾗｯｸﾏｳﾝﾄが出来ること。
|  |  |  | 7 | ﾌﾛｱｽｲｯﾁはVLANなどによるｾｸﾞﾒﾝﾄ分けが出来ること。
|  |  |  | 8 | ﾌﾛｱｽｲｯﾁはｺｱｽｲｯﾁとの間で光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙにて冗長化構成をとること。
|  |  |  | 9 | ｺｱｽｲｯﾁとの間は10Gbps対応ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙにて接続すること。
|  |  |  | 10 | 現在使用している監視ｿﾌﾄ AlliedView NMS Standard Edition等に対応すること。
|  |  |  | 11 | 更新に際しては業務中のﾈｯﾄﾜｰｸに影響しないように、現場と十分協議すること。
|  |  |  | 12 | ｺｱｽｲｯﾁ及び監視ｻｰﾊﾞの設定変更を行うこと。
|  |  |  | 13 | 納入後一年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
|  |  |  | 14 | 24時間365日のﾘﾓｰﾄ監視を行えること。
|  |  |  | 15 | 障害時には、即日オンサイト対応ができること。
|  |  |  | 16 | 温度センサーを管理するソフトがネットワーク監視サーバーで動作可能なこと。
|  |  | 8 | その他付属機器及び連携作業として、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 既設ファイルメーカを新サーバへ導入すること。
|  |  |  | 2 | 既設SKYSEAの更新を行うこと。
|  |  |  | 3 | SKYSEAの50ライセンス追加を行うこと。
|  |  |  | 4 | ファイルメーカ、SKYSEAを導入可能な仮想化サーバ環境を有すること。
|  |  |  | 5 | 当院既設のRadinet Poro V4を新ハードウェアへ更新すること。
|  |  |  | 6 | AIソフトウェアをインストールするためのシステムリソースを有し、AIアプリケーションを試用できる環境を有すること。
|  |  |  | 7 | 既設の放射線読影ビューワにて、広島市立病院機構4施設で名寄せされた患者について、広島市民病院のデータ参照の際、他の3施設の画像参照機能追加をすること。
|  |  |  | 8 | 画像診断システム用ネットワークスイッチの更新を行うこと。
|  |  |  | 9 | 画像管理用PC4台を導入すること。
|  |  |  | 10 | 画像管理用タブレット3台を導入すること。
|  |  |  | 11 | 画像管理用PCの外付けストレージとして、8TB以上のNASを4台有すること。
|  |  |  | 12 | 画像管理用PCのプリンタとして、インクジェット複合機 XK500相当以上の機能の物を有すること。
| 2 | リハビリテーション病院 診断支援画像ネットワークシステム
|  | 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | リハビリテーション病院（以下「当院」という。）既設のDICOMに準拠した各画像診断装置（CT,MRI,CR等）との接続を行ない画像データの受信を行うこと。尚、接続にかかる費用については本調達に含めること。
|  |  | 2 | 広島市民病院の診断支援画像ネットワークシステムと連携を行い、電子保存の三原則における「真正性」「保存性」「見読性」を担保すること。
|  |  | 3 | 受信した画像データの1次ストレージとして本システムにて画像保存を行うこと。
|  |  | 4 | 受信した画像データの2次ストレージとして、広島市立広島市民病院診断支援画像ネットワークシステムと連携を行ない当院画像データの原本管理を行うこと。なお、本連携にかかる広島市民病院システム側の費用も本調達に含めること。
|  |  | 5 | 通常運用時には、広島市立広島市民病院診断支援画像ネットワークシステム側のWeb画像配信機能を用いて当院フィルムレス運用を行うこと。
|  |  | 6 | 当院既設電子カルテシステム及び放射線情報システムとの情報連携を継続すること。
|  |  | 7 | 当院既設の放射線画像管理システム（GEヘルスケア・ジャパン：Centricity PACS）の1次ストレージに保存されている画像データに関しては全て移行を行うこと。なお、データ移行にかかる費用は本調達に含めること。
|  |  | 8 | 広島市民病院診断支援画像ネットワークシステム側の障害発生時には、本サーバが独立して動作し新規画像データの受信を行ない運用継続可能なこと。
|  |  | 9 | 広島市民病院の診断支援画像ネットワークシステム側の障害発生時には、本サーバが独立して動作しWeb画像参照を行ない運用継続可能なこと。この際のWeb画像参照は広島市民病院側システムと同じ機能を提供すること。
|  | 2 | PACS基本機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像サーバ機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | DICOM規格Storage Service ClassのSCUおよびSCPとして、画像の送受信が可能なこと。
|  |  |  | 2 | DICOM規格Query/Retrieve Service ClassのSCPとして、画像検索の問合せの受信/結果返信が可能なこと。
|  |  |  | 3 | 受信をした画像データに関して、1次ストレージ本サーバのストレージ装置にて画像データを可能なこと。
|  |  |  | 4 | 1次ストレージとして、本サーバに画像データを保存する際には1/2以上の圧縮率での可逆圧縮保存が可能であること。
|  |  |  | 5 | 1次ストレージ画像に関しては、保存容量が一定容量に達した際に自動削除可能なテンポラリ設定が可能であること。
|  |  |  | 6 | 2次ストレージとして、広島市立広島市民病院診断支援画像ネットワークシステム側に画像データを転送するリアルタイムアーカイブ処理が可能であること。
|  |  |  | 7 | イベントログが管理され、システムのセキュリティー管理が可能な機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 本サーバのWeb画像配信機能として以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 9 | 薬事法に基づき薬事承認番号を取得していること。
|  |  |  | 10 | 同時ログイン15ライセンス以上であること。
|  |  |  | 11 | プラグインツールを用いることなく、Webブラウザのみで画像参照機能が提供されるシステムであること。
|  |  |  | 12 | 画像表示において、画像データはハードディスクへの書き込み保存はせず、クライアント端末のメモリに展開するのみであること。
|  |  |  | 13 | クライアント端末のOSはWindows10以降及びMacOSに対応していること。
|  |  |  | 14 | クライアント端末のWebブラウザは、 OSはMicrosoft Edge 及びGoogle ChromeのWebブラウザに対応していること。
|  |  |  | 15 | オリジナル画像データを参照が可能であること。
|  |  |  | 16 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの画像表示が可能であること。
|  |  |  | 17 | 階調処理・ズーム・移動処理が可能であること。
|  |  |  | 18 | 上下反転・左右回転・白黒反転が可能であること。
|  |  |  | 19 | 距離・角度・ROI計測が可能であること。
|  |  |  | 20 | CTR(心胸郭比)計測が可能であること。
|  |  |  | 21 | 4つ以上の異なる検査またはシリーズの検査画像の同時シネ表示が可能であること。
|  |  |  | 22 | 画像表示された検査のMIP/MPR画像処理表示が可能であること。
|  |  |  | 23 | 画像表示された検査の3Dボリュームレンダリング画像処理表示が可能であること。
|  |  | 2 | 画像サーバハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | CPUの処理能力は、XeonG 6226 2.7GHz 1P12C CPU x 2相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 2 | 主記憶容量は、256GB以上であること。
|  |  |  | 3 | 磁気ディスク容量は、800GB SSD x 6 構成以上であること。
|  |  |  | 4 | 電源が二重化されていること。
|  |  |  | 5 | DVD-RWドライブ相当を有すること。
|  |  |  | 6 | 液晶モニタ、キーボードおよびマウスを備えること。KVM装置により切り替えで共有できる場合は、各ラックごとに１基以上有すること。
|  |  |  | 7 | 1000/100Base Ethernetインターフェースを2系統有すること。
|  |  |  | 8 | システム停電時に5分以上電源供給が可能であると共に停電である旨を処理装置に通知する機能を有する無停電電源装置を有すること。
|  |  |  | 9 | OSは、Windows Server 2019相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 「19インチ」相当のサーバ用のラックを用意し、各ユニットが格納されていること。
|  | 3 | 患者情報修正端末として以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画像サーバ機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 画像や画像附帯情報の修正が可能でPACSサーバに出力が可能であること。
|  |  |  | 2 | モダリティからのDICOM画像を受信し、任意の設定時間一時的に滞留させておくバッファ機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 体動によるぼけやポジショニングの確認が可能なこと。
|  |  |  | 4 | Windowレベル／幅の変更が可能であること。
|  |  |  | 5 | 画像の並び順(image No.)の変更が可能であること。
|  |  |  | 6 | 患者基本情報及びDICOMタグ情報の修正が可能であること。
|  |  |  | 7 | 他院からの画像データをCD/DVD等から取り込み、患者属性を修正しPACSサーバに出力が可能であること。
|  |  |  | 8 | 他院への画像データを、CDやDVD等の媒体に焼き付け出力が可能であること。
|  |  |  | 9 | ウイルスチェックソフトウェア付きのノートPCを１台付属すること。
|  |  | 2 | 患者情報修正端末ハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 1式有すること。
|  |  |  | 2 | CPUの処理能力は、1 x Intel Xeon W-2102 2.9GHz, 4C相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は、8GB以上であること。
|  |  |  | 4 | 磁気ディスク容量は、512GB SSD以上であること。
|  |  |  | 5 | CD+RＷドライブ相当を有すること。
|  |  |  | 6 | 2MP (1600 x 1200)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上のTFT液晶ディスプレイを1面有すること。
|  |  |  | 7 | 日本語109キーボードおよび3ボタンマウスを有すること。
|  |  |  | 8 | 1000/100BaseのEthernetインターフェースを有すること。
|  |  |  | 9 | OSは、Microsoft Windows 10 Professional 64ビット相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 無停電電源装置を有すること。
|  | 4 | サーバ管理端末として以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | サーバ管理端末機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | PACSサーバのデータベース情報に対して画像削除、検査結合等のサーバ管理機能を有すること。
|  |  | 2 | サーバ管理端末ハードウエアについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 1式有すること。
|  |  |  | 2 | CPUの処理能力は、1 x Intel Xeon W-2102 2.9GHz, 4C相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶容量は、8GB以上であること。
|  |  |  | 4 | 磁気ディスク容量は、512GB SSD以上であること。
|  |  |  | 5 | CD+RＷドライブ相当を有すること。
|  |  |  | 6 | 2MP (1600 x 1200)以上の解像度でカラー表示方式、対角21.3インチ以上のTFT液晶ディスプレイを1面有すること。
|  |  |  | 7 | 日本語109キーボードおよび3ボタンマウスを有すること。
|  |  |  | 8 | 1000/100BaseのEthernetインターフェースを有すること。
|  |  |  | 9 | OSは、Microsoft Windows 10 Professional 64ビット相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 10 | 無停電電源装置を有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置場所について
|  | 1 | 診断支援画像ネットワークシステムは、広島市民病院設置分とリハビリテーション病院設置分を分けたうえ、それぞれの担当職員が指定する場所に設置すること。
| 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について
|  | 1 | 既存装置及び周辺機器を病院側が指定する場所への撤去を行うこと。
|  | 2 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整に関する費用を含むこと。
|  | 3 | 設置に必要な電源設備、衛生設備、ネットワーク配線設備、改修・内装工事については、設置後の運用に支障がないよう当院担当職員と事前に打ち合せをすること。
|  | 4 | 既存のネットワークシステム及び既存の装置と接続を行い、正常に動作することを確認した上で引き渡すこと。
|  | 5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当職員の指示によること。
|  | 6 | 機器の転倒・移動を防止するため、床置きの各装置はアンカー又は固定金具により床に固定すること。
|  | 7 | 機器導入、設置にあたり、電源工事や改修工事が必要な場合、当院担当職員と相談の上行なうこと。
|  | 8 | 棚等は当院担当職員と相談の上、必要数設置すること。
|  | 9 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を追加システムなしで円滑に行えるシステムを構築すること
| 3 | かし担保に関することについて
|  | 1 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
|  | 2 | 納入後1年以内に、装置にインスト-ルされたソフトウエアに脆弱性または不具合によるバージョンアップが行われ、且つ運用に支障を来す可能性がある場合には速やかに保証内で無償対応すること。
| 4 | 保証（かし担保）期間に発生した障害や修理に関することについて
|  | 1 | 電話回線、コンピュータ回線を使用したオンラインの故障診断に対応する機能に対応できる体制であること。
|  | 2 | 診断支援画像ネットワークシステムサーバーは、保守契約締結期間中は、リモート回線を用いたシステム監視を行い、24時間365日の障害検知/通知体制を提供すること。
|  | 3 | 障害発生時には4時間以内に到着できる場所にサービスメンテナンス拠点を有していること。
| 5 | 機器使用に係る操作訓練などについて
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。
|  | 2 | 各装置の日常点検マニュアルを用意すること。
|  | 3 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部提出すること。