## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（東・西・中央棟生体情報モニタリングシステム）
構成概要 |  | セントラルモニタ19台、ベッドサイドモニタ104台、ポータブルベッドサイドモニタ7台、テレメータ送信機109台で構成する。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| Ⅰ | セントラルモニタの要件（19台）
|  | 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 本体部、表示部、受信部、記録部が一体型であること
|  |  | 2 | 有線・無線混在で当該病棟が必要とする数のベッドサイドモニタ等のモニタリングが可能であること
|  |  | 3 | ディスプレイは静電容量式タッチパネル・解像度：1920×1080dot以上 Full HDであること
|  |  | 4 | 操作を簡単にするためのユーザーキーを基本画面、個人画面にそれぞれ設定できること
|  |  | 5 | 患者情報エリアには、床番号/チャネル、患者名/部屋名称、性別、患者ＩＤ等が表示可能であること
|  |  | 6 | 心電図（ECG）、呼吸（RESP）、観血血圧（BP1～2）、動脈血酸素飽和度（SpO2）、炭酸ガス濃度（CO2）の波形が表示可能であること
|  |  | 7 | 心拍数/VPC数/STレベル/QTc/呼吸数/非観血血圧値(最高・最低・平均)/観血血圧値(最高・最低・平均)/経皮的動脈血酸素飽和度値/体温/呼気終末期二酸化炭素分圧/脈拍数が表示可能であること
|  |  | 8 | 本体部（制御端末）の性能要件は以下の要件を満たすこと
|  |  |  | 1 | CPUはARMv7 Processor rev 11、または、同等以上の機能を有すること
|  |  |  | 2 | メモリ容量は1GB以上を実装すること
|  |  |  | 3 | 記憶媒体はCfastで容量は32GB以上を実装すること。または、SDカードで32GB以上を実装すること
|  |  |  | 4 | OSはLinux Ubuntu Ver.16.05、または、μITRON準拠のリアルタイムOSを使用していること
|  | 2 | 操作として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | タッチパネル、マウス、キーボードでの操作が可能であること
|  |  | 2 | 入床の手間と入力ミス防止の為、磁気カードリーダやバーコードリーダでの入床が可能であること
|  |  | 3 | 記録は各病床毎に実施できること
|  |  | 4 | アラーム中断キーは個別に消音可能であること
|  | 3 | 機能として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | IEC規格に準拠したアラーム動作が可能であること
|  |  | 2 | 各計測値に対して上限・下限アラームが設定可能であること
|  |  | 3 | アラームは重症度で３段階のレベルに分類されており、そのレベルは設定可能であること
|  |  | 4 | アラーム音は、音量・音色を３段階のレベルで設定可能であること
|  |  | 5 | アラーム発生時の波形を確認できる機能を有すること
|  |  | 6 | リスクマネジメントの観点から、管理者以外が一定音量以下に下げられない音量下限値設定機能を有すること
|  |  | 7 | 不整脈解析機能を有し、その項目は24項目以上であること。または同等の機能を有すること
|  |  | 8 | 最大16波形120時間の波形記憶機能を有すること。または同等の機能を有すること
|  |  | 9 | 各床最大1000件のリコール波形記憶ができること。または同等の機能を有すること
|  |  | 10 | 退床した患者についても、最大３００時間前までの長時間波形・グラフトレンド・リストトレンド及び最大1000件のリコール波形を閲覧・記録が可能であり、保持されているデータがある場合は再入床可能なこと。または、モニタリング中断機能や再入床によるモニタリング再開で継続使用できる機能を有すること
|  | 4 | 記録として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 3chサーマルレコーダ、レーザプリンタを接続可能であること
|  |  | 2 | 記録時間は、12秒、24秒、連続又は、10秒、20秒、30秒、連続から選択可能であること。または同等の機能を有すること
|  |  | 3 | 手動記録、定時記録、アラーム記録機能を有すること
|  | 5 | その他として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 瞬停対策としてのバッテリが内蔵されていること
|  |  | 2 | 持続的にモニタリングすることから消費電力は120VA以下であること
|  |  | 3 | 耐用年数は6年以上であること
|  |  | 4 | 既存ケアコム社製ナースコールと連携し、選択した生体情報モニタのアラーム情報をナースコールに通報することが可能であること
|  |  | 5 | セントラルモニタの心電図データをレポート出力でき、不整脈の有無のスクリーニングや治療前後での経時比較に役立てられること
|  |  | 6 | 院内の電子カルテとの時刻同期が可能であること
| 2 | ベッドサイドモニタに関する要件（１０４台）
|  | 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | ディスプレイ部は１０．１インチワイドタイプカラーLCD以上であること
|  |  | 2 | モニタリングは成人、小児、新生児に対応していること
|  |  | 3 | タッチパネルまたはジョグダイヤルによる操作が可能であること
|  |  | 4 | 心電図、呼吸、経皮的動脈血酸素飽和度、非観血血圧、観血血圧2ｃｈ、体温2ｃｈ測定可能であること
|  |  | 5 | SpO2低還流時に使用できる感度の調整機能を有すること
|  |  | 6 | 除細動装置に対する保護回路を有すること
|  |  | 7 | アラームは、重要度に応じて3段階で設定・通知する機能を有すること
|  |  | 8 | アラーム発生時には、リコール波形として前後の波形を記憶可能であること
|  |  | 9 | Ａ型の小電力医用テレメータ方式で、セントラルモニタへ送信可能であること
|  |  | 10 | 搬送を考慮して連続して3時間以上の電源供給が可能なバッテリを有すること。または同等の機能を有すること
| 3 | ポータブルベットサイドモニタに関する要件（7台）
|  | 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | ディスプレイ部は７インチ液晶ディスプレイ以上であること
|  |  | 2 | タッチパネル操作、また固定キー操作により、容易に操作が可能であること
|  |  | 3 | アラームは、重要度に応じて3段階で設定・通知する機能を有すること
|  |  | 4 | アラーム音はリスクマネジメントの観点から、消音できない様に、音量下限値設定機能を有すること
|  |  | 5 | 心電図、呼吸、経皮的動脈血酸素飽和度、非観血血圧を同時に測定可能であること。または同等の機能を有すること
|  |  | 6 | 除細動装置に対する保護回路を有すること
|  |  | 7 | レコーダユニットが内臓されていること
|  |  | 8 | Ａ型の小電力医用テレメータ方式で、セントラルモニタへ送信可能であること。または同等の機能を有すること
|  |  | 9 | 搬送を考慮して連続して最大５時間の電源供給が可能なバッテリを有すること
| 4 | テレメータ送信機に関する要件（109台）
|  | 1 | 基本事項として以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 心電図/呼吸波形/SpO2/脈波波形の測定が可能であること
|  |  | 2 | 本体のスイッチで、感度の切替が可能であること
|  |  | 3 | 電極外れ/プローブはずれ/電池残量が無い場合に、通知音を鳴らすことが可能であること
|  |  | 4 | 通信方式は医療用テレメータ用無線設備A型を採用していること
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置場所について
|  | 1 | 院内の設置場所に際しては、看護部及び当院担当者と事前協議を行い設置場所を確定させたうえで指定された場所に設置すること
| 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について
|  | 1 | 既存装置及び周辺機器を病院側が指定する場所（院内）への撤去を行うこと
|  | 2 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整に関する費用を含むこと
|  | 3 | 納入までの期間、プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること
|  | 4 | 設置に必要な電源設備、ネットワーク配線設備、改修工事については、設置後の運用に支障がないよう当院担当者と事前に打ち合せをすること
|  | 5 | システムの稼動は、本院の確認及び許可により行うこと
|  | 6 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、担当者と協議の上、行えることとする
|  | 7 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当者の指示によること
|  | 8 | 機器の転倒・移動を防止するため、固定の必要がある機器については当院担当者と協議のうえ、固定金具等により固定すること
| 3 | かし担保に関することについて
|  | 1 | 納入後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること
|  | 2 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること
|  | 3 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること
|  | 4 | 保守（かし担保）期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること
|  | 5 | 納入後1年以内に、装置にインスト-ルされたソフトウエアに脆弱性または不具合によるバージョンアップが行われ、且つ運用に支障を来す可能性がある場合には速やかに保証内で無償対応すること
|  | 6 | 障害発生時には4時間以内に到着できる場所にサービスメンテナンス拠点を有していること
| 4 | 機器使用に係る操作訓練などについて
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと
|  | 2 | 各装置の日常点検マニュアルを用意すること
|  | 3 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部及び操作訓練用に簡易マニュアル１０部提出すること

## 構成内訳
機器構成 |  | 数量
１．東6A病棟 |  |  |  | セントラルモニタ | 19
1-1 | セントラルモニタ | 1 | 式 | ベッドサイドモニタ | 104
1-2 | ベッドサイドモニタ | 3 | 式 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 7
1-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 109
1-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 9 | 式
２．東6B病棟
2-1 | セントラルモニタ | 2 | 式
2-2 | ベッドサイドモニタ | 6 | 式
2-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
2-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 9 | 式
３．東7A病棟
3-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
3-2 | ベッドサイドモニタ | 4 | 式
3-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
3-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 5 | 式
４．東7B病棟
4-1 | セントラルモニタ | 2 | 式
4-2 | ベッドサイドモニタ | 6 | 式
4-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
4-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 9 | 式
５．東8B病棟
5-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
5-2 | ベッドサイドモニタ | 7 | 式
5-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
5-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 1 | 式
６．東9A病棟
6-1 | セントラルモニタ | 2 | 式
6-2 | ベッドサイドモニタ | 17 | 式
6-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
6-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 8 | 式
７．東9B病棟
7-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
7-2 | ベッドサイドモニタ | 3 | 式
7-3 | ポータブルベッドサイドモニタ（搬送用） | 1 | 式
7-4 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 7 | 式
８．外来
8-1 | ベッドサイドモニタ | 15 | 式
8-2 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 2 | 式
９．西5病棟
9-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
9-2 | ベッドサイドモニタ | 7 | 式
9-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 9 | 式
１０．西6病棟
10-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
10-2 | ベッドサイドモニタ | 2 | 式
10-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 3 | 式
１１．西7病棟
11-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
11-2 | ベッドサイドモニタ | 3 | 式
11-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 6 | 式
１２．西8病棟
12-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
12-2 | ベッドサイドモニタ | 4 | 式
12-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 4 | 式
１３．西9病棟
13-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
13-2 | ベッドサイドモニタ | 3 | 式
13-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 4 | 式
１４．中6病棟
14-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
14-2 | ベッドサイドモニタ | 5 | 式
14-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 11 | 式
１５．中7病棟
15-1 | セントラルモニタ | 2 | 式
15-2 | ベッドサイドモニタ | 5 | 式
15-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 13 | 式
１６．中8病棟
16-1 | セントラルモニタ | 1 | 式
16-2 | ベッドサイドモニタ | 6 | 式
16-3 | テレメータ送信機（ECG,RESP,SpO2） | 9 | 式
１７．放射線科TV室、CT室
17-1 | ベッドサイドモニタ | 6 | 式
１８．救急車
18-1 | ベッドサイドモニタ | 2 | 式