## 技術仕様
本調達物件に係る性能等の技術的要件（センター系部門生体情報モニタリングシステム)
構成概要 |  | ベッドサイドモニタ（Ａ）１０式、ベッドサイドモニタ（Ｂ）４式、ベッドサイドモニタ（Ｃ）３式、麻酔ガスモジュール９式、搬送用モニタモジュール６式で構成する。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | ベッドサイドモニタ（Ａ）１０式（当院既存の機器（ICU５式・救命救急センター１式・OP室４式）の更新）に関して、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ディスプレイは19型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること
|  | 2 | 外部モジュールラックは、 2台接続することで最大8スロット以上のプラグイン式のモジュールが使用できること
|  | 3 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。または、同等の機能を有すること
|  | 4 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること
|  | 5 | 画面レイアウトを、あらかじめ20種類以上設定でき、スワイプ操作で簡易に画面を切り替えられること
|  | 6 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること
|  | 7 | テレメータまたは無線通信機能を有する統合モジュールから送信される測定データを、ベッドサイドモニタ画面に表示するとともに、セントラルモニタの同一セクタに統合して表示する機能を有すること。または、同等の機能を有すること
|  | 8 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。または、同等の機能を有すること
|  | 9 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。または、同等の機能を有すること
|  | 10 | モニタおよびBIS、NMT、麻酔ガスを除く全測定モジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、CF型、連続動作の基準に準拠すること
|  | 11 | BIS、筋弛緩(NMT)、麻酔ガスモジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、BF型、連続動作の基準に準拠すること
| 2 | ベッドサイドモニタ（Ｂ）４式（当院既存の機器（救急外来２式・救命救急センター２式）の更新）に関して、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ディスプレイは12型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること
|  | 2 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。または、同等の機能を有すること
|  | 3 | プラグインモジュール用に、3個の内蔵モジュールスロットがあること
|  | 4 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること。または、同等の機能を有すること
|  | 5 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること。または、同等の機能を有すること
|  | 6 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。または、同等の機能を有すること
|  | 7 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。または、同等の機能を有すること
| 3 | ベッドサイドモニタ（Ｃ）３式（当院既存の機器（OP室２式・ICU１式）の更新）に関して、以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ディスプレイは12型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること
|  | 2 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。または、同等の機能を有すること
|  | 3 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること。または、同等の機能を有すること
|  | 4 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること。または、同等の機能を有すること
|  | 5 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。または、同等の機能を有すること
|  | 6 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。または、同等の機能を有すること
| 4 | 麻酔ガスモジュール９式（当院既存の機器（OP室９式）の更新）に関して以下の要件を満たすこと
|  | 1 | ベッドサイドモニタにて取込した麻酔ガスデータは、手術部門システム（ORSYS）と、数値データ・波形データの連携ができること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | 省スペース化のため、モニタと別筐体ではなく、測定モジュールとして外部モジュールラック内に格納して使用すること
| 5 | 搬送用モニタモジュール６式（当院既存の機器の更新）に関して以下の要件を満たすこと
|  | 1 | 搬送用モニタモジュールは、ベッドサイドモニタと連携する事で、電子カルテの経過表との連携ができること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | 搬送用モニタモジュールは、ベッドサイドモニタと連携できること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 3 | 本体ディスプレイは､対角6.1インチ以上､解像度1024 x 480ドット以上のカラーディスプレイであること
|  | 4 | 搬送後に使用を開始するベッドサイドモニタ(A)(B)(C)に直接接続が可能であり､生体情報入力部としても継続してその動作が可能であること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 5 | 画面に表示されるバイタルデータの推移を視認性よく表示し､その傾向を矢印で簡便に捉えることが可能なホライゾントレンドﾞ機能を有していること。または、同等の機能を有すること
Ⅱ | 構成概要に関する要件
| 1 | 手術室の要件
|  | 1 | ベッドサイドモニタは、当院既存の手術部門システム（ORSYS）と、数値データ・波形データの連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | ベッドサイドモニタは、当院既存のセントラルモニタと連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
| 2 | ICU/HCUの要件
|  | 1 | ベッドサイドモニタは、当院既存の部門システム（ＡＣＳＹＳ）と、数値データ・波形データの連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | ベッドサイドモニタは、当院既存のセントラルモニタと連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
| 3 | 救命救急センターの要件
|  | 1 | ベッドサイドモニタは、当院既存の電子カルテの経過表との連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | ベッドサイドモニタは、当院既存のセントラルモニタと連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
| 4 | 救急外来の要件
|  | 1 | ベッドサイドモニタは、当院既存の電子カルテの経過表との連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
|  | 2 | ベッドサイドモニタは、当院既存のセントラルモニタと連携をすること。または、連携できるシステムを構築すること
Ⅲ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置場所について
|  | 1 | 院内の設置場所に際しては、当院担当者と事前協議を行い設置場所を図面上で確定させたうえで指定された場所に設置すること
| 2 | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について
|  | 1 | 既存装置及び周辺機器を病院側が指定する場所（院内）への撤去を行うこと
|  | 2 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整に関する費用を含むこと
|  | 3 | 納入までの期間、プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に当院担当者に報告すること
|  | 4 | 設置に必要な電源設備、ネットワーク配線設備（既設配線を撤去更新）、改修工事については、設置後の運用に支障がないよう当院担当者と事前に打ち合せをすること
|  | 5 | システムの稼動は、当院の確認及び許可により行うこと
|  | 6 | 設置上の不具合の修繕や追加物品の調達は、当院担当者と協議の上、行えることとする
|  | 7 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当者の指示によること
|  | 8 | 機器の転倒・移動を防止するため、固定の必要がある機器については当院担当者と協議のうえ、固定金具等により固定すること
| 3 | かし担保に関することについて
|  | 1 | 納入後（検査検収後）1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること
|  | 2 | 24時間365日受付可能なコールセンターを有すること
|  | 3 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること
|  | 4 | 保守（かし担保）期間中の利用権、最新バージョンアップグレード権を有すること
|  | 5 | 納入後（検査検収後）1年以内に、装置にインスト-ルされたソフトウエアに脆弱性または不具合によるバージョンアップが行われ、且つ運用に支障を来す可能性がある場合には速やかに保証内で無償対応すること
|  | 6 | 障害発生時には4時間以内に到着できる場所にサービスメンテナンス拠点を有していること
| 4 | 機器使用に係る操作訓練などについて
|  | 1 | 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと
|  | 2 | 各装置の日常点検マニュアルは、日本語のものの原本を１部及び複写したものを５部提出すること
|  | 3 | 各装置の操作マニュアルは日本語のものを１部及び操作訓練用に簡易マニュアル１０部提出すること