## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  |  |  | 今回調達する生理検査システムは、広島市立広島市民病院 臨床検査部生理検査室に設置し、サーバ機（データベースサーバ、ストレージサーバ、GＷサーバ）、クライアント、ディスプレイ、レーザープリンタ、ラベルプリンタ、Ａ４スキャナ、バーコードリーダ、マウス、ネットワーク機器、アプリケーションソフト、その他付属品から構成され、以下のハードウェア及びソフトウェア要件並びにシステム機能と関連システムとの接続連携等の要件を満たすこと。さらに、システム導入に必要となる連携システムや検査機器等との接続、本稼働切り替え時の立ち会い並びにネットワーク敷設及び当該システム設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 生理検査システムの基本概要に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | システム構成はクライアント/サーバ方式を基本とし、システムサーバは機密性、安全性を優先して当院指定のサーバ設置場所へ設置し管理ができること。
|  | 2 | 生理検査システム以外にも必要となり得るアプリケーションについては、既存システムと同等のものを導入すること。
|  | 3 | 複数のユーザーの同時アクセスに耐える処理能力と、新規に開始する生理検査項目に対して拡張性を有していること。
|  | 4 | 日常業務におけるレスポンスタイムは、午前中の業務繁忙時間においても通常作業に支障がないようにすること。
|  | 5 | 本システムで管理保存するデータは、心電図、超音波検査画像（静止画・動画）、PDFファイル、報告書等とし、単一のデータベースで管理されること。
|  | 6 | 当院が指定するネットワークを利用し作動すること。また電子カルテシステム、放射線システム（PACS）、統合ビューシステム、患者呼出サイネージ（大型モニタ）の各ベンダと十分に協議し、いずれのシステムにも影響することなく適正に作動すること。また、電子カルテシステム、放射線システム（PACS）、統合ビューシステム、患者呼出サイネージ（大型モニタ）のそれぞれが更新又は新たな構築となった場合でも接続を可能とすること。
|  | 7 | 生理検査室以外に設置の心電計心電図波形及び、超音波診断装置超音波画像を、生理検査システムサーバに転送・保存し電子カルテシステムで閲覧できること。 また今後の装置更新・増設においても新規の心電計、超音波診断装置とネットワーク接続が可能となるような仕組みを構築すること。
|  | 8 | 既存システムに保存されているすべてのデータは、更新後も検査履歴を継続的管理できるよう、既存のデータ形式で移行できること。
|  | 9 | データ移行に関しては、移行手順（通信プロトコル、移行データ項目・種別）、移行期間、移行後のデータ表示手順（表示項目・種別など）、相手側対応手順を別紙として提示し移行を明確にすること。なお、システム稼動までにデータ移行を終了し、動作証明を行うこと。
|  | 10 | データ移行後に機器を撤去する場合には、いかなる方法によってもデータを復元することが不可能な状態にすること。
|  | 11 | サーバのデータ保存容量は、過去データに加え、本システム導入後保存される少なくとも8年間分のデータに対応できること。 今後保存されるデータとしては、現在接続している生理検査室の医療機器、生理検査室内外の心電計と超音波診断装置、さらに今後増設される数台の医療機器のデータも対象とし、過去データと合わせた必要保存容量は、40TB以上とする。
|  | 12 | 個人情報の保護に関する法律等関係法令、医療システムの安全に関するガイドライン（最新版）に適合していること。
|  | 13 | システムの開発、運用及び教育を充分に経験したプロジェクトチームを設置し、本院との協議の上、開発業務を行うこと。
|  | 14 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
| 2 | 技術的事項
|  | 1 | 生理検査システムの技術的事項に関して、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | システム対象部門
|  |  |  | 1 | システム管理機能
[5 empty] | 1 | 生理検査システムは、電子カルテシステムや接続する他のシステム等の連携に関わる障害切り分けができる機能を有し、障害発生時には、全体状況が把握できること。
|  |  | 2 | オーダ管理業務
|  |  |  | 1 | 予約オーダ管理
[5 empty] | 1 | 電子カルテシステムからのオーダの依頼、変更、取り消しの情報を受信すること。
[5 empty] | 2 | オーダは最新に自動更新する機能を有すること。また手動でも更新できること。
[5 empty] | 3 | オーダは任意の予約日（予約日範囲指定）、検査項目、病棟、外来、依頼科、検査進捗状態等で絞り込み、リスト表示できること。検査項目は複数の検査種別の選択が可能であること。
[5 empty] | 4 | オーダ一覧は並び順を変更できること。
[5 empty] | 5 | オーダ一覧からワンクリックで患者を選択またはＩＤ入力によって個人リストを表示できること。個人リストは当日検査だけでなく、過去、未来日についての予約情報もリスト表示できること。
[5 empty] | 6 | オーダ一覧で至急検査、複数検査予約、検査コメントの有無を確認できること。
[5 empty] | 7 | キャンセルがあった場合は、中止フラグを付けることができ、フラグを立てる場合にはアラートが表示できること。また中止フラグの解除ができること。
[5 empty] | 8 | 電子カルテシステムからの患者属性情報の変更、移動情報を受信できること。
[5 empty] | 9 | 電子カルテシステムで入院検査をオーダし退院により外来受診した場合、生理検査会計伝票が自動的に外来処理できること。
[5 empty] | 10 | 電子カルテシステムダウン時には障害時オーダとして検査室でオーダが入力できること。電子カルテシステム復旧後は電子カルテの事後オーダと括り付けが行えること。
[5 empty] | 11 | 電子カルテシステムとの通信にシステム障害が発生した場合、障害時オーダとして検査室でオーダ入力ができること。通信復旧後には電子カルテから受信した正式オーダと括り付けができること。
[5 empty] | 12 | リスト一覧はＣＳＶ出力・印刷できること。
|  |  |  | 2 | 受付
[5 empty] | 1 | 受付はバーコードリーダにて患者IDを読み込み可能であること。
[5 empty] | 2 | ＩＤを読み込むことで当日予約検査をすべて表示できること。受付は一括受付と個別受付ができ、受付時間がオーダ一覧に表示できること。
[5 empty] | 3 | ＩＤ番号入力およびリストからの選択でも受付状態にできること。
[5 empty] | 4 | 受付処理を行う画面で患者の氏名、診療科、病棟が把握できること。
[5 empty] | 5 | 受付処理を行う前にオーダ内容（詳細）が確認できること。
[5 empty] | 6 | 受付で電子カルテシステム再来機の受付番号を入力できること。入院患者については外来患者と区別できる番号を自動発番できること。
[5 empty] | 7 | 受付実施者が患者固有情報の伝達事項をコメント入力できること。患者固有情報はキーボード入力の他、定型文を登録でき、リストから選択可能とすること。
[5 empty] | 8 | 患者固有情報とは別の方法で患者対応に特に注意が必要な場合にオーダ一覧で注意を喚起する印がつけれるようにすること。
[5 empty] | 9 | 受付済みオーダを全てまたは個別に受付前の予約状態に戻すこと（受付取り消し）ができること。
[5 empty] | 10 | 受付取り消しとは別に離席・帰着（再受付）処理ができること。この場合はじめの受付時間が変更されないこと。
[5 empty] | 11 | 受付を行ったら患者ＩＤ及びオーダ番号のバーコードを含む検査指示票（オーダ詳細票）が自動もしくは手動で印刷されること。
[5 empty] | 12 | オフライン登録を行う検査の受付を行った場合は、バーコードラベルを自動発行する仕組みがあること。
[5 empty] | 13 | 入院患者について、生理検査室内運用の検査スケジュールを作成しプリントアウトできること。ＩＤのバーコードと受付時に発番した固有番号が表記されること。
[5 empty] | 14 | 電子カルテシステムの患者プロファイル情報の変更を受信し反映すること。
|  |  |  | 3 | 検査進捗管理
[5 empty] | 1 | オーダ一覧でオーダ毎に予約状態、受付状態、検査中、検査済、呼び出し中、結果登録済、離席などのステータスが明瞭な色分けや記号で表示できること。
[5 empty] | 2 | ステータスを呼び出しに変更した場合呼び出し時間が記録できること。もしくは呼び出しからの経過時間を表示できること。
[5 empty] | 3 | レポート結果の場合はレポート作成状態がわかる記号を付けること。
[5 empty] | 4 | 検査進捗状態は手動で変更できるほか検査を開始する、スタートを押す操作や検査結果の登録に連動して自動で変更できること。
[5 empty] | 5 | 複数の検査がある場合、検査中以外の検査項目は他検査実施中のために受付状態であることが分かり易く表示できること。
[5 empty] | 6 | 検査開始時間、検査終了時間が保存でき、必要に応じて確認できること。
[5 empty] | 7 | 受付から検査開始までの待ち時間や検査開始から検査済みまでの時間が表示できること。
|  |  |  | 4 | 患者固有情報の管理
[5 empty] | 1 | 検査に必要な患者固有情報をＩＤに括り付けて入力日を含め保存できること。
[5 empty] | 2 | 患者固有情報は受付時に限らずいつでもどのクライアントでも入力できること。キーボード入力のほか、定型分を登録できリストから選択可能とすること。
[5 empty] | 3 | 患者固有情報の有無はオーダ一覧に表示され、内容はオーダ詳細で確認できること。
[5 empty] | 4 | 患者固有情報は入力以降のオーダに再表示され、追記、変更ができること。
[5 empty] | 5 | 患者固有情報は必要時のみ表示すること。
|  |  |  | 5 | 待ち表示板装置との連動
[5 empty] | 1 | 全ての検査の呼び出しについて番号表示を可能にすること。
[5 empty] | 2 | 生理検査システム端末での呼び出し操作に連動して患者受付番号を表示出来ること。呼び出しを取り消す操作や検査を開始することで表示板から自動消去できること。
[5 empty] | 3 | 待ち人数が表示可能であり、受付業務と連動しリアルタイムに表示できること。
[5 empty] | 4 | 予約時間が変更になった場合表示板システムに反映すること。
|  |  |  | 6 | オーダ詳細へのリンク
[5 empty] | 1 | オーダ詳細へのリンクはオーダ一覧からワンクリックでできること。
[5 empty] | 2 | 電子カルテシステムでオーダに付随して入力された検査情報のすべてをシェーマを含めてオーダ詳細で参照できること。
[5 empty] | 3 | 受付時に入力した患者固有情報がオーダ詳細のなかで参照できること。
[5 empty] | 4 | 検査に必要な電子カルテの患者プロファイル情報は更新機能による最新情報をオーダ詳細で参照できること。
|  |  |  | 7 | 結果参照
[5 empty] | 1 | 簡単な操作でオーダに対応する結果を参照できること。
[5 empty] | 2 | 過去データが参照でき、参照対象の検査項目や期間を設定でき、以下に示す運用ができること。
[6 empty] | 1 | 新システムが稼働する以前の旧システムや電子媒体、機器内部のデータは新システムで運用可能な状態で保存すること。
[6 empty] | 2 | 心電図は過去データ、データコンバート後のデータを含め時系列で６件以上の比較表示ができること。前回値表示、前回値比較のほか指定する過去データの表示を可能とすること。
[6 empty] | 3 | 超音波データはデータコンバート後の過去データを含め画像とレポートを括り付けて表示できること。画像はDICOM形式で参照できること。 レポート作成画面上での過去データ参照が画面分割することでレポート作成作業と同時進行でできること。
[6 empty] | 4 | 他の過去データ、PDF形式のデータは検索により任意のデータを選択し表示できること。
|  |  | 3 | 検査結果の保存
|  |  |  | 1 | 検査機器から送信されたデータをサーバに保存でき、オーダの進捗状態が結果登録済み又は画像登録済み参照波形登録済み等に自動更新できること。
|  |  |  | 2 | サーバに結果を登録することで電子カルテシステムに結果格納通知を自動送信すること。
|  |  |  | 3 | 結果格納通知から検査結果の参照ができること。
|  |  |  | 4 | オーダ連携していない検査でも検査日とＩＤで特定の患者にひもづく仕組みがあること。
|  |  |  | 5 | 患者情報未登録で検査したデータでも手動でオーダに括り付ける仕組みがあること。
|  |  |  | 6 | オンライン検査は簡単な登録操作でデータを転送しオーダに括り付けて登録出来ること。
|  |  |  | 7 | 紙データはスキャナによる登録が出来ること。
|  |  |  | 8 | 検査室外の心電図結果保存
[5 empty] | 1 | 救急外来、東５Ａ病棟、ＩＣＵ、救命救急センターで実施の心電図検査が対象である。
[5 empty] | 2 | 検査室外の心電図検査はオーダなしで検査が可能で、ＩＤと実施日時のみでシステムで保存ができること。また他のオーダ連携した結果と同じ時系列上で参照できること。
[5 empty] | 3 | 検査室外の心電図結果はＳＤカードによるオフライン登録が検査を実施したフロアでできること。
[5 empty] | 4 | 院内無線ＬＡＮが使用可能となった場合は無線オンライン検査に対応すること。
[5 empty] | 5 | 専用端末の設置場所と設置数
[6 empty] | 1 | 救急外来、救命救急センター、東５Ａ病棟、ICUに各１台設置すること。（下記ハードウェア設置数に含まれる。）
|  |  | 4 | 検査結果の再送信・修正・削除・転送
|  |  |  | 1 | 検査結果を再送信した場合、最新版として保存し、版歴が残ること（Rawデータの場合は除く）。
|  |  |  | 2 | 検査間違えや名前間違いで検査した結果や画像を削除マーク等で非表示する機能があること。電子カルテシステムからの参照は制限できること。
|  |  |  | 3 | 患者間違い等で検査したデータの修正ができること。
|  |  |  | 4 | データの修正はコールセンタもしくは管理者権限で可能であること。
|  |  | 5 | レポート作成業務
|  |  |  | 1 | レポートの変更
[5 empty] | 1 | 確定保存したレポートは変更できること。変更による再送信で版歴が残ること。
|  |  |  | 2 | 超音波レポートの検索
[5 empty] | 1 | レポート検索は次の条件を指定できること。 検索条件：ＩＤ、患者氏名、性別、科名、病棟名、検査内容、レポート内容、レポート作成状態（一時保存、未承認登録、確定登録）、期間（当日、前日、期間指定、指定なし）
[5 empty] | 2 | 計測値や病名、診断名及びフリーコメント内のキーワードでのand/orの検索が可能であること。
[5 empty] | 3 | レポート作成者別の検索が可能であること。複数名の署名においても、個人名での検索が可能であること。
[5 empty] | 4 | 検索結果に表示させる項目の設定は自由に変更できること。
[5 empty] | 5 | 検索結果をＣＳＶ出力し印刷できること。
|  |  | 6 | コメント入力
|  |  |  | 1 | どの専用端末でも、レポート画面よりフリーコメントの追記ができること。
|  |  | 7 | オーダ検索、結果参照
|  |  |  | 1 | 全ての過去データがストレスなく迅速に検索できる仕組みがあること。
|  |  |  | 2 | 患者ＩＤ、氏名、検査日、検査項目、所属からオーダが検索でき、オーダより検査結果にリンクできること。
|  |  |  | 3 | オーダ連携していない検査結果はオーダなし検査として参照でき時系列に反映されること。
|  |  |  | 4 | 検査結果が複数存在する場合は検査結果件数を表示できること。
|  |  |  | 5 | オーダ詳細から過去の検査歴が参照できる簡単な仕組みがあること。
|  |  | 8 | 会計送信
|  |  |  | 1 | オーダ内容に一致した会計に必要となる医事コードや加算コードを送信できること。また、変更、中止もできること。
|  |  |  | 2 | オーダに対し、実施項目が複数種類ある場合に実施した項目を選択して会計送信する仕組みがあること。（例：肺機能・ＷＡＰなど）
|  |  |  | 3 | 検査項目によって検査結果の登録で自動的に又は手動操作で会計送信が出来ること。会計送信がオーダ進捗状態の検査済と連動すること。
|  |  |  | 4 | 会計送信者はシステムログイン者であること。
|  |  |  | 5 | 薬剤を使用する検査は薬剤リストから選択して会計送信ができ、同時に電子カルテ院内物流システムと連携し発注や補充請求が自動的に行えること。 薬品コードは病院の薬品コードを使用すること。
|  |  |  | 6 | 電子カルテシステムとの通信障害時に送信されなかった会計情報を、通信可能となった時点で自動的に再送信する機能があること。 会計情報の送信タイミングについては、外来、入院に応じ個別に協議のうえ最適な環境で設定すること。
|  |  | 9 | オフライン登録
|  |  |  | 1 | クライアントにオフライン登録機能を搭載しスキャナや電子媒体から登録できること。登録後はオーダ一覧で確認できること。
|  |  |  | 2 | 各種電子媒体からのデータの入力ができる専用端末を用意すること。
|  |  |  | 3 | オーダリスト画面からオフライン登録ができる機能があること。また、登録データを事前確認するためのプレビュー機能があること。
|  |  |  | 4 | オフライン登録はオーダを自動選択し登録間違いのリスクを防ぐ仕組みがあること。
|  |  |  | 5 | スキャナ取り込みをする場合、画像かレポートかにより解像度が変更できること。
|  |  |  | 6 | オーダ連携していない検査は検査日時とＩＤでサーバーに保存できること。
|  |  | 10 | ポータブル検査の登録
|  |  |  | 1 | オーダ情報を入手したポータブル検査は検査終了後、検査機器や電子媒体をネットワークに再接続することで自動または簡単な操作でデータを転送しオーダに括り付けて登録できること。
|  |  | 11 | マスタ作成機能
|  |  |  | 1 | 管理者権限でマスタ作成、利用者権限の指定が出来る機能があること。
|  |  | 12 | 電子カルテシステムとの連携
|  |  |  | 1 | オーダに関する連携
[5 empty] | 1 | 生理検査システムは電子カルテシステム発生のオーダを受信すること。
[5 empty] | 2 | 電子カルテシステム上でのオーダの変更、削除、患者情報の変更、移動情報を受信すること。
[5 empty] | 3 | 電子カルテシステムで入力されたオーダに関する全ての検査情報を検査詳細情報として受信すること。
[5 empty] | 4 | 身長、体重等指定する患者情報を変更時に受信すること。
[5 empty] | 5 | 生理検査システムは電子カルテシステムの患者移動情報等の送信を随時受信すること。
[5 empty] | 6 | 生理検査室は受付情報を電子カルテシステムに送信し、オーダをロックすること。
[5 empty] | 7 | 電子カルテシステム側で必要に応じ生理検査の進捗情報を送信すること。
[5 empty] | 8 | 本仕様を満たすために必要となる電子カルテシステムとの接続連携に要する費用は、全て本契約の範囲内に含めること。
|  |  |  | 2 | 会計に関する連携
[5 empty] | 1 | 生理検査システムより会計情報を電子カルテシステムへ送信できること。
[5 empty] | 2 | 生理検査システムの薬剤に関する会計送信が電子カルテシステムの物流システムと連動していること
|  |  |  | 3 | ＷＥＢ結果参照
[5 empty] | 1 | 電子カルテシステム端末から端末の動作に支障なく、生理検査ＷＥＢシステムで生理検査の全ての結果が超音波動画を含めて参照できること。
[5 empty] | 2 | 超音波レポートを参照する場合、ワンクリックで画像参照が可能であること。レポートに貼付した画像を選択し、拡大表示、動画像の自動再生がおこなえること。
[5 empty] | 3 | 電子カルテ端末の要求に応え、管理しているデータをWEBブラウザで表示が可能であり、心電図(運動負荷とホルターを含む)、超音波画像について、統合された1つのWEBサーバで構築できること。
[5 empty] | 4 | 心電図原波形データ、超音波画像データを参照するために、プログラム(exeやbat)形式の専用ビューワをインストールする必要がないこと。 WEBプラグインによる表示とし、ブラウザのウィンドウ内で動作すること。
[5 empty] | 5 | 電子カルテ端末上においてWEB参照およびレポート作成をおこなう機能を有すること。
|  |  |  | 4 | レポート作成機能の搭載
[5 empty] | 1 | 指定する電子カルテシステム端末で端末の動作に支障なく、レポート作成システムが起動でき、レポート作成ができること。
|  |  | 13 | 放射線科ＰＡＣＳとの連携
|  |  |  | 1 | 生理検査診断装置画像保存について以下の要件を満たすこと。
[5 empty] | 1 | 生理検査部門システムとPACSへDICOM接続し送信テストを行い保存参照を確認すること。
[5 empty] | 2 | 生理検査部門サーバが電子保存の３原則に則ってない場合の原本管理はPACSとする。
[5 empty] | 3 | PACSへ全てのDICOMデータを送信した場合でも、生理検査部門サーバではレポートは保持しておくこと。
[5 empty] | 4 | DICOM規格（Ver3.0）準拠に対応していること。
[5 empty] | 5 | SOP ClassesのTransferはUltrasound Multi-frame Image Storage、Ultrasound Image Storageに対応していること。
[5 empty] | 6 | PACSへ過去データ保存が必要な場合はデータ移行を行うこと。
[5 empty] | 7 | PACS接続については、生理検査部門システムと超音波診断装置の両方について接続送信テストを行い、エラー無く保存されること及び、問題無く参照出来ることを確認すること。
|  |  |  | 2 | 生理検査レポートの出力は以下の要件を満たすこと
[5 empty] | 1 | 統合画像システムへ生理検査システムでファイリングされた検査データをPDFや画像形式に変換しXMLファイルに記載された付帯情報送信と共に出力すること。
[5 empty] | 2 | XMLファイルのフォーマットは患者ID、文書種、日時を必須項目とし、詳細については当院の指定するフォーマットに従うこと。
[5 empty] | 3 | 統合画像システムの連携仕様を確認し保存参照と動作確認を行うこと。
|  |  | 14 | 集計・統計
|  |  |  | 1 | 依頼元別項目集計
[5 empty] | 1 | 依頼元・入院外来区分・項目別に日計・月計・年計・期間集計の統計表をＣＳＶファイルで出力・印刷する機能を有していること。
[5 empty] | 2 | 集計する検査項目のマスタが変更でき、ＡＡＢＲ、カテ業務等手入力により集計加算できること。
[5 empty] | 3 | 詳細な検査内容別集計か大枠の検査集計かの集計方法を設定できること。
|  |  |  | 2 | 年次集計表
[5 empty] | 1 | 検査件数を自動集計しCSVファイルで出力し、他の統計ソフトで保険収載コード別年次集計が出来ること。
|  |  |  | 3 | 機能別集計
[5 empty] | 1 | 時間別、科別、病棟別など必要な分別によりＣＳＶファイルで出力・印刷できること。
|  |  | 15 | 1 | 旧システムデータコンバージョンおよび既存の検査機器が保有する過去データ
[5 empty] | 1 | 既存システム（Vita）および検査機器内に保有している全ての検査結果を新システム上で運用出来るよう稼動時までに新システムに移行すること。 電子媒体で保存しているデータについても新システムにインポートすること。
|  |  | 16 | 検査結果保存期間
|  |  |  | 1 | サーバのデータ保存容量は、過去データの保存とシステム導入後８年間分の業務量に対応した容量を用意すること （ただし、将来的にハードウェアの部品供給が困難な場合が想定されるので、その場合は事前に当院と協議し、ハードウェアの更新を可とする）。
|  |  | 17 | 検査業務機能
|  |  |  | 1 | 検査部内で利用できるソフトウェア（Microsoft office LTSCなど）が提供されること。
|  |  |  | 2 | 患者番号(ID)
[5 empty] | 1 | 患者IDの桁数が今後変更になった場合は、現行の患者IDとの併用運用が可能となること。
|  |  | 18 | 管理
|  |  |  | 1 | ユーザー管理
[5 empty] | 1 | システム管理がユーザーにて容易に実施できる仕組みとすること。
|  |  |  | 2 | 操作ログ
[5 empty] | 1 | どの部門で、誰が、いつ、どのプログラムでどのオーダを操作したかを調べて知らせることができること。
|  |  |  | 3 | 業務端末管理
[5 empty] | 1 | 業務端末に不必要な外部媒体を接続できない仕組みがあること。
|  |  |  | 4 | ウィルス対策
[5 empty] | 1 | ウイルス対策ソフトは今回調達する全てのサーバ及びクライアント端末に導入すること。
|  |  |  | 5 | セキュリティ保持
[5 empty] | 1 | アクセス権限は個人単位で自由に組み合わせができる機能を有すること。
[5 empty] | 2 | 検査結果の検索、参照、抽出時、業務端末の使用時のセキュリティ対策を万全とすること。
|  |  |  | 6 | 管理画面の提供
[5 empty] | 1 | 電子カルテシステムと生理検査システムとのオンライン状態を監視する仕組み及び監視画面が提供されること。
|  |  | 19 | 将来業務量が増加した場合や新規検査項目を追加する場合、ソフトウェア、ハードウェアを変更することがないよう拡張性を持たせること。
|  |  | 20 | テスト環境が整備されること。
|  |  | 21 | システム管理、トラブル時の検証が容易で、トラブル対応が即時に可能な構築とすること。
|  |  | 22 | サーバハードウェア、サーバプログラムに障害が発生した場合は、通知する機能を有すること。
|  |  | 23 | システムダウンに対し、以下の対策を実施すること。
|  |  |  | 1 | 電子カルテシステム、放射線システム（PACS）、統合ビューシステム、患者呼出サイネージ（大型モニタ）の各障害に備えるとともに、無停電電源装置との接続など十分な対策が取られていること。
|  |  |  | 2 | エラーコードの設定など障害箇所の特定が速やかにできる仕組みを構築すること。
|  |  | 24 | 検査機器との接続と結果に関する技術的要件
|  |  |  | 1 | 検査機器との接続およびオーダ連携・結果送信・画像送信・会計実施について既存機能・条件をすべて保持すること。その他特に以下の検査機器については検査ごとに下記要件を満たすこと。
|  |  |  | 2 | 心電計：１４式（生理検査室５式、救急外来２式、救命救急センター２式、東５Ａ病棟４式、ＩＣＵ１式）
[5 empty] | 1 | 生理検査室内・外設置の心電計で記録した心電図データは、オーダ番号の有無にかかわらずネットワーク（無線あるいは有線LAN）により生理検査システムへリアルタイムに受信し保存・管理できること。また実施日時情報・機器情報も有しそれを識別表示できること。
[5 empty] | 2 | 心電計の画面上で患者情報に技師名、コメント等追記した情報がファイリングできること。
[5 empty] | 3 | 生理検査システム上で、オーダ番号のない心電図データはオーダ番号があるものと明確に区別できる仕組みを有すること。
[5 empty] | 4 | オーダ番号のない心電図データ（未受付で実施したものを含む）は、事後処理でオーダとの括り付け作業が可能であること。
[5 empty] | 5 | 同一IDであればオーダ番号有無に関わらず、同じ時系列上で結果参照できること。
[5 empty] | 6 | ネットワーク障害に備え、SDカード等の電子媒体による心電図データのオフライン登録も可能とすること。
[5 empty] | 7 | ネットワーク接続は、将来的な心電計の更新や増設を想定した仕組みであること。
[5 empty] | 8 | 統合プラットフォームで心電図データを参照できること。
[5 empty] | 9 | 新規検査追加時、心電計への設定を随時行うこと
[5 empty] | 10 | 心電図検査データの表示機能は以下の要件を満たすこと
[5 empty] | 11 | 18誘導心電図、15誘導検査の時系列の表示・同時表示・カブレラ表示を可能とすること
[5 empty] | 12 | ３ｃｈ、６ｃｈ連続及び同期表示、ディバイタによる計測機能、任意波形の拡大、詳細計測値の表示が可能であること
[5 empty] | 13 | 時系列比較機能（過去9件+重ね合わせ機能、過去10件の比較）を有すること
[5 empty] | 14 | 感度設定、掃引速度（25or50mm/sec）、ハイカットフィルタの変更表示機能を有すること
[5 empty] | 15 | QTc計算方法変更時（Fredericia等）、解析結果でQTc表記（QTｃ（F）等）がされること
[5 empty] | 16 | 自動解析結果が表示できること。負荷心電図、Ｒ－Ｒ間隔心電図はグラフを含むレポート結果があること
[5 empty] | 17 | １オーダに対して２個以上の結果の送信が可能であること。複数の結果がある場合はそのファイル数を表示すること
[5 empty] | 18 | 複数のファイルがある場合、昇順、降順での表示が可能であること
[5 empty] | 19 | 微小心電図検査（レートポテンシャル）のデータをファイリングできること
[5 empty] | 20 | 障害時には設定を変更することでファイリングと同時に紙出力ができること
[5 empty] | 21 | 負荷心電図（マスター・歩行）での表示機能は以下の条件を満たすこと
[6 empty] | 1 | マスタステップファイナルレポートデータ（安静時・最大ST変化下行時の代表波形比較表示・心拍数トレンド・STトレンド）
[6 empty] | 2 | 生理検査システムでレポート確定後でも既存の文書管理システムにその検査データが自動的に送信できること。（トレッドミル）
|  |  |  | 3 | 超音波診断装置（心臓超音波診断装置5式、腹部超音波診断装置５式）
[5 empty] | 1 | 生理検査室内・外設置の超音波診断装置で記録した超音波画像は、オーダ番号の有無にかかわらずネットワーク（無線あるいは有線LAN）により生理検査システムへリアルタイムに受信し保存・管理できること。また実施日時情報・機器情報も有しそれを識別表示できること。
[5 empty] | 2 | 静止画像、動画をＤＩＣＯＭ形式で受信でき、患者情報と括り付けてファイリングできること。
[5 empty] | 3 | ＤＩＣＯＭＳＲ対応機から計測したＳＲ値を自動受信できること。
[5 empty] | 4 | 生理検査システム上で、オーダ番号のない超音波画像はオーダ番号があるものと明確に区別できる仕組みを有すること。
[5 empty] | 5 | オーダ番号のない超音波画像・レポート（未受付で実施したものを含む）は、事後処理でオーダとの括り付け作業が可能であること。
[5 empty] | 6 | オーダ番号のない超音波画像に対しても部門システムオーダによりレポート作成が可能であること。
[5 empty] | 7 | 同一IDであればオーダ番号有無に関わらず、同じ時系列上で結果参照できること。
[5 empty] | 8 | ネットワーク障害に備え、CD、DVD等の電子媒体による超音波画像のオフライン登録も可能とすること。
[5 empty] | 9 | ネットワーク接続は、将来的な超音波診断装置の更新や増設を想定した仕組みであること。
[5 empty] | 10 | 超音波画像はDICOM形式とし、DICOM3.0規格におけるServiceClassに対応すること。
[5 empty] | 11 | 超音波画像はDICOM形式で生理検査サーバへ保存され、PACSへ送信できる機能を有していること。
[5 empty] | 12 | レポートは確定後生理検査システムに保存し同時に放射線科ＰＡＣＳにも送信する機能を有すること。
[5 empty] | 13 | レポートファイリングシステムはデータベースとしての機能を持ち、計測値や入力項目で検索できること。
[5 empty] | 14 | 統合プラットフォームで超音波画像・レポートを参照できること。
[5 empty] | 15 | 超音波診断装置更新時には、装置の性能や特性に即した最適な接続設定を行うこと。表示あるいは保存の画像サイズは装置ごとに適正に設定すること。
[5 empty] | 16 | 画像表示一覧から任意画像を選択しCDやDVD等の電子媒体へ出力できること。PNG、JPEG、MPEG等への変換出力も可能であること。
[5 empty] | 17 | 以下の検査項目にてSR連携が可能であること。 ・心臓超音波検査 ・頸動脈超音波検査 ・腎動脈超音波検査 ・下肢動脈超音波
[5 empty] | 18 | ＧＥ社製解析装置EchoPACと接続し、EchoPACから解析データを含めて受信すること。
[5 empty] | 19 | フィリップス社製解析装置Ｘｃｅｌｅｒａと接続しデータを受信すること。
[5 empty] | 20 | キヤノン製解析用ワークステーションUltraExtendFxに接続しデータを受信すること。
|  |  |  | 4 | ホルター心電計（ホルター心電計14式、血圧ホルター2式）
[5 empty] | 1 | ホルタ―心電図検査の事前準備として、SDカードに対象患者のオーダ情報を登録できること。
[5 empty] | 2 | SDカード等の電子媒体による解析結果・圧縮波形のオフライン登録も可能とすること。
|  |  |  | 5 | 肺機能検査情報管理システム 1式
[5 empty] | 1 | 生理検査システムと接続された肺機能検査装置とオーダ連携を行い、結果をPDFで受信し保存・管理できること。
[5 empty] | 2 | レポート画面から過去の検査結果を見れること。（レポート上部に過去の結果のタブがある。もしくは画面を2分割して異なるレポートを表示できる。）
[5 empty] | 3 | スキャン後のPDFデータを削除する機能を有すること。
[5 empty] | 4 | 検査データを管理するシステムがあること。
[5 empty] | 5 | 薬剤負荷の場合、１オーダに対して２個以上の結果の送信が可能であること。
[5 empty] | 6 | 検査レポートにコメント入力ができること。
[5 empty] | 7 | 障害時には結果を紙出力出来ること。
|  |  |  | 6 | 運動負荷検査（トレッドミル）検査 1式
[5 empty] | 1 | トレッドミル検査機器でのＩＤ入力によるオーダ取得要求に対しオーダ情報を送信すること。
[5 empty] | 2 | トレッドミル検査機器から創出される全部の心電図波形、負荷量を示す数値、解析した心電図波形、血圧測定値、心電図計測値データを受信すること。
[5 empty] | 3 | 心電図波形はすべてを生波形またはＰＤＦで保存し、解析心電図、解析値、血圧値、運動量や条件の数値データも保存し表示ができること。
[5 empty] | 4 | 現行のレポート結果がシステムで作成・保存・参照できること。
[5 empty] | 5 | 障害時には結果を紙出力出来ること。
|  |  |  | 7 | 指尖容積脈波検査 1式
[5 empty] | 1 | 検査結果をスキャナ取込によってPDFとして受信し、事後処理でオーダとの括り付け作業が可能であること。
[5 empty] | 2 | 検査結果をPDFとして表示可能であること。
|  |  |  | 8 | 体成分分析InBody770データ管理ソフトLookinBody120 1式
[5 empty] | 1 | 既設のインボディ測定を行う患者情報の保存・管理が可能であること。
[5 empty] | 2 | インボディ測定データ（数値データも含む）を一元管理することが可能であり、且つ時系列レポートの出力が可能であること。
[5 empty] | 3 | 既設の業務用体組成計InBody770に属性情報の送信と測定結果情報の受信が可能であること。
[5 empty] | 4 | データのバックアップファイル作成、復元が可能であること。
[5 empty] | 5 | 体成分結果用紙(結果帳票)の印刷が可能であること。
|  |  |  | 9 | 無呼吸検査装置 1式
[5 empty] | 1 | ＰＳＧ・簡易ＰＳＧ検査結果をスキャナ取込によってＰＤＦとして受信し、オーダ連携して保存できること。
|  |  |  | 10 | セキュリティ管理
[5 empty] | 1 | サーバ、ハードウエア、ミドルウェア、サーバプログラム及びアプリケーションに障害が発生した場合は、通知する機能を有すること。
[5 empty] | 2 | ウイルスチェックソフトのエンジンおよびパターンファイルは自動更新できること。
[5 empty] | 3 | アクセス権限の管理機能を有すること。
[5 empty] | 4 | アクセス権限は個人単位で自由に組み合わせができる機能を有すること。
[5 empty] | 5 | 検査結果の検索や参照等、クライアント使用時のセキュリティー対策を万全とすること。また外部メディアの操作については、特に対策を強化するとともに操作日時・ログイン者の情報を残す等の機能を有すること。
|  |  | 25 | 待ち受け表示板装置
|  |  |  | 1 | 待ち受け表示板装置の接続
[5 empty] | 1 | 生理検査システムと連動し、ＬＡＮによるデータ連携によって患者様の誘導番号表示を行うこと。
[5 empty] | 2 | 生理検査システムクライアント端末上の呼び出しおよび離席の手動操作に連動して自動的に受付番号、予約時間が表示できること。
[5 empty] | 3 | 呼び出しを取り消す操作や検査開始操作により、ディスプレイから自動消去できること。
[5 empty] | 4 | 予約時間が変更になった場合は表示板に反映すること。
|  |  |  | 2 | ディスプレイの機能
[5 empty] | 1 | ディスプレイは所定の箇所に設置すること。（壁掛け及び天吊り）
[5 empty] | 2 | ディスプレイは、42インチ2台、19インチ1台を用意すること。専用サーバーもしくは代わりとなる管理用端末2台を用意すること。
[5 empty] | 3 | ディスプレイには映像と音声を出力すること。アナウンスによる呼び出しができること。
[5 empty] | 4 | ディスプレイには受付番号、予約時間の他案内やお知らせなどを表示板端末より作成編集してテロップで随時表示できること。 インフォメーションの内容は予め登録できること。
[5 empty] | 5 | 番号表示は全ての検査項目単位で表示し、表示可能人数は任意に設定できること。
[5 empty] | 6 | 番号の更新時には即時一定時間点滅、チャイム音を鳴らし注意を促し誘導できること。
[5 empty] | 7 | 待ち人数が表示でき、受付業務と連動してリアルタイムに表示できること。
[5 empty] | 8 | 運用に合わせて画面構成、レイアウトの設定、文字、色彩、背景が変更できること。また導入後でも利用者側と打ち合わせをおこない変更が可能であること。
[5 empty] | 9 | インフォメーション画面を複数作成し、切り替えて表示できること。
|  |  | 26 | 業務支援エリア
|  |  |  | 1 | 検査業務に影響しない業務ファイル管理を有すること。セキュリティに配慮した共有化部分を構築しウィルス対策を講じること。 また業務ファイル管理のバックアップ機能を備え、自動バックアップする仕組みを有すこと。
|  |  |  | 2 | 検査件数基本集計及びTAT(Turn Around Time）集計の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | パニック値管理機能を有し、電話連絡した内容を記載可能で、一覧リストにパニック値の表示が可能であること。
|  |  |  | ４ | レポートの既読管理機能を有し、既読済みの表示や既読日時、最終既読者の履歴表示が可能であること。
|  |  |  | 5 | レポートの既読管理機能を有し、一覧リストに既読や未読の表示が可能であること。
|  |  | 27 | メンテナンス環境として高速・大量のデータ通信に対応したリモートメンテナンスができること。但しリモート作業については当院が指定するすべての条件を厳守すること。
|  | 2 | 他部門、他システムとの連携に関して以下の要件を満たしていること。
|  |  | 1 | 既存の電子カルテシステム、放射線システム（PACS）、統合ビューシステム、患者呼出サイネージ（大型モニタ）、脳神経システムとの連携を確実に継続し、相互通信による密な連携・データ共有ができること。
|  |  | 2 | 電子カルテシステムについて WEB参照/編集ライセンス数は既存の数を保持すること。
|  |  | 3 | 電子カルテシステムから他部門検査（検体検査（採血・採尿）、放射線、内視鏡）の予約情報を取得できること。またその情報を患者一覧に表示すること。
|  |  | 4 | 循環器解析サーバの超音波解析装置で処理した画像データを、生理検査システムで受信・保存できること。またその画像は目的とするオーダ番号の画像データに追加統合し、生理検査システムのレポートに画像貼付できること。これを電子カルテシステム、統合プラットフォームから参照できること。
|  |  | 5 | 患者来院情報や病棟呼び出し時間を表示できること。
|  | 3 | レポート作成業務に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 超音波レポート作成機能
|  |  |  | 1 | 検査報告書は検査種別、臓器別などごとにテンプレートを登録できること。
|  |  |  | 2 | レポートを複数回作成する場合は、上書せず版数管理可能であること。
|  |  |  | 3 | 画像、動画、定型文、シェーマをドラッグ&ドロップにより、テンプレート上に貼り付ける機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 定型文は任意に作成した文章を登録する機能を有すること。また、カテゴリ別に登録する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | レポート作成画面において、各種超音波レポートの入力画面は、表示、印刷共に、同一レイアウトであること。
|  |  |  | 6 | レポートに動画を貼り付けた場合は、該当画像をクリックした際に静止画ではなく動画再生可能であること。また、WEB参照時においても静止画ではなく動画のまま再生し参照できること。
|  |  |  | 7 | 過去の検査レポートが登録されている場合には、一画面内で同時参照する機能を有すること。
|  |  |  | 8 | レポート作成画面でオーダ情報(依頼情報)を一画面内で同時参照する機能を有すること。
|  |  |  | 9 | レポート作成時に他の検査種のデータが同一アプリケーション内で参照できること。
|  |  |  | 10 | 過去検査の計測値を時系列で表示できる機能を有すること。また、任意の測定項目を選択でき、その選ばれた内容でグラフ作成する機能を有すること。
|  |  |  | 11 | 過去のレポート計測値をレポートテンプレートに自動的に取り込む機能を有すること。
|  |  |  | 12 | 過去のレポート所見をボタン操作ワンクリックで、レポートテンプレートに反映する機能を有すること。
|  |  |  | 13 | 既存レポート修正については既存の 18式を対象とし、新たに4式を追加すること。
|  |  |  | 14 | システムの更新に際し、レポート内容の修正が必要な場合は、データ修正などで業務に支障が出ないよう対応すること。
|  |  |  | 15 | レポートの既読管理をできる機能を有すること。既読管理の対象はレポート単位で任意に設定できる機能を有すること。
|  |  |  | 16 | レポートの各ページに総ページにおけるページ数、検査日、病院名・部署名を設定すること。
|  |  |  | 17 | レポート欄外に、チェックボックスを有すること。 （検索しやすくするため、例：症例チェックボックス、勉強会チェックボックス、学会チェックボックスなど。）
|  |  |  | 18 | 任意のexcel、wordにオーダ番号のハイパーリンクを作成し生理検査システムへアクセスできること。
|  |  |  | 19 | 過去の検査画像（動画を含め）を今回のレポートに貼り付けられること。その場合検査日が違うことがわかるような仕様にすること。
|  |  |  | 20 | 二画面でレポート入力、現在・過去画像が見れること
|  |  |  | 21 | オーダ番号のないエコーデータ（未受付で実施したものを含む）は、事後処理でオーダとの括り付け作業が可能であること。
|  |  |  | 22 | 検査項目別、検査目的別にレポート設定が可能であること。
|  |  |  | 23 | 詳細値検索、コメント検索できること
|  |  |  | 24 | 指定日の検査値（詳細値）を一覧で出力（Excelで）、印刷できること
|  |  | 2 | トレッドミルレポート作成機能
|  |  |  | 1 | オーダ一覧またはトレッドミル波形参照画面からレポート作成画面に移りレポート作成が可能であること。
|  |  |  | 2 | レポートのテンプレートは検査目的毎に設定できること。
|  |  |  | 3 | レポートから心電図波形の一部を参照できる機能を有すること。
|  |  |  | 4 | トレッドミルレポートは一時保存、確定保存の２種類とする。
| 3 | 調達物品
|  | 1 | 下記物品を調達すること。ただし、サーバ機能を統合することができる場合、サーバハードウエアを削減し構成を変更できるものとする。ただし 下記物品以上の機能を有し、システム稼働率が低下しない場合に限ること。
|  |  | 1 | データベース メインサーバ：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Xeon プロセッサー Gold 6226、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、32GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1+0以上とすること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクは、ホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | OSは、Windows Server 2019 Standard相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | Data Base Management SystemはOracle19c相当であること。
|  |  |  | 9 | 別サーバにて本サーバのバックアップ機能を有すること。ただし、ストレージサーバ内にバックアップ機能を含む構成も可とする。
|  |  | 2 | 生理検査システム用 ストレージサーバ メイン：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124 、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、20TB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID6以上とすること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクは、ホットプラグ対応であること。
|  |  |  | 6 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  |  | 7 | OSは、Windows Server 2019 Standard相当以上の機能を有すること。
|  |  | 3 | 生理検査システム用 バックアップストレージサーバ：1式
|  |  |  | 1 | ハードディスクは、20TB以上を実装すること。
|  |  |  | 2 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 4 | 生理検査システム過去データ用 長期保存ストレージサーバ：1式（2台構成）
|  |  |  | 1 | ハードディスクは、8TB×4（RAID5）以上を実装すること。
|  |  |  | 2 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 5 | WEB GWサーバ：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1以上とすること。
|  |  |  | 5 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 6 | DICOM GWサーバ：2式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1以上とすること。
|  |  |  | 5 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 7 | DICOM転送 GWサーバ：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1以上とすること。
|  |  |  | 5 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 8 | CDS連携用 GWサーバ：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1以上とすること。
|  |  |  | 5 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 9 | SS-MIX連携用 GWサーバ：1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Xeon プロセッサー E-2124、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、16GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、300GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | ハードディスクは、RAID1以上とすること。
|  |  |  | 5 | ネットワークは、1000BASE-T/100BASE-TXによる接続機能を有すること。
|  |  | 10 | サーバラック：1式
|  |  |  | 1 | ＥＩＡ19インチラック規格準拠であること。収容ユニット数は42Uであること。
|  |  | 11 | サーバ用フラットディスプレイ（KVM切り替え装置1式含む）：1式
|  |  |  | 1 | 画面は、17インチ SXGA TFT カラーLCDであること。
|  |  |  | 2 | 解像度は、1024×768以上であること。
|  |  | 12 | クライアント：2７式（生理検査システム用 26式、テスト用 1式）
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Corei5-10505、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | メモリ容量は、8GB以上を実装すること。
|  |  |  | 3 | ハードディスクは、512GB以上を実装すること。
|  |  |  | 4 | OSは、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 光学ドライブは、DVD-ROMであること。
|  |  |  | 6 | グラフィックボードは、Intel® HD Graphics 630、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 13 | 23インチディスプレイ：16式
|  |  |  | 1 | 画面は、23.8インチカラーTFT、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 解像度は、1920×1080 FHD、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 14 | 27インチディスプレイ：1１式
|  |  |  | 1 | 画面は、27インチカラーTFT、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 解像度は、2560×1440 WQHD、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 15 | ペンタブレットディスプレイ：6式
|  |  |  | 1 | 画面は、23.8インチカラーTFT、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 解像度は、1920×1080 FHD、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 16 | スイッチングHUB：１式
|  |  |  | 1 | 対応標準は、IEEE802.3ab 1000BASE-T、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 適合規格は、EMI規格：VCCI クラスAであること。
|  |  | 17 | ハンディ型一次元バーコードリーダ：26式
|  |  |  | 1 | 読み取りコードは、UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2of5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, MicroPDF417であること。
|  |  |  | 2 | インターフェースは、USB (HID/COM)、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 18 | ハンディ型二次元バーコードリーダ：3式
|  |  |  | 1 | 読み取りコード一次元は、UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、JAN-8、JAN-13、Code 39、Tri-Optic、Codabar (NW-7)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、S-Code、IATA、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、Code 11、Korean Postal Authority code、Postal Codeであること。 二次元は、PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix (ECC 000-140 / ECC 200)、MaxiCode (Modes 2 to 5)、Aztec Code、Chinese-sensible codeであること。
|  |  |  | 2 | インターフェースは、USBまたは同等以上の機能を有すること。
|  |  | 19 | A4カラーレーザープリンタ：4式
|  |  |  | 1 | 印刷用紙サイズA4に対応し、印刷速度はA4 30枚/分、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 20 | A3カラーレーザープリンタ：1式
|  |  |  | 1 | 印刷用紙サイズA4、A3に対応し、印刷速度はA4 30枚/分、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 21 | A4スキャナ：1式
|  |  |  | 1 | 読み取り方式は、自動給紙方式 (ADF) + フラットベッド (FB)、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 読み取りモードは片面、カラー／グレースケール／モノクロ 2 値 であること。
|  |  |  | 3 | 読み取り速度は、片面：25枚/分（200/300dpi）、両面： 50面/分（200/300dpi）、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 読み取り範囲は、最大： A4縦（210mm×297mm）、8.5in.×14in.最小： 114mm×140mm、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 光学解像度は、600dpi、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 出力解像度50 ～ 600 dpi以上で、カラー 24 bit、グレースケール 8 bit、モノクロ 2 値 1 bitであること。
|  |  | 22 | DVDマルチドライブ：２式
|  |  |  | 1 | インターフェースは、USB 3.0／2.0（TypeB)、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | データライティングソフト「B's Recorder」の最新版を、ダウンロード版にて提供できること。
|  |  | 23 | SDカードリーダ：7式
|  |  |  | 1 | インターフェースは、USB3.0/2.0 Type-A、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 動作電圧は、USBバスパワー供給／DC+5.0V±5%、または同等以上の機能を有すること。
|  |  | 24 | ラベルプリンタ：2式
|  |  |  | 1 | 印字方式は、感熱方式であること。
|  |  |  | 2 | ヘッド密度は、305dpi（12本/mm）、または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 既存のラベル用紙に対応したラベルプリンタであること。
|  |  | 25 | レポート編集ツ－ル：1式
|  |  | 26 | 長期保存ストレージ用コントロールGWプログラム：1式
|  |  | 27 | DICOM GW用プログラム：1式
|  |  | 28 | DICOM 接続プログラム：2式
|  |  | 29 | 脳神経機器接続プログラム：6式
|  |  | 30 | リモートメンテナンス用プログラム（クライアント用）：２７式
|  |  | 31 | 心電計 14式（内1台LPオプション含）
|  |  |  | 1 | 心電図はメーカ固有のオリジナル波形のほかMFER規格で保存する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 安静１２誘導、長時間心電図、マスター負荷心電図、RーR間隔心電図が検査できること。 マスター負荷心電図、R-R間隔心電図はレポート結果があること。記録時間は任意で設定できること。リズム波形の記録ができること。
|  |  |  | 3 | 1式は微小心電図（レートポテンシャル）検査ができること。
|  |  |  | 4 | １２誘導心電図は患者ID入力時、直近の１２誘導心電図の一部を表示し現在波形と比較する機能があること。
|  |  |  | 5 | 記録した心電図は確定操作により、自動保存、自動送信ができること。
|  |  |  | 6 | 心電図の詳細計測（波幅、波高、持続時間、STJ値、QTC等）のほか自動解析機能があること。
|  |  |  | 7 | 内部バッテリーを搭載していること。またバッテリーで検査ができること。
|  |  | 32 | 運動負荷心電図測定装置 1式
|  |  |  | 1 | 画面は19インチ以上のタッチパネルカラー液晶ディスプレイであること。
|  |  |  | 2 | 一次サンプリング周波数16000HZ以上であること。
|  |  |  | 3 | 検査中12誘導から導出された右側胸部V3R～V5R､背部V7～V9の心電図記録及び､アベレージ波形表示が行えること。
|  |  |  | 4 | 生理検査システムへ結果データのRawデータ連携機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 電源100V仕様のトレッドミルが接続可能でコントロール可能であること。
|  |  |  | 6 | プロトコルはユーザ設定が行えてトレッドミル､エルゴメータRamp負荷が行えること。
|  |  | 33 | トレッドミル 1式
|  |  |  | 1 | 接続するトレッドミルの走行面はベルト式であること。
|  |  |  | 2 | 接続するトレッドミルの傾斜角度、ベルトスピード範囲はそれぞれ、0～25%、0.5～12km/hを満たすこと。
|  |  |  | 3 | 操作パネルには速度､傾斜､走行距離､経過時間が表示されること。
|  |  |  | 4 | 接続するトレッドミルのフロント手すりと左右の手すりは個別に高さ調整が可能であること。
|  |  | 34 | 運動負荷用自動血圧計 1式
|  |  |  | 1 | タッチパネルカラー液晶ディスプレイであること。
|  |  |  | 2 | コロトコフ音を３つのマイクを用いて検出する機能を有すること。
|  |  | 35 | 肺機能検査装置（精密肺機能検査） 1式
|  |  |  | 1 | 既存装置より測定データの移行が可能で、且つ装置画面上にて波形、数値ともに読込、表示が可能であること。
|  |  |  | 2 | Ⅰ―３－１－４２の「肺機能検査情報管理システム」と接続連携し、ID入力時、前回値データ波形、数値ともに読込、表示が可能であること。
|  |  |  | 3 | SVC（肺気量分画）、FVC（強制呼気曲線）、FV（フローボリューム曲線）、MVV（最大喚気量）、MV（安静換気量）、FRC（機能的残気量）、DLCO（肺拡散能力）、CV（クロージングボリューム）の検査ができること。
|  |  |  | 4 | 多言語（日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ロシア語の6言語）に対応した測定手技イラストの画面表示および測定方法の音声説明機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 精度管理ソフトウェアとして検査実施用の測定プログラムとは独立した精度管理用のプログラムを有すること。
|  |  |  | 6 | SVC（肺気量分画）、FVC（強制呼気曲線）の検査において気管支拡張薬反応性検査が実施可能であること。
|  |  | 36 | 肺機能検査装置（簡易装置） 1式
|  |  |  | 1 | Ⅰ―３－１－４２の「肺機能検査情報管理システム」と接続連携し、ID入力時、前回値データ波形、数値ともに読込、表示が可能であること。
|  |  |  | 2 | SVC（肺気量分画）、FVC（強制呼気曲線）、F-V（フローボリューム曲線）、MVV（最大喚気量）、MV（安静換気量）の検査ができること。
|  |  |  | 3 | 多言語（日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語の5か国語）に対応した測定手技イラストの画面表示および測定方法の音声ナレーション機能を有すること。
|  |  |  | 4 | SVC（肺気量分画）、FVC（強制呼気曲線）の検査において気管支拡張薬反応性検査が実施可能であること。
|  |  |  | 5 | 精度管理プログラムを有し、キャリブレーションチェックにおいて、低・中・高フローによるチェック機能を有すること。
|  |  | 37 | 肺機能検査情報管理システム 1式
|  |  |  | 1 | 既存の呼吸機能検査情報システム「CDBS」からデータの移行が可能であること。
|  |  |  | 2 | 生理検査システムより患者属性を取得し、Ⅰ―３－１－４０、Ⅰー3－1－4１の「肺機能検査装置」へ患者属性を送信する機能を有すること。
|  |  |  | 3 | Ⅰ―３－１－４０、Ⅰ－3－1－4１の「肺機能検査装置」から測定結果を受信し、生理検査システムへ測定結果（画像及び数値）を送信する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 既存一酸化窒素ガス分析装置（NIOX VERO）の測定値が入力可能で、且つ測定データの管理や時系列レポートの出力が可能であること。
|  |  |  | 5 | Ⅰ―３－１－４０、Ⅰ－3－1－4１の複数の「肺機能検査装置」の測定データ（数値データも含む）を一元管理することが可能であり、且つ時系列レポートの出力が可能であること。
|  |  | 38 | タブレット端末 1式
|  |  |  | 1 | CPUは、Intel Celeron N4020デュアルコアまたは同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 画面は、10.5インチIPS液晶または同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 解像度は、1920✕1280pxまたは同等以上の機能を有すること。
|  |  |  | 4 | メモリ容量は、4GB以上を実装すること。
|  |  |  | 5 | ハードディスクは、64GB以上を実装すること。
|  |  |  | 6 | OSは、windows 11 Pro 64bit相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 7 | カメラは、フロント : 200万画素 リア : 500万画素（AF）相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/nに対応していること
|  |  |  | 9 | SDカードまたは同等以上の機能により画像を生理検査システムへオフライン登録できること。
|  |  | 39 | 待ち受け表示板装置 1式
|  |  |  | 1 | 待ち受け表示板装置の接続
[5 empty] | 1 | 生理検査システムと連動し、ＬＡＮによるデータ連携によって患者様の誘導番号表示を行うこと。
[5 empty] | 2 | 生理検査システムクライアント端末上の呼び出しおよび離席の手動操作に連動して自動的に受付番号、予約時間が表示できること。
[5 empty] | 3 | 呼び出しを取り消す操作や検査開始操作により、ディスプレイから自動消去できること。
[5 empty] | 4 | 予約時間が変更になった場合は表示板に反映すること。
|  |  |  | 2 | ディスプレイの機能
[5 empty] | 1 | ディスプレイは所定の箇所に設置すること。（壁掛け及び天吊り）
[5 empty] | 2 | 表示用大型ディスプレイ2式で42インチ2台、呼び出し用PC1式で19インチ1台、サーバーPC1式、表示用小型PC2式を用意すること。
[5 empty] | 3 | ディスプレイには映像と音声を出力すること。アナウンスによる呼び出しができること。
[5 empty] | 4 | ディスプレイには受付番号、予約時間の他案内やお知らせなどを表示板端末より作成編集してテロップで随時表示できること。 インフォメーションの内容は予め登録できること。
[5 empty] | 5 | 番号表示は全ての検査項目単位で表示し、表示可能人数は任意に設定できること。
[5 empty] | 6 | 番号の更新時には即時一定時間点滅、チャイム音を鳴らし注意を促し誘導できること。
[5 empty] | 7 | 待ち人数が表示でき、受付業務と連動してリアルタイムに表示できること。
[5 empty] | 8 | 運用に合わせて画面構成、レイアウトの設定、文字、色彩、背景が変更できること。また導入後でも利用者側と打ち合わせをおこない変更が可能であること。
[5 empty] | 9 | インフォメーション画面を複数作成し、切り替えて表示できること。
|  |  | 40 | 体成分分析InBody770データ管理ソフト LookinBody120 1式
[5 empty] | 1 | 既設のインボディ測定を行う患者情報の保存・管理が可能であること。
[5 empty] | 2 | インボディ測定データ（数値データも含む）を一元管理することが可能であり、且つ時系列レポートの出力が可能であること。
[5 empty] | 3 | 既設の業務用体組成計InBody770に属性情報の送信と測定結果情報の受信が可能であること。
[5 empty] | 4 | データのバックアップファイル作成、復元が可能であること。
[5 empty] | 5 | 体成分結果用紙(結果帳票)の印刷が可能であること。
|  | 2 | 各サーバに関しては以下の性能・要件を満たすこと。
|  |  | 1 | GWサーバに関しては、現在接続している生理検査室内外の心電計・超音波装置に加え、将来的な医療機器増設に伴う接続を想定したものであること。
|  |  | 2 | 24時間365日連続稼動できること。
|  |  | 3 | 毎日定刻の差分データバックアップを、また週一回のデータベースフルバックアップを行い、同時に外部電子媒体への書き込みを行う機能を有すること。
|  |  | 4 | 各サーバは当院が指定する専用スペースに設置すること。
|  | 3 | クライアントに関して以下の性能・要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 生理検査システムクライアント設置数は検査室２3式と検査室外4式（救命救急センター、救急外来、東５A病棟、ICUに各１式）設置すること。 検査室２3式のうち６式はツインモニターでペンタブレット仕様とする（レポート作成部署は、原則ツインモニタ仕様とするが、2３インチ以上のFULL HDペンタブレットディスプレイを納品する場合は、十分な表示が可能であるため、設置スペースの関係上、シングルモニタ仕様でも可とする）。
|  |  | 2 | 可搬記録媒体の使用はポートシャッター等の機能を用いて原則禁止とするが、予め利用が許可されている媒体に限り使用可能とすること。
|  |  | 3 | データファイルのバックアップ機能があり、バックアップは、サーバ稼働中でも自動的に行えること。
|  |  | 4 | バックアップは指定されたスケジュールで行うことができ、24 時間無停止とし、オンライン運用にも支障がないこと。
|  |  | 5 | バックアップのスケジュールはユーザー側で調整・変更できること。
|  |  | 6 | 生理検査システム内の共有フォルダ内データについてもバックアップ機能を有すこと。
|  | 4 | その他
|  |  | 1 | 電子カルテ端末用にWEB参照ライセンス数 900 / WEB編集ライセンス数 100を有すること。
| 4 | ネットワーク
|  | 1 | ネットワーク配線・設置工事に関しては以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 病棟など検査室以外で実施の心電図、脳波、誘発筋電図を院内ネットワークを利用し無線あるいは有線で本サーバに送信できること。
|  |  | 2 | 病棟など検査室以外で実施の超音波画像を院内ネットワークを利用し有線あるいは無線で本サーバに送信できること。将来的に有線から無線、あるいは無線から有線に変更となる場合にも対応できること。
| 5 | 更新に関する要件
|  | 1 | サーバ更新に関し下記作業を実施すること。
|  |  | 1 | 電子カルテシステム、放射線システム（PACS）、統合ビューシステム、患者呼出サイネージ（大型モニタ）、脳神経システムとの連携確認
|  |  | 2 | 各モダリティとの再接続
|  |  | 3 | 業務支援関連の動作確認
|  |  | 4 | 生理検査システム 更新前、更新時、切り替え時の作業
|  |  | 5 | 更新後、稼動初日の立ち会い
|  |  | 6 | ウイルス対策ソフト検証
|  | 2 | サーバ以外のハードウエア更新に関する技術的要件
|  |  | 1 | 以下の機器動作確認を行うこと。 クライアント、周辺機器（ディスプレイ・描画用ペンタブディスプレイ・プリンター・ラベルプリンター・バーコードリーダ・スキャナ）
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 稼動開始については当院担当者と事前に協議・確認のうえ円滑に実施し、診療業務に支障が無いよう調整すること。
| 2 | 設置場所について下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い当院担当者の指示に従うこと。またサーバの設置については当院担当者の指示に従うこと。
|  | 2 | 設置に際し部屋の改造などが必要となる場合は、当院担当者と事前に協議を行うこと。
| 3 | 搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去について下記要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置納入時には搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは、その全てにおいて新品・最新バージョンであること。または装置搬入前に新バージョンになる事がわかっているのであれば新バージョンにて対応すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 仕様・運用形態について事前に検査室担当者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書及び提案仕様だけではなく、関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 4 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、配管設備があれば（一次側電源の容量増を含む）、事前に当院担当者と協議を行い供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含むものとすること。
|  | 5 | 周辺機器の設置場所等の環境整備について検査室担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 6 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院担当者の指示により行うこと。
|  | 7 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。工事期間中は十分な間仕切りと養生および換気や清掃を行い、臨床エリアへの塵芥や異臭の進入を確実に遮断すること。また騒音と振動による臨床への悪影響を最大限排除すること。
|  | 8 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 9 | 搬入据付完了後、性能確認の点検作業を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。点検作業は検査終了後に行うこと。
| 4 | 障害時の体制について
|  | 1 | 障害発生時には通知後迅速に対応すること。障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 2 | 当院の指定する回線を利用したリモートサービスが可能であること。
|  | 3 | システム障害時には迅速に対応し、短時間での復旧に努めること。
|  | 4 | トラブル対応においては担当する営業、システムエンジニア（SE）を含むチーム体制を構築し、迅速な対応を行なうこと。
|  | 5 | セキュリティホールが明らかになった場合には、パッチ適用やバージョンアップ等の対応を行うこと。
| 5 | 教育体制等について
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、当院担当者が指定する日時・場所で行うこと｡また、随時対応すること｡
|  | 2 | 教育訓練用として簡易マニュアル15部を用意すること。
|  | 3 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。技術情報入手や連絡を速やかに行えること。
| 6 | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | 装置の操作マニュアルを、日本語版1部で提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリスト2部を提出すること。
| 7 | かし担保期間の保証体制
|  | 1 | かし担保期間については、装置納入後1年間とする。
|  | 2 | かし担保期間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。
|  | 3 | かし担保期間の保守点検に関する体制を明示すること。
|  | 4 | かし担保期間は、ハードの改造を伴わないバージョンアップであれば適宜行うこと。
|  | 5 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても当院担当者に報告すること。
|  | 6 | 調達部品は納入後においても稼働に必要な消耗品、及び故障時に対応する交換部品の安定した供給が確保されていること。
|  | 7 | かし担保期間内で通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 8 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| 8 | その他
|  | 1 | 当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者（臨床検査部）と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  | 2 | 本調達物品において、次期システムへのデータ移行を円滑に行えるシステムを構築すること
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 4 | 納入検査確認後１年以内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 6 | データ修正やオーダ追加等の運用支援業務を実施すること。
|  | 7 | 年１回、レポート１種の修正業務を実施すること。
|  | 8 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間は年間を通して24時間の範囲とし、実施時期は事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意し、対応すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は年１回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。また、定期点検時には、本システムのソフトウェアのバージョンアップ作業を実施するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品交換も業務に含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | 受注者が派遣し修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 10 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、全ての保守部品を含め受注者の負担とする。ただし、検査機器に使用する電極や記録紙等の消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。