## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市立広島市民病院多用途透析用監視装置）
構成概要 |  | 多用途透析用監視装置は、多用途透析用監視装置(OHDF対応)及び多用途透析用監視装置(OHDF非対応)から構成され以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | （性能・機能に関する要件）
| ⅰ | 多用途透析用監視装置(OHDF対応)については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置外形寸法（突起物を含まない）は、W330×D465×H1,345(mm)以内であること。
|  | 2 | 装置重量（標準仕様）は、50kg以内であること。
|  | 3 | 最大消費電力は、1.5kW未満であること。
|  | 4 | 血液回路のプライミングの自動化、及び血液脱血工程、緊急補液、返血工程の自動化機能を有すること。
|  | 5 | ナースコールを有すること。
|  | 6 | ダイアライザーホルダーを有すること。
|  | 7 | 血液ポンプの流量設定範囲は、40～350ml/min(外径9.7mm、内径6.6mmのポンプしごき部使用時)。
|  | 8 | 血圧計ユニットが内蔵されていること。
|  | 9 | 血圧計は加圧方式を採用していること。
|  | 10 | 血圧計で血圧を測定した際に得られる振幅データをグラフ表示することができること。
|  | 11 | 透析通信システムと連携し、透析通信システム上で監視装置の動作状況を確認することができること。
|  | 12 | BV計が搭載され、循環血液量の変化率を測定することができること。
|  | 13 | 循環血液量の変化率をもとに、除水速度を制御する機能を有すること。
|  | 14 | 体外循環血流量測定機能を有すること。
|  | 15 | ヘマトクリット値測定機能を有すること。
|  | 16 | VA再循環率測定機能を有すること。
|  | 17 | 静的静脈圧監視機能を有すること。
|  | 18 | 治療中に透析排液のUV吸光度変化率を連続的に測定することでspKt/VとURRを算出し、 グラフ表示することができること。
|  | 19 | エンドトキシン捕捉フィルタは装置前面に配置し、カートリッジ式を採用したことにより簡便に取り外しが可能なこと。
|  | 20 | 自動プライミング時の洗浄液を外部に漏洩することなく捨てることができる機能（排液ポート）を有すること。
|  | 21 | 透析液流量は、300～700ml/minが可能であること。
|  | 22 | 当院所有の透析通信システム（日機装(株)製 FutureNetWeb+）と，愁訴・処置内容の記録， 透析レポートの自動作成，穿刺・回収者・薬剤投与者の記録の連携が可能なこと。
|  | 23 | 当院所有の透析通信システム（日機装(株)製 FutureNetWeb+）と接続し、多用途透析用監視装置での 投薬実施、愁訴処置入力が可能なこと。
|  | 24 | HD、ECUM、オンラインHDF/HF、IHDFの透析治療モードに対応していること。
|  | 25 | 補液ポンプを有すること。
|  | 26 | 透析用のポートを有すること。
|  | 27 | オンラインHDF機能（QSコントロール）を有していること。
|  | 28 | 透析液（正ろ過方式）を使用したプライミング、返血に対応していること。
|  | 29 | 補液ポンプの流量設定範囲は、最大24L/hまで可能なこと。
|  | 30 | 血漿ろ過率と血流量・除水速度・Ht・TPから補液流量を算出し、設定することができること。
|  | 31 | 血流量、透析液流量を最大10ステップまで細かくプログラム設定することが可能なこと。
|  | 32 | IHDFにおいて、補液量と回収量を各々最大16ステップまでプログラムを設定することができること。
| ⅱ | 多用途透析用監視装置(OHDF非対応)については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置外形寸法（突起物を含まない）は、W330×D465×H1,345(mm)以内であること。
|  | 2 | 装置重量（標準仕様）は、50kg以内であること。
|  | 3 | 最大消費電力は、1.5kW未満であること。
|  | 4 | 血液回路のプライミングの自動化、及び血液脱血工程、緊急補液、返血工程の自動化機能を有すること。
|  | 5 | ナースコールを有すること。
|  | 6 | ダイアライザーホルダーを有すること。
|  | 7 | 血液ポンプの流量設定範囲は、40～350ml/min(外径9.7mm、内径6.6mmのポンプしごき部使用時)。
|  | 8 | 血圧計ユニットが内蔵されていること。
|  | 9 | 血圧計は加圧方式を採用していること。
|  | 10 | 血圧計で血圧を測定した際に得られる振幅データをグラフ表示することができること。
|  | 11 | 透析通信システムと連携し、透析通信システム上で監視装置の動作状況を確認することができること。
|  | 12 | BV計が搭載され、循環血液量の変化率を測定することができること。
|  | 13 | 循環血液量の変化率をもとに、除水速度を制御する機能を有すること。
|  | 14 | 体外循環血流量測定機能を有すること。
|  | 15 | ヘマトクリット値測定機能を有すること。
|  | 16 | VA再循環率測定機能を有すること。
|  | 17 | 静的静脈圧監視機能を有すること。
|  | 18 | 治療中に透析排液のUV吸光度変化率を連続的に測定することでspKt/VとURRを算出し、 グラフ表示することができること。
|  | 19 | エンドトキシン捕捉フィルタは装置前面に配置し、カートリッジ式を採用したことにより簡便に取り外しが可能なこと。
|  | 20 | 自動プライミング時の洗浄液を外部に漏洩することなく捨てることができる機能（排液ポート）を有すること。
|  | 21 | 透析液流量は、300～700ml/minが可能であること。
|  | 22 | 本院所有の透析通信システム（日機装(株)製 FutureNetWeb+）と，愁訴・処置内容の記録， 透析レポートの自動作成，穿刺・回収者・薬剤投与者の記録の連携が可能なこと。
|  | 23 | 本院所有の透析通信システム（日機装(株)製 FutureNetWeb+）と接続し、多用途透析用監視装置での 投薬実施、愁訴処置入力が可能なこと。
Ⅱ | （性能、機能以外に関する要件）
| ⅰ | 設置場所について
|  | 1 | 本調達機器は当院が指定する人工腎臓センター内に設置すること。
|  | 2 | 納入する機器に必要な電源設備（一次側設備を除く。）については当院担当者と協議し、その指示に従い、その費用は本調達に含むものとする。
|  | 3 | 本調達物品の当院が指定する保管場所に通常保管に必要な設備であって、当院が既に設置してある設備（電源設備を含む）以外に必要な設備があれば、当院担当者と協議し、その指示に従い、費用は本調達に含むものとする。
|  | 4 | 設置にあたっては部屋の改造などが必要となる場合は、事前に当院と協議を行い手配すること。
| ⅱ | 搬入、据付、配線、配管、調整について
|  | 1 | 本装置及び周辺機器の設置は、事前に当院担当者と十分な協議を行い確認すること。また、仕様については技術仕様書だけでなく、当院担当者との確認事項において、その内容を確認・遵守すること。
|  | 2 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、給排水設備、配管設備等があれば、事前に当院と協議を行い手配すること。
|  | 3 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、当院の職員と十分に協議を行って設置すること。
|  | 4 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、当院の診療業務に支障をきたさないよう当院の職員の指示により行うこと。
|  | 5 | 設置工事は、納期、工事期間のスケジュールについて事前に当院担当者と十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 7 | 設置にあたっては当院の設置条件に照らし合わせて、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認し、対策を講じること。
|  | 8 | 器物及び建築物を破損した場合、受注者の負担にて現状回復を行うこと。
| ⅲ | 保障体制について
|  | 1 | 納入検査確認及び受領後1年間は、通常の使用により発生した不具合に対しては、無償での対応に応じること。
|  | 2 | バージョンアップを含むシステム変更は、社内的な変更であっても当院担当者に報告すること。
|  | 3 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 4 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| ⅳ | 障害時の体制について
|  | 1 | 障害発生時において、復旧の為の通報を受けてから24時間以内に現場対応できる体制であること。
|  | 2 | 製造販売元の営業所又は出張所が近郊に在住すること。
|  | 3 | アフターケア・サービスに於いて、予備製品のストック、オーバーホール等が迅速に行えること。
| ⅴ | 教育体制等について
|  | 1 | 当院担当職員に対する導入時教育訓練は、当院が指示する日時、場所で行なうこと。また、随時対応すること。
|  | 2 | 教育訓練用として、装置の操作マニュアルを、日本語版３冊提出すること。
|  | 3 | その他、上記に記載のない事項については、当院担当者と打ち合わせその指示に従うものとする。
| ⅵ | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | すべての機器の操作マニュアルを、日本語版または英語版いずれかを３部提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
|  | 3 | 設置上，関係機関への申請が必要な装置については，必要書類を，納入後速やかに提出すること。