## 技術仕様書案
本調達物件に係る性能等の技術的要件（磁気共鳴断層撮影装置）
構成 概要 |  | 磁気共鳴断層撮影装置は、超伝導マグネット・ガントリーシステム、傾斜磁場システム、患者テーブル、RFシステム、RFコイルシステム、制御処理システム、操作コンソール、撮像・画像処理ソフトウェア、高速・超高速撮像法システム等、その他付属品から構成され、以下の要件を満たすとともに、当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | ガントリ・マグネットシステムは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | マグネット形式は、超電導方式で静磁場強度は3Tであること。
|  | 2 | ガントリ長（カバー、グラジエントコイルなどを含む）は210cm以下であること。
|  | 3 | マグネット中心部におけるガントリ内径（カバー、グラジエントコイルなどを含む）は、縦、横方向ともに70cm以上であること。
|  | 4 | 外部磁場変動に対応でき、外部磁場の影響を抑制する機能を有すること。
|  | 5 | 静磁場の均一度は、40cｍDSVにおいて0.25ppm以下であること。不可の場合は、1次および2次成分を補正可能なハイオーダーシム(5ch以上）を有すること。
|  | 6 | 磁場の均一度を向上させるシミング機能及び患者毎の自動シミング機能を有すること。
|  | 7 | 液体ヘリウム消費量は0.0（ℓ/hour）であること。
|  | 8 | スキャンルーム内の患者状態を目視できるように監視カメラを有し、操作室のモニタで確認できること。
|  | 9 | 患者の快適性を確保するためガントリーに照明・送風機能があり3段階以上での調整が可能であること。
|  | 10 | スキャンルーム内の酸素濃度をモニタリングする酸素濃度計を有し、操作室で酸素濃度をモニタリングする機能を有すること。
|  | 11 | 漏洩磁場の5ガウスラインは2.8m×5.5m以下であること。
|  | 12 | 静磁場安定度は標準値で0.1ppm/時間以下であること。
|  | 13 | 緊急時に安全かつ迅速に主磁場を落とす機能を有すること
|  | 14 | ヘリウム充填時のマグネット重量は6t以下であること
|  | 15 | 生体情報同期システム（呼吸、心電、脈波）を有すること。
|  | 16 | スキャンルーム内の酸素濃度をモニタできるように酸素濃度計を有すること。
|  | 17 | エマージェンシーコール機能を有すること。
|  | 18 | ガントリーシステム前面に液晶モニタを有し、被検者の生体情報、コイル接続状況を表示できる機能を有していること。
|  | 19 | 患者対話用インターホンを有すること。
|  | 20 | システム電源容量が80kVA以下であること。不可の場合、業務効率化のためのサブモニターを有すること。
| 2 | 傾斜磁場システムは以下の要件を同時使用で満たすこと。
|  | 1 | 最大傾斜磁場強度は、X/Y/Z3軸各々で45mT/m以上であること。
|  | 2 | 最大傾斜磁場強度使用時の最大スリューレイトは、3軸各々で200T/m/s以上であること。
|  | 3 | 傾斜磁場を制御した静音撮像機能が可能であること。
|  | 4 | 3Dラジアル法をベースとしたデータ収集法とRFの高速スイッチング技術を用いてTEが20μsec以下のゼロTEイメージング(Ultra Short TEイメージング)により、MR検査室環境音に対して+3dB以下の騒音しか発生させない撮像法を有すること。不可の場合はKOBATEL社のANC騒音キャンセルヘッドホンを有すること。
|  | 5 | 環境音+3dB以下の騒音しか発生させないTEが20μsec以下のゼロTEイメージング(Ultra Short TEイメージング)と、ASL技術を組み合わせて血流内のスピンの位相分散による信号低下のない頭部非造影MRA撮像が可能であること。不可の場合は血流内のスピンの位相分散による信号低下のない頭部非造影MRA撮像可能であることに加え、KOBATEL社のANC騒音キャンセルヘッドホンを有すること。
|  | 6 | 16μsec以下のTEを用いたRadial収集法により、静音可能で、MR対応インプラントの場合金属アーチファクトの影響を低減した骨イメージが撮像可能であること。不可の場合、骨イメージが撮像可能であることに加え、金属の有無を確認するためスタンド式マグガードを有すること。
| 3 | 患者テーブルは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 患者テーブルは着脱式の寝台であり、切り離した患者テーブルには脊椎コイル及びコイルコネクターが内蔵されており前室にて任意の検査のコイルセッティング（頭頚部だけでなく全身検査などの複数コイルセッティングも含めて）が可能であること。また、電動アシスト機能を有すること。不可の場合、フットペダル操作でテーブルの昇降が可能であること。
|  | 2 | 患者テーブルは、マグネットから切り離した状態でも昇降出来ること。
|  | 3 | 患者テーブルの最大耐荷重は、250kg以上であること。
|  | 4 | 患者テーブルの水平方向の移動速度は最大200㎜/秒以上であること。
|  | 5 | 患者テーブルの移動撮像時の最大実効撮像視野は、205cm以上であること。
|  | 6 | 患者テーブルの高さは患者の安全を考慮して、床上52cm以下まで下げられること。最低高が60㎝以上の場合は安全に乗り降りできるための足台を用意すること。
|  | 7 | ガントリー側の操作にて昇降が可能であること。
| 4 | RFシステムおよび各種RFコイルは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | RF送信出力は、最大30kW以上であり、RF送信アンプを2式以上有し、4点以上からのRF送信により体幹部での送信ムラを防ぐ機能を有すること。
|  | 2 | データ受信機構において、コイルで得られたMR信号をガントリー部でアナログからデジタル信号へ変換される機構であり、機械室への信号伝送方式は光伝送を採用していること。
|  | 3 | RFシステムキャビネットは水冷却方式であること。
|  | 4 | テーブル内蔵コイルを有し、異なる２つ以上のフェイズドアレイコイルを接続・制御してデータ収集可能であること。
|  | 5 | 最大同時受信チャンネル数は65ch以上であること。
|  | 6 | 振幅や位相を調整できる機能を有し、B1mapを基に体内組成に合わせた最適なRF送信が可能であること。
|  | 7 | RF調整は自動チューニングが可能であること。また、送信・受信ゲインなどの調整や中心周波数などの数値を手動にて調整可能であること。
|  | 8 | B1磁場の不均一を軽減するために、B1mapを基に最適なRF送信が可能であること。
|  | 9 | RF送信モードから選択して撮像可能であること。
|  | 10 | 受信バンド幅は500kHz以上であること。
|  | 11 | 患者毎のコイル感度補正技術を有すること。
|  | 12 | SARの監視が可能なようにリアルタイムSARモニタを有していること。
|  | 13 | 撮影時の送信ゲインを考慮してSARのマネージメントを行う機能を有していること。
|  | 14 | 全身検査用のボディコイルを有すること。
|  | 15 | fMRI等の収集用に32チャンネル以上の頭部専用コイルを有すること。
|  | 16 | 20チャンネル以上の頭頚部専用コイルを有し、患者の検査環境改善のためにチルト機能を有すること。
|  | 17 | 寝台内蔵に内蔵された24エレメント以上の脊椎用フェーズドアレイコイルを有すること。
|  | 18 | パラレルイメージング法対応で単体で16チャンネル以上にて受信可能な体幹部用コイルを有すること。また、各素子の入力インピーダンスがほぼゼロであり、素子間の干渉が起きないように各素子が銅箔状ではなく、ワイヤー形状になっていること。不可の場合は、心臓の拍動を検出するセンサーを内臓しECG電極を貼ることなく、心臓の同期検査（シネ、Perfusion、LGE、心筋マッピング、Tagging、DarkBlood、非造影冠動脈など）が可能な12チャンネル以上の体幹部用フェーズドアレイコイルを2式以上有すること。
|  | 19 | 20チャンネル以上のフレキシブルなコイルと固定性を高めるようハードタイプを含む足関節や膝関節などに対応する専用のポジショナーを3種類以上有すること。不可の場合16チャンネル以上の膝関節用専用コイル、肩関節コイル、手関節用専用コイル、足関節専用コイル、パラレル撮像が可能な巻き付け型のサイズの異なるフェーズドアレイコイル（大・小）を有し、コイルの同時使用の幅を広げるため、最大同時受信チャンネル数を128ch以上とすること。
|  | 20 | 4-19のコイルは、小児全身を背面まで包みこんだ撮像が可能であること。不可の場合、16ch以上の小児撮像用コイルを有すること。
|  | 21 | コイルカートまたは棚を有すること。
| 5 | 操作コンソールおよび制御処理システムは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | オペレーションシステム（OS）は、Windows 方式（Windows10）もしくはLinux方式であること。
|  | 2 | モニタ、キーボード、マウスを有すること。
|  | 3 | メインコンピュータのクロック周波数は3.5GHｚ相当以上であること。
|  | 4 | メインコンピュータの主記憶容量は64GB以上であること。
|  | 5 | メインコンピュータの磁気ディスク容量は480GB以上でありSSD方式であること。
|  | 6 | イメージプロセッサは、メモリー容量が128GB以上であること。
|  | 7 | 画像計算時間（256×256マトリクス）は1秒間に60,000枚以上であること。
|  | 8 | 表示は英語・日本語のいずれにても可能であること。
|  | 9 | MIP・マウス連動リアルタイムMIP・最小値投影法（minIP）・マルチスライスカーブドMPR・3D VRT（ボリュームレンダリング）処理・画像重ねあわせ処理（フュージョン）・画像のつなぎ合せ（コンポージング）が撮像と並行して操作コンソール上でできること。
|  | 10 | メインコンピュータの操作機能として多言語対応のスキャン連動型オートボイス機能を有すること。
|  | 11 | 別々に撮像された連続部位画像をつなぎ合わせる機能を有すること。また、重ね合わせ後に全体のウィンドウ調整、白黒反転、回転の基本画像処理が行え、フイルミングが可能であること。
|  | 12 | 流速測定シーケンスから、流速解析（順行流量、逆行流量、逆流率、平均流量等）が可能であること。
|  | 13 | ADC (apparent diffusion coefficient)、eADC，FA (fractional anisotropy)、ファイバートラクトグラフィーの描出機能を有すること。
|  | 14 | 造影ダイナミックスキャンおよびT2*パーフュージョンのカラー解析機能を有すること。
|  | 15 | ファンクショナルカラー解析機能を有すること。
|  | 16 | スペクトロスコピーカラー解析機能を有すること。
|  | 17 | Multi point Dixon法を用いて肝臓のファットフラクション解析機能を有すること。またR2*mapの作成が可能であること。
|  | 18 | 画像データは、ネットワークを介して、DICOM Ver.3.0以上の規格で転送可能であること。
|  | 19 | 撮像した画像は、DVDまたはUSBへDICOM 3.0規格で書込みが可能であること。
|  | 20 | 既存WS、新規QA装置、既存PACS、既存RA600、新規PC、既存RISシステムとの接続を行うこと。
| 6 | 撮像及び画像処理ソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 最大FOVはX軸500mm、Y軸500mm、Z軸500ｍｍ以上であること。
|  | 2 | 最小撮像視野は、10mm以下であること。
|  | 3 | 2D撮像における最小スライス厚は0.2mm以下であること。
|  | 4 | 3D撮像における最小スライス厚は0.1mm以下であること。
|  | 5 | 3D撮像の最短TEは256×256マトリクスで0.22msec以下であること。
|  | 6 | 3D撮像の最短TRは256×256マトリクスで1.1msec以下であること。
|  | 7 | 心電同期、脈波同期、呼吸同期を用いた撮像が可能であること。
|  | 8 | グラジエントエコー法にDIXON法が併用可能であること。
|  | 9 | グラジエントエコー法に2ポイントDixon法を用い（2つのTEから）、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成できること。
|  | 10 | グラジエントエコー法に3ポイントDIXON法（In Phase、Opposed Phase以外のタイミングのTEも含む）を用い、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成でき、Region Growing法によるフィールドマップを用いた磁場不均一の補正を行い、かつ逐次近似法を応用した計算を用いていること。不可の場合は、頸部用SatPadを1式有すること。
|  | 11 | 高速SE法にDIXON法が併用可能であること。
|  | 12 | 高速SE法に2ポイントDixon法を用い（2つのTEから）、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成できること。
|  | 13 | 高速SE法に3ポイントDIXON法（In Phase、Opposed Phase以外のタイミングのTEも含む）を用い、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成でき、Region Growing法によるフィールドマップを用いた磁場不均一の補正を行い、かつ逐次近似法を応用した計算を用いていること。不可の場合は、体幹部用SatPadを1式有すること。
|  | 14 | 水選択励起法を有すること。
|  | 15 | 造影剤を用いた撮像における濃度/時間曲線の画像解析が行え、DICOM形式にて送信可能であること。
|  | 16 | 検像装置はRISと連携して受信した画像の依頼情報や撮影情報を参照する機能を有し、1台の検像端末に対して、リモート接続によって別の2箇所の端末からも検像業務が行え、3箇所から同時に検像業務を行えること。ただし、同一検査を除く。
|  | 17 | 高速SE法及び256エコー以上のシングルショット高速スピンエコー法が可能であること。
|  | 18 | 傾斜リフォーカスパルスおよび非スライス選択グラジエントを付加した3D高速スビンエコー法(T1強調画像、T2強調画像、FLAIR画像、DoubleIR法）が可能であること。3種類以上のModulated FlipAngle法を部位により選択可能であること。また、2pointDixonが併用可能であること。および折り返しアーチファクトのない局所撮像が可能である。不可の場合は、検査効率向上のためにRFシールドができるMRIプロテクターを下腿部用2式及び体幹部用1式を有すること。
|  | 19 | 頭部撮像において被写体の3次元的な運動を補正できる機能を有すること。
|  | 20 | 心電図同期、脈波同期、呼吸同期、ナビゲーターエコーによる横隔膜同期が可能であること。
|  | 21 | 機械学習を用いて横隔膜同期のトラッカー設定個所を装置が自動的に決定可能であること。不可の場合は、患者に呼吸同期デバイスを装着せずに、外部センサーや赤外線カメラによる呼吸同期機能を有すること。
|  | 22 | 磁化率の影響を強調する磁化率強調画像（SWI）を有すること。
|  | 23 | 3Dグラジエントエコー法によるダイナミック3D撮像が可能であること。
|  | 24 | 造影ダイナミック検査において撮像インターバルを任意に設定でき、かつ各撮像毎にオートボイスのOn/Off設定の併用ができ、オートボイスでは録音機能があること。
|  | 25 | 6-23の上記撮像法と併用して、関心領域への造影剤到達を自動検知し、自動的にスキャンが開始可能であること。
|  | 26 | 6-23の上記撮像法と併用して、関心領域への造影剤到達を目視で確認し、スキャンが開始可能であること。
|  | 27 | View sharingを応用し高分解能化を両立させた撮像が可能であること。
|  | 28 | 2種類以上のパラレルイメージングが可能であり、別撮像が不要なセルフキャリブレーションを併用できる手法を有してい ること。
|  | 29 | 3DTOF法, 3DFSE法, 3DMRCP法において、圧縮センシングの技術を応用した高速撮像が可能であること。
|  | 30 | 定常状態シーケンスにて、FID, SE, STEを同時に収集する手法が2Dおよび3Dで可能であること。
|  | 31 | 上記撮像法にフェイズサイクリングを併用した撮像が可能であること。
|  | 32 | κスペースを４分割以上にsegmentationし,低周波成分を密にsamplingすることで高時間分解能な4D-MRAが全身で撮像可能であること。
|  | 33 | 3DでのDual Echo法を有していること。また最初のOut of PhaseでのTE（1.1msec前後）が取得できること。
|  | 34 | 3D高速スピンエコー法においてMSDEパルスを併用することにより血管壁イメージの取得が可能であること。
|  | 35 | 脂肪抑制を併用した3次元T1グラディエントエコー法は、K空間をGolden Angle間隔でラディアルサンプリングする手法を用いて自由呼吸下撮像が可能であること。
|  | 36 | 2D.3DT0F法及び2D・3DPC法を用いたMRアンギオグラフイが撮影可能であること。
|  | 37 | 3次元マルチスラブ法が可能であること。3DTOFはスライス方向のゼロ補間機能が2倍以上の設定が可能であること。
|  | 38 | 心電同期併用の3D高速SE法にて、拡張期と収縮期のデータから動脈像を描出可能な非造影下肢MRAが可能であること。
|  | 39 | 心電同期を併用したBlack Blood法が行えること。
|  | 40 | 3Dステディステート型の高速GRE法にてノンセレクティブIRパルスを併用した体幹部非造影MRAが可能であること。
|  | 41 | 4Dの血流解析を行うための撮像が可能であること。
|  | 42 | 心筋シネ撮像では、2次元及び3次元法が可能であること。
|  | 43 | 心電同期したBlack blood法の撮像が可能であること。
|  | 44 | 心筋perfusion検査において、マルチスライス、マルチフェーズ撮影が可能であること。
|  | 45 | 心筋遅延造影撮像では、2次元及び3次元法が可能であり､PSIR法を有すること。
|  | 46 | 遅延造影検査において、1回のスキャンでTIの異なる複数の画像を取得し最適なTI値を検索できる機能を有すること。
|  | 47 | 非造影による3D冠状動脈撮像が可能であること。
|  | 48 | 心筋のT1、T2、T2*mapが可能であること。
|  | 49 | 心臓撮像において撮像支援機能としてFID, SE, STEを同時に収集する撮像方法にてリアルタイムイメージングが可能で、設定した断面をリアルタイムにシネ画像として確認できること。
|  | 50 | 2D又は3Dでの定常状態シーケンスにて、FID, SE, STEを同時に収集する手法にてCINE撮像が可能であること。
|  | 51 | シングルショットEPI及びマルチショットEPIが可能であること。
|  | 52 | パフュージョン画像からTTP, rMTT, rCBV等の解析およびAIFを用いた定量解析が操作コンソール上で可能であること。
|  | 53 | 拡散強調画像(ディフュージョン・イメージング)をシングルショットEPI法にて撮像可能であること。
|  | 54 | 体内インプラントなどに由来する歪みを低減するために、シングルショットではない高速SE法による拡散強調画像の取得が可能であること。不可の場合は、歪み低減のためTE=34msec以下(b=1,000)で撮像が可能であること。
|  | 55 | 2D RF Excitationをベースとする局所選択励起法を用いて、小さなFOVにおいて高分解能な拡散強調画像、ディフュージョンテンソル画像が撮像可能であること。
|  | 56 | 拡散強調画像のb-valueは最大10,000s/m㎡以上まで設定可能であること。b値は10~10,000で任意に設定が可能であり、歪みを低減可能なDual Spin Echo法有していること。
|  | 57 | Multi-b valueの設定を16個以上行え、それぞれのb値の積算が任意に設定可能であること。
|  | 58 | シングルショットEPI法による拡散強調撮像において、複数枚同時励起による撮像時間の短縮が可能な機能を有すること。
|  | 59 | 2つ以上の実測したb値の画像データから、より高いb値の画像を計算可能であること。
|  | 60 | 拡散強調画像を使ったADCマップの作成は撮像前の設定にて自動作成が可能であること。
|  | 61 | スライス毎に中心周波数を最適化する機能を有すること。
|  | 62 | 256軸以上にて拡散テンソル画像(DTI)を撮像し、Fractional Anisotropy (FA) mapの表示が可能であること。
|  | 63 | DTI mapと3Dデータとのイメージフュージョンが可能であること。
|  | 64 | DTI画像を用いてトラクトグラフィ解析が可能であり、コンソールにて神経線維路を描出可能であること。また、 Single ROI及びMulti ROI設定によるファイバートラッキングイメージの作成が可能であること。
|  | 65 | 1回の撮像の中で、B0の位相エンコードの極性を変えた2種類のデータを収集し、その歪具合からDWI画像の歪補正が可能であること。
|  | 66 | k空間の周波数または位相エンコード方向にセグメントし歪低減できる撮像法を有すること。
|  | 67 | プロトンMRS撮影が可能であり、シングルボクセル及びCSI (2D、3D)が行えること。
|  | 68 | 各代謝物質をフィッティングし、各ピークの比率を集計、表示、出力、保存できる機能を有すること。
|  | 69 | 3D非造影パフュージョンはｐCASL法が選択可能であること。
|  | 70 | 非造影パフュージョンのデータ収集法は歪みの影響が少ないSpiral型高速SE法であること。不可の場合は、診断精度向上のためJ-MAC社のPMAneoを10年間のライセンス料を含めて提案をすること。（保守費用の増額を避けるため）
|  | 71 | カラーのCBF map作成が可能であり、CBFの値を測定し表示が可能であること。
|  | 72 | 非造影パフュージョンは、Vascular Crusherパルスを使用していないこと。
|  | 73 | 高速SE法において被検者の動き(回転、並進など)による画質劣化を抑制するために、k空間をBLADEの回転により充填する体動補正が可能であり、部位、断面の方向によらず撮像可能であること。パラレルイメージングの併用が可能であること。
|  | 74 | 前述の手法に対してディープラーニングによって開発されたアルゴリズムを用いた画像再構成を併用することにより、SNRの向上や画像分解能向上が可能であること。不可の場合は、画質向上のためAZE Virtual Place iNoirを1式有すること。
|  | 75 | κスペースを複数のラインを埋めてラジアル状で収集する方法にて、歪み補正が可能で拡散強調画像の撮像が可能であること。不可の場合、拡散強調画像の高画質の観点から、傾斜磁場強度は3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大60mT/m以上の出力が可能であること。
|  | 76 | マルチブレード法またはファーストブレード法による収集が可能であり、プロトン密度像, T1wの撮像が可能であること。
|  | 77 | 3Dグラディエントエコー法にラジアルスキャンを用いて体動を抑制する、もしくは横隔膜同期を併用して体動を抑制する撮像法が可能であること。
|  | 78 | 3DのView Angle Tilting法（VAT）およびSEMAC法を用い、体内金属アーチファクトを低減した撮像が可能であること。
|  | 79 | SEMAC法を用いた3D撮像法で金属の磁場不均一性の違いにより、送信ビンを最適化することで短時間撮像が可能であること。不可の場合、SEMAC法を用いた3D撮像法で圧縮センシングにより時間短縮が可能であること。
|  | 80 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムを用いた画像再構成により、画像のノイズリダクションおよびトランケーションアーチファクトリダクションおよび画像分解能の向上が可能であること。ディープラーニング画像再構成は、2Dシーケンスに加え、3Dシーケンス、動き補正シーケンス、各種Map撮像にも適応可能であること。 不可の場合、画質向上のためAZE Virtual Place iNoirを有すること。
|  | 81 | 心臓シネ撮像においてパラレルイメージングや圧縮センシングを使用せず、時空間可変アンダーサンプリングされた ローデータに対して、ディープラーニングを使ってデータを補完することで高速化を実現するディープラーニング画像再構成技術を有すること。不可の場合、高速化の観点から、傾斜磁場強度は3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大60mT/m以上の出力が可能であること。
|  | 82 | 3D高速スピンエコー法にて拡張期と収縮期の画像を差分することにより、下肢非造影MRAが可能であること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 周辺機器および付属品は以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ポール型タイプと手持ちタイプの磁性体探知機をそれぞれ１台ずつ用意すること。
|  | 2 | RIS（放射線情報システム）用のデスクトップPCを２台用意すること。またPCにはそれぞれ最新のOffice（power point含む）を搭載し,なおかつRISをインストールすること。またそのうちの1台についてはMRI本体と注入器に対しMWM連携を行い、注入器から造影剤情報を取得できるように相互接続すること。
|  | 3 | 高精細DICOMモニターを2式用意すること。そのモニタは院内の輝度管理サーバと接続すること。必要に応じて輝度管理サーバーのバージョンアップをすること。
|  | 4 | 画像処理端末として、筐体（デスクトップ）を1台用意し、最新のOffice（power point含む）を搭載すること。また、当院担当者と協議した機器との接続を行うこと。
|  | 5 | データ管理用に最新のOffice搭載（power point含む）のノートPCを3台用意すること。
|  | 6 | ９人分のロッカーを１台用意すること。
|  | 7 | 担当者と協議の上、椅子２脚および丸椅子（キャスター付）2脚を用意すること。
|  | 8 | 検査室内常時録画機能付きの患者監視用カメラ2式およびモニタを用意すること。
|  | 9 | マウス使用可能なMRI室操作卓を用意すること。当院担当者と打ち合せした内容で整備・設置すること。
|  | 10 | 操作室に棚を用意すること。当院担当者と打ち合せした内容で整備・設置すること。
|  | 11 | 検査室内のコイル収納用の棚を用意すること。また、棚は検査室に適合し、コイルが全て収納できるようにすること。
|  | 12 | MRI用造影剤注入装置（根本杏林堂製）を１式用意すること。またMWM接続が行え、結果をRISおよびPACSに送信できること。
|  | 13 | 外線通話が出来るコードレス電話機（親機、子機）を操作室と機械室用に2式用意すること。
|  | 14 | 既存の更衣室に据え置きが可能なMRI対応鍵付きの患者更衣用ロッカーを２台用意すること。また１つで３人分収容可能であること。
|  | 15 | 患者認証用に、コードレスで使用できるバーコードリーダーを１式用意すること。
|  | 16 | 検像装置を１式用意すること。また、当院担当者と打ち合わせした機器と接続すること。
|  | 17 | ファンクショナルMRI用の解析ソフトウェア（MATLAB）および使用するための筐体を用意すること。
|  | 18 | 小児用の短いベローズを用意すること。
|  | 19 | PPU、心電センサー、呼吸同期センサー等がある場合は壁掛けまたはガントリ横掛で収納できること。
|  | 20 | プライバシー保護を目的として、検査室監視窓にロールカーテン、もしくはマジックミラーフィルム等の設備を整備すること。
|  | 21 | フィルター交換不要な空気清浄機を1台用意すること。
|  | 22 | MRI用オーディオを１台備えること。
|  | 23 | 壁掛け時計を1式用意すること。
|  | 24 | 額、下顎、側頭部、頚部後方を同時に固定可能な頭部真空固定具と吸引器具を1式用意すること。
|  | 25 | 聴覚障害防止の為、小児用防音イヤーマフを1つ用意すること。
|  | 26 | 患者移動用のスライディングボード（現有の物と同型）を1式用意すること。
|  | 27 | 大人用の拘束具（手や腕等のミトンを想定）を準備し、MRI装置と固定できるようにすること。
|  | 28 | MRIプロテクター（ベスト型）を1式用意すること。
|  | 29 | 導入するモニター、PCに対して耐震対策を施すこと。
| 2 | 設置条件等に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬入に伴う費用は納入業者の負担とすること。
|  | 2 | 設置場所については、本院職員の指示によること。
|  | 3 | 本システムの導入に伴う、関係省庁への申請に協力すること。
| 3 | 搬入、移設、据付、配線、配管、調整及び撤去に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬入に際しては、事前に本院関係者と打ち合わせを行い、業務および緊急車両の出入りに支障がないよう撤去、搬入ルートの確保を行うこと。また、搬入等の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  | 2 | 本院が指定した納入場所で、本装置を有効に稼働するために装置の据付、配線、配管、調整等を行うこと。
|  | 3 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、本院担当者と十分な協議を行って設置すること。
|  | 4 | 機器の搬入、据付、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院職員の指示に従い行うこと。
|  | 5 | 装置設置は、納期、調整期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 受注者において当院担当者が指定する不要機材、備品等を撤去すること。
| 4 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 5 | 障害時の体制について
|  | 1 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 2 | 受注者は電話回線等による遠隔サービスが出来るように接続すること。回線工事及び使用料は受注者側で負担すること。また、院内回線の仕様に関しては相談の上行うこと。
| 6 | 説明書・マニュアル等について
|  | 1 | 機器の操作マニュアルは、日本語で1部以上提供すること。またデータ化したCD-Rも合わせて提供すること。
|  | 2 | 本仕様書に関し、開発中又は非対応の項目について、受注者は誠意をもって速やかに情報提供し対応すること。
|  | 3 | 納入物品一式（全品）のリストを提出すること。
| 7 | その他について
|  | 1 | 本仕様書に関し当院において疑義が生じた場合は、協議によって対処するものとする。その場合、受注者は誠意をもって交渉に応じること。
|  | 2 | 入札時点で薬事承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を実施すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 5 | メンテンス情報提供業務を実施すること。
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に報告するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間の範囲とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段、これらに係る経費は受注者が用意し、負担すること。
|  | 3 | 定期点検業務は年4回以上（うち訪問による点検2回以上、リモートによる点検2回以上とする。）実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、本院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品代も含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | メンテナンス情報提供業務は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴を適時提供するものとする。
|  | 10 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 11 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 12 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、１カ月以内に発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
|  | 13 | 業務内容の詳細については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、コールドヘッド等の交換を含め受注者の負担とする。ただし、消耗品は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更などによる経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。