## Sheet1
調達物品の備えるべき技術的要件
Ⅰ | 性能・機能に関する要求要件
| 1 | ガントリ・マグネットシステムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | マグネット形式は、超伝導方式で静磁場強度が1.5T以上であること。
|  | 2 | 静磁場の安定度は、0.1ppm/h未満であること。
|  | 3 | 静磁場の均一度は、40cｍDSVにおいて0.4ppm以下であること。不可の場合は、ハイオーダーシム（2次成分以上を補正）を有すること。
|  | 4 | 液体へリウムの消費は、通常稼働時に0 ℓ/yearであること。
|  | 5 | スキャンルーム内の酸素濃度をモニタリングする酸素濃度計を有しモニタリング可能であること。
|  | 6 | 患者状態監視用カラービデオカメラ及び表示用カラーモニタを有すること。
|  | 7 | エマージェンシーコール機能を有すること。
|  | 8 | 患者の快適性を確保するためガントリ内照明・送風機能があること。
|  | 9 | 患者対話用インターホンを有すること。
|  | 10 | 本体ガントリの操作パネルは、ガントリ前面に左右両方に設置されていること。
|  | 11 | システムの電源容量は25kVA以下であること。 不可の場合、三相電力計をシステム分電盤内に有すること。
| 2 | 傾斜磁場システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 最大傾斜磁場強度は、X/Y/Z 3軸それぞれで33mT/m以上であること。
|  | 2 | 最大傾斜磁場強度使用時の最大スリューレイトは、3軸それぞれで120T/m/s以上であること。
|  | 3 | 傾斜磁場をコントロールした静音機能が可能であること。
|  | 4 | TEが70μsec以下のゼロTEイメージング(Ultra Short TEイメージング)により、3D T1強調画像の撮像が可能であること。
|  | 5 | 拡散強調画像（Diffusion）がMR検査室環境音に対して+11dB以下の騒音しか発生させない撮像法を有すること。
| 3 | RFシステム、RFコイルは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | RF調整は自動チューニングが可能であること。また、送信・受信ゲインなどの調整や中心周波数などの数値を手動にて調整可能であること。
|  | 2 | RF送信出力は、最大10kW以上であること。
|  | 3 | 患者毎のコイル感度補正技術を有すること。
|  | 4 | 撮影時の送信ゲインを考慮してSARのマネージメントを行う機能を有していること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 5 | 最大同時受信チャンネル数は16チャンネル以上であること。
|  | 6 | データ受信機構において、コイルで得られたアナログ信号は、ガントリ部でデジタル信号に変換されること。
|  | 7 | 頭部専用のQD型もしくはCP型のバードケージコイルを有すること。
|  | 8 | 頭頸部用の16素子以上のフェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 9 | 脊椎用の12素子以上のフェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 10 | 45cm以上の広範囲撮影が可能な腹部用の12素子以上のフェイズドアレイコイルを有すること。不可の場合は、腹部用フェイズドアアレイコイルを２つ有すること。
|  | 11 | 四肢用の8素子以上の巻き付け型コイルを有すること。
|  | 12 | フレキシブルコイル専用の膝関節用ポジショナーおよび足関節用ポジショナーを有すること。
|  | 13 | 8素子以上送受信型膝関節用イコイルを有すること。
|  | 14 | 全てのコイルを収納できる市販または自社製の棚もしくはカートを有すること。
| 4 | 患者寝台は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 患者テーブルはペダルひと踏みでガントリー本体と着脱が可能であること。
|  | 2 | ガントリー側のフットペダルにて昇降が可能であること。
|  | 3 | 患者テーブル単体の重量は150kg以下であること。不可の場合は電動アシスト式システムを備えること。
|  | 4 | 患者テーブルの最大耐荷重は160kg以上あり、テーブル上下動及び水平移動が行えること。
|  | 5 | 患者寝台のテーブルの水平移動精度は±1.0mm以下であること。
|  | 6 | 患者寝台のテーブルの水平移動は100mm/s以上で移動可能であること。
|  | 7 | 患者テーブルの最低テーブル高は60cm以下であること。不可の場合は踏み台などを用意すること。
|  | 8 | 患者テーブル天板は緊急時において手動で移動可能であること。
| 5 | 制御システムおよび本体操作コンソールは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 画像計算時間（256×256マトリックス）は、１秒間に37,000枚以上であること。
|  | 2 | イメージプロセッサは、主記憶容量が64GB以上であること。
|  | 3 | 外部画像記憶装置として、CD-RあるいはDVDドライブを有すること。
|  | 4 | 撮像と読影及び画像処理の並行処理が可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 5 | オペレーションシステム（OS）はWindows方式もしくはLinux方式であること。
|  | 6 | モニタサイズは、対角24インチ以上の液晶ディスプレイであること。
|  | 7 | 画像を既存DICOMプリンタへ出力出来ること。
|  | 8 | 表示マトリクスが1920×1200以上で、オートビュー機能により画面を切り替えても常に撮像中の画像が表示される機能を有すること。
|  | 9 | 最大値投影法（以下「MIP」)、最小値投影法（以下「MinIP」）、多断面再構成（以下「MPR」)処理、ボリュームレンダリング（以下「VR」）処理、カーブドリフォメーションが撮像と並行して操作コンソール上で行えること。
|  | 10 | ターゲットMIPは、フリーハンドにて任意の領域設定が行えること。画像の拡大をしてRotationの保存が可能であること。
|  | 11 | 別々に撮像された連続部位画像をつなぎ合わせる機能を有すること。また、重ね合わせ後に全体のウィンドウ調整、白黒反転などの基本画像処理が可能であること。
|  | 12 | ADC (apparent diffusion coefficient)、FA (fractional anisotropy)、ファイバートラクトグラフィーの描出機能を有すること。
|  | 13 | 非造影パフュージョンのカラーCBFマップとボリュームレンダリング処理したMRAとフュージョンが本体コンソール上で可能であること。不可の場合は、同様の処理が可能なワークステーションを有すること。
|  | 14 | CTなどの他モダリティ画像とのフュージョンが本体コンソール上で可能であること。
|  | 15 | 造影ダイナミックスキャンおよびT2*パーフュージョンのカラー解析機能を有すること。
|  | 16 | ファンクショナルMRIのカラー解析機能を有すること。不可の場合は、同様の処理が可能なワークステーションを有すること。
|  | 17 | 被検者と対話できる機能を有すること。
|  | 18 | ECG、脈波パルス及び呼吸波形を表示する機能を有すること。
| 6 | 基本的撮像及び処理機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 撮像マトリックスは、画像補間をせずに最大1024×1024マトリックスまで可能であること。
|  | 2 | 最大撮像視野は、X/Y/Z 3軸それぞれの方向に500mm以上であること。
|  | 3 | 3D撮像の最短TEは128×128マトリックスで0.22msec以下であること。
|  | 4 | 3D撮像の最短TRは128×128マトリクスで0.88msec以下であること。
|  | 5 | 心電図同期、脈波同期、呼吸同期、ナビゲーターエコーによる横隔膜同期が可能であること。
|  | 6 | 2種類以上のパラレルイメージングが可能であり、受信コイル感度分布を利用して間引いたデータの推定やイメージの折り返し除去に利用する手法(Physically-based Reconstruction)と受信コイル感度分布を必要とせず、隣接するデータの関係性を見出して間引いたデータを合成する手法(Data-driven Reconstruction)の両方を有すること。
|  | 7 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムを用いた画像再構成が可能であること。
|  | 8 | 前述の機能は、k空間フィルタを使用せずローデータ全体を教師データとしたディープラーニングアルゴリズムにより、ノイズリダクション、トランケーションアーチファクトリダクション、画像尖鋭度向上が同時に可能であること。ディープラーニング画像再構成は、2Dシーケンスに加え、3Dシーケンス、拡散強調撮像、動き補正シーケンス、各種Map撮像にも適応可能であること。不可の場合は画質向上の観点から、AZE Virtual Place iNoirを用意すること。
|  | 9 | κスペースを複数のラインを埋めてラジアル状にて歪み補正が可能で拡散強調画像の撮像が可能であること。もしくは拡散強調画像の高画質の観点から、傾斜磁場強度は3軸各々（単軸表記、Effective表記不可)で最大45mT/m以上の出力が可能であること。
|  | 10 | 造影ダイナミック検査において撮像インターバルを任意に設定でき、かつ各撮像毎にオートボイスのOn/Off設定の併用ができること。
|  | 11 | ダイナミック撮像において、リアルタイムスキャンを行ないながら造影剤の到達を目視で確認できること。
|  | 12 | ダイナミック撮像において、造影剤の到達を自動で検知し自動で撮像開始可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 13 | 頭部、頸部、脊椎において、圧縮センシングの技術を応用した高速撮像が可能であり、従来のパラレルイメージングとは個別に倍速設定が可能であること。
|  | 14 | 圧縮センシングは、3D高速SE法や3Dダイナミックシーケンスに適用が可能であること。
|  | 15 | 3D高速スピンエコー法において撮像領域を小さい場合にオーバーサンプリングをしなくても折り返しアーチファクトの無い局所撮像が可能であること。もしくは、複数スライスを同時励起する撮像が可能であること。
|  | 16 | 別々に撮像された連続部位画像をつなぎ合わせる機能を有すること。
|  | 17 | 3D高速SE法において、リフォーカスフリップアングルを30度付近から160度付近まで変化させながらブレの少ないT1、T2、PD、FLAIR、DIRの撮像が可能であること。
|  | 18 | 3D高速SE法にMSDEパルスを併用することによって血管壁イメージングが可能であること。
|  | 19 | グラディエントエコー法において2ポイントDixon法を用い、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成できること。
|  | 20 | 高速スピンエコー法において2ポイントDixon法を用い、Inphase,Out of Phase,Water,Fatの4つの画像を同時に再構成できること。
|  | 21 | 傾斜リフォーカスパルスおよび非スライス選択グラジエントを付加した3D高速スビンエコー法(T1強調画像、T2強調画像、FLAIR画像、DoubleIR法）が可能であること。また、DIXON法を併用した撮像が可能であること。
|  | 22 | 3Dグラディエントエコー法によるダイナミック3D撮像が可能であること 。またナビゲーターエコー等の併用で息止め無しのダイナミック3D撮像も可能であること。
|  | 23 | Golden Angleの間隔でラジアル上にデータ収集し体動抑制が可能なダイナミック3D撮像が可能であること。
|  | 24 | View Sharingを用いることにより時間分解能を高めた3Dグラディエントエコー法によるダイナミック3D撮像が可能であること。
|  | 25 | 6-24に、ラディアルサンプリングを用いた自由呼吸下撮像が可能であること。
|  | 26 | κスペースを分割してデータ収集することで時間分解能を向上させた造影4Dイメージング撮像が可能であること。
|  | 27 | 2D/3DT0F法及び2D/3DPC法を用いたMRアンギオグラフイが撮影可能であること。
|  | 28 | 心電同期併用の3D高速SE法にて、拡張期と収縮期のデータから動脈像を描出可能な非造影下肢MRAが可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 29 | Black Blood法が行えること。
|  | 30 | 3Dステディステート型の高速GRE法にてノンセレクティブIRパルスを併用した体幹部非造影MRAが可能であること。
|  | 31 | シングルショットEPI及びマルチショットEPIが可能であること。
|  | 32 | 拡散強調画像(ディフュージョン・イメージング)をシングルショットEPI法にて撮像可能であること。
|  | 33 | 拡散強調画像のb-valueは最大10,000s/mm2以上まで設定可能であること。b値は10～10,000で任意に1ステップずつ設定が可能であり、歪みを低減可能なDual Spin Echo法有していること。
|  | 34 | Multi-b valueの設定を40以上行え、それぞれのb値における積算(加算回数)が任意に設定可能であること。不可の場合は多段面励起法を有すること。
|  | 35 | 拡散強調撮像の3軸同時印可が可能であり、また3軸同時印可にて4方向への軸への印可が可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 36 | 1回の撮像の中で、B0の位相エンコードの極性を変えた2種類のデータを収集し、その歪具合からDWI画像の歪補正が可能であること。
|  | 37 | 拡散強調撮像をk空間の周波数または位相エンコード方向にセグメントし歪低減できる撮像法を有すること。
|  | 38 | 2D RF Excitationをベースとする局所選択励起法を用いて、小さなFOVにおいて高分解能な拡散強調画像、ディフュージョンテンソル画像が撮像可能であること。
|  | 39 | 複数b値のDWIを用いて、任意のb値のDWIを計算することが可能であること。
|  | 40 | 6軸から300軸まで任意の軸数において拡散テンソル画像(DTI)を撮像し、Fractional Anisotropy (FA) mapの表示が可能であること。
|  | 41 | DTI画像を用いてトラクトグラフィ解析が可能であり、コンソールにて神経線維路を描出可能であること。また、 Single ROI及びMulti ROI設定によるファイバートラッキングイメージの作成が可能であること。
|  | 42 | 脳機能画像(BOLDイメージング)をシングルショットEPI法にて撮像が可能であること。
|  | 43 | 16エコー以上のマルチエコー型3DGRE法にて磁化率強調画像の撮像が可能であり、位相画像も同時に再構成可能であること。
|  | 44 | Perfusion撮像が可能であること。
|  | 45 | 非造影Perfusion撮像機能は3D非造影PerfusionであるpCASL法であること。
|  | 46 | 上記撮像法は、k-Spaceでの収集方法が歪みに強い3D FSE Spiral法もしくはTGSE法を用いており、全脳の非造影脳灌流画像が可能であること。
|  | 47 | カラーのCBF map作成が可能であり、CBFの値を測定し表示が可能であること。
|  | 48 | 高速SE法において被検者の動き(回転、並進など)による画質劣化を抑制するために、k空間をBLADEの回転により充填する体動補正が可能であり、部位、断面の方向によらず撮像可能であること。更にショートTEも用いたPD画像、T1強調画像の撮像も可能であること。
|  | 49 | プレパルスによって頭部の傾きを検知することにより3D高速SE法時の3方向の動き抑制が可能であること。不可の場合は、検査効率向上の観点より、着脱式テーブルと頭頚部用コイルを追加で1式有すること。
|  | 50 | 3Dステディステート型の高速GRE法において、定常状態遷移前後のデータ収集をラジアルファンビーム状に行うことが可能であること。不可の場合は背景抑制パルスと脂肪抑制パルスを併用した心電同期シングルショット撮像を行うことで拡張期と収縮期の２回撮像によるサブトラクションを行わずに下肢血管撮像が行えること。
|  | 51 | 3DのView Angle Tilting法（VAT）およびSEMAC法を用い、体内金属アーチファクトを低減した撮像が可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 52 | SEMAC法を用いた3D撮像法で金属の磁場不均一性の違いにより、送信ビンを最適化することで短時間撮像が可能であること。不可の場合、SEMAC法を用いた3D撮像法で圧縮センシングにより時間短縮が可能であること。
|  | 53 | マルチエコー型のGRE法が2D/3Dで対応可能であること。
|  | 54 | 関節軟骨をターゲットにしたT2 Map撮像およびカラーマップ解析が可能であること。又は、同等の機能を有していること。
|  | 55 | 心筋シネ撮像が可能であること。
|  | 56 | 心電同期したBlack blood法の撮像が可能であること。
| 7 | 撮像支援機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 撮像の位置決めは、同時に3方向以上の画像が連動して、任意のスライス位置決めが行えること。
|  | 2 | 頭部撮像において自動的に撮像断面の設定が行える機能を有すること。
|  | 3 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムを用いた頭部の自動スライス設定機能を有すること。
|  | 4 | ディープラーニングによって開発されたアルゴリズムを用いた膝関節の自動スライス設定機能を有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 周辺機器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 既存の画像処理ワークステーションを最新型へアップグレードすること。OSはウイルスに強いLinuxであること。またMIP、マウス連動リアルタイムMIP、最小値投影法（minIP）、マルチスライスカーブドMPR、ボリュームレンダリング法の画像処理がワークステーション上で可能であり、MIP画像作成において、3次元画像上及び2次元画像上にてマウスを長押しすることで、2種類のリージョングローイング法にて太い血管、微細血管などを各々選択的に自動抽出する機能を有すること。また既存DICOMプリンタへ出力出来ること。
|  | 2 | MRI本体から画像サーバ経由でDICOM画像をVSRADシステムへDICOM送信すること。また画像処理後PACSへDICOM送信すること。
|  | 3 | 除湿器を２台用意すること。
|  | 4 | 2段型の操作卓を１台用意すること。
|  | 5 | ベッド等からの患者寝台への移乗用スライディングボードを1つ用意すること。
|  | 6 | ハンディータイプの金属探知機を用意すること。
|  | 7 | 既設画像サーバ装置および検像装置へDICOMの画像を送信（自動および手動）すること。また既設MWMサーバより患者情報を自動で受け取ること。
|  | 8 | MRI用オーディオシステムを１式用意すること。
| 2 | 搬入、移動、据付、配線、配管、調整及び撤去に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 導入機器の据付、調整に関する費用を含むこと。
|  | 2 | 設置場所については、本院職員の指示によること。
|  | 3 | 旧装置の撤去及び移動を行うこと。移動場所は、当院担当者と協議すること。
|  | 4 | 付帯工事は、当院担当者と事前に協議し当院担当者の指示に従い施工すること
|  | 5 | 本院が指定した納入場所で、本装置を有効に稼働するために装置の据付、配線、配管、調整等を行うこと。
|  | 6 | 機器の搬入、据付、配管、調整等については、本院の診療業務に支障をきたさないよう本院職員の指示に従い行うこと。
|  | 7 | 装置設置は、納期、調整期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 8 | 本システムの導入に伴う、関係省庁への申請に協力すること。
| 3 | 無償保証期間の保証体制について
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を、年間を通じ24時間365日の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  | 3 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 4 | 年間に行われる定期点検の内容を明示し実施すること。また、定期点検は年2回以上行うこと。
|  | 5 | 障害等の場合は専門技術者が速やかに対応すること。また、早期復旧のために電話回線等によるオンラインメンテナンス体制が整っていること。
|  | 6 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、当院担当者と協議の上、誠意を持って対応すること。
| 4 | その他について
|  | 1 | 機器の操作マニュアルは、日本語で1部以上提供すること。またデータ化したCD-R(２枚)も合わせて提供すること。
|  | 2 | 当院の使用者に対して、操作説明等の教育訓練を行うこと。教育訓練用テキスト４部用意すること。
|  | 3 | 入札時点で薬事承認済の装置にて入札すること。
|  | 4 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。
|  | 5 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  | 6 | 当院指定のシステムにはすべて接続すること
|  | 7 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 8 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。