## 技術仕様書
本調達物件に係る性能等の技術的要件（センター系部門生体情報モニタリングシステム）
構成概要 |  | センター系部門生体情報モニタリングシステム更新は、ベットサイドモニタ（A）8式、 ベットサイドモニタ（B) 2式、ベットサイドモニタ（C) 2式、搬送用モニタモジュール 12式、麻酔ガスモジュール 14式、観血血圧2ch拡張モジュール 2式から構成され、以下の使用に掲げる性能・機能に関する要求要件並びに性能・機能以外に関する要求要件を満たすこと。さらに、装置導入に本稼働切り替え時の立会い、ネットワーク接続及び当該装置設置に係る工事等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 機器主要機能の要件
| 1 | ベッドサイドモニタ（A)に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ディスプレイは19型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
|  | 2 | 外部モジュールラックは、 2台接続することで最大8スロット以上のプラグイン式のモジュールが使用できること。
|  | 3 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。
|  | 4 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること。
|  | 5 | 画面レイアウトを、あらかじめ20種類以上設定でき、スワイプ操作で簡易に画面を切り替えられること。
|  | 6 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること。
|  | 7 | テレメータまたは無線通信機能を有する統合モジュールから送信される測定データを、ベッドサイドモニタ画面に表示するとともに、セントラルモニタの同一セクタに統合して表示する機能を有すること。
|  | 8 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。
|  | 9 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。
|  | 10 | モニタおよびBIS、NMT、麻酔ガスを除く全測定モジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、CF型、連続動作の基準に準拠すること。
|  | 11 | BIS、筋弛緩(NMT)、麻酔ガスモジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、BF型、連続動作の基準に準拠すること。
| 2 | ベットサイドモニタ（B）に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ディスプレイは12型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
|  | 2 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。
|  | 3 | プラグインモジュール用に、3個の内臓モジュールスロットがあること。
|  | 4 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること。
|  | 5 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること。
|  | 6 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。
|  | 7 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。
| 3 | ベットサイドモニタ（C）に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ディスプレイは12型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
|  | 2 | 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つのモジュールとして統合されていること。
|  | 3 | 通常の画面表示において、各測定項目の数値項目の左側にアラーム設定値の表示ができること。
|  | 4 | ディスプレイの輝度を室内光の状態に合わせて自動で輝度調節ができる機能を有していること。
|  | 5 | バイタルデータの推移を捉えるため、設定された基線（目標値）及び基線範囲（上下限値）にバイタルトレンド情報を重ねて表示するホライゾン表示機能を有すること。
|  | 6 | バイタルデータの偏位を捉えるため、設定した時間内（10 分、5 分、または2 分）の値変動度合いを矢印の傾きで示すトレンドインジケータ機能を有すること。
| 4 | 麻酔ガスモジュールに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ベットサイドモニタにて取込した麻酔ガスデータは、手術部門システムORSYSと、数値データ・波形データの連携ができること。
|  | 2 | 省スペース化のため、モニタと別筐体ではなく、測定モジュールとして外部モジュールラック内に格納して使用できること。
| 5 | 搬送用モニタモジュールに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬送用モニタモジュールは、ベットサイドモニタと連携する事で既存の電子カルテの経過表との連携が同様にできること。
|  | 2 | 搬送用モニタモジュールは、ベットサイドモニタと連携することで既存セントラルモニタと連携できること。
|  | 3 | 本体ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは､対角6.1ｲﾝﾁ以上､解像度1024 x 480ﾄﾞｯﾄ以上のｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲであること。
|  | 4 | 搬送後に使用を開始するﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ(A)(B)に直接接続が可能であり､生体情報入力部としても継続してその動作が可能であること。
|  | 5 | 画面に表示されるﾊﾞｲﾀﾙﾃﾞｰﾀの推移を視認性よく表示し､その傾向を矢印で簡便に捉えることが可能なﾎﾗｲｿﾞﾝﾄﾚﾝﾄﾞ機能を有していること。
| 6 | 観血血圧2ch拡張モジュールに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 既存ベットサイドモニタにて取込した観血血圧データは、既存の手術部門システムORSYSと、数値データ・波形データの連携が既存と同様にできること。
|  | 2 | 汎用性向上のため、搬送用モニタモジュールにドッキングする事で、使用できること。
Ⅱ | 手術室の要件
| 1 | 構成概要に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ベットサイドモニタは、手術部門システムORSYSと、数値データ・波形データの連携が既存と同様にできること。
|  | 2 | ベットサイドモニタは、既存セントラルモニタと連携できること。
Ⅲ | NICU/GCUの要件
| 1 | 構成概要として以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ベットサイドモニタは、部門システムＡＣＳＹＳと、数値データ・波形データの連携が既存と同様にできること。
|  | 2 | ベットサイドモニタは、既存セントラルモニタと連携できること。
Ⅳ | 性能・機能以外に関する要求要件
| 1 | 既存装置との接続について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 当院NICU/GCU、手術室に既設のセントラルモニタとの接続を行うこと。
|  | 2 | 当院に既設のセ手術部門システムORSYSとの接続を行うこと。
|  | 3 | 当院に既設の部門システムＡＣＳＹＳとの接続を行うこと。
|  | 4 | 当院に既設の電子カルテシステムとの接続を行うこと。
| 2 | 設置場所について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 設置場所については、当院担当者の指示によること。
|  | 2 | 設置にあたって部屋の改造工事などが必要となる場合は、事前に当院担当者と協議を行い手配すること。
| 3 | 搬入、据付、配線、配管、調整および撤去に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などの調達品は、新品であること。
|  | 2 | 仕様・運用形態について当院関係者と十分な協議を行い確認すること。仕様については技術仕様書だけではなく、当院関係者との確認事項において、その内容を遵守すること。
|  | 3 | 当院が用意する一次側電源設備以外に必要な電源設備、配管設備があれば、事前に当院担当者と協議を行い手配すること。（一次側電源の容量増を含む）
|  | 4 | 周辺機器に関しては、設置場所及び向きを、当院担当者と十分に協議を行って設置すること。
|  | 5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整及び撤去・移設等については、診療業務に支障をきたさないよう当院担当者の指示により行うこと。
|  | 6 | 装置設置は、納期、調整期間のスケジュールについて事前に十分な打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 7 | 当院担当者の指示により指定された旧装置の撤去及び移設を行うこと。
|  | 8 | 装置や機器周辺の配線については、巻き込みや挟み込みを防ぐための対応を行うこと。
|  | 9 | 導入機器の据付、移設、撤去、調整に関する費用を含むこと。
| 4 | 障害時の体制について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理、点検、調整および技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 納入検査検収後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理または部品の交換に応じること。
|  | 3 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧をおこなうこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応をおこなうこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 4 | 納入検査検収後１年以内に、装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、速やかに保証内で無償対応すること。
|  | 5 | 装置の運用を円滑に実現するための技術的なサポートを行うこと。
|  | 6 | 運用上の不具合や疑義が生じた場合には、誠意を持って対応すること。
| 5 | 無償保証期間について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 検査検収後1年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 6 | 教育体制等について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 操作説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所で行うこと｡また、随時対応すること｡
|  | 2 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
| 7 | 説明書・マニュアル等について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 装置の操作マニュアルを、日本語版で1部以上提出すること。
|  | 2 | 納入物品一式（全品）のリストを1部提出すること。
| 8 | 検収について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 最終的な機器の引き渡し時には、本院事務室用度担当の検査検収を受けること。また、検査検収に合格した場合を納品と判断するため、不合格の場合には、相当の理由として認められる場合を除き、納入期限内に不具合部分等を修正し、再検査を受けて合格しなければならない。
| 9 | その他について以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  | 2 | 本仕様書に関し本院において疑惑が生じた場合は、協議によって対処するものとする。その場合、受注者は誠意を持って交渉に応じること。
|  | 3 | 調達物品は、入札時点で薬事承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  | 4 | ソフトウェアライセンスの調達、および作業に関わる経費は、本仕様に含まれること。
|  | 5 | 導入時にネットワーク構成図を作成し、情報システム係に提出すること