## 技術的要件
本調達物件に係る性能等の技術的要件（広島市民病院注射薬払出システム）
構成概要 |  | 注射薬払出システムはトレー供給ユニット、プラボトル払出ユニット、返品薬仕分払出ユニット、アンプル・バイアル払出ユニット、注射箋払出ユニット、ラベル区分払出ユニット、トレー自動収納移載ユニット注射薬払出管理装置等、その他付属品から構成され以下の要件を満たすとともに、当該装置の設置等に関しても以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能の要件
| 1 | 注射薬払出システムについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 全ての薬品収納カセットは、先に補充された薬品から順に払い出しが行える先入れ先出し構造であること。
|  | 2 | 緊急や至急時の為に、外部に設置したプリンタでも同様に注射箋、ラベルを印字できること。
|  | 3 | 緊急処方については最優先で払出が出来る様、無条件割込み機能が付いていること。
|  | 4 | 注射業務に必要な処方区分・病棟区分毎の非実装薬品の取り揃えリストが自動発行できること。
|  | 5 | 薬品、注射箋及びラベル等が欠品した場合、またトレーが満杯及び不足になった場合等には、表示パネル及び音で知らせる機能を有すること。
|  | 6 | 注射薬の払出しは、トレー（3分割方式）を使用し、注射薬、注射箋はトレーに自動投入され且つラベルにおいては各施用区分に自動で投入できること。
|  | 7 | 払い出しに使用するトレーは、仕切板で3等分に仕切られていること。
|  | 8 | トレーの仕切り板の位置がずれていた場合、そのトレーには薬品を払い出さず、トレー収納移載ユニットの段積部に仕切りずれがわかる状態で排出する仕組みがあること。
|  | 9 | 注射薬払出装置は、奥行き1,000mm以内であること。
|  | 10 | 注射薬払出装置は、横幅7,700mm（返品薬仕分払出ユニット有）以内であること。
|  | 11 | 注射薬払出装置の処理速度は、1時間あたり500施用以上の実績であること。
|  | 12 | 停電等、装置に電源を供給することが不可能な状況に置いても、すべての薬品収納カセットから薬品を取り出せる構造であること。
|  | 13 | 障害発生時に機器全体が停止する事無く、各ユニット単位での切り離し運転モードがあり、稼働できるユニットのみで稼働させる機能を有すること。
|  | 14 | 取り揃えリストのQRコードをハンディーターミナルで読取、非実装薬品の取り揃え照合が可能であること。
|  | 15 | 注射せん記載のバーコードをハンディーターミナルで読取、トレーに補充する薬品との照合が可能であること。また、検品も行えること。
|  | 16 | 無停電電源装置（UPS）が接続されていること。
|  | 17 | 払い出し中の病棟名、及び次の病棟名、残りの処方箋枚数やトレー枚数といった運行状況が表示できること。表示場所は、払出ユニットの表示パネルと注射薬管理装置の払出操作端末など2カ所以上の場所に表示できること。
| 2 | 注射薬管理装置は以下の機能を有すること。
|  | 1 | 払出サーバーのOSは信頼性の高いLINUXであること。または、同等の機能を有すること。
|  | 2 | 払出サーバーのハードディスクの物理容量は３００GBｘ４以上であること。また、RAID構成であること。
|  | 3 | 払出サーバーの主記憶装置の容量は１６GＢ以上であること。
|  | 4 | 払出操作端末のOSはMicrosoft製 Windows11日本語版相当以上の機能を有すること。
|  | 5 | 払出操作端末の主記憶装置の容量は８GＢ以上であること。
|  | 6 | 払出操作端末の補助記憶装置の物理容量はSSDであれば128GB以上、HDDであれば500GB以上であること。
|  | 7 | 払出操作端末にはDVD-ROMドライブを内蔵していること。
|  | 8 | ディスプレイは対角17インチ以上、解像度1280×1024ドット以上のカラー液晶画面であること。
|  | 9 | 調剤部門システムより注射薬処方オーダーを受信し、注射薬払出装置に調剤指示データを送信できること。
|  | 10 | 注射薬処方データの管理を行い、当院の指定する供給タイミング・調製タイミング・処方区分・病棟区分等に応じて注射薬払出装置にデータを振分けることができること。
|  | 11 | 注射箋、ラベル、取り揃えリスト等自動発行された帳票を外付けプリンター等で再発行できる仕様であること。
| 3 | トレー供給ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | 注射薬トレーを５０個以上セット可能なこと。
|  | 2 | トレーが不足した場合やエラーが発生した場合等に、表示モニターへの表示と音で知らせる機能を有すること。
| 4 | プラボトル払出ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | １台で６種類以上の５０ｍｌ又は１００ｍｌのプラボトル輸液及び2ポート薬品を装填できること。
|  | 2 | 1台で最大４８０本のプラボトル輸液を装填できること。
|  | 3 | 薬品装填部は引出棚方式であること。
|  | 4 | すべての引出しが施錠できること。
|  | 5 | トレーの分割部に、施用単位・Rp単位等の当院の指定する単位にて注射薬が自動的に払出されること。
|  | 6 | 搭載薬品の残量が確認でき、且つ、稼働中に薬品装填ができる機能を有すること。
|  | 7 | プラボトル薬品を自動払出する際、薬品バーコードを１本単位で自動で読み取り、オーダーとの一致確認ができる機能を有すること。また、オーダーと一致しない場合は、正しい薬品名を記載したバーコード照合異常ラベルが自動発行されること。または、同等の機能を有すること。
| 5 | 返品薬仕分け払出ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | 返品薬仕分けにおいて、種別判別、使用期限判別が可能であること。また、使用期限切れの薬品がある場合には、表示パネル等で知らせる機能があり、他薬品と別に収納できること。
|  | 2 | 注射薬払出システムにおいてインライン仕様の場合、定時薬品払出し動作と平行して、返品薬仕分け動作が可能となるモードを有すること。
|  | 3 | 返品薬仕分け済みの薬品が他ユニットに搭載されていても優先的に返品薬を払出す機能を有すること。
|  | 4 | 返品薬仕分けされた薬品は、容易に取り外し可能なサイズ別収納ケースに収納できること。
|  | 5 | 仕分け済みの薬品がセットされている収納ケースから薬品を自動で払出す場合は、個々の薬品に対して薬品バーコードを自動認証し、オーダー薬品と異なった薬品であれば照合異常ラベルを発行できる機能を有すること。
|  | 6 | 仕分け済みの薬品がセットされている収納ケースから薬品を払出す場合は、使用期限を考慮して、期限切れに近い薬品から優先的に払出す機能を有すること。
| 6 | アンプル・バイアル払出ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | ２４０種類以上のアンプル及びバイアルを収納できること。
|  | 2 | トレーの分割部に、施用単位・Rp単位等の当院の指定する単位にて注射薬が自動的に払出されること。
|  | 3 | カルチコール、アスパラK等の小型プラスチックアンプル及びケイツーN静注、メチコバール注など袋入りアンプルも、払出が可能なこと。
|  | 4 | 切られた状態である5連プラスチックアンプルを薬品収納カセットに収納できること。 また、返納されてきた同薬品も収納できること。
|  | 5 | 払出量に応じて、同一薬品においても複数カセットに収納できること。
|  | 6 | 補充時の作業効率を考慮して、１カセット毎に引出して複数カセットの補充が可能であること。
|  | 7 | 補充時の作業効率を考慮して、薬品収納カセットはワンタッチで開閉可能な蓋であり、直接薬品収納カセットの上部から薬品を補充できること。
|  | 8 | 薬品収納カセットは取り外し可能であり、取り外した状態でも薬品補充ができること。また、取り外し防止のロック機能も有すること。
|  | 9 | 同一サイズの薬品収納カセットの搭載薬品変更は、薬品の形状が特殊でない限り、薬品収納カセットの部品交換作業をすることなく、行えること。
|  | 10 | 搭載薬品の残量が確認できる手段を有し、残量に応じて3種類以上の異なる色表示ができること。
|  | 11 | 薬品が欠品した際には、その薬品収納カセットの場所・薬品名が表示され、音声案内もできること。
|  | 12 | アンプル・バイアル薬品を自動払出する際、薬品バーコードを１本単位で自動で読み取り、オーダーとの一致確認ができる機能を有すること。また、オーダーと一致しない場合は、正しい薬品名を記載したバーコード照合異常ラベルが自動発行されること。
|  | 13 | 各カセット前面に薬品残量の目安となる表示がされていること。
|  | 14 | 複数カセット使用の薬品において、自動払出運転中に払出対象薬品が不足した際、稼働中の機器を停止することなく、薬品の補充が行なえること。
|  | 15 | 稼働停止中など、薬品が取り出せない様にユニット前面から施錠できる構造であること。
| 7 | ラベル区分払出ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | ラベルの印字が可能なこと。
|  | 2 | 冷所薬品の払い出しがある場合、冷所薬品があることを知らせるラベルの出力が可能なこと。
|  | 3 | 該当施用区分に必要なラベルを区分毎に自動で投入できること。
|  | 4 | 患者投薬確認に使用するバーコードを印字できること。
|  | 5 | 必要箇所には太字及び塗かけなどでの印字が可能であり、注意喚起できること。
| 8 | 注射箋払出ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | 注射箋の印字がカラーで可能なこと。
|  | 2 | 複数枚の注射箋をまとめてトレーまで搬送できること。
|  | 3 | 最大でA４サイズまでの注射箋が印字可能なこと。
|  | 4 | 注射箋は、以下の項目を当院の指定する位置にレイアウトでき、印刷できること。 ◦ オーダ情報内の患者番号 ◦ 患者氏名 ◦ 病棟名称 ◦ 診療名称 ◦ 生年月日 ◦ 年齢 ◦ 性別 ◦ 医師名 ◦ 薬品名称 ◦ 保存区分（冷所・暗所等） ◦ 薬品区分（輸液・毒薬・劇薬等） ◦ 施用量 ◦ 施用単位 ◦ 手技 ◦ 投与経路 ◦ 施用回数 ◦ 投与スピード ◦ コメント ◦ 処方区分 ◦ オーダー番号 ◦ 注射薬の混合調整 ◦ 実施日 ◦ その他
|  | 5 | 薬剤部用と病棟用の２部印字・出力できること。
|  | 6 | 注射箋への印字には、２種類以上のフォントが使用できること。
|  | 7 | 注射箋には、ミキシング時の注意書き等の情報を印字可能なこと。
| 9 | トレー自動収納移載ユニットについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | 3列カートがセットできること。
|  | 2 | 払出が完了したトレーを搬送用カートに原則病棟単位で自動収納できること。
|  | 3 | カート内が満杯もしくは必要病棟分の払出が完了すればお知らせ音と共にモニターにカートの交換案内を知らせる機能を有すること。
|  | 4 | カートへの払い出しの際、事前に設定されたカートの種類と異なったカートがセットされた場合、異なっていることをお知らせする機能があること。
|  | 5 | 緊急処方が発生した場合には、定期処方払出中であっても緊急処方が最上位に割り込み、最優先にて専用の払出口からトレーが払出されてくること。また、専用の払出口はユニット増設にならいないこと。または、同等の機能を有すること。
|  | 6 | 病棟単位或いは、払出単位で払出が完了したトレーを搬送用カートに自動収納するか別の箇所に払出をするか選択機能を有すること。
|  | 7 | 大型の薬品（ボトルやバッグ）が処方されているトレーについては、自動で１段空けた状態でトレーを自動収納できる、自動段飛ばし機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
| 10 | 電子カードについては、以下の機能を有すること。
|  | 1 | 電子カードはトレーに専用ケースを取り付け、セットできる構造であること。
|  | 2 | 注射薬トレーを識別できるように患者名・施用日・病棟名・処方区分などの情報を表示できること。
|  | 3 | 電子カードは電池レスであり、交換などが不要であること。または、同等の機能を有すること。
|  | 4 | 電子カードは700個以上準備すること。
| 11 | 専用トレーについては以下の機能を有すること。
|  | 1 | トレーは外形寸法が幅300mm×奥行400mm×高さ65mm程度とし、カートに自動挿入できること。
|  | 2 | トレーは内部が3つに区分できること。区分に必要な仕切りについては、必要数準備すること。
|  | 3 | トレーは、A4サイズの注射箋が折らずに投入できること。
|  | 4 | トレーの側面には、トレーを識別できるように患者名・施用日・病棟名・処方区分の情報を表示できる電子カードが搭載できること。
|  | 5 | トレーの側面には、追跡に必要なバーコードが張り付けられていること。
|  | 6 | 専用トレーは700個以上準備すること。
| 12 | 専用カート（3列）については以下の機能を有すること。
|  | 1 | 専用カート（3列）は最大54枚のトレーを自動収納する事が可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  | 2 | 専用カート（3列）は病院様専用の鍵がついており、シャッター付で締め切った場合に外部からトレー及び患者様の情報が見えない構造であること。
|  | 3 | 専用カート（3列）は上記Ⅰ－９トレー自動収納移載ユニットに接続ができる構造であること。
|  | 4 | 専用カートは44台準備すること。
| 13 | 薬品照合システムは以下の機能を有すること。
|  | 1 | 医薬品補充の際の入れ間違いを防止する為、ハンディーターミナルを活用したチェック機能を有すること。
|  | 2 | 非装填薬品の取り揃えチェック機能を有すること。
|  | 3 | トレーへの非装填薬品の補充、検品時のチェック機能を有すること。
|  | 4 | ハンディーターミナル３台を準備すること。
| 14 | 上位ｼｽﾃﾑの連携については以下の要件を有すること。
|  | 1 | 本院既設の電子カルテシステムもしくは、部門システムと接続し、注射オーダー等の情報を受信して注射薬品の払い出し、注射箋とラベルの発行が行えること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 当院が用意する1次側設備工事以外で必要となる電源などがある場合は、受注者の負担にて準備すること。
|  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 5 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  | 6 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が製造メーカーの回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | リモートメンテナンス環境は、当院で整備した環境を使用すること。
|  | 3 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しメディア（CD-R等）にコピーしたもので提出すること。
|  | 4 | 不要になった既存装置の撤去を行い、当院の担当者の指示のもと移動させること。
|  | 5 | 入札時点で薬機承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  | 6 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。