## 技術的要件
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  | 今回調達するハイブリッド手術室血管造影・治療装置は、X線管/X線検出器保持装置、X線管装置、Ｘ線検出器、モニタ、カテーテルテーブル、Ｘ線高電圧発生装置、デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーションから構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する要件
| 1 | X線管/X線検出器保持装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面用保持装置は天井走行式であること。
|  | 2 | 手術室環境に考慮した設計が施されており、ケーブル等、清潔に保ことが可能であること。
|  | 3 | 長手方向へ250cm以上移動可能であること。
|  | 4 | 横手方向へ130cm以上移動可能ができること。
|  | 5 | アイソセンタは108cm以下であること。
|  | 6 | 患者アプローチは頭側および患者左右直行方向及び斜めからのアプローチが行え、画像、コリメーションは自動追従すること。
|  | 7 | 患者のカバレージは180cm以上であること。
|  | 8 | アームは退避ポジションを有し、テーブルから完全に退避が可能であること。
|  | 9 | アームの奥行きは90cm以上であること。
|  | 10 | RAO180°以上、LAO120°以上の回転範囲を有すること。
|  | 11 | Cr 90°以上、Cd 90°以上の回転範囲を有すること。
|  | 12 | 安全機構が施されていること｡
|  | 13 | 撮影位置を設定できるオートポジショニング機構を53通り以上設定可能であること。
|  | 14 | 角度領域ごとの線量管理機能を搭載し、閾値に対して警告表示がグラフィカルにリアルタイムに表示可能であること。
|  | 15 | 停電時においても迅速にアームの退避が行える設計であること。
| 2 | X線管装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 正面側の焦点サイズは、小焦点0.4mm以下、大焦点0.9mm以下であること。
|  | 2 | 陽極回転支持機構が液体金属ベアリング方式であること。
|  | 3 | 陽極熱容量が5200kHU以上であること。
|  | 4 | 陽極冷却率は最大1500kHU/分以上であること。
|  | 5 | Ｘ線絞り内には、コリメータと被ばく低減用のX線線質調整フィルタを３種類以上装備すること。
|  | 6 | 被ばく低減フィルタは1.0mmCueq以上の厚さであり、被ばくを考慮し自動で退避しない常時挿入方式であること。もしくは検査室内に術者専用X線防護キャビン（バイオトロニックジャパン社製 ゼログラビティ放射線防護）を2式装備すること。
|  | 7 | 線質調整フィルタの選択は透視、撮影にプログラムされた固定方式であること。もしくは体厚に応じた自動挿入式のフィルタの常時挿入を管理できないことに対し、被検者およびスタッフの水晶体被ばくの影響を考慮し、眼の水晶体線量計（千代田テクノル社製DOSIRIS相当）を本院のスタッフ分5式備えること。
| 3 | X線検出器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | X線検出器はFPD（フラットパネルディテクタ）であること。
|  | 2 | FPDは間接変換方式であること。
|  | 3 | 検出器最大視野サイズは29x38cm以上であり、6段階以上の視野切替えが可能であること。
|  | 4 | 読み取りマトリクス数は2496 x 1856マトリクス以上であること。
|  | 5 | 検出器画素サイズは155μm以下であること。
|  | 6 | 解像度は3.2lp/mm以上であること。
|  | 7 | DQEは77％以上であること。
|  | 8 | 濃度分解能は16bit以上であること。
| 4 | モニタは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 撮影室モニタおよび映像システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 検査室には55インチ以上の大型液晶モニタを、天井吊り下げ式アームにて患者の両サイドからアプローチできるようにレイアウトし、広範囲に稼働が行えること。設置場所の調整は当院スタッフと協議の上確定させること。
|  |  | 2 | 大画面マルチモニタ前面は強化ガラスにて保護されており、防塵・防水性能規格に準拠しておりIP21以上の機能を有する、もしくは、衝突などによる故障を考慮し当院が指定する壁面に4－1－1の大画面モニタと同じ性能を有する55インチ以上の大画面モニターを2台設置すること。
|  |  | 3 | 映像システムは、撮影室大型液晶モニタに本システムおよび周辺機器の映像信号を16信号以上入力、8信号以上の同時表示が可能であること。大画面モニタ付近の入力アダプタを搭載し任意に接続できること。
|  |  | 4 | 映像システムは、大画面マルチモニタは15種類以上のレイアウトパターンを有すること。事前にレイアウト登録がユーザー側でセッティングできること。
|  |  | 5 | 映像システムは、大画面マルチモニタに表示された装置本体および周辺機器の画面の操作を、ベットサイドにてマウス等で操作可能であること。
|  | 2 | 操作室モニタおよび映像システムは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室のモニタは27インチ以上のモニタ2台以上で構成すること。または、同等の機能を持つ構成であること。
|  |  | 2 | 映像システムは、操作室の全てのモニタに血管撮影装置画像に加えて周辺機器映像信号を入力でき、表示した画像は血管撮影装置本体操作用のキーボードとマウスにて直接操作可能であること。また、表示レイアウトとの変更が可能であり、任意の画像を自由に入れ替え可能であること。または、同等の機能を持つこと。
| 5 | 高電圧発生装置は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 高電圧発生方式は、インバータ方式であること。
|  | 2 | 公称最大電力は、100ｋＷ以上であること。
|  | 3 | 短時間定格は、100kV-1000mA、125kV-720mA以上の性能を有すること。
|  | 4 | 撮影時間は、最短1msec以下であること。
|  | 5 | パルス透視が可能で、30ppsおよび0.5ppsを含む9段階以上のパルスレートを選択可能であること。
|  | 6 | 自動で撮影条件が設定されること。
|  | 7 | X線曝射用フットスイッチは、撮影室にワイヤードとワイヤレスを含む二式および操作室にワイヤード1式以上備えること。
| 6 | デジタルラジオグラフィ装置及び本体付属ワークステーションは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 透視機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 1024マトリクス12bit以上にて、最大30pps以上の透視が可能であること。
|  |  | 2 | パルス透視が可能であること。
|  |  | 3 | 専用の低線量テクノロジーを有し、画質を維持しつつ平均して50％以上の線量低減を実現できるシステムを有すること。または、同等の機能を持つこと。線量低減に関しては15以上の医学論文（文献引用影響率を有する）にて報告されている、もしくは、正確な線量測定のためにそれぞれのスタンド用にX線QAアナライザ（アクロバイオ社製Piranha相当)を2式備えること。
|  |  | 4 | 画像処理をリアルタイムに透視像に施し、検査目的に応じた最適な透視画質を表示できること。
|  |  | 5 | 検査目的毎または術者毎に透視画像処理条件を登録し、検査開始時に自動セットすることが可能であること。
|  |  | 8 | X線量を増加させないライブ透視画像のデジタルズームおよびパンニング機能、もしくは、映像システムでのデジタル拡大およびパンニングできる透視表示が操作室および検査室から行えること。
|  |  | 9 | 透視中の任意タイミングの静止画またはラストイメージホールド像を本体記録媒体へ記録できること。
|  |  | 10 | 透視中、X線OFFした時から遡って一定時間の透視画像を常にメモリ上に保存し、必要に応じて本体記録媒体に記録可能であること。
|  |  | 11 | 透視ピークホールドと透視画像を重ね合わせるロードマップ透視FluoroMAPが可能なこと。
|  |  | 12 | DSA画像を利用したロードマップ透視が可能なこと。
|  |  | 13 | 直前の背景をサブトラクションしたロードマップ透視BlankMapが可能なこと。
|  |  | 14 | ロードマップ透視時は、ライブ透視画像、ロードマップ透視画像、参照画像が同時に表示、および透視画像、透視デジタル拡大画像、参照画像が同時に表示できること。または、同等の機能を持つこと。
|  | 2 | 画像収集・処理・表示機能は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DAは1024x1024マトリクス12bit で、30pps以上の収集が可能であること。
|  |  | 2 | DSAは1024x1024マトリクス12bit で、12pps以上の収集が可能であること。
|  |  | 3 | 撮影のフレームレートを切り替える際にキャリブレーション等がかかることで撮影が出来なくなる時間がスペック上で3秒以上生じないこと。（撮影のフレームレートの変更がスムーズに行えること）
|  |  | 4 | DSA撮影中にリアルタイムピクセルシフトが可能であること。
|  |  | 5 | マスク撮影が不要で動きに強い、DSAライク画像を表示できること。
|  |  | 6 | 輪郭強調処理、コントラスト調整処理、ズーム等の画像処理は、操作室および撮影室で実施できること。
|  |  | 7 | 撮影像のデジタル的な拡大は、最大５倍以上で表示が可能であること。
|  |  | 8 | 画像へのコメント入力が可能であること。
|  |  | 9 | 透視中においても、撮影済みのデータの動画再生、画像処理が操作室/撮影室双方で行えること。データ転送しなければならない場合、本体コンソールで行える動画再生、画像処理が可能な透視中の並行処理専用のワークステーション、モニター、マウス、キーボード一式（3Dアプリケーション用のワークステーションとは別のシステム）を操作室および検査室に設置すること。
|  |  | 10 | 本体の記録媒体は1,024×1,024マトリクス画像を100,000枚以上記録可能であること。
|  |  | 11 | リファレンス貼り付けや画像操作は操作室、撮影室（清潔、不潔）にてコントローラで操作が可能であること。
|  |  | 12 | ECG波形情報は撮影画像に張り付けて記録することができること。
|  | 3 | 画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DICOM形式でCD-R、DVD-Rへ画像記録可能であること。
|  |  | 2 | MPEG4、PNG形式での画像書き込みが可能なインターフェースもしくは、各種フォーマットに変換できるPCを設置すること。
|  |  | 3 | システムは、DICOM Storage（Storage SCU）、DICOM Storage Commitment（Storage Commitment SCU）、DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Step、DICOM Radiation Dose Structured Report に対応していること。
|  |  | 4 | PACS等の画像送信先について、検査プロトコルまたはプログラム毎に登録可能であること。
|  |  | 5 | 検査ごとの実施情報および照射履歴をRDSR形式で出力可能なこと。
|  | 4 | デジタルアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | DA、DSA、DSAライク、OneShot撮影が可能であること。
|  |  | 2 | 50°/sec以上の高速回転撮影が可能であること。または、同等の機能を持つこと。
|  |  | 3 | タッチパネル式コントローラを装備し本体画像閲覧、ライブ画像表示、任意選択した画像の再生および指操作による画像拡大が可能であること。要件を満たさない場合は、操作室および撮影室内においても同等の操作が行えるカリーナシステム社のADMENIC V5映像システムを備えること。
|  |  | 4 | リファレンス画像より、Cアーム/SID/寝台上下・水平位置を再現できるオートポジショニングが可能であること。
|  |  | 5 | ECG波形に同期してX線照射を行い心拍動の影響を低減する機能を有し、ECG波形との同期はディレイタイム設定が行えるシステム、もしくは、冠動脈4D-CTの時間軸において、追跡、補完、位置合わせを行う事で冠動脈動態画像を表示できる機能（Ziosoft社製PhyZiodynamics）を搭載したアンギオ室専用のスタンドアローン用のワークステーションを用意すること。
|  |  | 6 | 撮影画像の血管解析機能を有し、操作室/撮影室双方から行えること。
|  |  | 7 | 検査室および操作室からモニター上の撮影画像にデジタル描画可能な手書きタブレットのシステムを有すること。
|  |  | 8 | デジタル描画されたデータを透視画像とフュージョンできること
|  |  | 9 | 手技中のIVR基準点におけるリアルタイム空気カーマ率、累積空気カーマ、および累積面積線量を検査室、操作室に表示すること。空気カーマの算出方法は術者の散乱線増加を考慮し、面積線量計を使用せず計算値にて算出すること。面積線量計を使用しなければならない場合、面積線量計による散乱線を計測するための電離箱式サーベイメータ、散乱線分布図作成ソフトウェアおよびPCを装備すること。
|  | 5 | 3Dアプリケーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 高速回転撮影画像を再構成し3D表示が可能なワークステーションを装備すること。
|  |  | 2 | 3D撮影プロトコルの最短のCアーム回転時間は4秒以下で3次元再構成が可能であること。
|  |  | 3 | 3D血管画像と透視画像の重ね合わせによる3Dロードマップ機能を有すること。患者の体動に自動追従できる機能、もしくは、患者固定強化としてメディカルエキスパート社製RAS-570 eccent dualを導入すること。
|  |  | 4 | 再構成された3D血管画像は、検査室および操作室のタッチパネル式コントローラ上に表示され、3D画像の回転/パンニング/ズームなど基本的な操作から距離計測やセグメンテーションなどワークステーションのように操作できる機能、もしくは、撮影室で清潔の状態で操作できるシステムを構築すること。
|  |  | 5 | 3Dワークステーション内の3D画像観察角度をCアーム側でワンタッチで再現することが可能であること。 またCアーム回転操作にモニタ上の3D画像が同期し連動した回転が可能であること。
|  |  | 6 | 3D画像上で血管、動脈瘤を解析する3D解析機能を有すること。
|  |  | 7 | 高速回転撮影画像によるコーンビーム再構成機能を有すること。
|  |  | 8 | 頭蓋内ステント等を描出する高分解能コーンビームCT撮影機能を有すること。
|  |  | 9 | 撮影中心をオフセットするためにLAO55°からRAO185°の回転範囲でのコーンビームCT機能、もしくは、コーンビームCTを用いた血液量3Dカラーマップ機能として血液量の評価が可能であること。
|  |  | 10 | コーンビームCT画像の金属アーチファクト低減機能を有すること。
|  |  | 11 | 術前CT、MR画像を取り込み、セグメンテーション等の処理ができ、2方向の透視画像にて位置合わせを行い、透視画像との重ね合わせによるロードマップ機能を有すること。
|  |  | 12 | 術前のCT画像を取り込み、セグメンテーション処理により、TAVI治療のプランニング、デバイス留置シミュレーション、経皮的僧帽弁閉鎖不全修復のシミュレーションが行えるソフトウェアを搭載すること。
| 7 | 接続は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 1 | 大画面モニタは、必要な外部入力の映像を映せるように装備すること。
|  |  | 2 | 統合モニタは、透視画像、撮影画像、ロードマップ、３Dワークステーション、画像読影用端末、HIS、RIS、など15点以上の画像を集約し、信号配信マネージャーを用意しマウス操作等で制御できるようにすること。このシステムの運用に関しては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得ること。
|  |  | 3 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、Q/R 、MWM、MPPSに対応すること。
|  |  | 4 | 当院の担当者と協議の上，RIS、PACS、3D画像処理装置等に接続すること。
|  |  | 5 | 画像データは、当院既設のネットワークを介して、DICOM Ver.3.0以上の規格でサーバと接続すること。また、既設の修正端末（RA600_1）と接続すること。
|  |  | 6 | 病院の指定する箇所にRDSRを出力すること。接続にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 7 | RIS端末を３式有すること。
|  |  | 8 | GE Centricity Cardiology CA1000を1式有すること。
| 8 | 1 | 手術台は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 手術台は埋込型で血管撮影装置と連動すること。
|  |  | 2 | 手術台は、コラム・カーボンテーブル・外科用テーブルと搬送車1台で構成されること。
|  |  | 3 | 手術台の回転範囲は術例によって他の医療機器との位置調整が容易にできるよう270°以上で調整可能であること。
|  |  | 4 | テーブルトップの昇降、横転、縦転、背板屈折、足板屈折、スライド作動が全て単独スイッチで電動操作可能であること。
|  |  | 5 | 無線ハンドスイッチおよび無線ハンドスイッチ用充電器が付属されていること。
|  |  | 6 | コラム本体にバックアップ用の操作スイッチを具備すること。
|  |  | 7 | ハンドスイッチの専用のボタン操作で自動水平復帰機構が働き、横転、縦転、背板屈折、足板屈折が水平に戻ること。
|  |  | 8 | テーブルトップ着脱時に搬送車を入れた時には、上下ボタンを押すことによりスライドが基準位置に復帰すること。
|  |  | 9 | テーブルトップの着脱を頭/足側のどちら側からでもできること。
|  |  | 10 | 停電時のバックアップも考慮して、バッテリ駆動が可能であること。
|  |  | 11 | カーボンテーブルには、既存のヘッドレストが装着可能であること。
|  |  | 12 | カーボンテーブルはヘッドレスト装着時の長さが3,000mm以上であること。
|  |  | 13 | カーボンテーブルはヘッドレスト装着時の360°透視可能なエリアが1,750mm以上であること。
|  |  | 14 | カーボンテーブルはヘッドレスト装着時のAP方向での透視可能なエリアが2,100mm以上であること。
|  |  | 15 | カーボンテーブルは1,000mm以上の前後スライド機能があること。
|  |  | 16 | カーボンテーブルは中心から横方向に左右各100mm以上移動可能であること。
|  |  | 17 | カーボンテーブルの患者耐荷重は150Kg以上であること。
|  |  | 18 | カーボンテーブルを使用する場合の最低位が800mm以下、最高位が1,200mm以上であること。
|  |  | 19 | カーボンテーブルの操作は、血管撮影装置の操作卓からも昇降・縦転・横転の操作も出来ること。
|  |  | 20 | リヒカや上肢台を取り付けるための既存のサイドレールが、カーボンテーブルに装着可能であること。
|  |  | 21 | 外科用テーブルは、既存の手術台構成パーツが取付可能であること。
|  |  | 22 | カテーテルなどデバイスが不潔にならないよう、カーボンテーブルに取付ける延長具を1個装備していること。
|  |  | 23 | カーボンテーブル・外科用テーブルには既存ハイブリッド用手術台のアクセサリーが使用可能であること。
|  |  | 24 | カーボンテーブル・外科用テーブルには既存ハイブリッド用手術台の搬送車が使用可能であること。
| 8 | その他周辺機器は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 血管造影用造影剤自動注入装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 注入速度は、0.1～30.0ml/secの間で設定できること。
|  |  | 2 | 最大圧力は、8200Kpa（1200PSI）以上であること。
|  |  | 3 | 240以上のプロトコルをメモリーできること。
|  |  | 4 | アンギオ装置との連動が可能であること。
|  |  | 5 | １ヘッドのデュアルシリンジタイプであること。
|  |  | 6 | 混合・希釈率を、タッチパネルで任意に設定する機能を有すること。
|  |  | 7 | 希釈率が異なる2段階注入が可能であること。
|  |  | 8 | 任意の希釈率で、チューブ内を満たすクイックパージ機能を有すること。
|  | 2 | 臨床用ポリグラフは、以下の要件を満たすこと
|  |  | 1 | 測定項目は標準12誘導心電図（標準表示/カブレラ表示）、観血血圧×7ch、熱希釈式心拍出量、非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)×2ch、呼吸曲線（インピーダンス式/サーミスタ方式/CO2方式）、体温×4ch、BIS、CO2が可能であること。
|  |  | 2 | 導出18誘導心電図が計測可能であること。
|  |  | 3 | 入力部が取り外し可能でモニタとしても運用可能であること。
|  |  | 4 | ハードディスクはRAID-1システムを採用しており、1TB以上の容量を有していること。
|  |  | 5 | ウェーブディスプレイにはリアルタイム波形を全画面波形表示または3分割表示が可能で、それぞれの画面に最大64chの波形表示が可能であること。
|  |  | 6 | 標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は四肢誘導6chと胸部誘導6ch（12ch）の分割表示が可能であること。
|  |  | 7 | SPO2の信号信頼性を示すSQI値、測定部位の循環状態を示すPI値を表示できること
|  |  | 8 | システムの操作は専用キーボード、フルキーボードおよびマウスを併用できること。
|  |  | 9 | 専用キーボードに血圧のサブサイトキーを有すること。
|  |  | 10 | 血圧解析項目は心房波（a波、v波、平均圧）、心室波（収縮期圧、拡張期初期圧、拡張期末期圧）、動脈圧（収縮期圧、拡張期圧、平均圧）であり、弁口面積演算が可能であること。
|  |  | 11 | 12誘導心電図、導出18誘導心電図解析を行うことにより、QRS幅解析が行えること。
|  |  | 12 | 解析レビュー時に１拍毎の解析値を見ながら編集することが可能であること。
|  |  | 13 | AR Indexの表示が可能なこと。
|  |  | 14 | Systolic Area Index(SAI)の表示が可能なこと。
|  |  | 15 | 恒久的保存ﾒﾃﾞｨｱとして50GB以上の容量を有するBlu-rayに連続波形を含む計測波形および解析ﾃﾞｰﾀを保存できること。
|  |  | 16 | 既存のポリグラフRMC-4000のデータも一緒に管理できること。
|  | 3 | 解析ワークステーションは、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 解析用としてデスクトップ型端末を2式用意すること。
|  |  | 2 | OSはWindows11 Pro、メモリは32GB、2TBのSSD、DVDスーパーマルチドライブ、モニタは23.8型とし、解像度はフルHD(1920×1080)を2式用意すること。
|  |  | 3 | ソフトウェアは、Base module Structural Heart、Structural Heart Aortic Valve、Structural Heart LAAとし、2floatingライセンスを有すること。
|  |  | 4 | 大動脈弁解析では、通常の大動脈解析の他、Bicuspid Aortic Valveを定義して解析することが可能であること。
|  |  | 5 | 大動脈弁解析では、ヒンジポイントの候補点を自動的に検出する機能を有すること。
|  |  | 6 | 大動脈弁解析では、事前設定に基づいて解析ワークフローのステップ（計測、キャプチャ）を自動的に実行することが可能であること。
|  |  | 7 | 大動脈弁解析では、バーチャルバルブプランニングが可能であること。
|  |  | 8 | 大動脈弁解析では、非造影のＣＴ画像からAgatston scoreを算出することが可能であること。
|  |  | 9 | 大動脈弁解析では、カテーテルのアクセスルートのプランニングが可能であること。
|  |  | 10 | 左心耳解析では、中隔穿刺のシミュレーションが可能であること。
|  |  | 11 | 左心耳解析では、造影CT画像から、経食道エコー様の画像を作成することが可能であること。
|  |  | 12 | 既存ZIO社ワークステーション1台とQ/R、GE社PACSとQ/R、RA600とStorage接続を行うこと。
|  | 4 | 画像解析用ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既存のIntelliSpace Portalワークステーションの、CT心臓解析一式、CT血管解析一式、CTTAVI術前プランニング解析は全て最新版を有すること。
|  | 5 | 手術映像設備は、下記の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 懸垂モニタAは32型4K3Dメディカルモニタ1面、32型4K2Dメディカルモニタ1面を手術室内に有すること。
|  |  | 2 | 懸垂モニタBは27型FHDメディカルモニタ2面を手術室内に有すること。
|  |  | 3 | 懸垂モニタCは21.5型FHDパソコンモニタ1面を手術室内に有すること。
|  |  | 4 | 壁面モニタは50型4Kインフォーメーションモニタ1台を手術室内に有すること。
|  |  | 5 | 術野カメラ1台、全景カメラ1台、PTZカメラ1台を手術室内に有すること。
|  |  | 6 | 映像入力端子はSDI端子9ヶ所、DVI端子3ヶ所を手術室内に有すること。
|  |  | 7 | 映像出力端子はSDI端子8ヶ所を手術室内に有すること。
|  |  | 8 | 電子カルテ端末入力用1ヶ所を手術室内に有すること。
|  |  | 9 | Live配信用の映像出力端子はHDMI端子4ヶ所を操作室内に有すること。
|  |  | 10 | モニタ用コンバータとしてSDI to HDMIコンバータを4個有すること。
|  |  | 11 | Cアーム用Video to SDIコンバータを1個有すること。
|  |  | 12 | 人工心肺用SDI to HDMIコンバータを2個有すること。
|  |  | 13 | PTZカメラ表示用モニタとして、操作室に1台有すること。
|  | 6 | 手術映像制御コントロールシステムは、下記の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 画面サイズ17型の操作タッチパネル、映像切替スイッチャー、映像入出力端子から構成され、手術室に1式有すること。
|  |  | 2 | 映像切替、録画操作、術野カメラコントロールの機能を有すること。
|  |  | 3 | 映像切替機能は、操作タッチパネルに実際の入力映像プレビュー（サムネイル）が表示され、映像切替操作が簡単に行えること。
|  |  | 4 | 映像切替スイッチャーは4K(3840x2160/60p）解像度対応、24入力24出力以上で構成され、手術室に1台設置すること。
|  |  | 5 | 映像切替スイッチャーは病院設備である医療機器(4K機器含む)及び術野カメラ、生体情報、電子カルテからの情報を取り込み切替が可能な設計であること。
|  | 7 | 手術映像エンコーダは、下記の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 1台のエンコーダで、2CH以上の同時記録が可能であること。なお保存先はUSBハードディスクであること。
|  | 8 | 無影灯１（主灯）＋カメラアームは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 無影灯（主灯）とカメラアームで構成されること。
|  |  | 3 | 無影灯には障害物自動感知システム機能を有すること。
|  |  | 4 | 光源は、LEDであること。また単色白色の光源であること。
|  |  | 5 | 照射方式は光学レンズ方式を採用していること。
|  |  | 6 | 最高照度は160,000LUXであること。
|  |  | 7 | 調光調節機能は8段階以上であること。
|  |  | 8 | 灯体及び壁面において調光調節・照射野調節が可能であること。
|  |  | 9 | 照射野径は、照射距離１mにおいて最少150mm以下、最大250mm以上に可変可能であること。
|  |  | 10 | 色温度は3800Kから4300K以内であること。
|  |  | 11 | 灯体の直径は、700mm～800mmの範囲であること。
|  |  | 12 | LEDの光源寿命は60,000時間以上であること。
|  |  | 13 | LEDの特性である、基盤温度上昇による照度低下を補正するプログラムを有すること。
|  |  | 14 | 無影灯（主灯）は、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,300mm以上であること。
|  |  | 15 | カメラアームは、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,300mm以上であること。
|  |  | 16 | 照射野径の中心部と周辺部とのコントラストを軽減し、術者の視認性向上と疲労軽減がはかれる機能を有していること。
|  | 9 | 無影灯2（主灯）＋Wモニターアームは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 無影灯（主灯）＋Wモニターアームで構成されること。
|  |  | 3 | 無影灯には障害物自動感知システム機能を有すること。
|  |  | 4 | 光源は、LEDであること。また単色白色の光源であること。
|  |  | 5 | 照射方式は光学レンズ方式を採用していること。
|  |  | 6 | 最高照度は160,000LUXであること。
|  |  | 7 | 調光調節機能は8段階以上であること。
|  |  | 8 | 灯体及び壁面において調光調節・照射野調節が可能であること。
|  |  | 9 | 照射野径は、照射距離１mにおいて最少150mm以下、最大250mm以上に可変可能であること。
|  |  | 10 | 色温度は3800Kから4300K以内であること。
|  |  | 11 | 灯体の直径は、700mm～800mmの範囲であること。
|  |  | 12 | LEDの光源寿命は60,000時間以上であること。
|  |  | 13 | LEDの特性である、基盤温度上昇による照度低下を補正するプログラムを有すること。
|  |  | 14 | 無影灯（主灯）は、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,300mm以上であること。
|  |  | 15 | モニターアームは、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,000mm以上であること。
|  |  | 16 | モニターアームには、32型までのメディカルグレードモニター2枚が懸架可能であること。
|  |  | 17 | 照射野径の中心部と周辺部とのコントラストを軽減し、術者の視認性向上と疲労軽減がはかれる機能を有していること。
|  | 10 | 無影灯（副灯）＋Wモニターアーム＋大型モニター用シーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 無影灯（副灯）＋Wモニターアーム＋大型モニター用シーリングペンダントで構成されること。
|  |  | 3 | 無影灯には障害物自動感知システム機能を有すること。
|  |  | 4 | 光源は、LEDであること。また単色白色の光源であること。
|  |  | 5 | 照射方式は光学レンズ方式を採用していること。
|  |  | 6 | 最高照度は160,000LUXであること。
|  |  | 7 | 調光調節機能は8段階以上であること。
|  |  | 8 | 灯体及び壁面において調光調節・照射野調節が可能であること。
|  |  | 9 | 色温度は3800Kから4300K以内であること。
|  |  | 10 | 灯体の直径は、600mm～700mmの範囲であること。
|  |  | 11 | LEDの光源寿命は60,000時間以上であること。
|  |  | 12 | LEDの特性である、基盤温度上昇による照度低下を補正するプログラムを有すること。
|  |  | 13 | 無影灯（副灯）は、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,000mm以上であること。
|  |  | 14 | モニターアームは、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,300mm以上であること。
|  |  | 15 | モニターアームには、32型までのメディカルグレードモニター2枚が懸架可能であること。
|  |  | 16 | 照射野径の中心部と周辺部とのコントラストを軽減し、術者の視認性向上と疲労軽減がはかれる機能を有していること。
|  |  | 17 | 大型モニター用シーリングペンダントは、第一・第二アームで構成され、全長2,500mm以上であること。
|  |  | 18 | 第一アーム及び第二アームの回転軸は330°以上の回転機能を有すること。
|  |  | 19 | 第二アームは電動昇降機能を有し、昇降範囲は、700mm以上であること。
|  | 11 | 麻酔用シーリングペンダント＋シングルモニターアームは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 麻酔用シーリングペンダント＋シングルモニターアームで構成されること。
|  |  | 3 | 麻酔用シーリングペンダントは、第一・第二アームで構成され、全長2,600mm以上であること。
|  |  | 4 | 第一アーム及び第二アームの回転軸は330°以上の回転機能を有すること。
|  |  | 5 | 第二アームの昇降機構は、電気などの一次側設備を必要としない機構であり、昇降範囲は、400mm以上であること。
|  |  | 6 | 第二アームは、スタッフのワークフローを考慮し床面から1800ｍｍ以上に配置可能であること。
|  |  | 7 | 麻酔用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレット・電気およびLANなど弱電設備を設けるパネルは、ディストリビューターの左右および下面の3か所に設置可能であること。
|  |  | 8 | 麻酔用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレットとして、酸素×2、空気×2、笑気×1、吸引×2、余剰ガス吸引×1を装備していること。
|  |  | 9 | 麻酔用シーリングペンダントには、医用コンセントをUPS系統で2系統、1系統につき2口コンセント×3個、１回路に付き１台の過電流警報器を装備していること。
|  |  | 10 | 映像システム用接続端子とLAN端子用取付けスペースとして3差込ブランクプレートを5個以上装備していること。
|  |  | 11 | シングルモニターアームは、水平アームとスプリングアームを合わせた長さが2,100mm以上であること。
|  |  | 12 | シングルモニターアームには、27型までのPCモニター1枚が懸架可能であること。
|  |  | 13 | シーリングペンダント・シングルモニターアームの設置においては、事前に平面図および3Dシミュレーションで当院スタッフと充分に協議すること。
|  | 12 | 人工心肺用シーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 人工心肺用シーリングペンダントは、第一・第二アームで構成され、全長2,600mm以上であること。
|  |  | 3 | 第一アーム及び第二アームの回転軸は330°以上の回転機能を有すること。
|  |  | 4 | 第二アームの昇降機構は、電気などの一次側設備を必要としない機構であり、昇降範囲は、400mm以上であること。
|  |  | 5 | 第二アームは、スタッフのワークフローを考慮し床面から1800ｍｍ以上に配置可能であること。
|  |  | 6 | 人工心肺用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレット・電気およびLANなど弱電設備を設けるパネルは、ディストリビューターの左右および下面の3か所に設置可能であること。
|  |  | 7 | 人工心肺用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレットとして、酸素×2、空気×2、笑気×1、吸引×2、炭酸ガス×1を装備していること。
|  |  | 8 | 人工心肺用シーリングペンダントには、吸引用フックを1個を装備していること。
|  |  | 9 | 人工心肺用シーリングペンダントには、医用コンセントをUPS系統で2系統、1系統につき2口コンセント×3個、１回路に付き１台の過電流警報器を装備していること。
|  |  | 10 | 映像システム用接続端子とLAN端子用取付けスペースとして3差込ブランクプレートを5個以上装備していること。
|  | 13 | 外科用シーリングペンダントは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 天井懸垂型であること。
|  |  | 2 | 外科用シーリングペンダントは、第一・第二アームで構成され、全長2,600mm以上であること。
|  |  | 3 | 第一アーム及び第二アームの回転軸は330°以上の回転機能を有すること。
|  |  | 4 | 第二アームの昇降機構は、電気などの一次側設備を必要としない機構であり、昇降範囲は、400mm以上であること。
|  |  | 5 | 第二アームは、スタッフのワークフローを考慮し床面から1800ｍｍ以上に配置可能であること。
|  |  | 6 | 外科用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレット・電気およびLANなど弱電設備を設けるパネルは、ディストリビューターの左右および下面の3か所に設置可能であること。
|  |  | 7 | 外科用シーリングペンダントには、医療ガスアウトレットとして、酸素×2、空気×2、笑気×1、吸引×2、余剰ガス吸引×1を装備していること。
|  |  | 8 | 外科用シーリングペンダントには、医用コンセントをUPS系統で2系統、1系統につき2口コンセント×3個、１回路に付き１台の過電流警報器を装備していること。
|  |  | 9 | 映像システム用接続端子とLAN端子用取付けスペースとして3差込ブランクプレートを5個以上装備していること。
|  | 14 | その他接続及び付属品等は、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | データを管理、解析するためにデスクトップパソコンを１式整備すること。OSは、Windows 11相当以上であり、当院が指定するウイルス対策ソフトとワード、エクセル、パワーポイントを整備すること。
|  |  | 2 | データを管理、解析するためにノートパソコンを1式整備すること。OSは、Windows 11相当以上であり、当院が指定するウイルス対策ソフトとワード、エクセル、パワーポイントを整備すること。
|  |  | 3 | 操作卓２式、操作椅子８式を用意すること。導入にあたっては、当院現場担当者と事前に協議したうえで承諾を得て行うこと。
|  |  | 4 | 造影剤加温機を１式用意すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
|  | 1 | 設置条件等
|  |  | 1 | 納入場所の現場確認と同時に打ち合わせも行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  |  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。ただし、付帯工事等で、経費が500万円を越える場合には、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たうえで建設業者に下請けさせることができることとする。なお、付帯工事には天井下地組も含むこと。
|  |  | 3 | 2次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備、遮蔽設備）以外に必要な設備があれば、供給者において用意すること。また、各種工事の実施に伴う床面等の修復は本調達に含まれることとする。
|  |  | 4 | 無影灯及びシーリングペンダントの設置は、事前に平面図および3Dシミュレーションで当院スタッフと充分に協議し合意を得てから実施すること。
|  |  | 5 | 今回の調達物品を稼働させるに当たり、必要なネットワーク配線は病院担当者と協議の上受注者にて対応すること。
|  |  | 6 | 本調達物件は高調波対策を講じ、設置において当施設に影響がないことが確認できること。
|  |  | 7 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  |  | 8 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
|  |  | 9 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
|  |  | 10 | プロジェクトの進行状況を定期的（月1回程度）に本院に報告すること。
|  |  | 11 | 当院指定のモダリティ・PACS・統合システム・放射線部門システムと接続すること。
|  | 2 | 瑕疵担保期間の保証体制
|  |  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  |  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  |  | 3 | 納入後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
|  |  | 4 | 納入検査確認後瑕疵担保期間内に装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合、速やかに保証内で無償対応すること。
|  |  | 5 | 設置・引き渡し1年以内にバージョンアップがあった場合は無償で行うこと。（オプションも含む）
|  | 3 | その他
|  |  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  |  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しCD-R等で提出すること。
|  |  | 3 | 今回敷設したネットワーク配線や導入したネットワーク機器については、配置図や機器一覧等の資料を作成し、管理担当者へデータで提出すること。
|  |  | 4 | 保健所への届け出申請書類(漏洩線量測定など)の作成を支援すること。
|  |  | 5 | 入札時点で医薬品医療機器等法承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  |  | 6 | デジタル画像処理機能は、永久ライセンスで実現すること。
|  |  | 7 | その他、購入に係る当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  |  | 8 | 本院に提出するすべての仕様書及び操作説明書は、日本語にて提出すること。提出部数は、本院と協議の上決定すること。
|  |  | 9 | 製品は、再生品や再利用部材などを使ったリファービッシュ製品、もしくはそれに準ずる製品ではない新品であること。
Ⅲ | 保守契約に関する要件
| 1 | 業務内容
|  | 1 | 故障発生時に発注者からの依頼を受けて行う電話による修理サポート業務を実施すること。また、リモートによるメンテナンスにも対応すること。
|  | 2 | 緊急又は異常発生時に技術員を派遣して行う緊急修復業務を実施すること。また、リモートによるメンテナンスにも対応すること。
|  | 3 | 技術員を派遣して行う定期点検業務を年２回以上(詳細は、「２ 業務の取り扱い」を確認)実施すること。
|  | 4 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングを発注者の求めに応じて複数回実施すること。
|  | 5 | 技術員を派遣して行う消耗部品等交換業務を実施すること。
|  | 6 | 各種メンテナンス情報を提供すること。
|  | 7 | 広島県内にサービスメンテナンス拠点を有し、現地訪問対応が連絡後2時間以内で行うこと
| 2 | 業務の取り扱い
|  | 1 | 受注者は、業務開始前に現場責任者及び技術員の住所、氏名を発注者に書面にて通知するものとする。なお、現場責任者又は技術員に変更があったときはその内容を業務開始前に報告すること。
|  | 2 | 電話による修理サポート業務の受付時間及び実施時期は、年間を通して24時間とする。また、リモートメンテナンスに使用するソフトウェアや機器、通信手段も受注者が用意すること。なお、リモートメンテナンスについては製造メーカーなどに業務の一部を再委託として委託することができることとする。
|  | 3 | 定期点検業務は、血管造影装置を年2回以上、パワーインジェクターを年１回以上実施するものとする。
|  | 4 | 定期点検業務の実施は、当院職員と事前に打合せの上点検日時を決定するものとする。
|  | 5 | 定期点検業務の点検項目は、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 6 | 定期交換部品については、事前に発注者と受注者が協議し、これを定めるものとする。
|  | 7 | 定期交換部品については定期点検時に交換するものとする。
|  | 8 | 定期交換部品以外の部品交換も業務に含むものとする。ただし、消耗品は除く。
|  | 9 | 技術員を派遣して行う機器の基本操作やインストールソフトウェアの使用方法に関するトレーニングは、瑕疵担保期間が終了しても、委託している期間は、最低でも年1回実施するものとする。
|  | 10 | 各種メンテナンス情報の提供は、電話による修理サポート業務分も含め、定期点検履歴及び修理履歴も適時提供するものとする。
|  | 11 | 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器の製造メーカーの研修を受け、サービスセキュリティプログラムを実行可能な知識を有し、迅速に対応できる者とする。
|  | 12 | 業務内容に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
|  | 13 | 定期点検業務を実施した際は、業務実施報告書を作成し、業務実施月の翌月の契約により決まった期日までに発注者に提出すること。また、修理サポート業務を実施した際にも報告書を作成し、定期点検業務の報告書と一緒に提出すること。
| 3 | 経費の負担等
|  | 1 | 前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、定期交換部品からX線管球交換を含めた高額な交換部品代金も受注者の負担とする。一般的な消耗品の経費は除くものとする。
|  | 2 | 前項に定める事項に要する費用のうち業務外経費とみなされるものは、契約後に発注者と受注者で協議し業務開始前に確定させること。また、発生する業務外経費については内容を問わずその都度価格交渉に応じること。
|  | 3 | 業務の取り扱い変更など増額を含む経費負担に修正が必要な場合は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。