## 技術仕様書明細(R8.6.11修正)
本調達物件に係る技術的要件
機器名称 |  |  | 高精度放射線治療システム
構成概要 |  |  | 医療用直線加速装置一式、放射線治療装置用患者位置決めシステム一式、放射線治療マネジメントシステム一式、放射線治療計画システム一式、放射線治療計画支援装置一式、治療計画用CT装置一式、付属品および周辺機器等一式から構成され以下の要件を満たすこと。
技術仕様項目
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 高精度放射線治療装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 医療用直線加速装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 加速管の構造は定在波型であること。
|  |  | 2 | マイクロ波の供給源はクライストロンであること。
|  |  | 3 | ガントリ回転中心精度の調整、確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、ビームの中心軸に対して半径0.5mmの球内であること。
|  |  | 4 | コリメータ回転中心精度の調整、確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、ビームの中心軸に対して半径0.5mmの球内であること。
|  |  | 5 | アイソセンターの総合的な回転精度（ガントリ・治療台・コリメータ）の調整、確認を、デジタル化した専用の調整システムにより実施し、ビームの中心軸に対して半径0.75mmの球内であること。
|  |  | 6 | ガントリ回転制御精度は、±0.3度以下であること。
|  |  | 7 | コリメータ回転制御精度は、±0.5度以下であること。
|  |  | 8 | モニタ線量計の構造は、密封型であること。
|  |  | 9 | 平坦化されたX線エネルギは3種類以上選択可能であること。
|  |  | 10 | 平坦化されたX線の最大出力線量率は、アイソセンタ位置で4MVが250MU/min以上、6MV以上が600MU/min以上であること。
|  |  | 11 | 高線量率モード（FFFモード）X線を、最大2種類選択できること。
|  |  | 12 | 高線量率モード（FFFモード）のＸ線最大出力線量率は、アイソセンタ位置で6MVが1400MU/min以上、10MVが2400MU/min以上であること。
|  |  | 13 | 電子線のエネルギは、6MeV以上で5種類選択できること。
|  |  | 14 | 電子線の最大出力線量率は、1000MU/min以上であること。
|  |  | 15 | 線量率が2500MU/min以上の電子線高線量率モードを有する場合は、エネルギは最大1種類選択できること。
|  |  | 16 | 電子線の最大照射野が20cm×20cm以上であり、4種類以上の電子線コーンを有すること。
|  |  | 17 | ビーム特性を標準スペックより高く調整を行い、代表的なビームデータを使用したコミッショニングの選択が可能であること。
|  |  | 18 | 回転照射における角度線量を自動的に設定し、設定範囲は0.1～60MU/度以上であること。
|  |  | 19 | 装置の冷却（2次冷却システム）に必要な1次冷却システムについては、市水の使用が可能であること。
|  |  | 20 | 装置の非常停止時において、外部の非常用電源を使用せずにシステムのバックアップが可能であること。
|  |  | 21 | バーチャルウェッジ機能を有すること。
|  |  | 22 | 治療室内に設置されたカメラを使用して、呼吸性移動の監視が可能であること。
|  |  | 23 | 呼吸性移動の監視は、反射マーカーを使用したシステムであること。
|  |  | 24 | 呼吸を整えるために、呼吸同期システムに表示されている呼吸位相を専用のモニターに表示、治療寝台へ設置可能であること。
|  |  | 25 | 位置決め用レーザーは左右・天井・サジタルの４式有とし色は緑色であること。
|  |  | 26 | 当院の品質管理体制について現状分析を行い、その結果に基づき装置の最適なQA/QC項目、実施頻度、使用機器および許容値を立案しQAマニュアル案、QAプランとして提供、当院におけるQA作業を支援する、装置を提案するメーカーが提供するサービスを有すること。
|  |  | 27 | 治療計画装置のコミッショニングに必要なビームデータの取得、ビームモデリングおよびモデル検証へのサポートに関して、装置を提案するメーカーが提供するサービスを有すること。
|  |  | 28 | 装置導入の決定後、当院職員と協議の上、同等の装置を有する他の病院への見学ができる様に手配すること。見学にかかる費用は本調達費用に含めるものとるする。
|  |  | 29 | 見学者は医師1名、診療放射線技師2名とする。
|  | 2 | 治療寝台に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 構造はﾌﾛｱ型の6軸駆動であること。
|  |  | 2 | 治療寝台を一番下まで下ろした時の天板表面の高さは、床から74cm以下であること。
|  |  | 3 | 前後移動範囲は、145cm以上であること。
|  |  | 4 | 治療計画装置で算出されたシフト量を使用して、相対値移動が可能であること。
|  | 3 | マルチリーフコリメータに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | コリメータ（Jaw）の下に取り付けられる３段式であること。
|  |  | 2 | マルチリーフコリメータ中央部は、アイソセンタ位置で、2.5mm以下のリーフ幅であること。
|  |  | 3 | リーフの位置再現性は、アイソセンタ位置で±0.5mm以下であること。
|  |  | 4 | リーフのセンターオーバー移動量は、20㎝以上であること。
|  | 4 | 画像誘導放射線治療機能（kVイメージャー）に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | kVイメージャーシステムは、IGRT用ワークステーション及び本体に取り付けられたX線管球、kVイメージャーから構成され、全て遠隔で電動駆動が可能であること。
|  |  | 2 | kVイメージャーの検出器のサイズは、43cm×43cm以上であること。
|  |  | 3 | kVイメージャーの検出器の解像度は、1536pixel×1536pixel以上であること。
|  |  | 4 | CBCTの取得において、画像再構成FOVは最大で直径700mmまで可能であること。
|  |  | 5 | CBCTの取得において、ガントリ回転速度は最速1.5RPMが可能であること。
|  |  | 6 | DRR画像や計画用CT画像を参照画像として、CBCT及び直交した2方向の2D撮影画像にて位置照合が可能であり、照合で得られた補正値に基づき、6軸治療台の6軸を遠隔で駆動可能なこと。
|  |  | 7 | 4DCBCTの取得が可能であり、位置決めに使用する位相のCBCT画像を抽出して、位置決めに使用可能であること。
|  |  | 8 | 設定した呼吸位相の範囲に合わせて呼吸同期CBCTの取得が可能であり、位置決めに使用可能であること。
|  |  | 9 | 少ないスキャン角度でCBCTを取得するモードを有すること。
|  |  | 10 | CBCTの取得において、逐次近似及びMetal Artifact Reduction（MAR）を用いた画像再構成モードを有すること。
|  |  | 11 | MU値、Time値、ガントリ角度値、呼吸同期の設定のタイミングで自動的に連続で画像を取得、及び体内の金属マーカーの移動を監視しビームの制御を行う機能を有すること。
|  |  | 12 | ガントリ回転による幾何学的誤差を取得し、kVイメージャーの位置を事前に補正することで、IGRT画像の中心誤差を±0.5mm以下にする機能を有すること。
|  | 5 | 画像誘導放射線治療機能（MVイメージャー）に関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | MVイメージャーは、有効画像取得領域が43cm×43cm以上であること。
|  |  | 2 | MVイメージャーは、上下、左右、前後方向に遠隔で電動駆動が可能であること。
|  |  | 3 | 画像解像度は、1280pixel×1280pixel以上であること。
|  |  | 4 | DRR画像や計画用CT画像を参照画像として位置照合が可能であり、照合で得られた補正値に基づき、6軸治療台の6軸を遠隔で駆動可能なこと。
|  |  | 5 | 画像取得用に、2.5MV以下のX線が出力可能であること。
|  |  | 6 | 画像取得レートは20fps以上であること。
|  |  | 7 | ガントリ回転による幾何学的誤差を取得し、MVイメージャーの位置を事前に補正することで、IGRT画像の中心誤差を±0.5mm以下にする機能を有すること。
|  | 6 | 当院既存のVARIAN社製放射線治療装置(TrueBeam）のバージョンアップに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 放射線治療装置（TrueBeam）を最新バージョンにバージョンアップすること。
|  |  | 2 | VMAT時に、Gantry Speed、MLC開度、線量率とコリメータ角度をダイナミックにコントロール可能とする機能を有すること。
|  |  | 3 | CBCTの取得において、ガントリ回転速度を最速1.5RPMで撮影する機能を有すること。
|  |  | 4 | CBCTの取得において、画像再構成FOVを最大で直径700mmまで可能な機能を有すること。
|  | 7 | 患者モニタリングシステムに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 操作室から治療室内の患者の状態及び治療棟廊下をモニタリングするため、100万画素以上のカラーカメラを有すること。なお、設置台数及び設置箇所については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  | 2 | カメラ画像を表示する為の27インチ以上のカラーディスプレイを有すること。なお、設置台数及び設置箇所については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  | 8 | その他以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療室内で再生可能なBGMシステムを一式有すること。
|  |  | 2 | 治療室内の患者と会話可能なPAシステムを有すること。
|  |  | 3 | 治療室内に付属品収納棚、操作室に操作卓、椅子を用意すること。なお、必要数及び仕様については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  | 4 | モニター類は地震時の転倒・落下防止を目的とした耐震対策を講じること。
|  |  | 5 | 英語、中国語等の多言語による音声案内が可能なシステムを用意すること。
| 2 | 放射線治療装置用患者位置決めシステムに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療装置用患者位置決めシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | Ｘ線管球及びＸ線検出器を２台有し、床と天井に据え付けを行う固定式であること。
|  |  | 2 | Ｘ線システムの検出器は、有効面積298mm×298mm以上のフラットパネル検出器であること。
|  |  | 3 | Ｘ線管球とX線検出器は使用中に治療寝台がいかなる角度においても物理的に衝突することがない位置に設置されていること。
|  |  | 4 | フラットパネルの解像度は1,536ピクセル×1,536ピクセル以上であること。
|  |  | 5 | 治療中の患者の体表面及び体表面温度を連続監視する4Ⅾサーマルカメラを有すること。
|  |  | 6 | 4Dサーマルカメラの監視領域（FOV）は645mm x 490 mm以上であること。
|  |  | 7 | リニアック本体と独立して動作し、どのメーカーのリニアックとも組み合わせて使用が可能なこと。
|  |  | 8 | 治療計画用CT画像をもとに作成した２枚のDRR（デジタル再構成画像）と２方向から撮像されたX線画像を比較・解析し、患者の位置決め誤差を算出する機能を有すること。
|  |  | 9 | X線撮影はリニアックのビーム照射中に自動撮影を行い、画像照合が可能な機能を有すること。
|  |  | 10 | リニアックの治療寝台を自動的に移動し、患者位置の補正が6軸で可能なこと。
|  |  | 11 | 深吸気息止め照射（DIBH）に対応したソフトウェア及びハードウェアを有すること。
|  |  | 12 | 患者位置の閾値が一定以上を超えた場合に、リニアックと連動をしてビームを中断する機能を有すること。
|  |  | 13 | モニター類は地震時の転倒・落下防止を目的とした耐震対策を講じること
| 3 | 放射線治療マネジメントシステムに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療マネジメントシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 当院既存の放射線治療マネジメントシステム（VARIAN社製ARIA）を最新バージョンへアップグレードを行うこと。
|  |  | 2 | 1項記載の高精度放射線治療装置と接続すること。
|  |  | 3 | 当院既存の治療RIS（インフォコム社製）との接続を行うこと。治療RISシステムとの連携においては、連携内容、方法について事前に当院と協議を行い、指示に従うこと。
|  | 2 | 放射線治療マネジメントシステムはデータベース用サーバ、ワークステーションから構成され、以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | データベース用サーバは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | OSは、Microsoft社製 Windows 2019 server 相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 2 | データベースは、Microsoft社製 SQL server 2019 相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | CPUは、Intel社製 Xeon Silver4310 2.1GHz相当以上の性能を有すること。
|  |  |  | 4 | メモリの容量は、32GB以上であること。
|  |  |  | 5 | 主記憶容量は、RAID6以上+ホットスペア1以上で構成し、実効容量2.4TB以上のハードディスクを有すること。
|  |  |  | 6 | 3TB以上の容量に対応するバックアップシステムを有すること。
|  |  |  | 7 | 対角17インチ以上の液晶カラーモニタを有すること。
|  |  |  | 8 | 停電時に、5分間以上電源を供給する無停電電源装置を有すること。
|  |  | 2 | データベース用サーバソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者基本情報、治療依頼オーダー、治療計画情報、照射予約情報、照射実施情報、画像情報を、患者毎のID番号に紐付けて一元管理する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | ユーザ毎に使用できる機能、表示・変更・管理する情報を制限する権限管理機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 治療計画装置から治療計画情報をDICOM通信にて受信し、照射データとして管理する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 各ユーザは、独自のID、パスワードでシステムにログインできること。また、利用者の権限に応じて、利用機能の制限がかけられていること。
|  |  |  | 5 | ログインパスワードは個人毎に変更可能なこと。
|  |  |  | 6 | 各種マスタ登録、変更権限を任意に設定でき、権限保持者以外の操作は不可能とすること。
|  |  |  | 7 | ログイン後ログイン者の変更はシステムを終了せずに変更できること。
|  |  |  | 8 | 照射データを変更した場合は履歴が残り、ユーザが変更者変更日時を容易に確認できること。
|  |  | 3 | データ管理用ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | ワークステーションの設置台数については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  |  | 2 | OSは、Microsoft社製 Windows 11相当以上の機能を有すること。
|  |  |  | 3 | OSが64bit対応であること。
|  |  |  | 4 | CPUは、Intel社製 Intel Core i7-12700 4.9GHz相当以上の性能、機能を有すること。
|  |  |  | 5 | メモリの容量は、32GB以上であること。
|  |  |  | 6 | 主記憶容量は、512GB以上であること。
|  |  |  | 7 | 対角23インチ以上の液晶カラーモニタを有すること。
|  |  | 4 | データ管理用ワークステーションソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 基本画面において、レイアウトをユーザが変更、設定する機能を有し、レイアウト情報をインポートおよびエクスポート可能なこと。
|  |  |  | 2 | 患者カルテ機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 治療経過の管理機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 患者の照射スケジューリング、照射線量管理、治療実施パラメータの記録・管理機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 処方、照射野、セッションおよびプランを承認する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 照射スケジューリングについて、照射内容に応じてタイムスロット、表示色を設定する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 照射スケジューリングについて、マウスによるドラッグ＆ドロップによる予約の変更、タイムスロットの変更が可能であること。
|  |  |  | 8 | 放射線治療装置と治療セッションを共有し、放射線治療マネジメントシステムで承認されたプラン情報を放射線治療装置に直接送信し、患者の治療が行われること。
|  |  |  | 9 | デジタルカメラ等にて撮影した患者の顔写真を、登録および変更ができる機能を有すること。
|  |  |  | 10 | デジタルカメラ等にて撮影したセットアップ用参照画像及びコメントの登録および変更ができる機能を有し、照射室内で参照できること。
|  |  |  | 11 | 基本画面において、レイアウトをユーザが変更、設定する機能を有し、レイアウト情報をインポートおよびエクスポート可能なこと。
|  |  |  | 12 | 放射線治療装置から自動で受信したIGRT画像から、照合及びカウチシフト量を表示できること。
|  |  |  | 13 | IGRT画像上にStructure Set情報を表示できること。
|  |  |  | 14 | IGRTの承認の機能および次回治療への変更等の指示がある場合の入力機能を有し、変更等の指示を放射線治療装置へ送信し、治療時の事前確認が可能であること。
|  |  |  | 15 | モニター類は地震時の転倒・落下防止を目的とした耐震対策を講じること。
| 4 | 放射線治療計画システムに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 放射線治療計画システムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既存の放射線治療計画システム８式を最新バージョンにバージョンアップを行うこと。
|  |  | 2 | 1項記載の高精度放射線治療装置と連携できること。
|  | 2 | 4-1項とは別に以下の要件を満たす放射線治療計画装置一式を追加しハードウエアは以下の性能を有すること。
|  |  | 1 | 23インチ以上のカラーモニターを有すること。
|  |  | 2 | モニターの解像度は1920pixel×1080pixel相当以上であること。
|  |  | 3 | 治療計画装置のデータバックアップ機能を放射線治療データマネージメントシステム（OIS）のバックアップと一元管理可能であること。
|  |  | 4 | 治療計画装置のOSは、Windows 10 64bitまたはこれと同等以上であること。
|  |  | 5 | 主記憶容量は、32GB以上であること。線量計算機能を有さない場合は8GB以上であること。
|  |  | 6 | 容量1.0TB以上のSolid State Driveを有すること。
|  |  | 7 | CPUは、Intel社製XEON W5-2455X相当以上の性能、機能を有すること。
|  |  | 8 | 線量計算を行うためのGraphic Processing Unit (GPU)を有すること。
|  |  | 9 | キーボード及びスクロール機能付レーザーマウスを有すること。
|  |  | 10 | 無停電電源装置は、停電時に5分以上電源を供給する機能を有すること。
|  | 3 | 4-2項は以下の要件を満たす放射線治療計画装置ソフトウェアライセンス一式を有すること。
|  |  | 1 | スライディングウインドウおよびステップアンドシュート方式に対応したIMRT治療計画を行う機能を有すること。
|  |  | 2 | 指定した臓器を避けるIMRT、VMATの計画が可能な機能を有すること。
|  |  | 3 | 強度変調放射線治療計画の最適化において、自動的に2層のリング構造を仮想的に配置し、ターゲットへの線量集中性を高める機能を有すること。
|  |  | 4 | 4-1項と本項の放射線治療計画装置のうち4式は、照射中にガントリ角度、コリメータ角度、MLC位置、線量率が可変な強度変調放射線治療の計画機能を同時に使用出来ること。
|  |  | 5 | 4-1項と本項の放射線治療計画装置のうち4式は､最適化中のみに体輪郭の外側にバーチャルボーラスを設定できる、Auto Skin Flash機能が使用出来ること。
|  | 4 | 脳定位放射線治療計画装置は、以下の要件をみ満たすこと。
|  |  | 1 | 単一アイソセンターにより、多発性転移性脳腫瘍を同時で治療計画が可能な機能を有すること。
|  |  | 2 | トップマスク、ミドルマスク、リアマスクの３層から成る頭部の固定が可能な定位治療用のマスクセットを５式用意すること。
|  |  | 3 | 定位治療用のマスクが固定可能なオーバーレイボードをリニアックカウチ用、CT寝台用にそれぞれ用意すること。
| 5 | 放射線治療計画支援装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ハードウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画支援装置はPC本体の機能に関して以下の要件を満たし一式用意すること。
|  |  |  | 1 | マウス、キーボードおよび24インチ以上の液晶モニタを有すること。
|  |  |  | 2 | 内蔵ストレージの物理容量はRAID10を構築し1.2TB以上の物理容量を有すること。
|  |  |  | 3 | 主記憶装置は32GB以上であること。
|  |  |  | 4 | オペレーティングシステムはMicrosoft Windows 10相当以上であること。
|  |  |  | 5 | 高速演算を可能とするGPU(Graphics Processing Unit)においてNVIDIA Quadro RTX A5000相当以上を有すること。
|  |  |  | 6 | 患者データをバックアップするためのNetwork Attached Storageを1式以上有すること。
|  |  |  | 7 | 無停電電源装置は、停電時に5分以上電源を供給する機能を有すること。
|  | 2 | ソフトウェアは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 治療計画の様々な操作に関してUndo/redoが行えること。
|  |  | 2 | ブラシツールではlevel/window による明暗（Bright/Dark）情報を閾値に利用し、画像のEdgeを抽出しながら輪郭作成が行える場こと。
|  |  | 3 | 関心領域と周辺組織のlevel/windowの閾値を検出し、境界にあわせた非線形なメッシュ変形による補間が行える機能を有すること。
|  |  | 4 | ブール演算に則りながら、演算条件を記録した派生ROIの更新を行う機能を有していること。
|  |  | 5 | 自動輪郭抽出機能として頭頸部/骨盤部/胸部のモデルベースセグメンテーションを有すること。
| 6 | 治療計画用CT装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 治療計画用CT装置は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 走査ガントリについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 回転駆動方式は、ダイレクトドライブ方式であること。
|  |  |  | 2 | 撮影方法はコンベンショナルスキャン及びらせん状スキャンが可能であること。
|  |  |  | 3 | 最短ローテーションタイムは0.35秒以下であること。
|  |  |  | 4 | 撮影領域は最大500mm以上であること。
|  |  |  | 5 | ガントリ開口径は800mm以上であること。
|  |  |  | 6 | マイラー内部に照明を搭載すること。
|  |  | 2 | Ｘ線検出器は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | Ｘ線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は80列以上であること。
|  |  |  | 2 | 最小撮影スライス厚は0.5mm以下であること。
|  |  |  | 3 | Ｘ線複数列検出器の回転方向（XY方向）の検出器チャンネル数は実装で890ch（補正データチャンネルを除く）以上であること｡
|  |  |  | 4 | 最大の収集X線ビーム幅は40mm以上であること。
|  |  | 3 | Ｘ線管球、Ｘ線発生装置について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | Ｘ線管球の陽極熱容量はIEC規格で7.5MHU以上であること。
|  |  |  | 2 | Ｘ線管球焦点は二焦点以上であること。
|  |  |  | 3 | Ｘ線管電圧は最大135 kV以上の出力が可能であること。
|  |  |  | 4 | 定格出力は72kW以上であること。
|  |  |  | 5 | Ｘ線管電流は最大600mA以上であること。
|  |  |  | 6 | 最小X線管電流は10mA（120kV使用時）以下であること。
|  |  | 4 | 撮影テーブルについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 撮影テーブルの天板最低高は440mm以下であること。
|  |  |  | 2 | 撮影テーブルの天板水平移動速度は最大200mm/秒以上であること。
|  |  |  | 3 | 撮影テーブルの天板移動再現性精度は±0.25ｍｍ以下であること。
|  |  |  | 4 | 撮影テーブルの天板許容最大荷重は300kg以上であること。
|  |  |  | 5 | ボタン一つでホームポジションへ撮影テーブル、ガントリを戻す機能を有すること。
|  |  |  | 6 | ワークフロー効率化のために、カメラを用いた寝台自動ポジショニング機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 撮影テーブルの設置位置は当院担当者と相談の上、決定すること。
|  |  | 5 | 操作コンソールについて以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 操作コンソールはモニタ・キーボード・マウスを1セット以上用意すること。
|  |  |  | 2 | 画像再構成マトリクスは最大512pixel×512pixel以上で、画像表示マトリクスは最大1024pixel×1024pixel以上であること。
|  |  |  | 3 | 画像ネットワークの対応はDICOM3.0規格に準じていること。
|  |  |  | 4 | 操作コンソールのメインメモリ容量は合計で32GB以上であること。
|  |  |  | 5 | 磁気ディスクには画像データで500,000スライス以上の保存ができること。
|  |  |  | 6 | 画像保存・呼出しのために、記録可能なDVDドライブを有していること。
|  |  |  | 7 | 画像計算時間はコンビーム補正を含めた計算方法で512×512マトリクスにて最短70画像/秒以上の生成が可能なこと。
|  |  |  | 8 | 逐次近似再構成法を応用した、低被ばく画像再構成を有すること。
|  |  |  | 9 | 逐次近似画像再構成を応用した金属アーチファクト低減機能を有すること。
|  |  |  | 10 | Deep Learningを用いて設計された再構成技術を有すること.
|  |  |  | 11 | Deep Learningを用いた超解像画像再構成技術において、教師データに0.25mmスライス以下、1792ch以上で収集されたCTデータを用い、より高精細な画像出力が可能であること。
|  |  |  | 12 | Deep Learningを用いて設計した、ﾓｰｼｮﾝｱｰﾁﾌｧｸﾄを低減可能な再構成技術を有すること。
|  |  |  | 13 | 最大800mmまで画像再構成範囲が拡大可能であること。
|  |  |  | 14 | DICOM3.0対応で、Storage SCU、MWM、Q/R SCUに対応すること。
|  |  |  | 15 | 当院指定のRIS、PACS、3D画像処理装置等に接続すること。
|  |  | 6 | スキャン機能について以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | コンベンショナルスキャンの撮影範囲は最大1,500mm以上であること。
|  |  |  | 2 | らせん状スキャンの撮影範囲は最大1,450mm以上であること。
|  |  |  | 3 | らせん状スキャンは最大連続100秒以上できること。
|  |  |  | 4 | らせん状スキャンにおいて被曝低減を目的とした自動Ｘ線量コントロール機能（AEC）を有すること。
|  |  |  | 5 | 撮影中にピッチを可変させ、異なるピッチで連続撮影が行えること。
|  |  |  | 6 | 呼吸同期スキャン、呼吸同期再構成を有すること。
|  |  | 7 | 医用画像プラットフォームサーバを一式有し、以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 医師が病態に係わる判断、評価又は診断を行うための補助的な情報を提供するため、画像データをCTあるいはPACSサーバより受信し、6-1-8項の画像解析用アプリケーションソフトウェアにより解析した結果を読影端末にて参照する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 医用画像プラットフォームサーバには、日本医学放射線学会のAIソフトウェアの認証を得た、AI結果を参照するビューアアプリケーション機能を有する汎用画像診断ワークステーション用プログラムを有すること。
|  |  |  | 3 | CTあるいはPACSから画像を受信し、あらかじめ設定されたルールに従い自動解析し、出力された結果画像(SC)をPACSに送信する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 医用画像プラットフォームサーバーは、既存PACSと接続し、過去画像の取得を行い、画像解析に利用できること。
|  |  |  | 5 | 解析結果表示ビューアでは、脊椎・肋骨位置を示すラベル（骨番号）が表示できる機能を有していること。
|  |  |  | 6 | 医用画像プラットフォームサーバが管理する検査情報及び解析状況、解析結果を取得し、通知を行う機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 通知機能は解析結果、解析状況(ステータス)を、リスト表示し、解析結果画像を簡易に参照できる機能を有すること。
|  |  |  | 8 | 通知画面上から対象の解析結果表示ビューアを起動する機能を有すること。
|  |  | 8 | 体幹部断層画像の骨の経時差分の解析アプリケーションは以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 体幹部断層画像を用いて、今回検査の画像と過去検査の画像から、骨を強調しLDDMM法による非線形位置合わせを行った差分画像、今回検査と差分画像のFusion画像及び3D画像を生成する機能を有すること。
|  |  |  | 2 | 5mm以下のスライス厚の体幹部断層画像（胸部から大腿骨）を用いて解析できる機能を有すること。
|  |  |  | 3 | 撮影範囲に含まれる椎体・肋骨など体幹部における骨のサブトラクション結果を表示する機能を有すること。
|  |  |  | 4 | 解析結果表示ビューアでは、MPR画像をAxial,Colonal及びSagitalのいずれかに切り替えると、3D画像上にも対応するスライスラインを表示する機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 解析結果表示ビューアでは、脊椎・肋骨位置を示すラベル（骨番号）が表示できる機能を有すること。また表示された脊椎・肋骨位置を示すラベル（骨番号）はドラッグ操作で位置を修正する機能を有すること。
|  |  |  | 6 | 解析結果表示ビューアでは、アノテーションをつけて骨の性状（造骨性、溶骨性、混合型）のコメントを登録する機能を有すること。
|  |  |  | 7 | 解析結果表示ビューア にて承諾した解析結果をSC 画像（セカンダリキャプチャ画像）としてPACSに出力する機能を有すること。
|  |  | 9 | 付属品関係は以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 患者監視用カメラとカラーモニタを有すること。
|  |  |  | 2 | 机、椅子を用意すること。なお、必要数及び仕様については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  |  | 3 | 外部投光器を有すること。壁、天井にレーザーポインターは緑色を設置すること。天井のレーザーポインターは可動式もしくは固定式とすること。
|  |  |  | 4 | カーボンフラット天板を有すること。
|  |  |  | 5 | CT室用のカメラを用意すること。
|  |  |  | 6 | 空気清浄機を四式用意すること。
|  |  |  | 7 | 撮影に必要な補助具を一式用意すること。
|  |  |  | 8 | 患者体位等記録用のデジタルカメラを一式用意すること。
|  |  |  | 9 | 脱衣カゴ（台付き）を用意すること。なお、必要数及び仕様については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  |  | 10 | 鍵付きロッカーを設置すること。なお、設置台数及び仕様については、当院担当者と協議の上、決定するものとする。
|  |  |  | 11 | 患者固定サーモプラスチック冷却氷嚢保管用の小型冷凍庫を一式用意すること。
|  |  |  | 12 | データ管理用PCを2台用意すること。
| 7 | 付属品および周辺機器等に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 基準線量計は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 液晶画面が日本語表示の基準線量計を1台有すること。
|  |  | 2 | 測定に必要な各種設定はタッチパネルで行えること。
|  |  | 3 | 本体に独立したアンプを2台搭載し、2ch同時に測定が行えること。
|  |  | 4 | 0.65ccFarmer型イオンチェンバを2本有すること。
|  |  | 5 | 0.4ccの平行平板型イオンチェンバを１本有すること。
|  |  | 6 | 電位計と検出器の校正を行うこと。
|  | 2 | 気圧計・温度計は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 気圧計の表示はデジタルで、精度±0.7hPa以内であること。
|  |  | 2 | 温度計の表示はデジタルで、精度は±0.1度+1digit以内であること。
|  | 3 | 2次元水ファントムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | X軸とZ軸の測定が可能な2次元水ファントムを1台有すること。
|  |  | 2 | スキャン範囲はX軸470mm✕Y軸400mm以上でありこと。
|  |  | 3 | 既存3次元水ファントムの制御用ソフトウェアで動作可能なこと。
|  |  | 4 | 2次元水ファントムを載せた状態で、回転可能なローテーティングテーブルを有すること。
|  |  | 5 | 2次元水ファントムを載せた状態で昇降可能なキャスター付きの作業台を有すること。
|  |  | 6 | 100リットル以上の水タンクを有すること。
|  | 4 | 線量管理QAシステムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 線量管理QAシステムを使用して2台のリニアックの検証が行えること。
|  |  | 2 | WEBベースのソフトウェアにより、ネットワークに接続された任意の端末から閲覧できること。
|  |  | 3 | Windows ServerとWindows SQLスタンダードで動作すること。
|  |  | 4 | 線量計算アルゴリズムは、Collapsed Cone Convolution Superposition法であること。
|  |  | 5 | EPIDとログファイル、またはログファイルのみを選択でき、照射事前QAが行えること。
|  |  | 6 | ログファイルを使用して治療期間中を通じての3D線量の検証が行えること。
|  |  | 7 | 既存の独立セカンダリ線量計算ソフトウェアのアップグレードを行うこと。
|  |  | 8 | フィルムやEPIDを使用して、TG-142の127項目の自動解析が行えること。
|  |  | 9 | 既存のデイリー装置及び平坦度チェッカーの制御を行えること。
|  | 5 | 自動乾燥保管箱は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 当院保有の同型の自動乾燥保管箱を1台有すること。
|  | 6 | 角度計は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 当院保有の同型のデジタル角度計を1台有すること。
|  | 7 | ドライ真空ポンプは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 吸気と排気が可能なドライ式真空ポンプを1台有すること。
|  |  | 2 | 自動復帰型サーマルプロテクタ－内蔵した安全設計であること。
|  |  | 3 | 吸引式固定具を保管するためのハンガーラックを1台有すること。
|  | 8 | 足ひざ置き台は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 高さ16㎝の軽量フォーム製のひざ置き台を3台有すること。
|  |  | 2 | 高さ16㎝の軽量フォーム製の足置き台を3台有すること。
|  |  | 3 | ひざ置き台の高さを5㎝かさ上げ調整できるブロックを3台有すること。
|  | 9 | 接線照射用患者固定具は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 既設と同型の接線照射用固定具を3台有すること。
|  |  | 2 | 既設と同型のクッション補助具を3台有すること。
|  |  | 3 | 既設と同型の透明マクラ サイズAを9台有すること。
|  |  | 4 | 既設と同型の透明マクラ サイズBを4台有すること。
|  |  | 5 | 既設と同型の透明マクラ サイズCを9台有すること。
|  |  | 6 | 既設と同型の透明マクラ サイズFを9台有すること。
|  | 10 | 低融点鉛成形品は以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 10cm×10cmのコーンを使用した直径8cmの提喩点鉛成形品を1台有すること。
|  | 11 | イメージスキャナーは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | PCを使用せずに本体のみでスキャン可能なイメージスキャナーを1台有すること。
|  |  | 2 | タッチパネルの操作だけで、スキャンしたイメージデータをネットワークフォルダ―へ直接保存可能なこと。
|  | 12 | 品質管理用PCは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 品質管理用PCを2台有すること。
|  | 13 | IMRT/VMAT線量検証システムは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 1000個以上のP型シリコンダイオードディテクタを円筒型PMMAファントム内の直交した2面に配列していること。
|  |  | 2 | 検出範囲は、各検出面中心部の20cm×20cmであり、検出器の配列は中心部6cm×6cm内は5mm間隔、その周辺部は1cm間隔で配列されていること。
|  |  | 3 | 線量偏差のヒストグラム解析、DTA（Distance to Agreement）解析、DD (Dose Deviation）解析、ガンマ値解析による線量検証が可能であること。
|  |  | 4 | Fraction及びBeam毎の線量検証が可能であること。
|  |  | 5 | 各測定点でのGy単位の線量差も表示可能であること。
|  |  | 6 | コントロールポイント毎のMLC位置検証が可能であること。
|  |  | 7 | ファントム保管・搬送用の専用トロリーを備えること。
|  |  | 8 | VMATの線量検証が可能であること。
|  |  | 9 | 専用のモジュールを使用して、測定結果のデーターベースから任意の条件の測定条件に該当する測定結果を抽出できること。
|  | 14 | 中性子サーベイメーターは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 中性子サーベイメーターを1式有すること。
|  |  | 2 | 中性子サーベイメーターは校正をおこなうこと
|  |  | 3 | 収納ケースを1式有すること。
|  | 15 | 電離箱サーベイメーターは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 電離箱サーベイメーターを２式有すること。
|  |  | 2 | 収納ケースを２式有すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 設置場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事が発生する場合についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 当院が用意する1次側設備工事以外で必要となる電源などがある場合は、受注者の負担にて準備すること。
|  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 5 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が製造メーカーの回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しメディア（USB等）にコピーしたもので提出すること。
|  | 3 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。