## 技術仕様書明細
本調達物件に係る技術的要件
機器名称 |  |  | 人工心肺装置
構成概要 |  |  | 人工心肺装置一式、心筋保護液供給装置一式、冷温水槽装置一式、体外循環用血液学的パラメーターモニタ一式、陰圧コントローラー一式、その他付属品等から構成され以下の要件を満たすこと。
技術仕様項目
Ⅰ | 性能、機能に関する要件
| 1 | 人工心肺装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | ローラーポンプは以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | ポンプヘッドは、φ150mm、φ100mmなど最低２種類以上から選択できること。
|  |  | 2 | ポンプヘッドは、７基以上の搭載が可能であること。
|  |  | 3 | 設定回転数は、0～200rpmを含む範囲であること。
|  |  | 4 | ポンプヘッドを全方向に任意に固定できること。
|  |  | 5 | オクリュージョン調整は、ダイヤル式であること。
|  |  | 6 | ポンプチューブの固定はユニバーサル方式であること。
|  |  | 7 | 操作パネル（ポンプリモコン）は分離型とし、ホルダの使用により任意の位置に取り付けることが可能であること。
|  |  | 8 | モニタシステムと連動してポンプをコントロール可能であること。なお、連動するモニタはポンプ側で任意に設定可能であること。
|  | 2 | 遠心ポンプに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 遠心ポンプコントローラ及びモータユニットはシステムベースのメインポール、サイドポールなどに取り付けて使用可能であること。
|  |  | 2 | モニタと連動してポンプのコントロールが可能であること。なお、連動するモニタはコントローラ側で任意に設定可能であること。
|  |  | 3 | 遠心ポンプコントローラには送血レギュレータが接続でき、鉗子操作の代替えが行えると共に、警報と連動して送血回路の遮断が行えること。または、同等の機能を有すること。
|  | 3 | システムベースに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | φ100mm以上のキャスターを装備していること。
|  |  | 2 | 非常用電源が搭載されており、全システムをバックアップできること。
|  |  | 3 | 電源コードは脱着可能であること。
|  |  | 4 | 電子ブレンダの内蔵が可能であること。
|  | 4 | モニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | タッチパネル操作であり、設定変更等が容易に行えること。
|  |  | 2 | 患者情報の入力が可能であること。
|  |  | 3 | 警報履歴が確認できること。
|  |  | 4 | モニタ内の表示パネルレイアウトは容易に変更可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 5 | 温度モニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | YSI400シリーズの温度プローブを使用し、温度測定できること。
|  |  |  | 2 | 温度測定範囲は0～40℃を含む範囲で測定できること。
|  |  |  | 3 | 2ch以上搭載可能であること。
|  |  |  | 4 | 上下限警報の設定により、アラーム報知が可能であること。
|  |  | 6 | 圧力モニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 警報設定値により、アラーム報知のみと、ポンプとの連動が可能であること。
|  |  |  | 2 | 測定範囲として－200～750mmHgを含む範囲で測定できること。
|  |  |  | 3 | 圧力表示はデジタル表示の他に、バーグラフによるアナログ表示が行えること。
|  |  |  | 4 | 6ch搭載可能で空圧式･観血式どちらかを使用できること。
|  |  |  | 5 | 差圧表示が可能であり、警報機能を有していること。
|  |  | 7 | レベルモニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 貯血槽のレベル検知が行えること。
|  |  |  | 2 | レベル検知は1st、2ndとして2段階の警報及びポンプ制御が可能であること。
|  |  |  | 3 | センサホルダは貼り付けた貯血槽の液面視認性の妨げにならないサイズであること。
|  |  | 8 | バブル／フローモニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 血液回路内の気泡検知が可能であること。
|  |  |  | 2 | チューブサイズ1/4×3/32、3/8×3/32及び1/2×3/32インチに対応可能であること。
|  |  |  | 3 | 気泡検知で、警報及びポンプ制御が可能であること。
|  |  |  | 4 | 気泡検知と共に流量測定も可能であること。または、同等の機能を有すること。
|  |  |  | 5 | 最大2ch搭載可能でき、２カ所の流量測定が可能であること。
|  |  | 9 | 酸素飽和度モニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | セルを使用することにより、酸素飽和度、ヘマトクリット値が表示可能であること。
|  |  |  | 2 | 酸素飽和度、ヘマトクリット共に設定値で警報発生させることが可能であること。
|  |  | 10 | タイマーに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  |  | 1 | 体外循環時間や大動脈遮断時間等を測定できること。
|  |  |  | 2 | 最大6ch搭載可能であること。
|  | 5 | 電子ブレンダに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | O2ガス濃度は21～100%の範囲で調整できること。
|  |  | 2 | 混合ガス流量は、0.2～10.0L/minの範囲で制御できること。
|  |  | 3 | 警報機能としてO2不足、AIR不足警報が備わっていること。
|  |  | 4 | CO2濃度の設定ができ、0～9.9%の設定範囲を有していること。
|  |  | 5 | V/Qモードを搭載し、ガス流量を自動で調整する機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 6 | 血液循環流量があるのに対し、ガス吹送されていない場合、警報発生する機能を有すること。または、同等の機能を有すること。
|  |  | 7 | 小児用電子ブレンダを設けており、低流量域の調整が行えること。または、同等の機能を有すること。
|  | 6 | 脱血レギュレータに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 任意の位置に動作部を取り付けることができ、離れた場所からの操作が可能であること。
|  |  | 2 | デフォルトで1/4×3/32、5/16×3/32、3/8×3/32、1/2×3/32インチのチューブに対応していること。
|  | 7 | 送血レギュレータに関して以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 任意の位置に動作部を取り付けることができ、離れた場所からの操作が可能であること、かつ、流量制御できること。
|  |  | 2 | デフォルトで1/4×3/32、5/16×3/32、3/8×3/32、1/2×3/32インチのチューブに対応していること。
|  | 8 | 血液ポンプの緊急時バックアップ手段として以下の要件を満たすこと。
|  |  | 1 | 人工心肺装置本体を介さずに単独駆動するローラーポンプであること。
|  |  | 2 | 人工心肺装置に設置済みの血液ポンプとは別に、緊急時バックアップ対応できるローラーポンプであること。
| 2 | 心筋保護液供給装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | タッチパネルモニタにより、設定、間欠注入、簡易注入、注入履歴、警報履歴の各画面について操作可能であること。
|  | 2 | 圧力上昇抑制動作により、動作時に圧力上昇しないようポンプ回転数を停止及び制御することが可能であること。
| 3 | 冷温水槽装置に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 閉鎖循環方式により、短時間で目的の温度に温調する急速加温機能を有していること。
|  | 2 | 熱交換水水位不足、温度異常警報、高温異常警報等の警報機能があり、異常時には警報音によって知らせることが可能であること。
| 4 | 体外循環用血液学的パラメーターモニタに関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 体外循環用血液ガス測定用セルを体外循環回路に組み込み、連続的に測定、表示ができること。
|  | 2 | 測定、表示にあたっては血液のサンプリングが不要であること。
|  | 3 | 動脈血及び静脈血の酸素飽和度(SO2)、ヘマトクリット(HCT)、ヘモグロビン(Hgb)、酸素分圧(PO2)、炭酸ガス分圧(PCO2)、カリウムイオン濃度(K+)、pH温度及び血流量が測定・表示できること。
|  | 4 | ベースエクセス値、バイカーボネート値、動脈側酸素飽和度、酸素消費量酸素運搬量、酸素抽出率及び心係数が計算値で表示できること。
|  | 5 | 画面の切替により数値、グラフ形式で表示ができること。
|  | 6 | 使用するパラメータを選択でき、ディスプレイ上の配置位置及び表示サイズを設定することができること。
| 5 | 陰圧コントローラーは以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 圧力は-10.0～0.0 kＰaの調整範囲であること。
|  | 2 | 陰圧解放弁は-13.3 kＰa以下で作動、陽圧解放弁は1.5～2.5 kＰaで作動すること。
| 6 | その他接続及び付属品等は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 記録を管理するためにノートパソコンを1式用意すること。性能は、ＯＳ：Windows 11相当以上で、最適化された動作が可能なＣＰＵとメモリを搭載し、ワード、エクセル、パワーポイントのソフトウェアがインストールされたものを用意すること。
|  | 2 | 人工心肺装置記録情報、その他必要な装置の連携記録を通信手段を用いて、同一画面に表示させるサポートモニタ機能を持つ端末(PCもしくはタブレット)を装備すること。
|  | 3 | 電子カルテは人工心肺装置、その他必要な装置と接続し、出力されたデータを入力できること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等
|  | 1 | 納入場所の現場確認を行い、当院担当者の指示する場所へ設置すること。
|  | 2 | 装置の搬入および調整は当院担当者と事前に協議を行い許可を得た業者が行うこと。また、付帯工事が発生する場合についても同様に事前協議し当院担当者の指示に従い施行すること。
|  | 3 | 当院が用意する1次側設備工事以外で必要となる電源などがある場合は、受注者の負担にて準備すること。
|  | 4 | 機器の搬入・据付・配線・調整については、当院の診療業務に支障をきたさないように当院担当者の指示に従うこと。
|  | 5 | 搬入据付完了後、試運転及び性能試験を行うこと。また、それにかかる経費はすべて受注者で負担すること。
| 2 | 保証体制
|  | 1 | 本装置の円滑な運用を実現するための修理・点検、調整及び技術的なサポートを行える体制を有すること。
|  | 2 | 障害発生時には、障害発生通知後迅速に対応し、復旧を行うこと。また、障害発生通知後、原則として24時間以内に復旧対応を行うこと。ただし、やむを得ないと判断できる事情があり24時間以内の復旧が困難な場合は、復旧に向けたスケジュールや対応手段について提案し当院担当者の了承を得ること。
|  | 3 | 納入後１年間は、契約不適合責任期間とし、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品を交換し、また、契約不適合責任期間が終了しても修理部品等の価格交渉に応じること。なお、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。
| 3 | その他
|  | 1 | 機器の取り扱いに関する教育訓練を、当院が指定する日時、場所で行うこと。また、追加訓練についても、無償で随時対応すること。ただし、無償での対応が製造メーカーの回数上限等で限られている場合は、その回数について発注者である当院担当者と協議し承認を得ること。
|  | 2 | 機器の取扱説明書を２部提出すること。また、取扱説明書の内容をPDF等でデータ化しメディア（USB等）にコピーしたもので提出すること。
|  | 3 | 不要になった既存装置の撤去を行い、当院の担当者の指示のもと移動させること。
|  | 4 | 入札時点で薬機承認済の装置かつ新品（再整備品/中古品は含まない）にて入札すること。
|  | 5 | その他、当仕様書に記載のない事項が発生した場合については、当院担当者と受注者で事前協議を行い合意したうえで対応すること。
|  | 6 | 搬入・据付を行うシステム・周辺機器・備品などは全てにおいて新品であること。